## data-out
No | КОРП | ЭТАЖ | ОТДЕЛ | НОМ | ПОМ | ПОЗ | НАИМ | ОПИС | МАРКА | ПОСТ | КОЛ | ЕД | КРЕП | ТИП | ГАБ | ЭОМ | ЛВС | ТВ | МГС | ХВ | ГВ | К | Подг. вода | Мест. отсос | Теплопост., кВт | ВЕС | ПРИМ
1 |  | П | "Чистые" кладовые | П.01.1 | Помещение временного хранения чистого белья (обновлено) | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
2 |  | П | "Чистые" кладовые | П.01.1 | Помещение временного хранения чистого белья | 7.121 | Тележка для перевозки белья | Каркас из трубы квадратного сечения. Имеется две полки для чистого белья и мешок из медицинской прорезиненной клеенки. Тележка установлена на колеса d 75 мм, 2 из которых с тормозом.Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие | ТПБ-02 О | ОЛДАК (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
3 |  | П | Аптека (хранение) | 1.01.1 | Распаковочная | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 11 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
4 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.1 | Помещение хранения энтерального питания | 1.229 | Стремянка | Рабочая высота: 2,5 м. Высота площадки: 1,021 м. 5 ступеней. Материал алюминий | 97715 | АЛЮМЕТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1785х455х110
5 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.1 | Помещение хранения энтерального питания | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
6 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
7 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
8 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
9 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 1.31 | Шкаф для документов полузакрытый | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП), на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
10 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 1.74 | Офисное кресло для посетителей | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
11 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 1.106 | Сейф взломостойкий 3 класса безопасности | Замок класс взломостойкости: 3 класс; тип замка: два ключевых; цвет: графит структурированный; тип покрытия: эмаль. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания защита замков и ригелей от высверливания и выбивания система блокировки ригельного механизма при выбивании замка общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм устройство для опечатывания отверстие в задней стенке для установки сигнализации | ГРАНИТ III-99 KL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510x510x990 |  |  |  | 315
12 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
13 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
14 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
15 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
16 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
17 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
18 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
19 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
20 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
21 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
22 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
23 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.2 | Кабинет старшей медсестры ЦНС | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
24 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.3 | Помещение хранения медикаментов НС и ПВ | 1.106.1 | Сейф взломостойкий 3 класса безопасности | Замок класс взломостойкости: 3 класс; тип замка: два ключевых; цвет: графит структурированный; тип покрытия: эмаль. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания защита замков и ригелей от высверливания и выбивания система блокировки ригельного механизма при выбивании замка общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм устройство для опечатывания отверстие в задней стенке для установки сигнализации | ГРАНИТ III-1668 KL | НПО Промет (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: оборудование; ГАБ: 680х510х1660 |  |  |  | 600
25 |  | П | Централизованная наркотическая служба | П.02.3 | Помещение хранения медикаментов НС и ПВ | 6.2.6 | Сейф-холодильник | Объем холодильной камеры 140 л. 3 класс устойчивости к взлому | CТ-306-140-NF | Фарм-Сиб (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1870х600х555; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.1 | 350
26 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
27 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
28 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
29 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
30 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
31 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
32 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
33 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
34 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
35 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
36 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
37 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
38 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
39 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
40 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.7
41 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.4 | Помещение фармацевтов | 16.29 | Принтер тип №2 | Печать - Цветность печати - черно-белая.Ресурс картриджа - не менее 12000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 50 стр./мин. Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 75000 стр. | Принтер тип №2 | RICOH (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.12
42 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
43 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
44 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
45 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 2.39 | Мини кухня | По индивидуальному размеру , в комплекте мойка и смеситель (1. Корпус - ЛДСП Kronospan 2. фасад МДФ+пленка 3. столешница Кедр 1 категория 38мм 4. ручки - на выбор 5. петли с доводчиком Boyard 6. посудосушитель прямой хром 600 мм 7. цоколь Н=100 мм 1 шт. 8. мойка из н/ст. 9. смеситель. 10. плинтус) | НСТ-3 | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1700х600х2000; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 1 шт.
46 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
47 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
48 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
49 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 7.57 | Емкость для сбора бытовых отходов | Ведро 12 л. корпус из нержавеющей стали AISI 304 матового оттенка, а также внутренний бак | DS-091 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
50 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
51 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
52 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
53 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
54 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 17.1 | Чайник электрический | Мощность: 2200 Вт; максимальный объем: 1.7 л; материал корпуса: стекло | PWK 1719CGL | POLARIS (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 240х240х180; ЭОМ: 220 В - 2,2 кВт |  |  | 0.11
55 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 17.2 | Микроволновая печь |  | ME88SUW | Samsung (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 280x490x360; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  | 0.06
56 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.038
57 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 18.2 | Стол обеденный в комплекте с 4 стульями |  | инд. изготовление / SHT-S110-P | Sheffilton (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200x800x750 / 515х555х825
58 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.5 | Комната персонала | 18.12 | Пурифайер |  | AQA drink Pro 20 HCA | BARRIER (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 230х360х390; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.035
59 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.6 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
60 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
61 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
62 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
63 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 1.31 | Шкаф для документов полузакрытый | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП), на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
64 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 1.31.1 | Шкаф высокий узкий | Левый/правый (1 низкий фасад ЛДСП) ЛДСП 22/18 мм, кромка пвх 2 мм, дуб табак/белый | O.SU-1.1(L/R) | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400x420x1977
65 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
66 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 1.74 | Офисное кресло для посетителей | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
67 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 1.107 | Сейф для документов (огнестойкий) | С кодовым и механическим замком, 2 полки, трейзер. Объем не более 98/10л. Огнестойкость: 60Б | VALBERG FRS-99T CL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 565х451х991 |  |  |  | 145
68 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
69 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
70 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
71 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
72 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
73 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
74 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
75 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
76 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
77 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
78 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
79 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.7 | Кабинет старшего фармацевта | 16.29 | Принтер тип №2 | Печать - Цветность печати - черно-белая.Ресурс картриджа - не менее 12000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 50 стр./мин. Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 75000 стр. | Принтер тип №2 | RICOH (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.12
80 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 1.6.1 | Стол эргономичный левый |  | О.МО-SA-1 L | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1580х1180х750 (720/460)
81 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 1.12 | Брифинг-приставка | На о-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59х59х83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП не менее 22 мм , кромка пвх 2 мм | O.MO-BR-9 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 980х720х750
82 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 1.13 | Тумба мобильная | 3 ящика, центральный замок, 432*460*611 мм, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.TM-3 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х611
83 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 1.15 | Шкаф приставной/опорный |  | O.SHPO-8 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х432х750
84 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 1.23 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
85 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 1.29 | Гардероб широкий | ЛДСП 25/18 мм, кромка пвх 2 мм, двери распашные | O.GB-4 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
86 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
87 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 1.74 | Офисное кресло для посетителей | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
88 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
89 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 1.107 | Сейф для документов (огнестойкий) | С кодовым и механическим замком, 2 полки, трейзер. Объем не более 98/10л. Огнестойкость: 60Б | VALBERG FRS-99T CL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 565х451х991 |  |  |  | 145
90 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
91 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
92 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
93 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
94 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
95 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
96 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
97 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
98 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
99 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
100 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
101 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.2
102 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
103 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.8 | Кабинет заведующего аптекой | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
104 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.9 | Уборная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
105 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.9 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
106 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.9 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
107 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.9 | Уборная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
108 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.9 | Уборная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
109 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.9 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
110 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.9 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
111 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.9 | Уборная | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
112 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.9 | Уборная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
113 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.11 | Помещение хранения спиртосодержащих лекарственных препаратов | 6.15 | Шкаф для хранения ЛВЖ | Огнестойкость 90 мин. Класс огнестойкости Type 90.Размеры внешние (ВхШхГ):1950х1090х660. Внутренние размеры шкафа: (ВхШхГ): 1650х930х445. Внутренние полезный объем: 660 л. Вес: 505 кг | ЛВЖ-2-1950х1090х660-1-1-0 | Сфера (РОССИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1950х1090х660 |  | d100, h=2000, 180 м3/ч |  | 490
114 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.12 | Помещение хранения термолабильных лекарственных препаратов | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
115 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.12 | Помещение хранения термолабильных лекарственных препаратов | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
116 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.12 | Помещение хранения термолабильных лекарственных препаратов | 4.67 | Измеритель-регистратор влажности, температуры и атмосферного давления | Измерение температуры, влажности воздуха и атмосферного давления;. 3 канала;. Диапазоны измерения: –40…+55 град. С, 0...98% относительной влажности;. 225…825 мм.ртутного столба;. Объём памяти 170 тыс.значений (на каждый канал);. Высокая точность от +-0,4 град. С, +-2,5% отн., +-1,5 мм ртутного столба;. Высокая разрешающая способность - 0,01;. Яркий светодиодный индикатор;. Диапазон температуры эксплуатации –40…+55 град. С | EClerk-M-RHT | РЭЛСИБ НПП (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 137х34х19
117 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.12 | Помещение хранения термолабильных лекарственных препаратов | 4.68 | Терморегистратор (для холодильника) | Кронштейн для крепления к вертикальной поверхности для измерения температур в холодильнике и морозильнике (укомплектовать кронштейном для крепления регистратора ECLERK-M к вертикальной поверхности) | EClerk-M-T + кронштейн | РЭЛСИБ НПП (РОССИЯ) | 14 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 137х34х19
118 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.12 | Помещение хранения термолабильных лекарственных препаратов | 6.1.2 | Холодильник фармацевтический | Общий объем 400 л. Полезный объем 364 л. От +2 град. С до +15 град. С со стеклянной дверью объем 400 л, 1 компрессор. Температура в холодильной камере +2….+15 град. С. Количество полок 7 шт | ХФ-400-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x650x1950; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0.62 | 86
119 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.12 | Помещение хранения термолабильных лекарственных препаратов | 6.1.6 | Шкаф холодильный фармацевтический | Общий объем: 1400 л. Дверь - металл. Температура в холодильной камере: 0….+15 град. С. Тип оттаивания - автоматический. Количество полок: 8 шт. Допустимая нагрузка на полку: 40 кг. Толщина стенки корпуса: 43 мм. | ШХФ 1,4 | POLAIR (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 945х1402х1960; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт |  |  | 0.414 | 184
120 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.12 | Помещение хранения термолабильных лекарственных препаратов | 6.5 | Низкотемпературный морозильник | Общий объем: 200 л. Полезный объем: 189 л. Количество кассет для хранения: 5 шт. Температура в морозильной камере: -18.. -40 град. С | ММШ-220 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 730х860х1660; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0.05 | 100
121 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.13 | Помещение хранения дез, средств | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
122 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.13 | Помещение хранения дез, средств | 6.15 | Шкаф для хранения ЛВЖ | Огнестойкость 90 мин. Класс огнестойкости Type 90.Размеры внешние (ВхШхГ):1950х1090х660. Внутренние размеры шкафа: (ВхШхГ): 1650х930х445. Внутренние полезный объем: 660 л. Вес: 505 кг | ЛВЖ-2-1950х1090х660-1-1-0 | Сфера (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1950х1090х660 |  | d100, h=2000, 180 м3/ч |  | 490
123 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.13 | Помещение хранения дез, средств | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
124 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.13 | Помещение хранения дез, средств | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
125 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.13 | Помещение хранения дез, средств | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
126 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.13 | Помещение хранения дез, средств | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
127 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.13 | Помещение хранения дез, средств | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
128 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.13 | Помещение хранения дез, средств | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
129 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 1.137 | Шкаф металлический | Жесткий корпус, усилен сварной рамой. вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов. ключевой замок. Вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке. Цвет:cерый полуматовый (RAL 7038). Тип покрытия:Порошковое. Количество дверей:4 | ML 14-30 | НПО Промет (РОССИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 300х500х1830 |  |  |  | 19,3
130 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
131 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
132 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
133 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 6.1.2 | Холодильник фармацевтический | Общий объем 400 л. Полезный объем 364 л. От +2 град. С до +15 град. С со стеклянной дверью объем 400 л, 1 компрессор. Температура в холодильной камере +2….+15 град. С. Количество полок 7 шт | ХФ-400-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x650x1950; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0.062 | 86
134 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 6.5 | Низкотемпературный морозильник | Общий объем: 200 л. Полезный объем: 189 л. Количество кассет для хранения: 5 шт. Температура в морозильной камере: -18.. -40 град. С | ММШ-220 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 730х860х1660; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0.05 | 100
135 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 6.6 | Термоконтейнер медицинский | Применяемые хладоэлементы МХД-1 - 17 шт., Материал изготовления пенополиуретан, Материал внешних поверхностей сумка-чехол, Материал внутренних поверхностей ударопрочный пластик, Внешние размеры без упаковки мм 500 x 355 x 360, Внутренние размеры по крышке мм 400 х 250 х 270, Внутренние размеры по дну мм 380 х 230 х 270 мм, Внутренний объем пустого термоконтейнера л 25,5 | ТМ-20 | ТЕРМО-КОНТ МК (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 500х355х360 |  |  |  | 2,6
136 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 6.6.1 | Термоконтейнер медицинский | Применяемые хладоэлементы МХД-1 - 24 шт., Материал изготовления пенополиуретан, Материал внешних поверхностей сумка-чехол, Материал внутренних поверхностей ударопрочный пластик, Внешние размеры без упаковки мм 520 x 500 x 520, Внутренние размеры по крышке мм 380 х 360 х 380, Внутренние размеры по дну мм 360 х 340 х 380 мм, Внутренний объем пустого термоконтейнера л 49,2 | ТМ-52 | ТЕРМО-КОНТ МК (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 520х500х520 |  |  |  | 3,2
137 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
138 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
139 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
140 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
141 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
142 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 7.102 | Ключница | Тип покрытия:порошковое. электронные компоненты, контроллер управления слотами с выходом Ethernet. брелоки из нержавеющей стали AISI 304 со встроенными RFID метками, металлические кольца (количество брелоков и колец совпадает с количеством слотов системы KMS). стальной корпус, дверца из поликарбаната,6 мм., тип покрытия: порошковое, цвет: серебристый корпус с черными вставками. опция: окраска дверей в другие цвета из палитры производителя. Дополнительные инструменты, ПО и гарантия:. Анкерные болты для крепления. Программное обеспечение к терминалу: UNIS. Количество колец-пломб (троссиков) соответствуют количеству слотов в ключнице | KMS-100 | Valberg (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 889х170х976 |  |  |  | 57
143 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.14 | Экспедиционная | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
144 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
145 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
146 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
147 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
148 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
149 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
150 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
151 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
152 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
153 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.004
154 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
155 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
156 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
157 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
158 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
159 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.35
160 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
161 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 2 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.012
162 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.15 | Помещение сборки заказов | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.06
163 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.16 | Помещение хранения спиртосодержащих лекарственных препаратов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 15 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
164 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.16 | Помещение хранения спиртосодержащих лекарственных препаратов | 1.229 | Стремянка | Рабочая высота: 2,5 м. Высота площадки: 1,021 м. 5 ступеней. Материал алюминий | 97715 | АЛЮМЕТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1785х455х110
165 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.16 | Помещение хранения спиртосодержащих лекарственных препаратов | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
166 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.16 | Помещение хранения спиртосодержащих лекарственных препаратов | 4.67 | Измеритель-регистратор влажности, температуры и атмосферного давления | Измерение температуры, влажности воздуха и атмосферного давления;. 3 канала;. Диапазоны измерения: –40…+55 град. С, 0...98% относительной влажности;. 225…825 мм.ртутного столба;. Объём памяти 170 тыс.значений (на каждый канал);. Высокая точность от +-0,4 град. С, +-2,5% отн., +-1,5 мм ртутного столба;. Высокая разрешающая способность - 0,01;. Яркий светодиодный индикатор;. Диапазон температуры эксплуатации –40…+55 град. С | EClerk-M-RHT | РЭЛСИБ НПП (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 137х34х19
167 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 18 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
168 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 1.229 | Стремянка | Рабочая высота: 2,5 м. Высота площадки: 1,021 м. 5 ступеней. Материал алюминий | 97715 | АЛЮМЕТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1785х455х110
169 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
170 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
171 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
172 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 4.67 | Измеритель-регистратор влажности, температуры и атмосферного давления | Измерение температуры, влажности воздуха и атмосферного давления;. 3 канала;. Диапазоны измерения: –40…+55 град. С, 0...98% относительной влажности;. 225…825 мм.ртутного столба;. Объём памяти 170 тыс.значений (на каждый канал);. Высокая точность от +-0,4 град. С, +-2,5% отн., +-1,5 мм ртутного столба;. Высокая разрешающая способность - 0,01;. Яркий светодиодный индикатор;. Диапазон температуры эксплуатации –40…+55 град. С | EClerk-M-RHT | РЭЛСИБ НПП (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 137х34х19
173 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
174 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
175 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
176 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
177 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
178 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
179 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
180 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
181 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 14.26 | Подтоварник на каркасе из сварной нержавеющей стали | Столешница сталь AISI 430, каркас сварной из стали AISI 430, ножки из трубы 40х40 | П-1060/3 | ЗТО КАМИК (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед
182 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
183 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
184 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
185 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.17 | Помещение хранения инфузионных растворов | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.03
186 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.18 | Помещение хранения сухих лекарственных средств | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 7 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
187 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.18 | Помещение хранения сухих лекарственных средств | 1.229 | Стремянка | Рабочая высота: 2,5 м. Высота площадки: 1,021 м. 5 ступеней. Материал алюминий | 97715 | АЛЮМЕТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1785х455х110
188 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.18 | Помещение хранения сухих лекарственных средств | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
189 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.18 | Помещение хранения сухих лекарственных средств | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
190 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.18 | Помещение хранения сухих лекарственных средств | 7.150 | Осушитель воздуха | Рекомендуемая площадь, 36м2. Номинальный ток 1,6А.Производительность 20л/сут. Уровень шума 39дБ. Объем бака для сбора конденсата 2,6л. Расход воздуха 170м3/ч | Neoclima | РОССИЯ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 240х352х482; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт |  |  | 0.088 | 15,5
191 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.19 | Помещение хранения готовых лекарственных средств | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 18 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
192 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.19 | Помещение хранения готовых лекарственных средств | 1.229 | Стремянка | Рабочая высота: 2,5 м. Высота площадки: 1,021 м. 5 ступеней. Материал алюминий | 97715 | АЛЮМЕТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1785х455х110
193 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.19 | Помещение хранения готовых лекарственных средств | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
194 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.19 | Помещение хранения готовых лекарственных средств | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 11 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
195 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.19 | Помещение хранения готовых лекарственных средств | 4.67 | Измеритель-регистратор влажности, температуры и атмосферного давления | Измерение температуры, влажности воздуха и атмосферного давления;. 3 канала;. Диапазоны измерения: –40…+55 град. С, 0...98% относительной влажности;. 225…825 мм.ртутного столба;. Объём памяти 170 тыс.значений (на каждый канал);. Высокая точность от +-0,4 град. С, +-2,5% отн., +-1,5 мм ртутного столба;. Высокая разрешающая способность - 0,01;. Яркий светодиодный индикатор;. Диапазон температуры эксплуатации –40…+55 град. С | EClerk-M-RHT | РЭЛСИБ НПП (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 137х34х19
196 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.19 | Помещение хранения готовых лекарственных средств | 4.68 | Терморегистратор (для холодильника) | Кронштейн для крепления к вертикальной поверхности для измерения температур в холодильнике и морозильнике (укомплектовать кронштейном для крепления регистратора ECLERK-M к вертикальной поверхности) | EClerk-M-T + кронштейн | РЭЛСИБ НПП (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 137х34х19
197 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.19 | Помещение хранения готовых лекарственных средств | 6.1.2 | Холодильник фармацевтический | Общий объем 400 л. Полезный объем 364 л. От +2 град. С до +15 град. С со стеклянной дверью объем 400 л, 1 компрессор. Температура в холодильной камере +2….+15 град. С. Количество полок 7 шт | ХФ-400-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x650x1950; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0.31 | 86
198 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.20 | Помещение хранения сухих лекарственных средств | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
199 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.20 | Помещение хранения сухих лекарственных средств | 1.229 | Стремянка | Рабочая высота: 2,5 м. Высота площадки: 1,021 м. 5 ступеней. Материал алюминий | 97715 | АЛЮМЕТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1785х455х110
200 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.20 | Помещение хранения сухих лекарственных средств | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
201 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.20 | Помещение хранения сухих лекарственных средств | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 11 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
202 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.20 | Помещение хранения сухих лекарственных средств | 7.150 | Осушитель воздуха | Рекомендуемая площадь, 36м2. Номинальный ток 1,6А.Производительность 20л/сут. Уровень шума 39дБ. Объем бака для сбора конденсата 2,6л. Расход воздуха 170м3/ч | Neoclima | РОССИЯ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 240х352х482; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт |  |  | 0.088 | 15,5
203 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.21 | Помещение хранения перевязочных средств | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 32 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
204 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.21 | Помещение хранения перевязочных средств | 1.229 | Стремянка | Рабочая высота: 2,5 м. Высота площадки: 1,021 м. 5 ступеней. Материал алюминий | 97715 | АЛЮМЕТ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1785х455х110
205 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.21 | Помещение хранения перевязочных средств | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 22 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
206 |  | П | Аптека (хранение) | П.02.21 | Помещение хранения перевязочных средств | 4.67 | Измеритель-регистратор влажности, температуры и атмосферного давления | Измерение температуры, влажности воздуха и атмосферного давления;. 3 канала;. Диапазоны измерения: –40…+55 град. С, 0...98% относительной влажности;. 225…825 мм.ртутного столба;. Объём памяти 170 тыс.значений (на каждый канал);. Высокая точность от +-0,4 град. С, +-2,5% отн., +-1,5 мм ртутного столба;. Высокая разрешающая способность - 0,01;. Яркий светодиодный индикатор;. Диапазон температуры эксплуатации –40…+55 град. С | EClerk-M-RHT | РЭЛСИБ НПП (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 137х34х19
207 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.1 | Помещение временного хранения отходов класса А | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
208 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.1 | Помещение временного хранения отходов класса А | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
209 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.1 | Помещение временного хранения отходов класса А | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
210 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.1 | Помещение временного хранения отходов класса А | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
211 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.1 | Помещение временного хранения отходов класса А | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
212 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.1 | Помещение временного хранения отходов класса А | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
213 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.1 | Помещение временного хранения отходов класса А | 14.26 | Подтоварник на каркасе из сварной нержавеющей стали | Столешница сталь AISI 430, каркас сварной из стали AISI 430, ножки из трубы 40х40 | П-1060/3 | ЗТО КАМИК (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
214 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.1 | Помещение временного хранения отходов класса А | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
215 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.2 | Помещение временного хранения отходов класса Б | 6.5 | Низкотемпературный морозильник | Общий объем: 200 л. Полезный объем: 189 л. Количество кассет для хранения: 5 шт. Температура в морозильной камере: -18.. -40 град. С | ММШ-220 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 730х860х1660; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0.05 | 100
216 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.2 | Помещение временного хранения отходов класса Б | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
217 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.2 | Помещение временного хранения отходов класса Б | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
218 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.2 | Помещение временного хранения отходов класса Б | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
219 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.2 | Помещение временного хранения отходов класса Б | 7.65 | Контейнер для медицинских отходов (120л) | Внутрикорпусный, сбор и транспортировка отходов, на колесах, с педалью, объем 120 л | ИМ-КВ-121 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 555х480х937
220 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.2 | Помещение временного хранения отходов класса Б | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
221 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.2 | Помещение временного хранения отходов класса Б | 7.149 | Транспортная внутрикорпусная колесная опора для бака | Бак многоразовый 50 литров | ИМ-КО-02 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х400х900
222 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.2 | Помещение временного хранения отходов класса Б | 7.149.3 | Контейнер для медицинских отходов класса А (35л) |  | МК-03 | ООО "МедКом" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
223 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.2 | Помещение временного хранения отходов класса Б | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
224 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.2 | Помещение временного хранения отходов класса Б | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
225 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.2 | Помещение временного хранения отходов класса Б | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
226 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.3 | Помещение временного хранения отходов класса Г | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
227 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.3 | Помещение временного хранения отходов класса Г | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
228 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.3 | Помещение временного хранения отходов класса Г | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
229 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.3 | Помещение временного хранения отходов класса Г | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
230 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.3 | Помещение временного хранения отходов класса Г | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
231 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.3 | Помещение временного хранения отходов класса Г | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
232 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.3 | Помещение временного хранения отходов класса Г | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
233 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.3 | Помещение временного хранения отходов класса Г | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
234 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.4 | Помещение временного хранения грязного белья | 2.7.3 | Стол производственный |  | МСБ (900х600х850) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х850
235 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.4 | Помещение временного хранения грязного белья | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
236 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.4 | Помещение временного хранения грязного белья | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
237 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.4 | Помещение временного хранения грязного белья | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
238 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.4 | Помещение временного хранения грязного белья | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
239 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.4 | Помещение временного хранения грязного белья | 7.119 | Тележка для перевозки грязного белья | Каркас и ручки стальные трубы, 2 мешка с полиэтиленовыми пакетами, 4 колеса 125 мм, 2 с тормозами. допустимая нагрузка 40 кг | ТПГБ | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 853х500х918
240 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.4 | Помещение временного хранения грязного белья | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
241 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.4 | Помещение временного хранения грязного белья | 14.26 | Подтоварник на каркасе из сварной нержавеющей стали | Столешница сталь AISI 430, каркас сварной из стали AISI 430, ножки из трубы 40х40 | П-1060/3 | ЗТО КАМИК (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
242 |  | П | "Грязные" кладовые | П.03.4 | Помещение временного хранения грязного белья | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
243 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 28 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
244 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 1.138 | Шкаф архивный | Металл с порошковым покрытием. Тип замков - ключевые | ПРАКТИК М 18 | НПО Промет (РОССИЯ) | 7 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 915х370х1830 |  |  |  | 45
245 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 1.140 | Шкаф для архивации стекол | Выдвижные ящики - 20 шт. Возможность крепления к стене. Максимальная вместимость шкафа - 49 200 стекол | ШХС-152 | БиоМебель (РОССИЯ) | 24 | шт. |  | ГАБ: 650х595х1535
246 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
247 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
248 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
249 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 2.18 | Шкаф медицинский общего назначения | 2 секции. Верх - 2 распашные дверки 3 отд, низ - 2 распашные дверки 2 отд | РМ1-Ш-15 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
250 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
251 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
252 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
253 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
254 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
255 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
256 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
257 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 16.24 | АРМ тип №4 | АРМ тип N 4. Моноблок с клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.0 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - М.2 или PCIe. Объем накопителя - не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Возможность крепления на стену\стол - VESA Кронштейн для крепления на стену\стол - наличие Регулировка кронштейна по высоте, наклону и вылету. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | индиуидуальная сборка + монитор не менее 23.8 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.125
258 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
259 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.1 | Архив отделения патоморфологии | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
260 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.2 | Помещение передачи секционного материала | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
261 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.2 | Помещение передачи секционного материала | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
262 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.2 | Помещение передачи секционного материала | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
263 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.2 | Помещение передачи секционного материала | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
264 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.2 | Помещение передачи секционного материала | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
265 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.2 | Помещение передачи секционного материала | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
266 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.2 | Помещение передачи секционного материала | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
267 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.2 | Помещение передачи секционного материала | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
268 |  | П | Блок помещений патоморфологической лаборатории | П.04.2 | Помещение передачи секционного материала | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.03
269 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.1 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
270 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.2 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
271 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.2 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
272 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.2 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
273 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.2 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
274 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.2 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
275 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.2 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
276 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.2 | ПУИ | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
277 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.2 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
278 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.2 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
279 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.2 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
280 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
281 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
282 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
283 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 1.31 | Шкаф для документов полузакрытый | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП), на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
284 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 1.74 | Офисное кресло для посетителей | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
285 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 1.106 | Сейф взломостойкий 3 класса безопасности | Замок класс взломостойкости: 3 класс; тип замка: два ключевых; цвет: графит структурированный; тип покрытия: эмаль. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания защита замков и ригелей от высверливания и выбивания система блокировки ригельного механизма при выбивании замка общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм устройство для опечатывания отверстие в задней стенке для установки сигнализации | ГРАНИТ III-99 KL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510x510x990 |  |  |  | 315
286 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
287 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
288 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
289 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
290 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
291 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
292 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
293 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
294 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
295 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
296 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
297 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.3 | Кабинет старшей медсестры ЦСО | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
298 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
299 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
300 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
301 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 1.31 | Шкаф для документов полузакрытый | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП), на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
302 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
303 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
304 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 1.107 | Сейф для документов (огнестойкий) | С кодовым и механическим замком, 2 полки, трейзер. Объем не более 98/10л. Огнестойкость: 60Б | VALBERG FRS-99T CL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 565х451х991 |  |  |  | 145
305 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
306 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
307 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
308 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
309 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
310 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
311 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
312 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
313 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
314 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
315 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
316 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
317 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.4 | Кабинет службы эксплуатации | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
318 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.5 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
319 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.5 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов | Ф2 | Моечно-дезинфицирующий автоматический репроцессор для гибких и жестких эндоскопов | Проходного типа.Размеры каждой камеры (ШхГхВ): 420x470x380 мм.Габариты машины (ШхГхВ): 900x590x1891 мм.Производительность: 1 гибкий эндоскоп или до 3 видео фибро/цитоскопов в каждой камере.Электрическая мощность: 3350 Вт х 2 .Электрическое подключение 230 В, 1 фаза / 50 Гц.Универсальный OCS коннектор Автоматическая вертикально-откидывающаяся дверь камеры.Три дозирующих насоса детергента.Раздельные контуры для обработки внешних поверхностей и каналов эндоскопа.Три моечные помпы для обработки внутренних каналов эндоскопа.Встроенная система сушки/продувки каналов эндоскопа.Отсек для детергентов Раздельное управление каждой камерой с сенсорным дисплеем 7".Порт RS232 для подключения внешнего принтера, Порт USB | EW 1 S | Steelco (ИТАЛИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 900x590x1891 |  |  | ЗАД
320 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.5 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов | Ф12 | Устройство предварительной очистки эндоскопов настольного типа | Производительность: 1 гибкий эндоскоп. Микропроцессорное управление. 4,3" TFT цветной дисплей. Порт USB.Встроенный принтер. Комплектация: система считывания RFID. В комплекте со столом-мойкой (шифр Ф12.1) | EPW 100S | Steelco (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450х280х230; ЭОМ: - 0,25 кВт |  |  | ЗАД
321 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.5 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов | Ф12.1 | Тумба медицинская | Тумба двухстворчатая с распашными дверками, корпус и фасады - сталь с порошковым покрытием, опоры с регулировкой по высоте, локтевой смеситель в комплекте. Столешница - искусственный камень. С мойкой, размер раковины 680*400 | БТ-24-120 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 1210х600х900 |  |  |  |  | Локтевой смеситель в комплекте
322 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.5 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов | Ц3 | Машина моечно-дезинфекционная проходного типа | Машина моечно-дезинфекционная проходного типа. Объем камеры: 500 л. Габариты (ШхГхВ): 1100x960x1940 мм. Производительность: 18 поддонов DIN1/1 за цикл. Стеклянные автоматические двери. Электрическая мощность: 26 КВт. Электрическое подключение 380 В, 3 фазы / 50 Гц.Встроенная сушка с фильтром НЕРА14.Порт ETHERNET.Порт USB. Трехцветная подсветка камеры. Охлаждение дренажа.Панель разделительная.Датчик влажности.Источник бесперебойного питания.Шлюз передаточный для вставок.Панели облицовочные. | МДМ 18/2 | Фармстил (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ГАБ: 1100х960х1940 |  |  | ЗАД
323 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.5 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов | Ц7 | Мойка ультразвуковая | Камера из нержавеющей стали AISI 316 L. Корпус, крышка из нержавеющей стали AISI 304. Обработка трубчатых изделий. Производительность - до 3 поддонов DIN 1/1 за цикл .Дозирующий насос для моющего средства с датчиком уровня.Объем камеры: 72,5 л.Подключение к ХВ и ГВ. Подключение к системе канализации.Подключение к системе сжатого воздуха. Микропроцессорная система управления.LED дисплей.Порт RS 232 для подключения принтера | US 100 | Steelco (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 800х700х950; ЭОМ: 220 В - 3,25 кВт |  |  | ЗАД
324 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.5 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов | Ц10 | Пистолет струйный в комплекте с насадками | Материал пистолета – нержавеющая сталь.Число различных насадок, 8 шт.Рукоятка пистолета теплоизолирована |  | Steelco (ИТАЛИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; МГС: AIR6; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  | ЗАД
325 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.5 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов | Ц14 | Стол моечный с двумя раковинами | Стол специализированный (ванна моечная) с двумя мойками 600х500х300 мм каждая , с фартуком по трем сторонам. Емкости из нержавеющей стали AISI 304, каркас сварной из нержавеющей стали AISI 304 | МВР | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 1400х700х850
326 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.5 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов | Ц19 | Стол из нержавеющей стали | Стол производственный разборный с бортом, с полкой, на 4 опорах с регулировкой по высоте. Столешница толщиной 37 мм с подкладочной ДСП. Каркас изготовлен из профильной трубы 40х40 мм. Каркас и столешница - нерж. сталь AISI 304. | МСПБ | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 1500х700х850
327 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.5 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов | Ц19.1 | Стол из нержавеющей стали | Стол производственный разборный с бортом, с полкой, на 4 опорах с регулировкой по высоте. Столешница толщиной 37 мм с подкладочной ДСП. Каркас изготовлен из профильной трубы 40х40 мм. Каркас и столешница - нерж. сталь AISI 304. | МСПБ | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 1500х600х850
328 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.5 | Помещение разборки, мытья и сушки хирургических инструментов | Ц25 | Стул | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт.
329 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
330 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
331 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
332 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 2.39 | Мини кухня | По индивидуальному размеру , в комплекте мойка и смеситель (1. Корпус - ЛДСП Kronospan 2. фасад МДФ+пленка 3. столешница Кедр 1 категория 38мм 4. ручки - на выбор 5. петли с доводчиком Boyard 6. посудосушитель прямой хром 600 мм 7. цоколь Н=100 мм 1 шт. 8. мойка из н/ст. 9. смеситель. 10. плинтус) | НСТ-3 | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1700х600х2000; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 1 шт.
333 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
334 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
335 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
336 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 7.57 | Емкость для сбора бытовых отходов | Ведро 12 л. корпус из нержавеющей стали AISI 304 матового оттенка, а также внутренний бак | DS-091 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
337 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
338 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
339 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
340 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
341 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 17.1 | Чайник электрический | Мощность: 2200 Вт; максимальный объем: 1.7 л; материал корпуса: стекло | PWK 1719CGL | POLARIS (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 240х240х180; ЭОМ: 220 В - 2,2 кВт |  |  | 0.11
342 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 17.2 | Микроволновая печь |  | ME88SUW | Samsung (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 280x490x360; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  | 0.06
343 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.038
344 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 18.2 | Стол обеденный в комплекте с 4 стульями |  | инд. изготовление / SHT-S110-P | Sheffilton (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200x800x750 / 515х555х825
345 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.6 | Комната персонала ЦСО | 18.12 | Пурифайер |  | AQA drink Pro 20 HCA | BARRIER (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 230х360х390; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.035
346 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.7 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
347 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.7 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
348 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.7 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
349 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.7 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
350 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.7 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
351 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.7 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
352 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.7 | ПУИ | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
353 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.7 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
354 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.7 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
355 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.7 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
356 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.9 | Уборная персонала | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
357 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.9 | Уборная персонала | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
358 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.9 | Уборная персонала | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
359 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.9 | Уборная персонала | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
360 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.9 | Уборная персонала | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт
361 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.9 | Уборная персонала | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
362 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.9 | Уборная персонала | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
363 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.9 | Уборная персонала | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
364 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.9 | Уборная персонала | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
365 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.10 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
366 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.10 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
367 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.10 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
368 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.10 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
369 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.10 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
370 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.10 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
371 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.10 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
372 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.10 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
373 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.10 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов | Ц19 | Стол из нержавеющей стали | Стол производственный разборный с бортом, с полкой, на 4 опорах с регулировкой по высоте. Столешница толщиной 37 мм с подкладочной ДСП. Каркас изготовлен из профильной трубы 40х40 мм. Каркас и столешница - нерж. сталь AISI 304. | МСПБ | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 1500х700х850
374 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.10 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов | Ц21 | Стеллаж | Стеллаж технологический разборный с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304). Стойки- уголок 40х40 из нерж. стали | МСР | Меделия (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ГАБ: 1200х400х1830
375 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.10 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов | Ц22 | Тележка | Стол (тележка сварная с двумя полками) для применения в медицинских учреждениях с 2 полками, с 2 ручками, с 4-мя колесами D 125. Сделана из нерж. сталь AISI 304. Две колесные опоры снабжены тормозным устройством | М-СС-80 | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 800х500х930
376 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.10 | Помещение приема и хранения нестерильных материалов, белья, хирургических инструментов | Ц25 | Стул | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт.
377 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.12 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
378 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.12 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
379 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.12 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
380 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.12 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
381 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.12 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
382 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.12 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
383 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.12 | ПУИ | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
384 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.12 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
385 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.12 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
386 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.12 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
387 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.13 | Помещение хранения расходных материалов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
388 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.13 | Помещение хранения расходных материалов | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
389 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.14 | Кладовая упаковочных материалов | Ц20 | Окно передаточное | В состав входят: окно передаточное распашное (1000х120х1000) и 2 стола производственных без борта, без полки, на 4 опорах с регулировкой по высоте, усиливающая обвязка по трем сторонам. Все элементы данного изделия выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. | М-СЛМ-200/60П | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 1000х600х850
390 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.14 | Кладовая упаковочных материалов | Ц21 | Стеллаж | Стеллаж технологический разборный с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304). Стойки- уголок 40х40 из нерж. стали | МСР | Меделия (РОССИЯ) | 7 | шт. |  | ГАБ: 1200х400х1830
391 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
392 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
393 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
394 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
395 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
396 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
397 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
398 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
399 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | Ц8 | Машина термозапаивающая роторного типа | Роторного типа. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Встроенный принтер. Контроль температуры, скорости и давления запайки.Настройка режимов работы с помощью клавиш.Максимальная температура запайки 220град.С.Ширина запайки 12 мм (макс. до 19 мм).Скорость запайки 10 м/мин.Функция реверса движения.Функция "Ожидания".Функция "Быстрый старт".Порт RS232 | PS 200 | Steelco (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 560 x 255 x 145 |  |  | ЗАД | 15
400 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | Ц17 | Стол для белья | Стол со смотровым окном на четырех опорах, с обвязкой по трем сторонам (возможно центральное исполнение), с фартуком по трем сторонам (возможно исполнение по четырем сторонам), опоры с регулировкой по высоте. Размер смотрового окна 500*600 мм. (возможно изготовление по размерам Заказчика) Нержавеющая сталь марки AISI 304. | М-СЛМ-200/75П | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 1800х1000х850
401 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | Ц19 | Стол из нержавеющей стали | Стол производственный разборный с бортом, с полкой, на 4 опорах с регулировкой по высоте. Столешница толщиной 37 мм с подкладочной ДСП. Каркас изготовлен из профильной трубы 40х40 мм. Каркас и столешница - нерж. сталь AISI 304. | МСПБ | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 1500х700х850
402 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | Ц20 | Окно передаточное | В состав входят: окно передаточное распашное (1000х120х1000) и 2 стола производственных без борта, без полки, на 4 опорах с регулировкой по высоте, усиливающая обвязка по трем сторонам. Все элементы данного изделия выполнены из нержавеющей стали марки AISI 304. | М-СЛМ-200/60П | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 1000х600х850
403 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | Ц21 | Стеллаж | Стеллаж технологический разборный с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304). Стойки- уголок 40х40 из нерж. стали | МСР | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 1200х400х1830
404 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | Ц23 | Тележка для бумаги | Стол (тележка для упаковочной бумаги) с 4-мя колесами Ø 125 мм. Основание - рама. Нержавеющая сталь марки AISI 304 | М-СС-160 | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 1200х600х1100
405 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.15 | Помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и упаковки белья | Ц25 | Стул | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт.
406 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
407 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
408 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
409 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
410 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
411 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
412 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
413 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
414 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | Ц1 | Стерилизатор паровой проходного типа | Объем камеры 614 л. Вместимость 8 STE/цикл | СП8/2К | Фармстил (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ГАБ: 950x2245x1641 |  |  | ЗАД
415 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | Ц4 | Стерилизатор плазменный низкотемпературный | Стерилизация пероксидом водорода с плазмой. Проходного типа, объем камеры: 147,6 л.Габариты (ШхВхГ): 770x1685x1070 мм.Габариты камеры (ШхВхГ): 450x400х820 мм.Вес нетто 520 кг.Встроенный компрессор.Электрическая мощность: 5 КВт.Электрическое подключение 380 В, 3 фазы /50 Гц.Автоматические вертикально-скользящие двери.Камера и дверь из нержавеющей стали AISI 316L.Корпус из нержавеющей стали AISI 304.Микропроцессорное управление 4 программы стерилизации при температуре 50-55град.С.Программа теста на утечку.Возможность создания пользовательских программ Система независимого контроля процесса.Катализатор в системе дренажа.Сенсорный цветной дисплей 10".Встроенный принтер, Детектор определения влажности | PL 130/2 | Steelco (ИТАЛИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 770x1685x1040 |  |  | ЗАД | 520
416 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | Ц8 | Машина термозапаивающая роторного типа | Роторного типа. Материал корпуса - нержавеющая сталь. Встроенный принтер. Контроль температуры, скорости и давления запайки.Настройка режимов работы с помощью клавиш.Максимальная температура запайки 220град.С.Ширина запайки 12 мм (макс. до 19 мм).Скорость запайки 10 м/мин.Функция реверса движения.Функция "Ожидания".Функция "Быстрый старт".Порт RS232 | PS 200 | Steelco (ИТАЛИЯ) | 5 | шт. |  | ГАБ: 560 x 255 x 145 |  |  | ЗАД | 15
417 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | Ц16 | Стол упаковочный | Стол упаковочный с надстройкой (с 2-мя полками с подсветкой), 3-мя ящиками по левой/правой стороне стола с ручками. Усиливающая обвязка по трем сторонам. Опоры стола с регулировкой по высоте. Полки сплошные, подсветка холодного свечения. Нержавеющая сталь марки AISI 304. По желанию Заказчика стол может комплектоваться блоком розеток. | М-СЛтс-150/70 | Меделия (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ГАБ: 1500х800х1520
418 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | Ц19.1 | Стол из нержавеющей стали | Стол производственный разборный с бортом, с полкой, на 4 опорах с регулировкой по высоте. Столешница толщиной 37 мм с подкладочной ДСП. Каркас изготовлен из профильной трубы 40х40 мм. Каркас и столешница - нерж. сталь AISI 304. | МСПБ | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 1500х600х850
419 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | Ц21 | Стеллаж | Стеллаж технологический разборный с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304). Стойки- уголок 40х40 из нерж. стали | МСР | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 1200х400х1830
420 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | Ц23 | Тележка для бумаги | Стол (тележка для упаковочной бумаги) с 4-мя колесами Ø 125 мм. Основание - рама. Нержавеющая сталь марки AISI 304 | М-СС-160 | Меделия (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ГАБ: 1200х600х1100
421 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.16 | Помещение контроля, комплектации и упаковки хирургических инструментов | Ц25 | Стул | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 6 | шт.
422 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.17 | Санитарный шлюз для персонала | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
423 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.17 | Санитарный шлюз для персонала | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
424 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.17 | Санитарный шлюз для персонала | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
425 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.17 | Санитарный шлюз для персонала | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
426 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.17 | Санитарный шлюз для персонала | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
427 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.17 | Санитарный шлюз для персонала | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
428 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.17 | Санитарный шлюз для персонала | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
429 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.17 | Санитарный шлюз для персонала | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
430 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.18 | Склад стерильных материалов | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
431 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.18 | Склад стерильных материалов | 19.121 | Комплект стерилизационных контейнеров | Для инструментов хирургических (общая хирургия) с держателями для лапароскопов, и емкостями разного размера материал изготовления - алюминий |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
432 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.18 | Склад стерильных материалов | 19.123 | Комплект стерилизационных контейнеров | Для хирургических инструментов (сердечно-сосудистая хирургия) с держателями для лапароскопов, и емкостями разного размера материал изготовления - алюминий |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
433 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.18 | Склад стерильных материалов | Ц21 | Стеллаж | Стеллаж технологический разборный с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304). Стойки- уголок 40х40 из нерж. стали | МСР | Меделия (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ГАБ: 1200х400х1830
434 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.18 | Склад стерильных материалов | Ц24 | Тележка для корзин |  | М-СЛМ-120/75ДП | Меделия (РОССИЯ) | 17 | шт. |  | ГАБ: 685х435х1535
435 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.19 | Экспедиционная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
436 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.19 | Экспедиционная | Ц19 | Стол из нержавеющей стали | Стол производственный разборный с бортом, с полкой, на 4 опорах с регулировкой по высоте. Столешница толщиной 37 мм с подкладочной ДСП. Каркас изготовлен из профильной трубы 40х40 мм. Каркас и столешница - нерж. сталь AISI 304. | МСПБ | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 1500х700х850
437 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.19 | Экспедиционная | Ц21 | Стеллаж | Стеллаж технологический разборный с 4 полками (полка сплошн. из н.с. AISI 304). Стойки- уголок 40х40 из нерж. стали | МСР | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 1200х400х1830
438 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.19 | Экспедиционная | Ц24 | Тележка для корзин |  | М-СЛМ-120/75ДП | Меделия (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ГАБ: 685х435х1535
439 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.19 | Экспедиционная | Ц25 | Стул | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт.
440 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.20 | Помещение хранения тележек | 7.120 | Тележка межкорпусная | Ограждение съемное. Каркас стальные трубы прямоугольного сечения. Материал платформы стальной лист. Опоры, ммколеса d160, 2 поворотные. Конструкция разборная. Нагрузка, не более 400 кг | ТМГ-01-МСК (КОД МСК-509) | Медстальконструкция (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 975х625х950 |  |  |  | 35
441 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.21 | Помещение для мойки и дезинфекции тележек | У1 | Устройство для мойки тележек | Рабочая температура 60 град. C макс. Рабочее давление 0,5 до 5 бар. Материал корпуса - Пластик/металл Жиклёры для разбавления в диапазонах от 211:1 до 11:1 (от 0,50% до 10,90%). Подключение к воде 3/4”. Производительность max 13 л/мин. Температура воды max 60 град. С. | ProWash | Seko (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 380х260х90; ХВ: d3/4; ГВ: d3/4 |  |  |  | 3,3
442 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.21 | Помещение для мойки и дезинфекции тележек | Ц9 | Машина для предстерилизационной обработки, мойки, дезинфекции и сушки проходного типа | Проходного типа.Метод дезинфекции - термический,Объем камеры: 5750 л.Габариты камеры (ШхГхВ): 1190x2250х2150 мм Вес нетто 1550 кг.Загрузка с уровня пола.Электрическая мощность: 111 кВт.Электрическое подключение 380 В, 3 фазы /50 Гц.Горизонтально-скользящие двери с окном.Камера из нержавеющей стали AISI 316L.Корпус из нержавеющей стали AISI 304.Микропроцессорное управление.10 заводских программ + 50 пользовательских программ+ 5 сервисных.Система независимого контроля процесса.Сенсорный цветной дисплей 5,7" на стороне загрузки.Сенсорный цветной дисплей 4" на стороне разгрузки.Система сушки.Подсветка камеры.Рельсы для защиты сопел. (При использовании тележек не Steelco).Охлаждение дренажа .Тележка моечная для обработки 18 контейнеров с крышками.Встроенный принтер | LC 80/2 | Steelco (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 2500x2550x2410 |  |  | ЗАД | 1550
443 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.22 | Помещение водоподготовки | Ц6 | Комплект оборудования водоподготовки для ЦСО | Самопромывной фильтр 89 мкм 1 1/4”- 1 шт. Накопительная емкость исходной воды объемом 1500 л с обвязкой 1 шт.Насосная станция 3 шт.Фильтр для очистки воды серии «АКВАЛАЙН», тип BR 2 шт.Фильтр для очистки воды серии «АКВАЛАЙН», тип AC 2 шт.Фильтр для очистки воды серии «АКВАЛАЙН», тип SF 1 шт.Установка для получения воды для медицинских и фармацевтических целей серии Осмотек 40-2. Накопительная емкость умягченной воды объемом 1500 л с обвязкой 1 шт. Накопительная емкость деионизорванной воды объемом 780 л с обвязкой 1 шт. | Осмотек 40-2 | Фармсистемы (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ХВ: d25 |  |  | ЗАД | 200
444 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.23 | Санитарный шлюз для персонала | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
445 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.23 | Санитарный шлюз для персонала | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
446 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.23 | Санитарный шлюз для персонала | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
447 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.23 | Санитарный шлюз для персонала | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
448 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.23 | Санитарный шлюз для персонала | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
449 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.23 | Санитарный шлюз для персонала | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
450 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.23 | Санитарный шлюз для персонала | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
451 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.23 | Санитарный шлюз для персонала | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
452 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.24 | Уборная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
453 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.24 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
454 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.24 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
455 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.24 | Уборная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
456 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.24 | Уборная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
457 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.24 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
458 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.24 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
459 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.24 | Уборная | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
460 |  | П | Центральное стерилизационное отделение | П.05.24 | Уборная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
461 |  | П | Хозяйственно-бытовые помещения | П.06.1 | Помещение хранения расходных материалов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 17 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
462 |  | П | Хозяйственно-бытовые помещения | П.06.1 | Помещение хранения расходных материалов | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 9 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
463 |  | П | Хозяйственно-бытовые помещения | П.06.2 | Помещение хранения расходных материалов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 15 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
464 |  | П | Хозяйственно-бытовые помещения | П.06.2 | Помещение хранения расходных материалов | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 9 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
465 |  | П | Хозяйственно-бытовые помещения | П.06.3 | Помещение хранения расходных материалов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 8 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
466 |  | П | Хозяйственно-бытовые помещения | П.06.3 | Помещение хранения расходных материалов | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 8 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
467 |  | П | Хозяйственно-бытовые помещения | П.06.4 | Помещение хранения расходных материалов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
468 |  | П | Хозяйственно-бытовые помещения | П.06.4 | Помещение хранения расходных материалов | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 8 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
469 |  | П | Технические помещения | П.07.1 | Серверная | Ц2 | Программно-аппаратный комплекс обеспечения технологии стерилизации |  | ГарантСтер | Фармстил (РОССИЯ) | 1 | компл. | [12 empty] | ЗАД
470 |  | П | МОП | П.08.1 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
471 |  | П | МОП | П.08.3 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
472 |  | П | МОП | П.08.4 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
473 |  | П | МОП | П.08.5 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
474 |  | П | МОП | П.08.6 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
475 |  | П | МОП | П.08.6 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
476 |  | П | МОП | П.08.6 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
477 |  | П | МОП | П.08.6 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
478 |  | П | МОП | П.08.6 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
479 |  | П | МОП | П.08.6 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
480 |  | П | МОП | П.08.6 | ПУИ | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
481 |  | П | МОП | П.08.6 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
482 |  | П | МОП | П.08.6 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
483 |  | П | МОП | П.08.6 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
484 |  | П | МОП | П.08.7 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
485 |  | П | МОП | П.08.8 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
486 |  | П | МОП | П.08.8 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
487 |  | П | МОП | П.08.8 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
488 |  | П | МОП | П.08.8 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
489 |  | П | МОП | П.08.8 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
490 |  | П | МОП | П.08.8 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
491 |  | П | МОП | П.08.8 | ПУИ | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
492 |  | П | МОП | П.08.8 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
493 |  | П | МОП | П.08.8 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
494 |  | П | МОП | П.08.8 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
495 |  | П | МОП | П.08.9 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
496 |  | П | МОП | П.08.9 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
497 |  | П | МОП | П.08.9 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
498 |  | П | МОП | П.08.9 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
499 |  | П | МОП | П.08.9 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
500 |  | П | МОП | П.08.9 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
501 |  | П | МОП | П.08.9 | ПУИ | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
502 |  | П | МОП | П.08.9 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
503 |  | П | МОП | П.08.9 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
504 |  | П | МОП | П.08.9 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
505 |  | П | МОП | П.08.12 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 3 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.324 | 4
506 |  | П | МОП | П.08.13 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
507 |  | П | МОП | П.08.17 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
508 |  | П | МОП | П.08.21 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
509 |  | П | МОП | П.08.23 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
510 |  | П | Секционная группа | П.09.1 | Помещение временного хранения трупов с кассетным холодильником | 3.200 | Холодильная камера на 2 трупа | Изоляция: Пенополиуретан, впрыскиваемый под высоким давлением - Толщина: 75 мм Противопожарная безопасность: M1 Коэффициент теплоизоляции K: 0,31 Вт/м2 Диапазон температур: от 0 до +5 град. C Открывание: Главная дверь Размеры (ДхШ): 700 x 1400 мм Отделка: Полностью нержавеющая сталь | Б/АРТ | Hygeco (ФРАНЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1070 x 2240 x 1650; ЭОМ: 220 В - 2,5 кВт |  |  | 0.625
511 |  | П | Секционная группа | П.09.1 | Помещение временного хранения трупов с кассетным холодильником | 6.1.6 | Шкаф холодильный фармацевтический | Общий объем: 1400 л. Дверь - металл. Температура в холодильной камере: 0….+15 град. С. Тип оттаивания - автоматический. Количество полок: 8 шт. Допустимая нагрузка на полку: 40 кг. Толщина стенки корпуса: 43 мм. | ШХФ 1,4 | POLAIR (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 945х1402х1960; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт |  |  | 0.138 | 184
512 |  | П | Секционная группа | П.09.1 | Помещение временного хранения трупов с кассетным холодильником | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
513 |  | П | Секционная группа | П.09.1 | Помещение временного хранения трупов с кассетным холодильником | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
514 |  | П | Секционная группа | П.09.1 | Помещение временного хранения трупов с кассетным холодильником | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
515 |  | П | Секционная группа | П.09.1 | Помещение временного хранения трупов с кассетным холодильником | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
516 |  | П | Секционная группа | П.09.1 | Помещение временного хранения трупов с кассетным холодильником | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
517 |  | П | Секционная группа | П.09.1 | Помещение временного хранения трупов с кассетным холодильником | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
518 |  | П | Секционная группа | П.09.1 | Помещение временного хранения трупов с кассетным холодильником | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
519 |  | П | Секционная группа | П.09.1 | Помещение временного хранения трупов с кассетным холодильником | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
520 |  | П | Секционная группа | П.09.1 | Помещение временного хранения трупов с кассетным холодильником | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
521 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
522 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
523 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 3.201 | Тележка подъемная для загрузки трупов в камеру | Нагрузка: 250 кг; Материал: Нержавеющая сталь ; Грузоподъемность, кг: 250 | HR250 | Hygeco (ФРАНЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 2140,1х670х320-1976,3 |  |  |  | 210
524 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
525 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
526 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
527 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
528 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
529 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
530 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
531 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
532 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
533 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
534 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 16.37.1 | Сканер штрих-кода тип N 2 | Способ подключения к АРМ/ноутбуку- беспроводное, типы штрих-кодов-все линейные, составные, двумерные, почтовые, OCR, интерфейсы- Bluetooth, дополнительные требования-герметичный корпус, возможность обработки дезинфицирующими средствами |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
535 |  | П | Секционная группа | П.09.2 | Помещение приема трупов | 16.38.1 | Принтер браслетов | Класс принтера Настольный Назначение Печать браслетов Память 8 МЬ $ГЖАМ Интерфейс подключения ПВ, Ethernet Разрешение печати Не ниже 300 dpi Длина печати До 1016 мм Скорость печати не менее 102 мм/сек Способ печати Термопечать Ширина печати 48 мм Диаметр втулки (внутренний) 25.4 мм Диаметр рулона (максимальный) 165 мм Длина этикетки 10- 1016 мм Тип этикетки Непрерывная, фасонная, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная, браслеты (намотка наружу) Толщина этикеток 0.06 0.19 мм Ширина этикетки 15 52 мм Встроенные шрифты 8 буквенно-цифровых шрифтов Monotype Imaging- механизм отображения шрифтов Trие-муре с одним масштабируемым шрифтом СО Triumvirate Во1д Condensed. Двумерные штрих-коды РВГ-4 17, Maxicode, DataMatrix, оА-код, Ахнес. Линейные штрих-коды Соде 39, Соде 93, Соде 128цСС, Соде 128 подклассы А, В, С, Codabar, Interleave 2 из 5, ЕАЫ-8, ЕА-13, ЕАТ-128, цРС-А, ИРС-Е, ЕА1 и цифровые дополнения ИРС 2 (5), MSI, PLESSEY, РО$ЛГЕТ, China РОСТ, О 1 ВааВаг, Соде 11. | SLP-DX223E | Bixolon (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЛВС: 1
536 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
537 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
538 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
539 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 2.50.3 | Тележка для аппарата ЭКГ | Для процедур, состоит из трех полок и одного выдвижного ящика, имеет четыре колеса по 12,5 см (на двух колесах установлены тормоза для фиксации тележки) | БТ-СТН1-342 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 755х565х955
540 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
541 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 3.11 | Операционный светильник | Максимальная яркость освещения: 130 000 люкс. Диаметр светового поля: 220 мм. Глубина освещения: 1200 мм. Срок службы: 60000 ч. Общий индекс цветопередачи: 96. Специальный индекс цветопередачи: 96. Цветовая температура: 4350 К. Диаметр купола, мм: 540 | HyLED 9600 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.09 | 90
542 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
543 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
544 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
545 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
546 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
547 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
548 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
549 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 11.29.1 | Мойка медицинская хирургическая | Два рабочих места; материал изделия - высококачественная нержавеющая сталь марки AISI 304, которая обеспечивает длительный срок эксплуатации и легкость ухода за счет высокой устойчивости к воздействию абразивных чистящих и моющих средств, механическим повреждениям. Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте) | МУх-2 | ООО Меделия | 1 | шт. | стена | немед | 1600х620х1200 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
550 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 14.52 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объём, л: 1 | КДС-1 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 280х155х105 |  |  |  | 0,5
551 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 14.52.1 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 3 | КДС-3 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 370х185х120 |  |  |  | 0,8
552 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
553 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
554 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
555 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 6И | Cтол для патологоанатомического вскрытия | Cтол с вытяжкой и механизмом регулирования высоты рабочей поверхности. стол для проведения вскрытий изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки aisi 316l.минимальная/максимальная высота 750/1050 мм; раковина д x ш x в 600 x 400 x 200 мм; грузоподъемность 250 кг; требуемая мощность 230 в 50 гц | 33352(A) | Hygeco (ФРАНЦИЯ) | 1 | компл. |  | оборудование | 2600х850х750 | 220 В - 2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  | МО: подключение к индивидуальной системе активной вытяжной вентиляции через фланец d 200 мм с производительностью 1000 м3/ч в нижнюю зону (в стол),управление от отдельного выключателя с индикацией включения |  | 230
556 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 10И | Аутопсийная лампа | Освещенность на расстоянии 1 м (Ec): 60,000 Лк; Индекс цветопередачи Ra (minimum): 96; Индекс передачи красного цвета R9: 90; Диаметр светового пятна в хирургическом поле d10: 25 см; Диаметр светового пятна d50: 13 см; Цветовая температура: 4400 K; Интенсивность излучения при 60,000 Лк: 175 Вт/м2; Срок службы источников света: 60,000 часов; Класс защиты светильника от поражения электрическим током I; Срок службы аккумулятора: ~6 ч; Напряжение источника питания: 100-240 В AC; Частота источника питания: 50-60 Гц; Потребляемая мощность светильника: 20 Вт; Потребляемая полная мощность (на 1 купол): 65 ВА | HYGELUX 5 34405 | Hygeco (ФРАНЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель |  |  |  | 0,17
557 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 20И | Электронные лабораторные весы | Макс.вес - 5100 г. Мин.вес - 5,0 г. Дискретность - 0,1 г. Цена поверочного деления - 1000 мг. Размер платформы - 175х145 мм. Клас точности - II высокий. Время установления показаний - 2 сек. | ВЛТЭ-5100С | ООО «НПП Госметр», Россия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 260х190x70 |  |  |  | 2,9
558 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | 24И | Осциллирующая секционная (анатомическая) пила | Частота колебаний: 12000 - 21000 / мин. В комплекте: осциллирующая пила и экстрактор | 35555 | Hygeco (ФРАНЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
559 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | И-01 | Тележка для стерилизационных контейнеров | Диаметр колес 50 мм | ТК-01-КРОНТ | Кронт-М | 1 | шт. |  | ГАБ: 650х400х1075 |  |  |  | 6
560 |  | П | Секционная группа | П.09.3 | Секционная | У1 | Устройство для мойки тележек | Рабочая температура 60 град. C макс. Рабочее давление 0,5 до 5 бар. Материал корпуса - Пластик/металл Жиклёры для разбавления в диапазонах от 211:1 до 11:1 (от 0,50% до 10,90%). Подключение к воде 3/4”. Производительность max 13 л/мин. Температура воды max 60 град. С. | ProWash | Seko (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 380х260х90; ХВ: d3/4; ГВ: d3/4 |  |  |  | 3,3
561 |  | П | Секционная группа | П.09.4 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
562 |  | П | Секционная группа | П.09.4 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
563 |  | П | Секционная группа | П.09.4 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
564 |  | П | Секционная группа | П.09.4 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
565 |  | П | Секционная группа | П.09.4 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
566 |  | П | Секционная группа | П.09.4 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
567 |  | П | Секционная группа | П.09.4 | ПУИ | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
568 |  | П | Секционная группа | П.09.4 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
569 |  | П | Секционная группа | П.09.4 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
570 |  | П | Секционная группа | П.09.4 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
571 |  | П | Секционная группа | П.09.5 | Отсек для хранения специальной одежды | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
572 |  | П | Секционная группа | П.09.5 | Отсек для хранения специальной одежды | 1.103.2 | Стеллаж | Шкаф медицинский: 1 секция, без дверей, 5 полок; Конструкция – травмобезопасный вертикальный алюминиевый анодированный профиль с системой скрытого крепежа ; Панели и полки - ЛДСП 16 мм | РМ1-Ш-11 | РМ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430х1900
573 |  | П | Секционная группа | П.09.5 | Отсек для хранения специальной одежды | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
574 |  | П | Секционная группа | П.09.5 | Отсек для хранения специальной одежды | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
575 |  | П | Секционная группа | П.09.6 | Отсек для сбрасывания использованной одежды | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
576 |  | П | Секционная группа | П.09.6 | Отсек для сбрасывания использованной одежды | 7.57 | Емкость для сбора бытовых отходов | Ведро 12 л. корпус из нержавеющей стали AISI 304 матового оттенка, а также внутренний бак | DS-091 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
577 |  | П | Секционная группа | П.09.6 | Отсек для сбрасывания использованной одежды | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
578 |  | П | Секционная группа | П.09.6 | Отсек для сбрасывания использованной одежды | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
579 |  | П | Секционная группа | П.09.7 | Предсекционная | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
580 |  | П | Секционная группа | П.09.7 | Предсекционная | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
581 |  | П | Секционная группа | П.09.7 | Предсекционная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
582 |  | П | Секционная группа | П.09.7 | Предсекционная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
583 |  | П | Секционная группа | П.09.7 | Предсекционная | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
584 |  | П | Секционная группа | П.09.7 | Предсекционная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
585 |  | П | Секционная группа | П.09.7 | Предсекционная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
586 |  | П | Секционная группа | П.09.7 | Предсекционная | 11.29.1 | Мойка медицинская хирургическая | Два рабочих места; материал изделия - высококачественная нержавеющая сталь марки AISI 304, которая обеспечивает длительный срок эксплуатации и легкость ухода за счет высокой устойчивости к воздействию абразивных чистящих и моющих средств, механическим повреждениям. Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте) | МУх-2 | ООО Меделия | 1 | шт. | стена | немед | 1600х620х1200 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
587 |  | П | Секционная группа | П.09.7 | Предсекционная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
588 |  | П | Секционная группа | П.09.8 | Душевая | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
589 |  | П | Секционная группа | П.09.8 | Душевая | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
590 |  | П | Секционная группа | П.09.8 | Душевая | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
591 |  | П | Секционная группа | П.09.8 | Душевая | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
592 |  | П | Секционная группа | П.09.9 | Уборная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
593 |  | П | Секционная группа | П.09.9 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
594 |  | П | Секционная группа | П.09.9 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
595 |  | П | Секционная группа | П.09.9 | Уборная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
596 |  | П | Секционная группа | П.09.9 | Уборная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
597 |  | П | Секционная группа | П.09.9 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
598 |  | П | Секционная группа | П.09.9 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
599 |  | П | Секционная группа | П.09.9 | Уборная | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
600 |  | П | Секционная группа | П.09.9 | Уборная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
601 |  | П | Секционная группа | П.09.10 | Фиксационная | 6.33.5 | Бокс микробиологической безопасности в комплекте с вытяжным зонтом | БМБ класса II, тип A2. Рециркуляция 70% нисходящий воздушный поток, "воздушная завеса" рабочего проема, фильтрация воздуха через фильтры н14 (пульт-тачскрин, стекло-слайдер, блок уфо выдвижной, розетки - слева 2 шт, столешница из нержавеющей стали - 3 секции, свет led, подлокотник, подставка рамочная). Удаляемый расход воздуха из бокса 400 м3/ч (встроенный вентилятор). Подключение к системе вытяжной вентиляции через фланец d 250 мм. Габариты с зонтом, мм: 1200х810х2405. Вес, кг: 255. | БМБ-II- ЛАМИНАР-С-1,2 SAVVY SL | Ламинарные системы (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1200х810х2405; ЭОМ: 220 В - 1,68 кВт |  | МО: подключение к индивидуальной системе активной вытяжной вентиляции через фланец d 250 мм с производительностью 400 м3/ч (встроенный вентилятор), h=2325 мм от УЧП (управление от отдельного выключателя с индикацией включения) |  | 255
602 |  | П | Секционная группа | П.09.10 | Фиксационная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
603 |  | П | Секционная группа | П.09.10 | Фиксационная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
604 |  | П | Секционная группа | П.09.10 | Фиксационная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
605 |  | П | Секционная группа | П.09.10 | Фиксационная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
606 |  | П | Секционная группа | П.09.10 | Фиксационная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
607 |  | П | Секционная группа | П.09.10 | Фиксационная | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
608 |  | П | Секционная группа | П.09.10 | Фиксационная | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
609 |  | П | Секционная группа | П.09.10 | Фиксационная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
610 |  | П | Секционная группа | П.09.10 | Фиксационная | 14И | Станция вырезки гистологического материала | Материал: Нержавеющая сталь ; Вентиляция нисходящим потоком через перфорированную рабочую поверхность; Встроенный вентилятор 800 м3/ч; Выход воздуха: справа; Емкость для формалина 10-литров; Смеситель для горячей и холодной воды; Светодиодный основной светильник; Держатель для бумажных полотенец; Полки x2; Электрические розетки x2; Выключатель питания для аварийного отключения | 33340 | Hygeco (ФРАНЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1200 x 790 x 1860 |  | d200, h=263, 800 м3/ч |  | 170
611 |  | П | Секционная группа | П.09.11 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
612 |  | П | Секционная группа | П.09.12 | Отсек для хранения рабочей одежды | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
613 |  | П | Секционная группа | П.09.12 | Отсек для хранения рабочей одежды | 1.136 | Шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: полки верхняя/нижняя, перегородка, перекладина, крючки поставляются в разобранном виде | ML/LS-11-40D | НПО Промет (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х500х1850 |  |  |  | 27,5
614 |  | П | Секционная группа | П.09.12 | Отсек для хранения рабочей одежды | 7.60 | Зеркало настенное | Индвидуального изготовления | Б/АРТ | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 1000х1800
615 |  | П | Секционная группа | П.09.12 | Отсек для хранения рабочей одежды | 7.106 | Фен настенный |  | Premium 1600 Super | Valera (ШВЕЙЦАРИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 183x245; ЭОМ: 220 В - 1,6 кВт |  |  | 0.16
616 |  | П | Секционная группа | П.09.12 | Отсек для хранения рабочей одежды | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
617 |  | П | Секционная группа | П.09.12 | Отсек для хранения рабочей одежды | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
618 |  | П | Служебные помещения | П.10.1 | Гардероб верхней одежды персонала | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
619 |  | П | Служебные помещения | П.10.1 | Гардероб верхней одежды персонала | 1.129 | Вешалка гардеробная напольная | Передвижная на 30 крючков усиленная, каркас - металлические профили труб | М12 | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1610x500x1800
620 |  | П | Служебные помещения | П.10.1 | Гардероб верхней одежды персонала | 1.129.1 | Вешалка гардеробная настенная |  | 800-Р | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: L=770 (2шт)
621 |  | П | Служебные помещения | П.10.1 | Гардероб верхней одежды персонала | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
622 |  | П | Служебные помещения | П.10.2 | Гардероб (Ж) домашней и рабочей одежды (131 чел, всего, 103 чел, в макс, смену) | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
623 |  | П | Служебные помещения | П.10.2 | Гардероб (Ж) домашней и рабочей одежды (131 чел, всего, 103 чел, в макс, смену) | 1.135 | Металлический шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки | ПРАКТИК LS-02 | НПО Промет (РОССИЯ) | 131 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 302х500х1830 |  |  |  | 17
624 |  | П | Служебные помещения | П.10.2 | Гардероб (Ж) домашней и рабочей одежды (131 чел, всего, 103 чел, в макс, смену) | 7.60 | Зеркало настенное | Индвидуального изготовления | Б/АРТ | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 1000х1800
625 |  | П | Служебные помещения | П.10.2 | Гардероб (Ж) домашней и рабочей одежды (131 чел, всего, 103 чел, в макс, смену) | 7.106 | Фен настенный |  | Premium 1600 Super | Valera (ШВЕЙЦАРИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 183x245; ЭОМ: 220 В - 1,6 кВт |  |  | 0.16
626 |  | П | Служебные помещения | П.10.2 | Гардероб (Ж) домашней и рабочей одежды (131 чел, всего, 103 чел, в макс, смену) | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
627 |  | П | Служебные помещения | П.10.3 | Гардероб (М) домашней и рабочей одежды (131 чел, всего, 103 чел, в макс, смену) | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
628 |  | П | Служебные помещения | П.10.3 | Гардероб (М) домашней и рабочей одежды (131 чел, всего, 103 чел, в макс, смену) | 1.135 | Металлический шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки | ПРАКТИК LS-02 | НПО Промет (РОССИЯ) | 131 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 302х500х1830 |  |  |  | 17
629 |  | П | Служебные помещения | П.10.3 | Гардероб (М) домашней и рабочей одежды (131 чел, всего, 103 чел, в макс, смену) | 7.60 | Зеркало настенное | Индвидуального изготовления | Б/АРТ | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 1000х1800
630 |  | П | Служебные помещения | П.10.3 | Гардероб (М) домашней и рабочей одежды (131 чел, всего, 103 чел, в макс, смену) | 7.106 | Фен настенный |  | Premium 1600 Super | Valera (ШВЕЙЦАРИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 183x245; ЭОМ: 220 В - 1,6 кВт |  |  | 0.16
631 |  | П | Служебные помещения | П.10.3 | Гардероб (М) домашней и рабочей одежды (131 чел, всего, 103 чел, в макс, смену) | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
632 |  | П | Служебные помещения | П.10.4 | Уборная мужская | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
633 |  | П | Служебные помещения | П.10.4 | Уборная мужская | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
634 |  | П | Служебные помещения | П.10.4 | Уборная мужская | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
635 |  | П | Служебные помещения | П.10.4 | Уборная мужская | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
636 |  | П | Служебные помещения | П.10.4 | Уборная мужская | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт
637 |  | П | Служебные помещения | П.10.4 | Уборная мужская | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
638 |  | П | Служебные помещения | П.10.4 | Уборная мужская | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
639 |  | П | Служебные помещения | П.10.4 | Уборная мужская | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
640 |  | П | Служебные помещения | П.10.4 | Уборная мужская | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
641 |  | П | Служебные помещения | П.10.5 | Уборная женская | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
642 |  | П | Служебные помещения | П.10.5 | Уборная женская | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
643 |  | П | Служебные помещения | П.10.5 | Уборная женская | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
644 |  | П | Служебные помещения | П.10.5 | Уборная женская | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
645 |  | П | Служебные помещения | П.10.5 | Уборная женская | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт
646 |  | П | Служебные помещения | П.10.5 | Уборная женская | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
647 |  | П | Служебные помещения | П.10.5 | Уборная женская | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
648 |  | П | Служебные помещения | П.10.5 | Уборная женская | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
649 |  | П | Служебные помещения | П.10.5 | Уборная женская | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
650 |  | П | Служебные помещения | П.10.6 | Душевая женская | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
651 |  | П | Служебные помещения | П.10.6 | Душевая женская | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
652 |  | П | Служебные помещения | П.10.6 | Душевая женская | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
653 |  | П | Служебные помещения | П.10.6 | Душевая женская | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
654 |  | П | Служебные помещения | П.10.7 | Душевая мужская | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
655 |  | П | Служебные помещения | П.10.7 | Душевая мужская | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
656 |  | П | Служебные помещения | П.10.7 | Душевая мужская | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
657 |  | П | Служебные помещения | П.10.7 | Душевая мужская | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
658 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
659 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
660 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
661 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 6.1.2 | Холодильник фармацевтический | Общий объем 400 л. Полезный объем 364 л. От +2 град. С до +15 град. С со стеклянной дверью объем 400 л, 1 компрессор. Температура в холодильной камере +2….+15 град. С. Количество полок 7 шт | ХФ-400-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x650x1950; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0.062 | 86
662 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 6.5 | Низкотемпературный морозильник | Общий объем: 200 л. Полезный объем: 189 л. Количество кассет для хранения: 5 шт. Температура в морозильной камере: -18.. -40 град. С | ММШ-220 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 730х860х1660; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0.05 | 100
663 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
664 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
665 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
666 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
667 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
668 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
669 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
670 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 14.26 | Подтоварник на каркасе из сварной нержавеющей стали | Столешница сталь AISI 430, каркас сварной из стали AISI 430, ножки из трубы 40х40 | П-1060/3 | ЗТО КАМИК (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
671 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
672 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
673 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
674 |  | 1 | Аптека | 1.01.1 | Распаковочная | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.03
675 |  | 1 | Аптека | 1.01.2 | Тарная | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
676 |  | 1 | Аптека | 1.01.2 | Тарная | 1.229 | Стремянка | Рабочая высота: 2,5 м. Высота площадки: 1,021 м. 5 ступеней. Материал алюминий | 97715 | АЛЮМЕТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1785х455х110
677 |  | 1 | Аптека | 1.01.4 | Помещение приема и регистрации | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
678 |  | 1 | Аптека | 1.01.4 | Помещение приема и регистрации | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
679 |  | 1 | Аптека | 1.01.4 | Помещение приема и регистрации | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
680 |  | 1 | Аптека | 1.01.4 | Помещение приема и регистрации | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
681 |  | 1 | Аптека | 1.01.4 | Помещение приема и регистрации | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
682 |  | 1 | Аптека | 1.01.4 | Помещение приема и регистрации | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
683 |  | 1 | Аптека | 1.01.4 | Помещение приема и регистрации | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
684 |  | 1 | Аптека | 1.01.4 | Помещение приема и регистрации | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.03
685 |  | 1 | Аптека | 1.01.5 | Помещение для мойки и дезинфекции тележек | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
686 |  | 1 | Аптека | 1.01.5 | Помещение для мойки и дезинфекции тележек | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
687 |  | 1 | Аптека | 1.01.5 | Помещение для мойки и дезинфекции тележек | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
688 |  | 1 | Аптека | 1.01.5 | Помещение для мойки и дезинфекции тележек | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
689 |  | 1 | Аптека | 1.01.5 | Помещение для мойки и дезинфекции тележек | 7.120 | Тележка межкорпусная | Ограждение съемное. Каркас стальные трубы прямоугольного сечения. Материал платформы стальной лист. Опоры, ммколеса d160, 2 поворотные. Конструкция разборная. Нагрузка, не более 400 кг | ТМГ-01-МСК (КОД МСК-509) | Медстальконструкция (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 975х625х950 |  |  |  | 35
690 |  | 1 | Аптека | 1.01.5 | Помещение для мойки и дезинфекции тележек | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
691 |  | 1 | Аптека | 1.01.5 | Помещение для мойки и дезинфекции тележек | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
692 |  | 1 | Аптека | 1.01.5 | Помещение для мойки и дезинфекции тележек | У1 | Устройство для мойки тележек | Рабочая температура 60 град. C макс. Рабочее давление 0,5 до 5 бар. Материал корпуса - Пластик/металл Жиклёры для разбавления в диапазонах от 211:1 до 11:1 (от 0,50% до 10,90%). Подключение к воде 3/4”. Производительность max 13 л/мин. Температура воды max 60 град. С. | ProWash | Seko (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 380х260х90; ХВ: d3/4; ГВ: d3/4 |  |  |  | 3,3
693 |  | 1 | Аптека | 1.01.6 | Помещение для хранения чистых тележек | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
694 |  | 1 | Аптека | 1.01.7 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
695 |  | 1 | Аптека | 1.01.8 | Уборная персонала | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
696 |  | 1 | Аптека | 1.01.8 | Уборная персонала | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
697 |  | 1 | Аптека | 1.01.8 | Уборная персонала | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
698 |  | 1 | Аптека | 1.01.8 | Уборная персонала | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
699 |  | 1 | Аптека | 1.01.8 | Уборная персонала | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт
700 |  | 1 | Аптека | 1.01.8 | Уборная персонала | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
701 |  | 1 | Аптека | 1.01.8 | Уборная персонала | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
702 |  | 1 | Аптека | 1.01.8 | Уборная персонала | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
703 |  | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
704 |  | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
705 |  | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
706 |  | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
707 |  | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
708 |  | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
709 |  | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
710 |  | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
711 |  | 1 | Аптека | 1.01.9 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
712 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 1.5.1 | Стол эргономичный правый |  | О.МО-SA-1 R | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1580х1180х750 (720/460)
713 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 1.12 | Брифинг-приставка | На о-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59х59х83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП не менее 22 мм , кромка пвх 2 мм | O.MO-BR-9 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 980х720х750
714 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 1.13 | Тумба мобильная | 3 ящика, центральный замок, 432*460*611 мм, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.TM-3 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х611
715 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 1.15 | Шкаф приставной/опорный |  | O.SHPO-8 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х432х750
716 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 1.23 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
717 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 1.29 | Гардероб широкий | ЛДСП 25/18 мм, кромка пвх 2 мм, двери распашные | O.GB-4 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
718 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 1.33 | Шкаф для документов со стеклом |  | NLN36342421 | POINTEX (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х370х2000
719 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 1.74 | Офисное кресло для посетителей | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
720 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
721 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 1.109 | Сейф для документов (огнестойкий) | Класс огнестойкости - 60Б, покрытие порошковое, замок электронный кодовый + ключевой | VALBERG FRS-30 EL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 405х355х300 |  |  |  | 28
722 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
723 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
724 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
725 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
726 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
727 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
728 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
729 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
730 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
731 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
732 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.2
733 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | 16.30 | Принтер тип N 3 | Цветность печати - цветной; Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.; Максимальный формат печати - не менее А4; Скорость ч/б печати (А4) - не менее 20 стр./мин; 1. Интерфейсы - USB, Ethernet (RJ - 45); 2.Тип - лазерный; Нагрузка в месяц - не ниже 10000 стр | M454DW | СВЯЗЬИНТЕРКОМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 412x295x469; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
734 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.1 | Кабинет заведующего онкогенетической лаборатории | МС-1у | Микроскоп | Бесконечная оптическая система CFI 60, Галогенная лампа 12В - 100 Вт. Встроенная система «fly-eye», Светлое поле, темное поле, фазовый контраст, поляризация, ДИК, эпи-флуоресценция, конфокальная микроскопия, Бинокулярный тубус, поле зрения 22, Тринокулярный тубус, поле зрения 25 (окуляр/порт: 100/0, 0/100), Тринокулярный тубус, поле зрения 25 (окуляр/порт: 100/0, 20/80, 0/100), Эргономичный бинокулярный тубус, поле зрения 22, угол наклона 10-30 град., удлинение тубуса до 40 мм (при присоединении DSC-порта, окуляр/порт: 100/0, 50/50), Квадрокулярный тубус с изменяющимся углом наклона, поле зрения 25, угол наклона 15-35 град (окуляр/верхний порт/задний порт: 100/0/0, 0/100/0, 0/0/100)., Револьвер объективов на 6 или 7 позиций. Механический или моторизованный, масса примерно 20 кг (эргономичный бинокулярный тубус, светлое поле) | Nikon Eclipse Ni | NIKON (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 320х383х501; ЭОМ: 220 В - 0,17 кВт |  |  | 0.051 | 20 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414696, 9011101248122)
735 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед
736 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
737 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
738 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
739 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
740 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 2.17 | Шкаф медицинский общего назначения |  | РМ1-Ш-16 | РМ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
741 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
742 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
743 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
744 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.01
745 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
746 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед
747 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
748 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
749 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
750 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
751 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 5 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.875
752 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
753 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
754 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.3 | Ординаторская онкогенетической лаборатории | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 5 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.03
755 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.4 | Шлюз при уборной | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
756 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.4 | Шлюз при уборной | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
757 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.4 | Шлюз при уборной | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
758 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.4 | Шлюз при уборной | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
759 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.4 | Шлюз при уборной | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
760 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.5 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
761 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.5 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
762 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.5 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
763 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.5 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
764 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.6 | Уборная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
765 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.6 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
766 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.6 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
767 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.6 | Уборная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
768 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.6 | Уборная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
769 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.6 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
770 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.6 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
771 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.6 | Уборная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
772 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.8 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
773 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.9 | Помещение хранения спец, одежды | 1.27 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х450х500
774 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.9 | Помещение хранения спец, одежды | 7.106 | Фен настенный |  | Premium 1600 Super | Valera (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 183x245; ЭОМ: 220 В - 1,6 кВт |  |  | 0.08
775 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.9 | Помещение хранения спец, одежды | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
776 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.9 | Помещение хранения спец, одежды | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
777 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.9 | Помещение хранения спец, одежды | НМ058у | Шкаф металлический для одежды двухсекционный |  |  |  | 12 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х500х1860 |  |  |  |  | Существующая мебель
778 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.10 | Душевая | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
779 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.10 | Душевая | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
780 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.10 | Душевая | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
781 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.10 | Душевая | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
782 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.11 | Помещение рабочей одежды персонала (Ж) | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
783 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.11 | Помещение рабочей одежды персонала (Ж) | 7.60 | Зеркало настенное | Индвидуального изготовления | Б/АРТ | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 1000х1800
784 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.11 | Помещение рабочей одежды персонала (Ж) | 7.106 | Фен настенный |  | Premium 1600 Super | Valera (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 183x245; ЭОМ: 220 В - 1,6 кВт |  |  | 0.08
785 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.11 | Помещение рабочей одежды персонала (Ж) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
786 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.11 | Помещение рабочей одежды персонала (Ж) | НМ058у | Шкаф металлический для одежды двухсекционный |  |  |  | 12 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х500х1860 |  |  |  |  | Существующая мебель
787 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.12 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
788 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.12 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
789 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.12 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
790 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.12 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
791 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.13 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
792 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.14 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
793 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.14 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
794 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.14 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
795 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.14 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
796 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.14 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
797 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.14 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
798 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.14 | ПУИ | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
799 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.14 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
800 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.14 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
801 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.14 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
802 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
803 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
804 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
805 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
806 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
807 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | 7.149 | Транспортная внутрикорпусная колесная опора для бака | Бак многоразовый 50 литров | ИМ-КО-02 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х400х900
808 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
809 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
810 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
811 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | ЛО-12.1у | Установка для получения очищенной воды | Установка позволяет получить воду 1,2,3 типа.Размер блока предварительной подготовки: 480х320х160 мм. Проиводительность при 10 град. С -20 л/ч. | УВОИ-М-Ф.АКВАЛАБ УВОИ-МФ | НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 400х200х575; ЭОМ: 220 В - 0,08 кВт |  |  | 0.024 | 20 | Существующее оборудование
812 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | ЛО-12у | Система очистки воды | Высокопроизводительная система получения воды I типа - до 12 л/мин (600-720 л/ч). Работает на воде предварительно очищенной обратноосмотически, дистилляцией или деионизацией. Комплектация системы: базовая система очистки; картридж предварительной очистки Milligard TP. Картриджи основной очистки по выбору: для удаления органических примесей Super-C; неорганических ионов Ion-Ex; следовых количеств органических примесей Organex-Q; бактерий и частиц Durapore TP. | Millipore Super-Q Plus | MERCK MILLIPORE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1150х220х800; ЭОМ: 220 В - 0,44 кВт |  |  |  | 63 | Существующее оборудование
813 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | МСОу | Микроволновая система обеззараживания медицинских отходов | Объём контейнера 30л. Производительность за рабочую сменудо 90 кг. Производительностьдо 15 кг/час. Продолжительность цикла дезинфекции 30-40 минут | Стериус 30 л | ХИМКО (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 630x610x670; ЭОМ: 220 В - 2,0 кВт |  |  |  | 85 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414749)
814 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.15 | Автоклавная | НМ044у | Стол из нерж. стали |  |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х750 |  |  |  |  | Существующая мебель
815 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.16 | Помещение хранения отходов | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
816 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.16 | Помещение хранения отходов | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
817 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.16 | Помещение хранения отходов | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
818 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.16 | Помещение хранения отходов | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
819 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.16 | Помещение хранения отходов | 7.65 | Контейнер для медицинских отходов (120л) | Внутрикорпусный, сбор и транспортировка отходов, на колесах, с педалью, объем 120 л | ИМ-КВ-121 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 555х480х937
820 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.16 | Помещение хранения отходов | 7.149 | Транспортная внутрикорпусная колесная опора для бака | Бак многоразовый 50 литров | ИМ-КО-02 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х400х900
821 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.16 | Помещение хранения отходов | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
822 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.16 | Помещение хранения отходов | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
823 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.16 | Помещение хранения отходов | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
824 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.17 | Архив ПЦР | 2.11у | Табурет лабораторный |  |  | БиоСистемы (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | Существующая мебель
825 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.17 | Архив ПЦР | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
826 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.17 | Архив ПЦР | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
827 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.17 | Архив ПЦР | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
828 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.17 | Архив ПЦР | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
829 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.17 | Архив ПЦР | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
830 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.17 | Архив ПЦР | НИ010у | Подставка под ноги | Материал: пластик Антибактериальное покрытие Microban.Угол наклона подставки регулируется при помощи нажатия стопами на поверхность до нужного положения. Регулировка по высоте: 108/127/146 мм. Диапазон наклона: до 30 град |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 444х333х118 |  |  |  |  | Существующая мебель
831 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.17 | Архив ПЦР | НМ006у | Стол рабочий 1300 (М) в комплекте с подвесным держателем системного блока |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1300х600х750 |  |  |  |  | Существующая мебель
832 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.17 | Архив ПЦР | НМ012у | Стул посетителя |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 470х530х900 |  |  |  |  | Существующая мебель
833 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.17 | Архив ПЦР | НМ013у | Тумба мобильная |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х500х670 |  |  |  |  | Существующая мебель
834 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.17 | Архив ПЦР | НМ014у | Шкаф для документов, двухстворчатый |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х400х1900 |  |  |  |  | Существующая мебель
835 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.17 | Архив ПЦР | НМ022у | Стеллаж для документов |  |  |  | 15 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х400х1950 |  |  |  |  | Существующая мебель
836 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.18 | Склад ПЦР (холодильники) | ХЛ-15у | Холодильник комбинированный лабораторный | Общий объем 250 л. Объем холодильной камеры, л 170 . Полезный объем холодильной камеры 134 л . Температура в холодильной камере +2….+15 град. С. Дверь холодильной камеры металлопласт. Объем морозильной камеры 80 л. Полезный объем морозильной камеры 60 л. Температура в морозильной камере -10….-25 град. С . Дверь морозильной камеры металлопласт. Количество компрессоров: 2 шт. | ХЛ250 | POZIS (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 600х600х1450; ЭОМ: 220 В - 0,14 кВт |  |  |  | 68 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414218, 090141012414219)
837 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.18 | Склад ПЦР (холодильники) | ХЛ-13у | Холодильник, 400 л | температурный режим во время хранения не выше -18 град. C | Paracels ХЛ 340 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 600х650х2080; ЭОМ: 220 В - 0,165 кВт |  |  | 0.041 | 98 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414220, 090141012414221, 090141012414222, 090141012414230)
838 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.18 | Склад ПЦР (холодильники) | ХЛ-12у | Холодильник | Объем морозильной камеры: 27 л. Объем холодильной камеры: 253 л. Общий объем: 280 л. Размораживание холодильной камеры: капельная система. Класс энергопотребления: B. Особенности конструкции: перевешиваемые двери. Кол-во компрессоров: 2. Мин. температура в морозильной камере: -12 град. С. | Атлант 367-00 | АТЛАНТ-СМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 574x600х1475; ЭОМ: 220 В - 0,75 кВт |  |  | 0.188 | 51 | Существующее оборудование (Инв. № 21040449138)
839 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.18 | Склад ПЦР (холодильники) | ХЛ-11у | Холодильник фармацевтический двухкамерный | Объем морозильной камеры: 140 л. Общий объем: 280 л. Предназначен для хранения лекарственных препаратов, вакцин, реагентов и биологических образцов при температуре от +2 град. С до +15 град. С. в помещениях клиник, больниц, аптеках, лабораториях. Кол-во компрессоров: 2. Особенности конструкции: перевешиваемые двери, подсветка, регулируемые ножки. | ХФД-280 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 600х650х1683; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.075 | 74,5 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414223)
840 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.18 | Склад ПЦР (холодильники) | ХЛ-10у | Морозильник медицинский | Объем камеры: 290 л. Рабочая температура -40…-18 град. С. Предназначен для хранения замороженной плазмы крови, ее компонентов и биологических образцов. Кол-во компрессоров: 1. Тип управления: электронный. Дверь - металлическая (глухая). | ММШ 350 | POZIS (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 730х860х2050; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0.2 | 120 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414214, 090141012414215, 090141012414216, 090141012414217)
841 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.18 | Склад ПЦР (холодильники) | ХЛ-7у | Низкотемпературный морозильник | Морозильный шкаф.Объем холодильной камеры 333л. Диапазон регулировки температуры морозильной камеры от -50 град. C до -90 град. C. Компрессор высокого давления 450 Вт, Компрессор низкого давления 750 Вт | Panasonic (Sanyo) MDF-U33V | Panasonic (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1002х733х1860; ЭОМ: 220 В - 0,64 кВт |  |  | 0.16 | 150 | Существующее оборудование (Инв. № 21010446644)
842 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.18 | Склад ПЦР (холодильники) | ХЛ-6у | Низкотемпературный морозильник | Система охлаждения оптимально спроектирована с точки зрения энергопотребления, а также образования отработанного тепла и шума. Стандартная заводская уставка составляет -82 град. C, а температура регулируется от -40 град C до -86 град C. Емкость (общий объем плазменных пакетов): 500 (350 мл). Емкость (криобоксы): 500 (модель H50). Емкость (флаконы 2 мл): 50000. Заданная температура (установка): -82 град. C. Заданную температуру (диапазон настройки) можно отрегулировать с шагом 0,1 град. C: от -86 град. C до -40 град. C. Предельные значения, при которых срабатывает аварийная сигнализация: -87 град. C / -77 град. C. Время резервирования: 1 ч 18 мин. (от -80 град. C до -60 град. C). Климатический класс (диапазон температура окружающей среды): SN (от +10 град. C до +32 град. C). Технология размораживания: ручная (руководство по эксплуатации). Тип хладагента: R290 / R170. Уровень шума, дБ (А) (при высоте и расстоянии 1 м): 57. Изоляция: Изоляция двери (полиуретан): 65-82 мм PU с 20 мм VIP. Изоляция корпуса (полиуретан): 77-82 мм PU с 20-30 мм VIP. Материал: Внутреннее пространство: нержавеющая сталь (1 4301). Внешний корпус: DX51D + Z100 с покрытием. Внутренняя дверь: нержавеющая сталь (1 4301). Наружная дверь: DX51D + Z100 с покрытием. Полка: нержавеющая сталь (1 4301). | UF V 701 |  | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 938х1966х1110; ЭОМ: 220 В - 0,99 кВт |  |  | 0.248 | 297 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414209)
843 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.18 | Склад ПЦР (холодильники) | ХЛ-4у | Лабораторный холодильник | Лабораторный холодильник.Объем холодильной камеры 437л. Диапазон регулировки температуры холодильной камеры от +1 град. C до +15 град. C. Потребление энергии 2,152 кВт-ч/24 ч | LiebherrLKv 5710 | LIEBHERR (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 750х1860х750; ЭОМ: 220 В - 0,075 кВт |  |  | 0.038 | 89 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414227, 090141012414228, 090141012414229)
844 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.19 | Помещение хранения расходных материалов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 9 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
845 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.19 | Помещение хранения расходных материалов | 2.52.2 | Стол лабораторный | Столешница hpl. Каркас металл | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х750
846 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.19 | Помещение хранения расходных материалов | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
847 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.19 | Помещение хранения расходных материалов | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
848 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
849 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
850 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
851 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
852 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
853 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
854 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
855 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
856 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
857 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
858 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.7
859 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.18
860 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.024
861 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | ЛМ-26у | Стол лабораторный |  |  |  | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1900х800х850 |  |  |  |  | Существующая мебель
862 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | ЛМ-7у | Шкаф общелабораторный |  |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х600х2000 |  |  |  |  | Существующая мебель
863 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | МС-8у | Микроскоп исследовательский с эргономичной бинокулярной тубой, поляризационными фиильтрами, объективами plan-apochromat | Оптическая система - CFI60, настроенные на бесконечность. Встроенный осветитель - галогеновый, 100 Вт (встроенная в осветительную оптику система линз («Fly-eye»). Тип тубуса - механический квадрокулярный тубус с регулировкой угла наклона окуляров, эргономичный бинокулярный тубус, тринокулярный тубус, бинокулярный тубус. Увеличение окуляров с диоптрийной подстройкой - 10x/22, 10x/25, 12,5x/16 и 15х/14,5. Револьвер объективов - 7/6-позиционный моторизованный, 7/6-позиционный механический. Класс объективов - CFI Plan Apochromat Lambda и другие объективы CFI60 (CFI75). Столик, конденсор - механические. Флуоресцентный модуль - моторизованная/механическая турель кубиков-фильтров. Методы наблюдения - светлое поле, фазовой контраст, темное поле, флуоресценция, чувствительная цветовая и простая поляризация, ДИК. | Nikon Eclipse Ni-U | NIKON (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 320x520x501; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 2101248369; 2101248370; 2101248371; 2101045987)
864 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | МС-4у | Микроскоп флюоресцентный механический в комплекте с штативом и источником питания и света | Объективы: EC Plan-Neofluar 5x/0.16 M27 (420330-9901-000), EC Plan-Neofluar 10x/0.3 M27 (420340-9901-000), EC Plan-Neofluar 20x/0.50 M27 (420350-9900-000), Plan-Neofluar 40x/1.30 Oil DIC (1056-602 (1083-997)), EC Plan-Neofluar 100x/1.30 Oil M27 (420490-9900-000). | Axio.imager А2 | Carl Zeiss (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 0,26 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 21010446499, 210248125, 210248126, 9011101248934 , 41012411787, 090121114411481, 090141012414695)
865 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.20 | FISH-исследования | МС-3у | Микроскоп флюоресцентный моторизованный в комплекте с штативом и источником питания и света | Основание: Zeiss AXIO Imager.Z2 Вертикальный микроскоп. Головка: бинокулярная насадка (2) Окуляры Pl 10x/25. Кубы флуоресцентных фильтров: 6-позиционная моторизованная турель куба фильтров TRITC (красная) EX: 550/25 EM: 605-70 (F01667), GFP BP (зеленая), EX: 475 /40 EM: 530/50 (F01668), DAPI (синий) EX: 365 EM: 445/50 (F01666). Освещение: галогенная лампа 12 В 100 Вт с 232 Источник питания, Металлогалогенная лампа HXP 200C 200 Вт со световодом и коллимирующим адаптером. Разделение фото/портов: 100% глаз, 100% камера. Камера: 10-мегапиксельная CMOS-камера. | Axio.imager Z2 | Carl Zeiss (ГЕРМАНИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 0,26 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 21114411481, 9011101248124, 090141012414697, 090141012414694)
866 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.21 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
867 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.22 | Предбокс | 1.135 | Металлический шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки | ПРАКТИК LS-02 | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 302х500х1830 |  |  |  | 17
868 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.22 | Предбокс | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
869 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.22 | Предбокс | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
870 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.22 | Предбокс | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
871 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.22 | Предбокс | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
872 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.22 | Предбокс | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
873 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.22 | Предбокс | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
874 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.22 | Предбокс | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
875 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.22 | Предбокс | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
876 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.22 | Предбокс | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
877 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 2.11у | Табурет лабораторный |  |  | БиоСистемы (РОССИЯ) | 7 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | Существующая мебель
878 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 6.7 | Передаточное окно (бокс) | Внутренние размеры, мм: 400х400х400. Наружные поверхности: нержавеющая сталь AISI 304 зеркальная. Две двери остекленные (закаленное стекло), с запорной ручкой и электромеханическим замком | М-ТЕХ | Мтех (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 570x480x570; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт
879 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
880 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
881 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
882 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
883 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 11.34 | Ванна моечная двухсекционная из нержавеющнй стали | Нержавеющая сталь марки AISI 304. Локтевой смеситель - 2 шт. (в комплекте) | МВР (1200х600х850, с двумя мойками) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Настенный смеситель - 2 шт
884 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
885 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 3 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
886 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 16.22у | АРМ тип № 2 | Основные характеристики: модель CPU - не ниже INTEL CORE I3 8-го поколения или аналог; тактовая частота CPU(БАЗОВАЯ) - не ниже 3.6 ггц; количество ядер CPU - не менее 4; видеосистема - интегрированная не ниже INTEL UHD GRAPHICS 630 или аналог; оперативная память - не менее 4 гб; тип оперативная памяти_ не менее DDR4; частота оперативной памяти- не менее 2133 мгц; максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 мб/с; среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.; Опционально в качестве 2-го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 гб; интерфейсы: не ниже USB 3.0 не менее 2 шт.; RJ45(LAN) - 1000 мбит/с; (VGA или DVI-D) и (HDMI или DISPLAYPORT). Экран: тип - жк; диагональ - не менее 23.8; разрешение - не ниже 1920*1080; тип жк-матрицы - IPS; интерфейсы: аналогичное видеовыходу; провод для подключения: HDMI-HDMI и/или VGA-VGA и/или DVI-D - DVI-D клавиатура: интерфейс подключения - USB или беспроводная; конструкция - классическая мышь: интерфейс подключения- USB или беспроводная; тип - оптическая/лазерная; разрешение оптического сенсора - не ниже 800DPI. В комплекте с сетевым фильтром не менее чем на 4 поста | АРМ тип №2 | ICL (КИТАЙ) | 3 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.525 |  | Существующая оргтехника
887 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 16.28у | Принтер тип N 1 | Цветность печати - черно-белая; ресурс картриджа - не менее 4000 стр.; максимальный формат печати - не менее А4; скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин; интерфейсы - USB, Ethernet (RJ - 45); тип - лазерный; нагрузка в месяц - не ниже 10000 стр | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09 |  | Существующая оргтехника
888 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 16.37у | Сканер штрих-кода тип N 1 | Все линейные, составные, двумерные, почтовые, OCR. Интерфейсы RS-232, USB. Герметичный корпус, возможность обработки дезсредствами для выполнения требований санитарных норм в соответствующих зонах МО |  |  | 5 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.03 |  | Существующая оргтехника
889 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | 16.39.1у | Принтер штрих-кода тип N 1 | Разрешение не менее 200 DPI; способ печати - термо/термотрансферный; скорость печати - не ниже 100 мм/с; интерфейсы RS-232, USB; символы штрих кода - CODABAR, CODE 11 (ZPL), CODE 39, CODE 93, CODE 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), GERMAN POST CODE (EPL), GS1 DATABAR (RSS), INDUSTRIAL 2-OF-5 (ZPL), INTERLEAVED 2-OF-5, ISBT-128 (ZPL), JAPANESE POSTNET (EPL), LOGMARS (ZPL), MS TT PRINTER ZD420 HEALTHCARE; STANDARD EZPL, 203 DPI, EU AND UK CORDS, USB, USB HOST, BTLE, ETHERNET | ZD42H42-T0EE00EZ | ZEBRA (ГЕРМАНИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт |  |  | 0.09 |  | Существующая оргтехника
890 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛМ-24.1у | Стол лабораторный |  |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х900х850 |  |  |  |  | Существующая мебель
891 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛМ-26у | Стол лабораторный |  |  |  | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1900х800х850 |  |  |  |  | Существующая мебель
892 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛМ-23у | Стол лабораторный |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 3000х900х850 |  |  |  |  | Существующая мебель
893 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛМ-7у | Шкаф общелабораторный |  |  |  | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х600х2000 |  |  |  |  | Существующая мебель
894 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-11.1у | Микротом ротационный, механический с системой переноса срезов | Диапазон толщин среза: 0,5-100 мкм. Режим тримминга: 0,5-300 мкм. Шаг установки толщин среза: в диапазоне 0,5-2: 0,5 мкм; в диапазоне 2-20: 1 мкм; в диапазоне 20-50: 2 мкм; в диапазоне 50-100: 5 мкм. Горизонтальный ход: 28 мм. Вертикальный ход: 60 мм. Максимальный размер образца: 50 х 50 мм. Величина ретракции: 200 мкм. | CUT5062 | Slee Medical Gmbh (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 520х600х325; ЭОМ: 220 В - 0,040 кВт |  |  |  | 33 | Существующее оборудование (Инв. № 90141012415295)
895 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-6.1у | Микроцентрифуга-вортекс | Предназначен для перемешивания растворов и суспензий клеток в пробирках. Принцип работы основан на действии полиэтиленового виброэксцентрика на пробирку. Вортекс V-1 plus работает в двух режимах: 1) непрерывный; 2) импульсный, (активируется при нажатии основанием пробирки на головку вортекса). Технические характеристики вортекса V-1 plus: Метод перемешивания - виброэксцентричный. Диапазон регулирования скорости - 750-3000 об/мин, Время ускорения - менее 1 сек. Время непрерывной работы - 8 часов. Для пробирок объёмом - от 0,2 до 50 мл, Максимальный объём перемешивания - 30 мл. Орбита - 4 мм. | Microspin V1 plus | BIOSAN (ЛАТВИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 90x150x80; ЭОМ: 220 В - 0,0038 кВт |  |  |  | 0,8 | Существующее оборудование (Инв. № 41013411828, 41013411829)
896 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-5.1у | Центрифуга лабораторная с охлаждением | Темп. диапазон: от 0 град. С до 40 град. С. Макс. скорость для углового ротора, об/мин: 13200 (16100 х g). Макс. емкость углового/бакетного ротора: 24 х 1.5-2 мл. Количество роторов: 3. | 5415R | EPPENDORF AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 290х450х230; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  |  | 21,2 | Существующее оборудование (Инв. № 21010446407)
897 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-5.2у | Центрифуга | Максимальная скорость вращения: 14500 об./минуту; В комплекте: «анодированный» алюминиевый ротор с крышкой; Ёмкость ротора: 12 микропробирок объёмом 1,5/2,0 мл; Ротор автоклавируемый: 121 град. C, 20 минут; Дополнительно доступны для заказа адаптеры для микропробирок объёмом: 0,5 мл, 0,4 см, 0,2 мл; и/или дополнительный ротор для ПЦР-стрипов; Таймер: от 15 с до 99 мин; Максимальный уровень акустического шума: менее 52 дБ; Время торможения с максимальных оборотов: не более 12 с. | Mini Spin Plus | EPPENDORF AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 225х230х130; ЭОМ: 220 В - 0,085 кВт |  |  |  | 4,1 | Существующее оборудование (Инв. № 2101248377, 21010476582)
898 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-3.1у | Шкаф сухожаровой | 53 л, с принудительной конвекцией | FD53 | Binder (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 550х385х550; ЭОМ: 220 В - 1,1 кВт |  |  |  | 40 | Существующее оборудование (Инв. № 21010476448)
899 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-29у | Флуориметр бескюветный | Флуориметр имеет 2 канала детекции. Длины волн возбуждения/излучения, нм - 430-495/510-580; 600-645/665-720. Одна ячейка для ПЦР. Пробирки - 0,5 мл. Объем пробы, мкл - 1-20. Время детекции, с - ≤ 5. Диапазон чувствительности: ДНК, пг/мкл - 10; РНК, пг/мкл - 250; белок, мкг/мл - 12,5. Сохранение до 1000 результатов в памяти прибора. | Qubit 4.0 | Thermo Fisher Scientific (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 136х250х55; ЭОМ: 220 В - 0,58 кВт |  |  |  | 0,743 | Существующее оборудование (Инв. № 2101248376)
900 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-13у | Система первичной обработки образцов | Система MagNA Pure 24 очищает нуклеиновые кислоты из широкого спектра исходных материалов с использованием технологии магнитных стеклянных частиц | Magna-Pure 24 | Roche Diagnostics (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 940х680х800; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414539)
901 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-11у | Микротом ротационный, механический с системой переноса срезов | Режим работы микротома: Ручной. Диапазон толщин среза: 0,5-60 мкм. Режим тримминга: 10 / 30 мкм. Горизонтальный ход: 28 мм. Вертикальный ход: 64 мм. Величина ретракции: 60 мкм. | НМ-325 | Thermo Fisher Scientific (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 490х420х280; ЭОМ: 220 В - 0,03 кВт |  |  |  | 23 | Существующее оборудование (Инв. № 21010476487)
902 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-9у | Баня водяная | Объем: 4 литра. Диапозон установки температуры: от +25 до +100 град. С. Диапазон регулирования скорости перемешивание: 250 – 1000 об/мин. Цифровая установка времени: 1 мин.– 96 ч. / непрерывно. Дисплей: ЖК, 2х16 знаков. Крышка из пластика и нержавеющей стали. | WB 4MS | BIOSAN (ЛАТВИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 340х270х250; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт |  |  |  | 3,4 | Существующее оборудование (Инв. № 910111013449971)
903 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-8у | Станция автоматическая для выделения нуклеиновых кислот и белков | Максимальное кол-во образцов, выделяемых одновременно: 12. Время на 1 цикл: 60 мин. Встроенные центрифуга, термошейкер, Уф модуль. Макс. Температура нагрева: +70 град. С. Объем пробы: 5-900 мкл. Скоростьвстроенный центрифуги: до 12000 г. Скорость встроенного термошейкера: 100-2000 об/мин. | QiaCube | QIAGEN (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 650х620х570; ЭОМ: 220 В - 2,2 кВт |  |  |  | 70,5 | Существующее оборудование (Инв. № 2101248575)
904 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-7у | Термостат твердотельный программируемый | Число пробирок «Эппендорф» 1.5 мл.: 40 шт. Число пробирок «Эппендорф» 0.5 мл.: 28 шт. Температурный диапозон: от комнатной до +99 град С. Отсчет времени: от 1 мин. до 99 ч. | ТТ-1 | НПО ДНК-Технология (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | 2,3 | Существующее оборудование (Инв. № 41012411814, 41012411815)
905 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-6у | Микроцентрифуга-вортекс | Центрифуга «открытого типа» (без крышки). Постоянная скорость вращения (50 Гц): 2800 об/мин. Относительная центробежная сила (RCF) (50 Гц): 500 х g. Постоянная скорость вращения (60 Гц): 3500 об/мин. Относительная центробежная сила (RCF) (60 Гц): 700 х g. | Microspin FV-2400 | BIOSAN (ЛАТВИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 120x170x120; ЭОМ: 220 В - 0,03 кВт |  |  |  | 1,4 | Существующее оборудование (Инв. № 90121013411727, 90121013411728, 21010446405, 41012411796, 41012411797, 41012411798, 41012411799, 41012411800)
906 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-5у | Центрифуга лабораторная, низкоскоростная | Скорость центрифугирования: до 4400 об/мин; Ускорение: до 3000 x g (с фиксированным углом до 2750 x g); Возможна укомплектация одним из шести сменных роторов. Цифровой информационный дисплей; Автоматическое определение разбалансировки ротора; Таймер до 99 минут; Функция начала отсчёта времени при достижении заданных оборотов; Оптимальная вентиляция камеры ротора, снижающая нагрев проб | 5702 | EPPENDORF AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 320х400х240; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | 20 | Существующее оборудование (Инв. № 21010446444)
907 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-4у | Термостат программируемый для денатурации и гибридизации препаратов для FISH/CISH | Рассчитан на 12 предметных стекол. Гибридайзер оптимизирован для использования ДНК и ПНК наборов Dako для FISH и CISH. Возможность сохранения до 40 программ. Быстрый переход от нагрева к охлаждению и обратно. Отклонение от заданной температуры не более 1 град. С. Контроль влажности (Humidity Control Strips). |  | DAKO (ДАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 228х451х146; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 90111010446555)
908 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ЛО-3у | Термостат | Диапазон температур: температура окружающей среды от + 5 град. C до 100 град. C; Камерная технология предварительного нагрева APT.line; Естественная конвекция; Регулируемый вытяжной клапан; Контроллер с функциями таймера; Внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG); 2 решетчатые вставные полки, хромированные; Штабелирование; Независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.1 (DIN 12880), с визуальным сигналом тревоги; Интерфейс для подключения к компьютеру: RS 422 | BD 23 | Binder (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 520х435х495; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  |  | 27 | Существующее оборудование (Инв. № 21010446408)
909 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ХЛ-14у | Морозильник, 200 л | Общий объем: 200 л. Класс энергопотребления: В. Возможность перевешивания двери. Количество компрессоров: 1. Мин. температура в морозильной камере: -18 град. С. | Атлант 163-80 | АТЛАНТ-СМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 600х650х1310; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0.064 | 47 | Существующее оборудование (Инв. № 7052009, 7052010, 7052011)
910 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ХЛ-10у | Морозильник медицинский | Объем камеры: 290 л. Рабочая температура -40…-18 град. С. Предназначен для хранения замороженной плазмы крови, ее компонентов и биологических образцов. Кол-во компрессоров: 1. Тип управления: электронный. Дверь - металлическая (глухая). | ММШ 350 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 730х860х2050; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0.1 | 120 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414214, 090141012414215, 090141012414216, 090141012414217)
911 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ХЛ-4у | Лабораторный холодильник | Лабораторный холодильник.Объем холодильной камеры 437л. Диапазон регулировки температуры холодильной камеры от +1 град. C до +15 град. C. Потребление энергии 2,152 кВт-ч/24 ч | LiebherrLKv 5710 | LIEBHERR (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 750х1860х750; ЭОМ: 220 В - 0,075 кВт |  |  | 0.019 | 89 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414227, 090141012414228, 090141012414229)
912 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ШВ-3у | Бокс микробиологической безопасности | Размеры рабочей зоны (ШхГхВ): 1705х455х640 мм. Напряжение: 220+-10% В, частота: 50+-1 Гц. Мощность лампы УФ-облучателя: 30 Вт. Средняя скорость нисходящего воздушного потока в рабочей камере бокса: 0,35+0,01 м/c. Средняя скорость потока воздуха, входящего в бокс через рабочий проем: 0,47 +- 0,03 м/с. Устанавливаемый объём потока воздуха (в рабочей камере бокса в рабочем режиме): 1070-1100 м3/ч. Требуемый расход вытяжной системы, при подключении бокса через штатно предусмотренный зонт: 2300-2500 м3/ч. Расход, обеспечиваемый боксом: 1590-1690 м3/ч. | БМБ-II-"Ламинар С"-1.8 | Ламинарные системы (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1800х810х1900; ЭОМ: 220 В - 0,72 кВт |  |  | 0.36 | 370 | Существующее оборудование (Инв. № 41012411810; 41012411811)
913 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ШВ-2у | Шкаф химический вытяжной | Размеры рабочей камеры (ШхГхВ): 1430х625х665 мм. Мощность, потребляемая шкафом (при скорости воздушного потока 0,25 м/с) без учета нагрузки на встроенные блоки розеток: не более 100 Вт. Суммарно максимально допустимая нагрузка на встроенные блоки розеток: 1000 Вт. Объемный расход воздуха, удаляемого из рабочей камеры шкафа: не менее 450 м3/ч. Средняя скорость потока воздуха, входящего в шкаф через рабочий проем: не менее 0,25 м/с. | ШВ-"Ламинар-С"- 1,5 | Ламинарные системы (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1500х770х1880; ЭОМ: 220 В - 0,085 кВт |  |  | 0.021 | 126 | Существующее оборудование (Инв. № 41012411813)
914 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.23 | Бокс выделения нуклеиновых кислот | ШВ-1у | Шкаф химический вытяжной | Внешние габариты с поднятым стеклом (ШхГхВ), мм Внешние габариты с опущенным стеклом (ШхГхВ), мм 1605 х 810 х 2335 Габариты рабочей камеры (ШхГхВ), мм 1510 х 720 х 820 Освещенность рабочей поверхности вытяжного шкафа, Лк, не менее 500 Суммарная максимально допустимая нагрузка на блоки розеток, Вт, не более 2500 Потребляемая мощность от сети, Вт, не более 300 Максимальная продолжительность непрерывного рабо- чего цикла электрического стеклоподъемника, мин, не более 4 Вес вытяжного шкафа с подставкой, кг 370 Стандартное исполнение: подъемное лицевое стекло, подсветка рабочей камеры, закаленные боковые стекла, столешница из искусственного камня Polystone, | ШВ-Ламинар-С- 1,6 All-химик | Ламинарные системы (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1605х810х2545; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.075 | 370 | Существующее оборудование (Инв. № 41012411812)
915 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.24 | Предбокс | 1.135 | Металлический шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки | ПРАКТИК LS-02 | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 302х500х1830 |  |  |  | 17
916 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.24 | Предбокс | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
917 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.24 | Предбокс | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
918 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.24 | Предбокс | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
919 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.24 | Предбокс | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
920 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.24 | Предбокс | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
921 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.24 | Предбокс | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
922 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.24 | Предбокс | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
923 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.24 | Предбокс | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
924 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.24 | Предбокс | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
925 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | 2.11у | Табурет лабораторный |  |  | БиоСистемы (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | Существующая мебель
926 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | 6.7 | Передаточное окно (бокс) | Внутренние размеры, мм: 400х400х400. Наружные поверхности: нержавеющая сталь AISI 304 зеркальная. Две двери остекленные (закаленное стекло), с запорной ручкой и электромеханическим замком | М-ТЕХ | Мтех (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 570x480x570; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт
927 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
928 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
929 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
930 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ЛМ-24.1у | Стол лабораторный |  |  |  | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х900х850 |  |  |  |  | Существующая мебель
931 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ЛМ-21у | Стол лабораторный |  |  |  | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х900х850 |  |  |  |  | Существующая мебель
932 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ЛМ-7у | Шкаф общелабораторный |  |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х600х2000 |  |  |  |  | Существующая мебель
933 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ЛО-10.1у | Бокс ламинарный для стерильных работ | Материал стенок бокса: сталь, покрытая порошковой эмалью и стекло EUROGLASS. Материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь. УФ лампа открытого типа: 1 х 25 Вт бактерицидная встроенная лампа UV-C, TUV 25W 1SL/25. Интенсивность УФ-излучения: 18 мВт / см2 / сек. Тип излучения: ультрафиолет (λ = 253,7 нм), без озона. Цифровая установка времени прямого УФ-излучения: 1 мин. – 24 ч. / непрерывно. Размеры рабочей поверхности: 645х490 мм. Автоматическое отключение прямого УФ света при открытом защитном экране. Электропитание внутри бокса: вход для сетевых шнуров и 1 встроенная сетевая розетка, 1000 Вт макс. | UVT-B-AR | BIOSAN (ЛАТВИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 700х580х555; ЭОМ: 220 В - 0,067 кВт |  |  |  | 31,2 | Существующее оборудование (Инв. № 9011101047795, 9011101047796, 9011101047797)
934 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ЛО-18у | Инкубатор для плашек | Система состоит из нагревательного основания с различными взаимозаменяемыми, съемными блоками для широко используемых труб и пластин. Имеется вставка для водяной бани (625 мл) для подогрева буферов для промывки микрочипов или других целей. Диапазон температур: от +5 до +99 град. С. | Hybex Microsample Incubator |  | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 150х300х210; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт |  |  |  | 3 | Существующее оборудование (Инв. № 2101048443)
935 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ЛО-17у | Центрифуга плашечная | Программируемое число смс-циклов: 1-999 циклов. Диапазон регулировки скорости центрифугирования: 300-1500 об/мин. Мин. относительная центробежная сила (RCF) при 1500 об/мин: 185 g. Диапазон регулировки скорости вортексирования: 300-1200 об/мин. Шаг установки: 100 об/мин. Дисплей: ЖК, 2 х 16 знаков. Цифровая установка времени для режима центрифуги: 0–30 мин. (шаг 1 сек.; после 1 мин. - 1 мин.). Цифровая установка времени для режима вортекса: 0–60 сек. (шаг 1 сек.). Диаметр рабочей камеры: 210 мм. | CVP-2 | BIOSAN (ЛАТВИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 0,012 кВт |  |  |  | 6,15 | Существующее оборудование (Инв. № 90121013411726)
936 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ЛО-16у | Запаиватель планшет для системы QX100/200 | Готовность к запечатыванию: менее 3 мин. Опорный блок вмещает 96- и 384-луночные планшеты. Диапазон температуры запайки: 100-190 град. С. Установка времени запечатывания: 0,5-10,0 с. Мощность: 840 Вт. |  | BIORAD (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 192х248х219; ЭОМ: 220 В - 0,84 кВт |  |  |  | 7,3 | Существующее оборудование (Инв. № 2101248627, 2101248628)
937 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ЛО-15у | Генератор капель для системы | Время генерации капель для 96 образцов: 45 мин. HEPA-фильтры для снижения риска контаминации. Обнаружение и оценка возбудителей заболеваний. За счёт высокой чувствительности система позволяет детектировать и количественно оценивать мутации в концентрациях от 0,0001% - одна на сто тысяч. Определение количества копий гена (CNV). Валидация и количественная оценка библиотек NGS. Анализ экспрессии генов. Тестирование продуктов на наличие ГМО. | QX100/200 | BIORAD (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 660х521х292; ЭОМ: 220 В - 0,09 кВт |  |  |  | 26 | Существующее оборудование (Инв. № 21012448846, 21012448847)
938 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ЛО-14у | Центрифуга с охлаждением | Скорость охлаждения камеры: до 10 мин. Диапазон регуляции температуры: от -10 до +25 град. С. Диапазон регулируемой скорости для пробирок: 100–4200 об/мин (3160 х g). Диапазон регулируемой скорости для планшетов: 100-2000 об/мин (560 х g). Цифровая установка времени: 1–90 мин. (шаг 1 мин.). Дисплей: ЖК, 2 строки. | LMC-4200R | BIOSAN (ЛАТВИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 635x580x335; ЭОМ: 220 В - 0,99 кВт |  |  |  | 56 | Существующее оборудование (Инв. № 41012411804, 41012411805, 2101248872, 2101248873 )
939 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ЛО-10у | Бокс ламинарный для стерильных работ | Материал стенок бокса: стекло EUROGLASS. УФ лампа открытого типа 2 х 30 Вт бактерицидных встроенных лампы UV-C, TUV 30W 1SL/25. Интенсивность УФ-излучения: 18 мВт / см2 / сек. Тип излучения: ультрафиолет (λ = 253,7 нм), без озона. Цифровая установка времени прямого УФ-излучения: 1 мин. – 24 ч. / непрерывно УФ-рециркулятор 1 х 30 Вт (эффективность > 99% за 1 час). Лампа для освещения раб. поверхности бокса 1 х TLD-30Вт. Толщина боковых стенок: 4 мм. Толщина передней стенки: 8 мм. Толщина защитного экрана: 5 мм. Светопропускание: 95%. Защита от ультрафиолета при прямом УФ излучении > 96% защита от ультрафиолета 4 MIL CLEAR пленка Размеры рабочей поверхности: 1210 х 500 мм. Размеры проёма (полностью поднятый защитный экран): 1210 х 190 мм. | UVT-S-AR | BIOSAN (ЛАТВИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1250х600х590; ЭОМ: 220 В - 0,135 кВт |  |  |  | 58 | Существующее оборудование (Инв. № 2101248572, 2101248573)
940 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ЛО-6у | Микроцентрифуга-вортекс | Центрифуга «открытого типа» (без крышки). Постоянная скорость вращения (50 Гц): 2800 об/мин. Относительная центробежная сила (RCF) (50 Гц): 500 х g. Постоянная скорость вращения (60 Гц): 3500 об/мин. Относительная центробежная сила (RCF) (60 Гц): 700 х g. | Microspin FV-2400 | BIOSAN (ЛАТВИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 120x170x120; ЭОМ: 220 В - 0,03 кВт |  |  |  | 1,4 | Существующее оборудование (Инв. № 90121013411727, 90121013411728, 21010446405, 41012411796, 41012411797, 41012411798, 41012411799, 41012411800)
941 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ХЛ-14у | Морозильник, 200 л | Общий объем: 200 л. Класс энергопотребления: В. Возможность перевешивания двери. Количество компрессоров: 1. Мин. температура в морозильной камере: -18 град. С. | Атлант 163-80 | АТЛАНТ-СМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 600х650х1310; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0.032 | 47 | Существующее оборудование (Инв. № 7052009, 7052010, 7052011)
942 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ХЛ-13у | Холодильник, 400 л | температурный режим во время хранения не выше -18 град. C | Paracels ХЛ 340 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 600х650х2080; ЭОМ: 220 В - 0,165 кВт |  |  | 0.041 | 98 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414220, 090141012414221, 090141012414222, 090141012414230)
943 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.25 | Бокс приготовления реакционных смесей амплификаций | ХЛ-9у | Морозильная камера | Объем морозильной камеры: 310 л. Возможность перевешивания двери. Диапозон температур: от -30 до -9 град. С. Материал внутреннего корпуса: полистирол для профессионального применения. | LiebherrL L Gen 3410 | LIEBHERR (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 600х615х1840; ЭОМ: 220 В - 0,33 кВт |  |  |  | 87 | Существующее оборудование (Инв. № 090121114411934, 090121114411935)
944 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.26 | Предбокс | 1.135 | Металлический шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки | ПРАКТИК LS-02 | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 302х500х1830 |  |  |  | 17
945 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.26 | Предбокс | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
946 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.26 | Предбокс | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
947 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.26 | Предбокс | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
948 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.26 | Предбокс | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
949 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.26 | Предбокс | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
950 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.26 | Предбокс | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
951 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.26 | Предбокс | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
952 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.26 | Предбокс | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
953 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.26 | Предбокс | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
954 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | 2.11у | Табурет лабораторный |  |  | БиоСистемы (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | Существующая мебель
955 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
956 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
957 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | ЛМ-24.1у | Стол лабораторный |  |  |  | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х900х850 |  |  |  |  | Существующая мебель
958 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | ЛМ-21у | Стол лабораторный |  |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х900х850 |  |  |  |  | Существующая мебель
959 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | ЛМ-7у | Шкаф общелабораторный |  |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х600х2000 |  |  |  |  | Существующая мебель
960 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | ЛО-16у | Запаиватель планшет для системы QX100/200 | Готовность к запечатыванию: менее 3 мин. Опорный блок вмещает 96- и 384-луночные планшеты. Диапазон температуры запайки: 100-190 град. С. Установка времени запечатывания: 0,5-10,0 с. Мощность: 840 Вт. |  | BIORAD (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 192х248х219; ЭОМ: 220 В - 0,84 кВт |  |  |  | 7,3 | Существующее оборудование (Инв. № 2101248627, 2101248628)
961 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | ЛО-15у | Генератор капель для системы | Время генерации капель для 96 образцов: 45 мин. HEPA-фильтры для снижения риска контаминации. Обнаружение и оценка возбудителей заболеваний. За счёт высокой чувствительности система позволяет детектировать и количественно оценивать мутации в концентрациях от 0,0001% - одна на сто тысяч. Определение количества копий гена (CNV). Валидация и количественная оценка библиотек NGS. Анализ экспрессии генов. Тестирование продуктов на наличие ГМО. | QX100/200 | BIORAD (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 660х521х292; ЭОМ: 220 В - 0,09 кВт |  |  |  | 26 | Существующее оборудование (Инв. № 21012448846, 21012448847)
962 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | ТЦ-8у | Амплификатор | Число независимо-управляемых термоблоков: 4. Число пробирок в каждом термоблоке: 10. Объем пробирок: 0,5 мл. Рабочий объем реакционной смеси в пробирке: от 10 до 100 мкл. Верхняя температура диапозона регулирования: 99 град. С. Исходная температура матрицы: 36,6 град. С. Максимальная скорость нагрева матрицы с пробирками в диапозоне температур от 1 до 75 град. С: 2 град. С/сек - свыше 75 град. С: 1,8 град. С/сек | Терцик | НПО ДНК-Технология (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 207x241x85; ЭОМ: 220 В - 0,095 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 21010446400)
963 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | ТЦ-7у | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот | 96-луночный формат 0,2 мл. Тестирование белков клеток-хозяев, ДНК клеток-хозяев и примесей белка а биологических продуктов, полученных в клеточной культуре. | Quant Studio 5 | Thermo Fisher Scientific (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 400х400х530; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  |  | 10,5 | Существующее оборудование (договор временного пользования с компанией Биовитрум)
964 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | ТЦ-6у | Амплификатор для real-time qPCR RotorGene RGQ | Масштабируемость одной машины за счёт разных роторов (36, 72 и 100 лунок). Диапозон рабочих температур: от +35 до +99 град. С. Скорость нагрева: 15 град. С/сек. Количество каналов детекции: 6 оптических каналов. Диапазон длин волн: 365-712 нм. Объем реакционной смеси: 10-50 мкл. | RotorGene RGQ | QIAGEN (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 360х280х130; ЭОМ: 220 В - 0,52 кВт |  |  |  | 12,5 | Существующее оборудование (Инв. № 2101047955)
965 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | ТЦ-4у | Прибор для проведения ПЦР | Диапазон рабочих температур: от +35 до +99 град. С. Скорость нагрева: 15 град. С/сек. Количество каналов детекции: 5 оптических каналов. Диапазон длин волн: 470-712 нм. Объем реакционной смеси: 10-50 мкл. | Rotor-Gene Q5 plex HRM | QIAGEN (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 370х420х286; ЭОМ: 220 В - 0,52 кВт |  |  |  | 12,5 | Существующее оборудование (Инв. № 9011101248098)
966 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | ТЦ-3у | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот | Вместимость: 96-луночный планшет с установленным 96-луночным блоком. Диапазон температур: от +37 до +95 град. С. 96-луночный серебряный термоблок. Время интегрирования: от 10 мс до 10 с. Чувствительность: < 0,2 нмоль/л флуоресцеина, обычно 0,1 нмоль/л. | Cobas Z 480 | Roche Diagnostics (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 600х570х500; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  |  | 55 | Существующее оборудование (Инв. № 090121114411511)
967 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | ТЦ-2у | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот | 96-луночный формат термоблока. Количество каналов измерения флуоресценции: 4. Мультиплексный анализ на 1 пробу: 4. Рабочий диапазон градиента температур: от +37 до +98 град. С. Динамический диапазон: 10 порядков. Объем реакционной смеси: 5-50 мкл. Исполнительное устройство термоблока: элемент Пельтье. Длина волны возбуждения: 470-645 нм. Длина волны флуоресценции: 514-697,5 нм. | LightCycler96 | Roche Diagnostics (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 530х400х400; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  |  | 25 | Существующее оборудование (Договор временного пользования с компанией Roche)
968 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.27 | Бокс амплификации | ТЦ-1у | Термоциклер для амплификации нуклеиновых кислот | 96-луночный формат термоблока. Объем пробирок: 0,2 мл. Объем реакционной смеси: 1-50 мкл. Диапазон детекции флюоресценции: 450-730 нм. Назначение: анализ точечных мутаций, анализ уровня экспрессии генов, ПЦР анализ, клонирование, циклическое секвенирование, мутагенез. | С1000 Touch в комплекте с оптическим модулем CFX96 | BIORAD (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 460х330х360; ЭОМ: 220 В - 0,9 кВт |  |  |  | 21 | Существующее оборудование (Инв. № 21010446551, 21010446552, 41012411802, 41012411803)
969 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.28 | Предбокс | 1.135 | Металлический шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки | ПРАКТИК LS-02 | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 302х500х1830 |  |  |  | 17
970 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.28 | Предбокс | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
971 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.28 | Предбокс | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
972 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.28 | Предбокс | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
973 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.28 | Предбокс | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
974 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.28 | Предбокс | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
975 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.28 | Предбокс | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
976 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.28 | Предбокс | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
977 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.28 | Предбокс | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
978 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.28 | Предбокс | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
979 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | 2.11у | Табурет лабораторный |  |  | БиоСистемы (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | Существующая мебель
980 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | 6.7 | Передаточное окно (бокс) | Внутренние размеры, мм: 400х400х400. Наружные поверхности: нержавеющая сталь AISI 304 зеркальная. Две двери остекленные (закаленное стекло), с запорной ручкой и электромеханическим замком | М-ТЕХ | Мтех (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 570x480x570; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт
981 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | 7.52 | Лампа "прищепка" | Вид крепления:на прищепке Тип лампы:встроенные светодиоды Напряжение питания:220 В | ЭРА NLED-478-8W-W | ТМ ЭРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: оргтехника
982 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
983 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
984 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
985 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | ЛМ-26у | Стол лабораторный |  |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1900х800х850 |  |  |  |  | Существующая мебель
986 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | ЛМ-7у | Шкаф общелабораторный |  |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х600х2000 |  |  |  |  | Существующая мебель
987 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | ЛО-5.2у | Центрифуга | Максимальная скорость вращения: 14500 об./минуту; В комплекте: «анодированный» алюминиевый ротор с крышкой; Ёмкость ротора: 12 микропробирок объёмом 1,5/2,0 мл; Ротор автоклавируемый: 121 град. C, 20 минут; Дополнительно доступны для заказа адаптеры для микропробирок объёмом: 0,5 мл, 0,4 см, 0,2 мл; и/или дополнительный ротор для ПЦР-стрипов; Таймер: от 15 с до 99 мин; Максимальный уровень акустического шума: менее 52 дБ; Время торможения с максимальных оборотов: не более 12 с. | Mini Spin Plus | EPPENDORF AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 225х230х130; ЭОМ: 220 В - 0,085 кВт |  |  |  | 4,1 | Существующее оборудование (Инв. № 2101248377, 21010476582)
988 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | ЛО-28у | Интегрированный планшетный фотометр-флюориметр с оптической системой на фильтрах | Термостатирование до 65 град. С. Совместимость с планшетами: от 6- до 1536-лунок. Расширенные возможности сканирования лунок с разрешением до 30 х 30 чтений на лунку. 16 зон для измерения в микрообъемах идеальны для оценки качества и количества выделяемой ДНК или РНК. | FLUOstar Omega | BMG LABTECH (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 440х480х300; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  |  | 28 | Существующее оборудование (Инв. № 9011012414524, 9011012414525)
989 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | ЛО-19у | Шейкер | Орбита перемешивания: 3 мм. Радиус обычного смешивания и смешивания в режиме вортекса: 1.5 мм. Частота вращения в режиме вортекса: 3500 об/мин. Вместимость: (кол-во проб) макс. 96 х 0,2 мл, 24 х 0,5 мл, 24 х 1,5 мл, 24 х 2 мл, 1 х DWP или 1 х ПЦР-планшет. Таймер: 15 s - 99.3 h, continuous. Уровень шума: <50 дБ(A). Диапазон температур: N/A | Mixmate | EPPENDORF AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 170х230х130; ЭОМ: 220 В - 0,33 кВт |  |  |  | 4,2 | Существующее оборудование (Инв. № 21012449060)
990 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | ЛО-14у | Центрифуга с охлаждением | Скорость охлаждения камеры: до 10 мин. Диапазон регуляции температуры: от -10 до +25 град. С. Диапазон регулируемой скорости для пробирок: 100–4200 об/мин (3160 х g). Диапазон регулируемой скорости для планшетов: 100-2000 об/мин (560 х g). Цифровая установка времени: 1–90 мин. (шаг 1 мин.). Дисплей: ЖК, 2 строки. | LMC-4200R | BIOSAN (ЛАТВИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 635x580x335; ЭОМ: 220 В - 0,99 кВт |  |  |  | 56 | Существующее оборудование (Инв. № 41012411804, 41012411805, 2101248872, 2101248873 )
991 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | ЛО-6у | Микроцентрифуга-вортекс | Центрифуга «открытого типа» (без крышки). Постоянная скорость вращения (50 Гц): 2800 об/мин. Относительная центробежная сила (RCF) (50 Гц): 500 х g. Постоянная скорость вращения (60 Гц): 3500 об/мин. Относительная центробежная сила (RCF) (60 Гц): 700 х g. | Microspin FV-2400 | BIOSAN (ЛАТВИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 120x170x120; ЭОМ: 220 В - 0,03 кВт |  |  |  | 1,4 | Существующее оборудование (Инв. № 90121013411727, 90121013411728, 21010446405, 41012411796, 41012411797, 41012411798, 41012411799, 41012411800)
992 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | ТЦ-10.1у | Анализатор иммуноферментный | Роботизированная станция, которая осуществляет дозирование жидких образцов и реагентов из лабораторного пластика любого типа, а также способная перемещать этот пластик между широким спектром интегрированных устройст | Freedom EVO 150/8 TD8-NGS-2021 AN. | TECAN (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1450х870х780; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  | 0.3 | 170 | Существующее оборудование (Инв. № 90141012414634)
993 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | ТЦ-10у | Анализатор иммуноферментный | Роботизированная станция, которая осуществляет дозирование жидких образцов и реагентов из лабораторного пластика любого типа, а также способная перемещать этот пластик между широким спектром интегрированных устройст | TECAN freedom EVO150/8TD6-NGS-2021) | TECAN (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1450х870х780; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  | 0.3 | 164 | Существующее оборудование (Инв. № 90141012414635)
994 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | ТЦ-9у | Амплификатор | Реакционный блок для пробирок или планшет: 96 х 0,2 мл. Рекомендуемый объем образца: 10-50 мкл. Максимальная скорость нагрева/охлаждения: 5 град. С/сек. Средняя скорость нагрева/охлаждения: 3,3 град. С/сек. Пределы температурного градиента: от +30 до +100 град. С. Диапазон температурного градиента: +1 до +24 град С. Диапазон рабочих температур: от 0 до +100 град. С. ЖК-дисплей: монохромный. | BioRad 1000 | BIORAD (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 330х460х360; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 41012411801)
995 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | ХЛ-13у | Холодильник, 400 л | температурный режим во время хранения не выше -18 град. C | Paracels ХЛ 340 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 600х650х2080; ЭОМ: 220 В - 0,165 кВт |  |  | 0.041 | 98 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414220, 090141012414221, 090141012414222, 090141012414230)
996 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.29 | Помещение приготовления смесей для секвенатора | ХЛ-9у | Морозильная камера | Объем морозильной камеры: 310 л. Возможность перевешивания двери. Диапозон температур: от -30 до -9 град. С. Материал внутреннего корпуса: полистирол для профессионального применения. | LiebherrL L Gen 3410 | LIEBHERR (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 600х615х1840; ЭОМ: 220 В - 0,33 кВт |  |  |  | 87 | Существующее оборудование (Инв. № 090121114411934, 090121114411935)
997 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.30 | Предбокс | 1.135 | Металлический шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки | ПРАКТИК LS-02 | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 302х500х1830 |  |  |  | 17
998 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.30 | Предбокс | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
999 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.30 | Предбокс | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1000 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.30 | Предбокс | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1001 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.30 | Предбокс | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1002 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.30 | Предбокс | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
1003 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.30 | Предбокс | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
1004 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.30 | Предбокс | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1005 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.30 | Предбокс | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1006 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.30 | Предбокс | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1007 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | 2.11у | Табурет лабораторный |  |  | БиоСистемы (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | Существующая мебель
1008 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1009 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1010 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | 16.22у | АРМ тип № 2 | Основные характеристики: модель CPU - не ниже INTEL CORE I3 8-го поколения или аналог; тактовая частота CPU(БАЗОВАЯ) - не ниже 3.6 ггц; количество ядер CPU - не менее 4; видеосистема - интегрированная не ниже INTEL UHD GRAPHICS 630 или аналог; оперативная память - не менее 4 гб; тип оперативная памяти_ не менее DDR4; частота оперативной памяти- не менее 2133 мгц; максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 мб/с; среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.; Опционально в качестве 2-го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 гб; интерфейсы: не ниже USB 3.0 не менее 2 шт.; RJ45(LAN) - 1000 мбит/с; (VGA или DVI-D) и (HDMI или DISPLAYPORT). Экран: тип - жк; диагональ - не менее 23.8; разрешение - не ниже 1920*1080; тип жк-матрицы - IPS; интерфейсы: аналогичное видеовыходу; провод для подключения: HDMI-HDMI и/или VGA-VGA и/или DVI-D - DVI-D клавиатура: интерфейс подключения - USB или беспроводная; конструкция - классическая мышь: интерфейс подключения- USB или беспроводная; тип - оптическая/лазерная; разрешение оптического сенсора - не ниже 800DPI. В комплекте с сетевым фильтром не менее чем на 4 поста | АРМ тип №2 | ICL (КИТАЙ) | 3 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.525 |  | Существующая оргтехника
1011 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | 16.37у | Сканер штрих-кода тип N 1 | Все линейные, составные, двумерные, почтовые, OCR. Интерфейсы RS-232, USB. Герметичный корпус, возможность обработки дезсредствами для выполнения требований санитарных норм в соответствующих зонах МО |  |  | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.024 |  | Существующая оргтехника
1012 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | ЛМ-24.1у | Стол лабораторный |  |  |  | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х900х850 |  |  |  |  | Существующая мебель
1013 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | ЛМ-26у | Стол лабораторный |  |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1900х800х850 |  |  |  |  | Существующая мебель
1014 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | ЛМ-7у | Шкаф общелабораторный |  |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х600х2000 |  |  |  |  | Существующая мебель
1015 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | ЛО-27у | Автоматизированная система электрофореза ДНК и РНК | Время анализа: 1-7 мин/образец. Разрешение: 1 – 4 п.н. Чувствительность: 5 пг/мкл. Тип системы: 1-канальная портативная система. Производительность: 1 – 96 образцов. Минимальный объем образца: 1 мкл (микро-пробирка); 10 мкл (пробирка на 0,1 мл); 20 мкл (пробирка на 0,2 мл). | QSep 100 | BiOptic (ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 380х300х400; ЭОМ: 220 В - 0,003 кВт |  |  |  | 15 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414729)
1016 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | ЛО-26у | Система высокопроизводительного секвенирования | Кол-во проточных ячеек за цикл: 2 (поддрежка работы одной и двух проточных ячеек). Макс. Кол-во чтений за запуск: 500М (средняя производительность два чипа FCM). Длина прочтений: SE75, SE150, PE75, PE150. Макс. Объем данных за запуск: 25-150 Гб (FCM). Продолжительность запуска: 2-48 ч. | GenoLab M | GENEMIND (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1200х685х595; ЭОМ: 220 В - 2,2 кВт |  |  |  | 280 | Существующее оборудование (Договор временноо пользования с компаией Сесана)
1017 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | ЛО-23у | Секвенатор | Однолучевой лазер 505 нм с улучшенными спектральными характеристиками не ограниченного срока использования. Печь с улучшенным температурным контролем: от +18 до +70 град. С. Фиксированная рамка для капилляров. Капилляры рассчитаны на 160 прогонов. Блок питания для электрофореза: напряжение от 100 В до 20кВ. Автозагрузчик образцов: 96 или 384 луночный планшет. Прогреваемая капиллярная пластина: от +18 до +70 град. С. Диаметр капилляров: 50 мкм. Длины капилляров: 36, 50 см. Кол-во капилляров: 8. | ABI 3500 | Thermo Fisher Scientific (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 610х610х720; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  |  | 82 | Существующее оборудование (Инв. № 21010446632)
1018 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | ЛО-22у | Система высокопроизводительного секвенирования | Длина прочтения 2 х 50 п.о.: 13 ч. Длина прочтения 2 х 100 п.о.: 21 ч. Полногеномное секвенирование (малые геномы) 300 циклов; 130 Mb генома; покрытие >30х: время - 29 ч., кол-во образцов - 30. Полноэкзомное секвенирование 200 циклов; 50-кратное покрытие среднего таргета; 90% покрытие таргета при 20х: время - 21 ч., кол-во образцов - 16. Single-cell RNA-Seq 100 циклов; 4000 клеток; 50000 ридов/клеток: время - 13 ч., кол-во образцов - 2. | NextSeq | ILLUMINA (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 533х633х584; ЭОМ: 220 В - 2,2 кВт; ЛВС: 1 |  |  |  | 83 | Существующее оборудование (Договор временноо пользования с компаией Р-фарм)
1019 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | ЛО-21у | Система высокопроизводительного секвенирования | Максимальная длина чтения: 2 х 150 п.н. Парные чтения за запуск: 15M. Диапазон выходных данных: 5 Гб. | MiseqDX | ILLUMINA (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 686х565х523; ЭОМ: 220 В - 1,32 кВт; ЛВС: 1 |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 41012411788)
1020 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | ЛО-2у | Устройство для секвенирования | Количество капилляров: 8. Формат планшета: 96 х 0,2 мл. Количество каналов детекции флуоресценции: 7. Лазер: твердотельный. Мощность лазера: 110 мВт. Длина волны лазера: 488 нм. Диапазон и точность поддержания температуры: от +30 до +70 град.С. Длина прочтения с точностью не хуже 98,5%: до 750 нуклеотидов. Максимальная анализируемая длина фрагмента ДНК (фрагментный анализ): не менее 1200 нуклеотидов. | Нанофор 05 (Синтол) |  | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 610х625х682; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  |  | 55 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414698)
1021 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | ХЛ-13у | Холодильник, 400 л | температурный режим во время хранения не выше -18 град. C | Paracels ХЛ 340 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 600х650х2080; ЭОМ: 220 В - 0,165 кВт |  |  | 0.041 | 98 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414220, 090141012414221, 090141012414222, 090141012414230)
1022 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.31 | Помещение для секвентора | ХЛ-10у | Морозильник медицинский | Объем камеры: 290 л. Рабочая температура -40…-18 град. С. Предназначен для хранения замороженной плазмы крови, ее компонентов и биологических образцов. Кол-во компрессоров: 1. Тип управления: электронный. Дверь - металлическая (глухая). | ММШ 350 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 730х860х2050; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0.1 | 120 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414214, 090141012414215, 090141012414216, 090141012414217)
1023 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.32 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 4 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.432 | 4
1024 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед
1025 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1026 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 2.5у | Стол врача угловой с регулируемой высотой с тумбой мобильной, подвесным держателем системного блока, ПРАВЫЙ | Основой каркаса для данного стола является очень прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений-37х67 мм, 43,5х73,5 мм, 50х80 мм. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны. Скорость подъёма колонны 38 мм/сек. Величина хода колонны 650мм. Максимальная нагрузка на каждую колонну-120кг. Все колонны изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Все колонны объединены в общий жёсткий каркас посредством стальной подстольной рамы. Рама изготовлена из стальных профильных труб сечением 40х20 мм и листовой стали толщиной не менее 3,0 мм. Максимальная потребляема мощность блока при работе не более 300 Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Стол выдерживает максимальную распределённую нагрузку не менее 160 кг, величина регулировки по высоте (при столешнице 25 мм толщиной) от 622 мм до 1272 мм | SB7006 | МФ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 1200/600х1800/800х800; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт |  |  |  |  | Существующая мебель
1027 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 2.6у | Стол врача угловой с регулируемой высотой с тумбой мобильной, подвесным держателем системного блока, ЛЕВЫЙ | Основой каркаса для данного стола является очень прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений-37х67 мм, 43,5х73,5 мм, 50х80 мм. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны. Скорость подъёма колонны 38 мм/сек. Величина хода колонны 650мм. Максимальная нагрузка на каждую колонну-120кг. Все колонны изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Все колонны объединены в общий жёсткий каркас посредством стальной подстольной рамы. Рама изготовлена из стальных профильных труб сечением 40х20 мм и листовой стали толщиной не менее 3,0 мм. Максимальная потребляема мощность блока при работе не более 300 Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Стол выдерживает максимальную распределённую нагрузку не менее 160 кг, величина регулировки по высоте (при столешнице 25 мм толщиной) от 622 мм до 1272 мм | SB7006 | МФ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 1800/800х1200/600х800; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт |  |  |  |  | Существующая мебель
1028 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 2.7у | Тумба приставная |  |  | МФ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х800х800 |  |  |  |  | Существующая мебель
1029 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 2.7.4у | Тумба приставная |  |  | МФ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х600х800 |  |  |  |  | Существующая мебель
1030 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1031 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1032 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1033 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.012
1034 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1035 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед
1036 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1037 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1038 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1039 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1040 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 16.13 | Монитор | Экран (тип - жк; разрешение - не ниже 1920X1080 пикселей; тип жк-матрицы - IPS; интерфейсы: аналогичное видеовыходу; провод для подключения: HDMI - HDMI и/или VGA - VGA и/или DVI-D - DVI-D) | (пусто) | Дикси (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед
1041 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 6 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 1.2
1042 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.36
1043 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 6 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.036
1044 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | МС-10у | Микроскоп исследовательский | Увеличение: от 12.5 крат до 3000 крат. Режимы освещения: отраженный и проходящий свет. Ход предметного столика по XY: 76 х 52 мм, 100 х 100 мм, 130 х 85 мм, 150 х 150 мм. Ход фокусировки по Z: 25 мм. Окуляры 10х с полем зрения до 25 мм (фокусируемые). Тубус с установкой межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм и регулировкой высоты наблюдения. Плана- или планапохроматические объективы увеличением от 1.25х до 100х (150х опционально). | Leica DM | LEICA (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 450x600x400; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 21013447050, 21013447054, 21012411582, 21012411583, 21012411584 , 2101346692, 2101346693, 2101346694, 21013466952)
1045 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | МС-8у | Микроскоп исследовательский с эргономичной бинокулярной тубой, поляризационными фиильтрами, объективами plan-apochromat | Оптическая система - CFI60, настроенные на бесконечность. Встроенный осветитель - галогеновый, 100 Вт (встроенная в осветительную оптику система линз («Fly-eye»). Тип тубуса - механический квадрокулярный тубус с регулировкой угла наклона окуляров, эргономичный бинокулярный тубус, тринокулярный тубус, бинокулярный тубус. Увеличение окуляров с диоптрийной подстройкой - 10x/22, 10x/25, 12,5x/16 и 15х/14,5. Револьвер объективов - 7/6-позиционный моторизованный, 7/6-позиционный механический. Класс объективов - CFI Plan Apochromat Lambda и другие объективы CFI60 (CFI75). Столик, конденсор - механические. Флуоресцентный модуль - моторизованная/механическая турель кубиков-фильтров. Методы наблюдения - светлое поле, фазовой контраст, темное поле, флуоресценция, чувствительная цветовая и простая поляризация, ДИК. | Nikon Eclipse Ni-U | NIKON (ЯПОНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 320x520x501; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 2101248369; 2101248370; 2101248371; 2101045987)
1046 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | МС-4у | Микроскоп флюоресцентный механический в комплекте с штативом и источником питания и света | Объективы: EC Plan-Neofluar 5x/0.16 M27 (420330-9901-000), EC Plan-Neofluar 10x/0.3 M27 (420340-9901-000), EC Plan-Neofluar 20x/0.50 M27 (420350-9900-000), Plan-Neofluar 40x/1.30 Oil DIC (1056-602 (1083-997)), EC Plan-Neofluar 100x/1.30 Oil M27 (420490-9900-000). | Axio.imager А2 | Carl Zeiss (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 0,26 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 21010446499, 210248125, 210248126, 9011101248934 , 41012411787, 090121114411481, 090141012414695)
1047 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.33 | Ординаторская врачей | МС-3у | Микроскоп флюоресцентный моторизованный в комплекте с штативом и источником питания и света | Основание: Zeiss AXIO Imager.Z2 Вертикальный микроскоп. Головка: бинокулярная насадка (2) Окуляры Pl 10x/25. Кубы флуоресцентных фильтров: 6-позиционная моторизованная турель куба фильтров TRITC (красная) EX: 550/25 EM: 605-70 (F01667), GFP BP (зеленая), EX: 475 /40 EM: 530/50 (F01668), DAPI (синий) EX: 365 EM: 445/50 (F01666). Освещение: галогенная лампа 12 В 100 Вт с 232 Источник питания, Металлогалогенная лампа HXP 200C 200 Вт со световодом и коллимирующим адаптером. Разделение фото/портов: 100% глаз, 100% камера. Камера: 10-мегапиксельная CMOS-камера. | Axio.imager Z2 | Carl Zeiss (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 0,26 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 21114411481, 9011101248124, 090141012414697, 090141012414694)
1048 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед
1049 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1050 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1051 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
1052 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 2.17 | Шкаф медицинский общего назначения |  | РМ1-Ш-16 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
1053 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1054 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1055 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1056 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.01
1057 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1058 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед
1059 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1060 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1061 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1062 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1063 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 5 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.875
1064 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1065 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.34 | Ординаторская врачей ПЦР | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 5 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.03
1066 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1067 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1068 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 1.89 | Кресло | Кресло, размер: (ШхГхВ) 730х880х860. Материал каркаса: брус хвойных пород, фанера мебельная сорт 4/4, толщина 4-15мм; сиденье, спинка: металлическая пружинная змейка, прессованный войлок, наполнитель ппу повышенной плотности (пенополиуретан/поролон), синтетическая вата (синтепон), покрытие флизелин (нетканый материал). Экокожа 4 категории | индивид. изготов. | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 730х880х860
1069 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
1070 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 2.5у | Стол врача угловой с регулируемой высотой с тумбой мобильной, подвесным держателем системного блока, ПРАВЫЙ | Основой каркаса для данного стола является очень прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений-37х67 мм, 43,5х73,5 мм, 50х80 мм. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны. Скорость подъёма колонны 38 мм/сек. Величина хода колонны 650мм. Максимальная нагрузка на каждую колонну-120кг. Все колонны изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Все колонны объединены в общий жёсткий каркас посредством стальной подстольной рамы. Рама изготовлена из стальных профильных труб сечением 40х20 мм и листовой стали толщиной не менее 3,0 мм. Максимальная потребляема мощность блока при работе не более 300 Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Стол выдерживает максимальную распределённую нагрузку не менее 160 кг, величина регулировки по высоте (при столешнице 25 мм толщиной) от 622 мм до 1272 мм | SB7006 | МФ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 1200/600х1800/800х800; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт |  |  |  |  | Существующая мебель
1071 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 2.6у | Стол врача угловой с регулируемой высотой с тумбой мобильной, подвесным держателем системного блока, ЛЕВЫЙ | Основой каркаса для данного стола является очень прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений-37х67 мм, 43,5х73,5 мм, 50х80 мм. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны. Скорость подъёма колонны 38 мм/сек. Величина хода колонны 650мм. Максимальная нагрузка на каждую колонну-120кг. Все колонны изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Все колонны объединены в общий жёсткий каркас посредством стальной подстольной рамы. Рама изготовлена из стальных профильных труб сечением 40х20 мм и листовой стали толщиной не менее 3,0 мм. Максимальная потребляема мощность блока при работе не более 300 Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Стол выдерживает максимальную распределённую нагрузку не менее 160 кг, величина регулировки по высоте (при столешнице 25 мм толщиной) от 622 мм до 1272 мм | SB7006 | МФ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 1800/800х1200/600х800; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт |  |  |  |  | Существующая мебель
1072 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 2.7у | Тумба приставная |  |  | МФ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х800х800 |  |  |  |  | Существующая мебель
1073 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 2.7.4у | Тумба приставная |  |  | МФ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х600х800 |  |  |  |  | Существующая мебель
1074 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1075 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1076 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1077 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
1078 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1079 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1080 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1081 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1082 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1083 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1084 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 16.13 | Монитор | Экран (тип - жк; разрешение - не ниже 1920X1080 пикселей; тип жк-матрицы - IPS; интерфейсы: аналогичное видеовыходу; провод для подключения: HDMI - HDMI и/или VGA - VGA и/или DVI-D - DVI-D) | (пусто) | Дикси (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1085 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.8
1086 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.27
1087 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.024
1088 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | МС-10у | Микроскоп исследовательский | Увеличение: от 12.5 крат до 3000 крат. Режимы освещения: отраженный и проходящий свет. Ход предметного столика по XY: 76 х 52 мм, 100 х 100 мм, 130 х 85 мм, 150 х 150 мм. Ход фокусировки по Z: 25 мм. Окуляры 10х с полем зрения до 25 мм (фокусируемые). Тубус с установкой межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм и регулировкой высоты наблюдения. Плана- или планапохроматические объективы увеличением от 1.25х до 100х (150х опционально). | Leica DM | LEICA (ГЕРМАНИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 450x600x400; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 21013447050, 21013447054, 21012411582, 21012411583, 21012411584 , 2101346692, 2101346693, 2101346694, 21013466952)
1089 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.35 | Ординаторская врачей | МС-7у | Микроскоп исследовательский | Оптическая система: оптическая система CFI60 Infinity. Окуляр (поле зрения): 10х (22 мм), 10х фотомаска М (22 мм), 12,5х (16 мм), 15х (14,5 мм), ультраширокоугольная 10х (25 мм), ультраширокоугольная 10 х фотомаска М (25 мм). Тубус (распределение света): бинокулярный тубус, поле зрения 22, тринокулярный тубус, поле зрения 25 (окуляр/порт: 100/0, 0/100), тринокулярный тубус, поле зрения 25 (окуляр/порт: 100/0, 20/80, 0/100), эргономичный бинокулярный тубус, поле зрения 22, угол наклона 10-30 град., удлинение тубуса до 40 мм (при присоединении DSC-порта, окуляр/порт: 100/0, 50/50), квадрокулярный тубус с изменяющимся углом наклона, поле зрения 25, угол наклона 15-35 град. (окуляр/верхний порт/задний порт: 100/0/0, 0/100/0, 0/0/100). | Nikon Eclipse Ni-U | NIKON (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 450x600x400; ЭОМ: 220 В - 0,270 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 41012411863; 41012411864; 41012411865; 41012411866; 41012411867; 41012411868; 41012411869; 41012411870; 41012411871; 9011101248053)
1090 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1091 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1092 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 1.89 | Кресло | Кресло, размер: (ШхГхВ) 730х880х860. Материал каркаса: брус хвойных пород, фанера мебельная сорт 4/4, толщина 4-15мм; сиденье, спинка: металлическая пружинная змейка, прессованный войлок, наполнитель ппу повышенной плотности (пенополиуретан/поролон), синтетическая вата (синтепон), покрытие флизелин (нетканый материал). Экокожа 4 категории | индивид. изготов. | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 730х880х860
1093 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
1094 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 2.5у | Стол врача угловой с регулируемой высотой с тумбой мобильной, подвесным держателем системного блока, ПРАВЫЙ | Основой каркаса для данного стола является очень прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений-37х67 мм, 43,5х73,5 мм, 50х80 мм. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны. Скорость подъёма колонны 38 мм/сек. Величина хода колонны 650мм. Максимальная нагрузка на каждую колонну-120кг. Все колонны изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Все колонны объединены в общий жёсткий каркас посредством стальной подстольной рамы. Рама изготовлена из стальных профильных труб сечением 40х20 мм и листовой стали толщиной не менее 3,0 мм. Максимальная потребляема мощность блока при работе не более 300 Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Стол выдерживает максимальную распределённую нагрузку не менее 160 кг, величина регулировки по высоте (при столешнице 25 мм толщиной) от 622 мм до 1272 мм | SB7006 | МФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 1200/600х1800/800х800; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт |  |  |  |  | Существующая мебель
1095 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 2.6у | Стол врача угловой с регулируемой высотой с тумбой мобильной, подвесным держателем системного блока, ЛЕВЫЙ | Основой каркаса для данного стола является очень прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений-37х67 мм, 43,5х73,5 мм, 50х80 мм. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны. Скорость подъёма колонны 38 мм/сек. Величина хода колонны 650мм. Максимальная нагрузка на каждую колонну-120кг. Все колонны изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Все колонны объединены в общий жёсткий каркас посредством стальной подстольной рамы. Рама изготовлена из стальных профильных труб сечением 40х20 мм и листовой стали толщиной не менее 3,0 мм. Максимальная потребляема мощность блока при работе не более 300 Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Стол выдерживает максимальную распределённую нагрузку не менее 160 кг, величина регулировки по высоте (при столешнице 25 мм толщиной) от 622 мм до 1272 мм | SB7006 | МФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 1800/800х1200/600х800; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт |  |  |  |  | Существующая мебель
1096 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 2.7у | Тумба приставная |  |  | МФ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х800х800 |  |  |  |  | Существующая мебель
1097 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1098 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1099 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1100 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.004
1101 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1102 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1103 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1104 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1105 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1106 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1107 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 16.13 | Монитор | Экран (тип - жк; разрешение - не ниже 1920X1080 пикселей; тип жк-матрицы - IPS; интерфейсы: аналогичное видеовыходу; провод для подключения: HDMI - HDMI и/или VGA - VGA и/или DVI-D - DVI-D) | (пусто) | Дикси (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1108 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.4
1109 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1110 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 2 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.012
1111 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.36 | Ординаторская врачей | МС-7у | Микроскоп исследовательский | Оптическая система: оптическая система CFI60 Infinity. Окуляр (поле зрения): 10х (22 мм), 10х фотомаска М (22 мм), 12,5х (16 мм), 15х (14,5 мм), ультраширокоугольная 10х (25 мм), ультраширокоугольная 10 х фотомаска М (25 мм). Тубус (распределение света): бинокулярный тубус, поле зрения 22, тринокулярный тубус, поле зрения 25 (окуляр/порт: 100/0, 0/100), тринокулярный тубус, поле зрения 25 (окуляр/порт: 100/0, 20/80, 0/100), эргономичный бинокулярный тубус, поле зрения 22, угол наклона 10-30 град., удлинение тубуса до 40 мм (при присоединении DSC-порта, окуляр/порт: 100/0, 50/50), квадрокулярный тубус с изменяющимся углом наклона, поле зрения 25, угол наклона 15-35 град. (окуляр/верхний порт/задний порт: 100/0/0, 0/100/0, 0/0/100). | Nikon Eclipse Ni-U | NIKON (ЯПОНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 450x600x400; ЭОМ: 220 В - 0,270 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 41012411863; 41012411864; 41012411865; 41012411866; 41012411867; 41012411868; 41012411869; 41012411870; 41012411871; 9011101248053)
1112 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1113 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1114 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 1.89 | Кресло | Кресло, размер: (ШхГхВ) 730х880х860. Материал каркаса: брус хвойных пород, фанера мебельная сорт 4/4, толщина 4-15мм; сиденье, спинка: металлическая пружинная змейка, прессованный войлок, наполнитель ппу повышенной плотности (пенополиуретан/поролон), синтетическая вата (синтепон), покрытие флизелин (нетканый материал). Экокожа 4 категории | индивид. изготов. | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 730х880х860
1115 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
1116 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 2.5у | Стол врача угловой с регулируемой высотой с тумбой мобильной, подвесным держателем системного блока, ПРАВЫЙ | Основой каркаса для данного стола является очень прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений-37х67 мм, 43,5х73,5 мм, 50х80 мм. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны. Скорость подъёма колонны 38 мм/сек. Величина хода колонны 650мм. Максимальная нагрузка на каждую колонну-120кг. Все колонны изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Все колонны объединены в общий жёсткий каркас посредством стальной подстольной рамы. Рама изготовлена из стальных профильных труб сечением 40х20 мм и листовой стали толщиной не менее 3,0 мм. Максимальная потребляема мощность блока при работе не более 300 Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Стол выдерживает максимальную распределённую нагрузку не менее 160 кг, величина регулировки по высоте (при столешнице 25 мм толщиной) от 622 мм до 1272 мм | SB7006 | МФ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 1200/600х1800/800х800; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт |  |  |  |  | Существующая мебель
1117 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 2.6у | Стол врача угловой с регулируемой высотой с тумбой мобильной, подвесным держателем системного блока, ЛЕВЫЙ | Основой каркаса для данного стола является очень прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений-37х67 мм, 43,5х73,5 мм, 50х80 мм. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны. Скорость подъёма колонны 38 мм/сек. Величина хода колонны 650мм. Максимальная нагрузка на каждую колонну-120кг. Все колонны изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Все колонны объединены в общий жёсткий каркас посредством стальной подстольной рамы. Рама изготовлена из стальных профильных труб сечением 40х20 мм и листовой стали толщиной не менее 3,0 мм. Максимальная потребляема мощность блока при работе не более 300 Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Стол выдерживает максимальную распределённую нагрузку не менее 160 кг, величина регулировки по высоте (при столешнице 25 мм толщиной) от 622 мм до 1272 мм | SB7006 | МФ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 1800/800х1200/600х800; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт |  |  |  |  | Существующая мебель
1118 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 2.7.4у | Тумба приставная |  |  | МФ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х600х800 |  |  |  |  | Существующая мебель
1119 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1120 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1121 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1122 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
1123 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1124 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1125 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1126 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1127 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1128 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1129 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 16.13 | Монитор | Экран (тип - жк; разрешение - не ниже 1920X1080 пикселей; тип жк-матрицы - IPS; интерфейсы: аналогичное видеовыходу; провод для подключения: HDMI - HDMI и/или VGA - VGA и/или DVI-D - DVI-D) | (пусто) | Дикси (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1130 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.8
1131 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.18
1132 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.024
1133 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | МС-10у | Микроскоп исследовательский | Увеличение: от 12.5 крат до 3000 крат. Режимы освещения: отраженный и проходящий свет. Ход предметного столика по XY: 76 х 52 мм, 100 х 100 мм, 130 х 85 мм, 150 х 150 мм. Ход фокусировки по Z: 25 мм. Окуляры 10х с полем зрения до 25 мм (фокусируемые). Тубус с установкой межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм и регулировкой высоты наблюдения. Плана- или планапохроматические объективы увеличением от 1.25х до 100х (150х опционально). | Leica DM | LEICA (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 450x600x400; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 21013447050, 21013447054, 21012411582, 21012411583, 21012411584 , 2101346692, 2101346693, 2101346694, 21013466952)
1134 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.37 | Ординаторская врачей | МС-7у | Микроскоп исследовательский | Оптическая система: оптическая система CFI60 Infinity. Окуляр (поле зрения): 10х (22 мм), 10х фотомаска М (22 мм), 12,5х (16 мм), 15х (14,5 мм), ультраширокоугольная 10х (25 мм), ультраширокоугольная 10 х фотомаска М (25 мм). Тубус (распределение света): бинокулярный тубус, поле зрения 22, тринокулярный тубус, поле зрения 25 (окуляр/порт: 100/0, 0/100), тринокулярный тубус, поле зрения 25 (окуляр/порт: 100/0, 20/80, 0/100), эргономичный бинокулярный тубус, поле зрения 22, угол наклона 10-30 град., удлинение тубуса до 40 мм (при присоединении DSC-порта, окуляр/порт: 100/0, 50/50), квадрокулярный тубус с изменяющимся углом наклона, поле зрения 25, угол наклона 15-35 град. (окуляр/верхний порт/задний порт: 100/0/0, 0/100/0, 0/0/100). | Nikon Eclipse Ni-U | NIKON (ЯПОНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 450x600x400; ЭОМ: 220 В - 0,270 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 41012411863; 41012411864; 41012411865; 41012411866; 41012411867; 41012411868; 41012411869; 41012411870; 41012411871; 9011101248053)
1135 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1136 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1137 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 1.89 | Кресло | Кресло, размер: (ШхГхВ) 730х880х860. Материал каркаса: брус хвойных пород, фанера мебельная сорт 4/4, толщина 4-15мм; сиденье, спинка: металлическая пружинная змейка, прессованный войлок, наполнитель ппу повышенной плотности (пенополиуретан/поролон), синтетическая вата (синтепон), покрытие флизелин (нетканый материал). Экокожа 4 категории | индивид. изготов. | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 730х880х860
1138 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
1139 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 2.5у | Стол врача угловой с регулируемой высотой с тумбой мобильной, подвесным держателем системного блока, ПРАВЫЙ | Основой каркаса для данного стола является очень прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений-37х67 мм, 43,5х73,5 мм, 50х80 мм. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны. Скорость подъёма колонны 38 мм/сек. Величина хода колонны 650мм. Максимальная нагрузка на каждую колонну-120кг. Все колонны изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Все колонны объединены в общий жёсткий каркас посредством стальной подстольной рамы. Рама изготовлена из стальных профильных труб сечением 40х20 мм и листовой стали толщиной не менее 3,0 мм. Максимальная потребляема мощность блока при работе не более 300 Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Стол выдерживает максимальную распределённую нагрузку не менее 160 кг, величина регулировки по высоте (при столешнице 25 мм толщиной) от 622 мм до 1272 мм | SB7006 | МФ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 1200/600х1800/800х800; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт |  |  |  |  | Существующая мебель
1140 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 2.6у | Стол врача угловой с регулируемой высотой с тумбой мобильной, подвесным держателем системного блока, ЛЕВЫЙ | Основой каркаса для данного стола является очень прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений-37х67 мм, 43,5х73,5 мм, 50х80 мм. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны. Скорость подъёма колонны 38 мм/сек. Величина хода колонны 650мм. Максимальная нагрузка на каждую колонну-120кг. Все колонны изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Все колонны объединены в общий жёсткий каркас посредством стальной подстольной рамы. Рама изготовлена из стальных профильных труб сечением 40х20 мм и листовой стали толщиной не менее 3,0 мм. Максимальная потребляема мощность блока при работе не более 300 Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Стол выдерживает максимальную распределённую нагрузку не менее 160 кг, величина регулировки по высоте (при столешнице 25 мм толщиной) от 622 мм до 1272 мм | SB7006 | МФ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 1800/800х1200/600х800; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт |  |  |  |  | Существующая мебель
1141 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 2.7у | Тумба приставная |  |  | МФ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х800х800 |  |  |  |  | Существующая мебель
1142 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 2.7.4у | Тумба приставная |  |  | МФ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х600х800 |  |  |  |  | Существующая мебель
1143 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1144 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1145 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1146 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
1147 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1148 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1149 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1150 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1151 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1152 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1153 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 16.13 | Монитор | Экран (тип - жк; разрешение - не ниже 1920X1080 пикселей; тип жк-матрицы - IPS; интерфейсы: аналогичное видеовыходу; провод для подключения: HDMI - HDMI и/или VGA - VGA и/или DVI-D - DVI-D) | (пусто) | Дикси (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1154 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.8
1155 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.18
1156 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.024
1157 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | МС-8у | Микроскоп исследовательский с эргономичной бинокулярной тубой, поляризационными фиильтрами, объективами plan-apochromat | Оптическая система - CFI60, настроенные на бесконечность. Встроенный осветитель - галогеновый, 100 Вт (встроенная в осветительную оптику система линз («Fly-eye»). Тип тубуса - механический квадрокулярный тубус с регулировкой угла наклона окуляров, эргономичный бинокулярный тубус, тринокулярный тубус, бинокулярный тубус. Увеличение окуляров с диоптрийной подстройкой - 10x/22, 10x/25, 12,5x/16 и 15х/14,5. Револьвер объективов - 7/6-позиционный моторизованный, 7/6-позиционный механический. Класс объективов - CFI Plan Apochromat Lambda и другие объективы CFI60 (CFI75). Столик, конденсор - механические. Флуоресцентный модуль - моторизованная/механическая турель кубиков-фильтров. Методы наблюдения - светлое поле, фазовой контраст, темное поле, флуоресценция, чувствительная цветовая и простая поляризация, ДИК. | Nikon Eclipse Ni-U | NIKON (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 320x520x501; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 2101248369; 2101248370; 2101248371; 2101045987)
1158 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.38 | Ординаторская врачей | МС-7у | Микроскоп исследовательский | Оптическая система: оптическая система CFI60 Infinity. Окуляр (поле зрения): 10х (22 мм), 10х фотомаска М (22 мм), 12,5х (16 мм), 15х (14,5 мм), ультраширокоугольная 10х (25 мм), ультраширокоугольная 10 х фотомаска М (25 мм). Тубус (распределение света): бинокулярный тубус, поле зрения 22, тринокулярный тубус, поле зрения 25 (окуляр/порт: 100/0, 0/100), тринокулярный тубус, поле зрения 25 (окуляр/порт: 100/0, 20/80, 0/100), эргономичный бинокулярный тубус, поле зрения 22, угол наклона 10-30 град., удлинение тубуса до 40 мм (при присоединении DSC-порта, окуляр/порт: 100/0, 50/50), квадрокулярный тубус с изменяющимся углом наклона, поле зрения 25, угол наклона 15-35 град. (окуляр/верхний порт/задний порт: 100/0/0, 0/100/0, 0/0/100). | Nikon Eclipse Ni-U | NIKON (ЯПОНИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 450x600x400; ЭОМ: 220 В - 0,270 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 41012411863; 41012411864; 41012411865; 41012411866; 41012411867; 41012411868; 41012411869; 41012411870; 41012411871; 9011101248053)
1159 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1160 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1161 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 1.89 | Кресло | Кресло, размер: (ШхГхВ) 730х880х860. Материал каркаса: брус хвойных пород, фанера мебельная сорт 4/4, толщина 4-15мм; сиденье, спинка: металлическая пружинная змейка, прессованный войлок, наполнитель ппу повышенной плотности (пенополиуретан/поролон), синтетическая вата (синтепон), покрытие флизелин (нетканый материал). Экокожа 4 категории | индивид. изготов. | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 730х880х860
1162 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
1163 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 2.5у | Стол врача угловой с регулируемой высотой с тумбой мобильной, подвесным держателем системного блока, ПРАВЫЙ | Основой каркаса для данного стола является очень прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений-37х67 мм, 43,5х73,5 мм, 50х80 мм. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны. Скорость подъёма колонны 38 мм/сек. Величина хода колонны 650мм. Максимальная нагрузка на каждую колонну-120кг. Все колонны изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Все колонны объединены в общий жёсткий каркас посредством стальной подстольной рамы. Рама изготовлена из стальных профильных труб сечением 40х20 мм и листовой стали толщиной не менее 3,0 мм. Максимальная потребляема мощность блока при работе не более 300 Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Стол выдерживает максимальную распределённую нагрузку не менее 160 кг, величина регулировки по высоте (при столешнице 25 мм толщиной) от 622 мм до 1272 мм | SB7006 | МФ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 1200/600х1800/800х800; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт |  |  |  |  | Существующая мебель
1164 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 2.6у | Стол врача угловой с регулируемой высотой с тумбой мобильной, подвесным держателем системного блока, ЛЕВЫЙ | Основой каркаса для данного стола является очень прочная электрическая колонна, которая состоит из трёх ступеней прямоугольного сечения и имеет следующие размеры сечений-37х67 мм, 43,5х73,5 мм, 50х80 мм. Индивидуальный электрический двигатель расположен внутри каждой колонны. Скорость подъёма колонны 38 мм/сек. Величина хода колонны 650мм. Максимальная нагрузка на каждую колонну-120кг. Все колонны изготовлены из стали и окрашены порошковой эмалью. Все колонны объединены в общий жёсткий каркас посредством стальной подстольной рамы. Рама изготовлена из стальных профильных труб сечением 40х20 мм и листовой стали толщиной не менее 3,0 мм. Максимальная потребляема мощность блока при работе не более 300 Вт, а в режиме ожидания не более 0,1 Вт. Каждый стол оснащён базовым двухкнопочным пультом управления, подключённым к блоку управления, который позволяет управлять движением колонн вверх/вниз при нажатии. Стол выдерживает максимальную распределённую нагрузку не менее 160 кг, величина регулировки по высоте (при столешнице 25 мм толщиной) от 622 мм до 1272 мм | SB7006 | МФ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 1800/800х1200/600х800; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт |  |  |  |  | Существующая мебель
1165 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 2.7.4у | Тумба приставная |  |  | МФ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х600х800 |  |  |  |  | Существующая мебель
1166 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1167 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1168 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1169 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
1170 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1171 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед
1172 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1173 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1174 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1175 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1176 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 16.13 | Монитор | Экран (тип - жк; разрешение - не ниже 1920X1080 пикселей; тип жк-матрицы - IPS; интерфейсы: аналогичное видеовыходу; провод для подключения: HDMI - HDMI и/или VGA - VGA и/или DVI-D - DVI-D) | (пусто) | Дикси (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1177 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.8
1178 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.18
1179 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.024
1180 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | МС-10у | Микроскоп исследовательский | Увеличение: от 12.5 крат до 3000 крат. Режимы освещения: отраженный и проходящий свет. Ход предметного столика по XY: 76 х 52 мм, 100 х 100 мм, 130 х 85 мм, 150 х 150 мм. Ход фокусировки по Z: 25 мм. Окуляры 10х с полем зрения до 25 мм (фокусируемые). Тубус с установкой межзрачкового расстояния от 55 до 75 мм и регулировкой высоты наблюдения. Плана- или планапохроматические объективы увеличением от 1.25х до 100х (150х опционально). | Leica DM | LEICA (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 450x600x400; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 21013447050, 21013447054, 21012411582, 21012411583, 21012411584 , 2101346692, 2101346693, 2101346694, 21013466952)
1181 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.39 | Ординаторская врачей | МС-7у | Микроскоп исследовательский | Оптическая система: оптическая система CFI60 Infinity. Окуляр (поле зрения): 10х (22 мм), 10х фотомаска М (22 мм), 12,5х (16 мм), 15х (14,5 мм), ультраширокоугольная 10х (25 мм), ультраширокоугольная 10 х фотомаска М (25 мм). Тубус (распределение света): бинокулярный тубус, поле зрения 22, тринокулярный тубус, поле зрения 25 (окуляр/порт: 100/0, 0/100), тринокулярный тубус, поле зрения 25 (окуляр/порт: 100/0, 20/80, 0/100), эргономичный бинокулярный тубус, поле зрения 22, угол наклона 10-30 град., удлинение тубуса до 40 мм (при присоединении DSC-порта, окуляр/порт: 100/0, 50/50), квадрокулярный тубус с изменяющимся углом наклона, поле зрения 25, угол наклона 15-35 град. (окуляр/верхний порт/задний порт: 100/0/0, 0/100/0, 0/0/100). | Nikon Eclipse Ni-U | NIKON (ЯПОНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 450x600x400; ЭОМ: 220 В - 0,270 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 41012411863; 41012411864; 41012411865; 41012411866; 41012411867; 41012411868; 41012411869; 41012411870; 41012411871; 9011101248053)
1182 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
1183 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 1.5.1 | Стол эргономичный правый |  | О.МО-SA-1 R | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1580х1180х750 (720/460)
1184 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 1.12 | Брифинг-приставка | На о-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59х59х83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП не менее 22 мм , кромка пвх 2 мм | O.MO-BR-9 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 980х720х750
1185 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 1.13 | Тумба мобильная | 3 ящика, центральный замок, 432*460*611 мм, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.TM-3 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х611
1186 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 1.15 | Шкаф приставной/опорный |  | O.SHPO-8 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х432х750
1187 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 1.23 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1188 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 1.29 | Гардероб широкий | ЛДСП 25/18 мм, кромка пвх 2 мм, двери распашные | O.GB-4 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1189 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1190 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 1.74 | Офисное кресло для посетителей | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1191 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
1192 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
1193 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 1.107 | Сейф для документов (огнестойкий) | С кодовым и механическим замком, 2 полки, трейзер. Объем не более 98/10л. Огнестойкость: 60Б | VALBERG FRS-99T CL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 565х451х991 |  |  |  | 145
1194 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1195 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1196 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1197 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1198 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1199 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
1200 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1201 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1202 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1203 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1204 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1205 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1206 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 16.13 | Монитор | Экран (тип - жк; разрешение - не ниже 1920X1080 пикселей; тип жк-матрицы - IPS; интерфейсы: аналогичное видеовыходу; провод для подключения: HDMI - HDMI и/или VGA - VGA и/или DVI-D - DVI-D) | (пусто) | Дикси (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1207 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.2
1208 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 16.30 | Принтер тип N 3 | Цветность печати - цветной; Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.; Максимальный формат печати - не менее А4; Скорость ч/б печати (А4) - не менее 20 стр./мин; 1. Интерфейсы - USB, Ethernet (RJ - 45); 2.Тип - лазерный; Нагрузка в месяц - не ниже 10000 стр | M454DW | СВЯЗЬИНТЕРКОМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 412x295x469; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
1209 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
1210 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.40 | Кабинет заведующего патоморфологической лабораторией | МС-9у | Микроскоп исследовательский с эргономичной бинокулярной тубой, поляризационными фильтрами, объективами plan-apochromat, модель микроскопа с камерами | Оптическая система: оптическая система CFI60 Infinity. Окуляр (поле зрения): 10х (22 мм), 10х фотомаска М (22 мм), 12,5х (16 мм), 15х (14,5 мм), ультраширокоугольная 10х (25 мм), ультраширокоугольная 10 х фотомаска М (25 мм). Тубус (распределение света): бинокулярный тубус. | Nikon Eclipse Ni-U | NIKON (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 320x520x502; ЭОМ: 220 В - 0,350 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 2101248704; 2101248705; 2101248706)
1211 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
1212 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.6.1 | Стол эргономичный левый |  | О.МО-SA-1 L | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1580х1180х750 (720/460)
1213 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.12 | Брифинг-приставка | На о-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59х59х83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП не менее 22 мм , кромка пвх 2 мм | O.MO-BR-9 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 980х720х750
1214 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.13 | Тумба мобильная | 3 ящика, центральный замок, 432*460*611 мм, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.TM-3 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х611
1215 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.15 | Шкаф приставной/опорный |  | O.SHPO-8 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х432х750
1216 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.23 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1217 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.29 | Гардероб широкий | ЛДСП 25/18 мм, кромка пвх 2 мм, двери распашные | O.GB-4 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1218 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1219 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.50 | Доска магнитно-маркерная | Вращающаяся, на роликах | Арт. 142344 | Attache (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х1800
1220 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.74 | Офисное кресло для посетителей | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1221 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
1222 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
1223 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 1.107 | Сейф для документов (огнестойкий) | С кодовым и механическим замком, 2 полки, трейзер. Объем не более 98/10л. Огнестойкость: 60Б | VALBERG FRS-99T CL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 565х451х991 |  |  |  | 145
1224 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1225 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1226 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1227 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1228 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1229 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
1230 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1231 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1232 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1233 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1234 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1235 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1236 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 16.13 | Монитор | Экран (тип - жк; разрешение - не ниже 1920X1080 пикселей; тип жк-матрицы - IPS; интерфейсы: аналогичное видеовыходу; провод для подключения: HDMI - HDMI и/или VGA - VGA и/или DVI-D - DVI-D) | (пусто) | Дикси (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1237 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.2
1238 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 16.30 | Принтер тип N 3 | Цветность печати - цветной; Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.; Максимальный формат печати - не менее А4; Скорость ч/б печати (А4) - не менее 20 стр./мин; 1. Интерфейсы - USB, Ethernet (RJ - 45); 2.Тип - лазерный; Нагрузка в месяц - не ниже 10000 стр | M454DW | СВЯЗЬИНТЕРКОМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 412x295x469; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
1239 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
1240 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.41 | Кабинет руководителя | МС-9у | Микроскоп исследовательский с эргономичной бинокулярной тубой, поляризационными фильтрами, объективами plan-apochromat, модель микроскопа с камерами | Оптическая система: оптическая система CFI60 Infinity. Окуляр (поле зрения): 10х (22 мм), 10х фотомаска М (22 мм), 12,5х (16 мм), 15х (14,5 мм), ультраширокоугольная 10х (25 мм), ультраширокоугольная 10 х фотомаска М (25 мм). Тубус (распределение света): бинокулярный тубус. | Nikon Eclipse Ni-U | NIKON (ЯПОНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 320x520x502; ЭОМ: 220 В - 0,350 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 2101248704; 2101248705; 2101248706)
1241 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.42 | Уборная персонала (женская) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1242 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.42 | Уборная персонала (женская) | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
1243 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.42 | Уборная персонала (женская) | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
1244 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.42 | Уборная персонала (женская) | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1245 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.42 | Уборная персонала (женская) | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт
1246 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.42 | Уборная персонала (женская) | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1247 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.42 | Уборная персонала (женская) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
1248 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.42 | Уборная персонала (женская) | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
1249 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.42 | Уборная персонала (женская) | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
1250 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.42 | Уборная персонала (женская) | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1251 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.42 | Уборная персонала (женская) | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1252 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.43 | Уборная персонала (мужская) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1253 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.43 | Уборная персонала (мужская) | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
1254 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.43 | Уборная персонала (мужская) | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
1255 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.43 | Уборная персонала (мужская) | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1256 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.43 | Уборная персонала (мужская) | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт
1257 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.43 | Уборная персонала (мужская) | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1258 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.43 | Уборная персонала (мужская) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
1259 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.43 | Уборная персонала (мужская) | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
1260 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.43 | Уборная персонала (мужская) | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
1261 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.43 | Уборная персонала (мужская) | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1262 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.43 | Уборная персонала (мужская) | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1263 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1264 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1265 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 2.52.4 | Стол лабораторный | Столешница hpl. Каркас металл | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х800х750
1266 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 2.53.4 | Стол усиленный с тумбой (1500) | Столешница облицована химостойким пластиком с 2-х сторон 27 мм; защищена противоударной кромкой пвх толщиной 2 мм. Металлический каркас изготовлен из профильной трубы с полимерно-порошковым покрытием. Стол снабжен усиленными шариковыми направляющими. Тумба выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм | С-506 | АТМ ООО (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х900х900
1267 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 2.54 | Тумба лабораторная подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
1268 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 2.57 | Стол лабораторный с мойкой |  | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 2700х800х900
1269 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1270 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1271 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 7.52 | Лампа "прищепка" | Вид крепления:на прищепке Тип лампы:встроенные светодиоды Напряжение питания:220 В | ЭРА NLED-478-8W-W | ТМ ЭРА (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: оргтехника
1272 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1273 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1274 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1275 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
1276 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1277 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 3 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1278 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 16.25.1 | АРМ тип №5 | АРМ тип №5. Неттоп с сенсорным мультитач - монитором и комплектом для крепления на стол или стену, с клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. -Основные характеристики- Форм-фактор - моноблок.Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог.Тактовая частота CPU - не ниже 3.0 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Видеосистема - интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог.Оперативная память - не менее 16 ГБ. Кэш 3-го уровня - 18 Мб. Тип оперативной памяти - не менее DDR4.Частота оперативной памяти - не менее 2666 МГц.Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с.Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч. Интерфейс накопителя М.2 или PCIe. Объем накопителя - не менее 512 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) - 1000 Мбит/с.Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort . Экран- Тип - проекционно-емкостной экран. Мультитач - поддержка не менее 10 касаний.Диагональ - не менее 23.8 дюймов. Разрешение - не ниже 1920 x 1080 пикселей. Контрастность - не ниже 1000:1. Яркость - не ниже 250 нит. Тип ЖК-матрицы - IPS или LCD TFT. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу.Наличие провода для подключения экрана к системному блоку. Стандарт крепления - Vesa. Крепление АРМ-Тип - настенный, настольный.Назначение - для монитора LCD.Регулировка - по высоте, наклону и вылету.Стандарт крепления - аналогичный крепления экрана. Клавиатура -Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Конструкция - классическая. Манипулятор компьютерная мышь- Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Тип - оптическая/лазерная. Разрешение оптического сенсора - не ниже 800 dpi | Индивидуальная сборка | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.5
1279 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.024
1280 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | 16.39.2 | Принтер штрих-кода тип N 2 | Разрешение(качество) - не менее 300 dpi. Способ печати - термотрансферный. Макс. скорость печати - не ниже 100 мм/с. Макс. длина печати - не менее 900 мм. Макс. ширина печати - не менее 100 мм. Дневная нагрузка - не менее 500 этикеток в день. Комплектация - кабель питания, USB-кабель. Расходный материал: Этикетки в рулонах: Мин. ширина - не более 19 мм. Макс. ширина - не менее 100 мм. Макс. диаметр рулона - не менее 127 мм. Внутренний диаметр рулона (втулки) - 25-40 мм (1-1,5 дюйма). Риббоны (красящая лента): Макс. намотка - не менее 50м. Внутренний диаметр ленты (втулки) - 12 мм (0,5 дюйма). Тип риббона - RESIN. Память: Память RAM (O3У) - не менее 8 Мб. Память ROM (ПЗУ) - не менее 4 Мб. Интерфейсы: RS-232, USB, LAN (Ethernet). Печатные коды: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (в том числе подмножествами), Code 128 UCC, EAN-8, EAN-13, EAN 128 (в том числе с подмножествами). Поддерживаемые языки: ZPL, EPL | MERTECH TLP100 TERRA NOVA | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 4 | шт. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт |  |  | 0.12
1281 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | ЛО-52 | ИГХ стейнер, напольный | Тип исполнения - напольный. Единовременная загрузка - 30 стекол. Производительность - до 60 стекол/день. Загрузка независимых планшетов на 10 стекол. Среднем время проведения окрашивания - 3,5 часа (зависит от выбранного протокола). Количество реагентов - 36 шт. | Dartmon AS330 Plus | Shenzhen Dartmon Biotechnology Co., Ltd (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 845х770х1430; ЭОМ: 220 В - 1 кВт |  |  |  | 250
1282 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | ЛО-48 | Система подготовки дистиллированной воды настенная | Производительность: 10 л/ч. Удельный расход воды: 150 л/ч (15 л / л дистиллированной воды). Расход воды при оптимальной настройке: 100 л/ч (10 л / л дистиллированной воды). Непрерывный режим работы (работа/перерыв): 8 ч / 2 ч. | Liston A 1210 | Листон (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 380х330х610; ЭОМ: 380 В - 7,5 кВт |  |  |  | 19
1283 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | ЛО-53у | Сканер цифровой для гистологических и цитологических микропрепаратов | Увеличение: 40х. Объектив: план апохромат с числовой апертурой 0.75. Скорость сканирования: 32 сек / стекло (на увеличении 40x для области 15 мм x 15 мм). Пропускная способность сканирования: 81 препаратов / час (на увеличении 40x для области 15 мм x 15 мм). Разрешение сканирования: 0,26 мкм / пиксель. Формат данных: DICOM-совместимый и SVS. Область сканирования: 23,6 мм х 58 мм. Вместимость слайдов: 450 стёкол (15 стоек по 30 препаратов). | Aperio GT 450DX | LEICA (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 600х450х700; ЭОМ: 220 В - 0,75 кВт |  |  |  | 63,5 | Существующее оборудование (Инв. № 0901411012414538)
1284 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | ЛО-52у | ИГХ стейнер, напольный | Емкость препаратов: 30. Емкость контейнера реагентов: 7 мл , 30 мл. Количество реагентов: 36. Емкость больших контейнеров реагентов: 2 л или 5 л. Емкость контейнера для опасных отходов: 5 л. Емкость большого контейнера для стандартных отходов 2 x 5 л. | BOND III | LEICA (ГЕРМАНИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1359х775х785; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 3.24 | 246 | Существующее оборудование (Инв. № 2101248901; 9011101248933; 9011101248123)
1285 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | ЛО-51у | ИГХ стейнер, напольная | Позиция стекла: от 1 до 30 стёкол с автономной обработкой/параметрами и контролем температуры для каждой позиции. Карусель реагентов: 35 позиций для реагентов. Параметры стёкол: 25 x 75 мм, 26 x 76 мм с положительно заряженным электростатическим покрытием. Основные жидкости: 8 бутылей основных жидкостей, которые легко заменить «на ходу», не прерывая рабочий процесс. Отходы: Две 20-литровые бутыли, которые легко заменить «на ходу», не прерывая рабочий процесс. Дистиллированная вода: вода второй категории или её аналог. Температурный контроль: от комнатной до 100 град. С. | Ventana BenchMark ULTRA | Ventana Medical Systems (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 870х1117х1585; ЭОМ: 220 В - 1,38 кВт |  |  | 1.656 | 305 | Существующее оборудование (Инв. № 21012410774; 901211113500; 21114411487)
1286 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | ЛО-50у | Станция ИГХ | Компактная настольная открытая система, отвечающая самым различным требованиям, возникающим в исследовательской и клинической среде. Система адаптируется под ваши индивидуальные настройки, а её максимальная производительность достигается за счёт параллельного проведения процесса предварительной обработки срезов и ИГХ окрашивания, а также возможности запуска как больших партий до 48 слайдов ИГХ, так и мини-партий. | PT Link 48 | DAKO (ДАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 260х650х260/430; ЭОМ: 220 В - 0,735 кВт; ЛВС: 1 |  |  |  | 12 | Существующее оборудование (входит в комплект поз. ЛО-49у)
1287 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | ЛО-49у | ИГХ стейнер | Единовременная загрузка 42 реагентов. Визуализация красным хромогеном. Двойное окрашивание. Быстрый перезапуск системы. Возможность сплит-запуска. | Link 48 | DAKO (ДАНИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 870х650х460; ЭОМ: 220 В - 0,44 кВт; ЛВС: 1 |  |  |  | 51 | Существующее оборудование (Инв. № 90141012411786)
1288 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | ЛО-47у | Термостат электрический суховоздушый | Объем: 80 л. Рабочий диапазон температур: от +5 до +60 град. С. Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере: не более 120 мин. Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме: не менее 500 ч. Материал: лакокрасочное покрытие. | ТС-1/80 СПУ | Смоленское СКТБ СПУ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 835х650х680; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  |  | 36 | Существующее оборудование (Инв. № 90115101347978; 90115101348005)
1289 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | ЛО-46у | автомат автоматизированого заключения стеклопрепаратов | Надежное и долговечное заключение препаратов под покровную пленку. Оснащен детектором воздушных пузырьков, который гарантирует заключение под пленку без воздушных включений. Система контроля уровня ксилола и пленки обеспечит заключение абсолютно всех препаратов и позволит избежать потери образцов вследствие пересыхания. Аппарат имеет удобную станцию разгрузки, позволяющую накапливать в ней по 12 корзин, рассчитанных на 10 или 20 стекол. Станция разгрузки представляет собой карусель, в которой скапливаются корзины с заключенными под пленку препаратами. Возможность независимой загрузки в него до трех корзин с препаратами. Максимальная производительность прибора составляет 1080 препаратов в час. | Tissue-Tek Film | Sakura | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 720х580х690; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | 75 | Существующее оборудование (Инв. № 2101248121; 2101248702)
1290 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | ЛО-45у | аппарат автоматизированной окраски | Предназначен для цитологического и гистологического окрашивания стекол. Производительность прибора составляет 440 стекол в час. Универсальные возможности программирования до 20 протоколов окрашивания из 50 ступеней и выбора экономического пути по позициям для каждого протокола. Идентификация реагентов и препаратов. Графическое отражение процессов окрашивания, расхода реактивов на дисплее. Полная безопасность для персонала за счет системы фильтрации или удаления испарений. Одновременное выполнение различных протоколов. Безостановочная загрузка дополнительными препаратами. Каждая из 28 корзин вмещает 40 стекол. Для промывания предназначены 1-5 станций, программируемых пользователем. 1-2 загрузочных и 1-2 дверцы для выгрузки, также программируется пользователем. Уникальная встроенная аварийная система сохраняет прибор работоспособным в течении 40 минут после отключения электропитания, что достаточно для завершения цикла. Нет специальных требований к красителям - открытая система. С помощью специального адаптера окрашенные микропрепараты быстро переносят в автомат для заключения срезов (опция). | Tissue-Tek Prisma | SAKURA (ЯПОНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1250х713х630; ЭОМ: 220 В - 1,0 кВт; ЛВС: 1 |  | D75 |  | 150 | Существующее оборудование (Инв. № 2101248129; 2101248536)
1291 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | ЛО-30у | Сканер стекольный | Загрузка: 360 стекол. Предметное стекло: стандартное предметное стекло: 75 мм - 76,5 мм х 24,7 мм - 26,5 мм; толщина от 0,9 мм до 1,2 мм. Приемник предметных стекол: 12 приемников (30 стекол / 1 приемник). Линза объектива: 20x / NA0.75. Источник света: светодиод. Режим сканирования: автоматическое (сканирование всех стекол по предустановленным параметрам). Область сканирования: стандартное предметное стекло: 70 мм х 25 мм (за исключением области держателя стекла), Полуавтоматическое (сканирование партии стекол с выбором параметров сканирования вручную), Однократный запуск сканирования с ручными настройками. Разрешение: 0,23 мкм Увеличение = 40x, 110 000 точек/дюйм, 0,46 мкм Увеличение = 20x, 55 000 точек/дюйм. Скорость сканирования (15 мм х 15 мм) при увеличении 20х: 30 +- 10 сек. Скорость сканирования (15 мм х 15 мм) при увеличении 40х: 30 +- 10 сек. Считыватель штрих-кодов: Линейный штрих-код/Опционально – 2D штрих-код. | Hamamatsu 360 | Hamamatsu (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 750х690х1430; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.03 | 189 | Существующее оборудование
1292 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.44 | Помещение окраски ИГХ | ЛО-14у | Центрифуга с охлаждением | Скорость охлаждения камеры: до 10 мин. Диапазон регуляции температуры: от -10 до +25 град. С. Диапазон регулируемой скорости для пробирок: 100–4200 об/мин (3160 х g). Диапазон регулируемой скорости для планшетов: 100-2000 об/мин (560 х g). Цифровая установка времени: 1–90 мин. (шаг 1 мин.). Дисплей: ЖК, 2 строки. | LMC-4200R | BIOSAN (ЛАТВИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 635x580x335; ЭОМ: 220 В - 0,99 кВт |  |  |  | 56 | Существующее оборудование (Инв. № 41012411804, 41012411805, 2101248872, 2101248873 )
1293 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.45 | Склад ИГХ | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
1294 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.45 | Склад ИГХ | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1295 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.45 | Склад ИГХ | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1296 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.45 | Склад ИГХ | 6.1.2 | Холодильник фармацевтический | Общий объем 400 л. Полезный объем 364 л. От +2 град. С до +15 град. С со стеклянной дверью объем 400 л, 1 компрессор. Температура в холодильной камере +2….+15 град. С. Количество полок 7 шт | ХФ-400-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 9 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x650x1950; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0.558 | 86
1297 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.45 | Склад ИГХ | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.004
1298 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.45 | Склад ИГХ | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1299 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.45 | Склад ИГХ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1300 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.45 | Склад ИГХ | 16.25 | АРМ тип №5 | АРМ тип №5. Неттоп с сенсорным мультитач - монитором и комплектом для крепления на стол или стену, с клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. -Основные характеристики- Форм-фактор - моноблок.Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог.Тактовая частота CPU - не ниже 3.0 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Видеосистема - интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог.Оперативная память - не менее 16 ГБ. Кэш 3-го уровня - 18 Мб. Тип оперативной памяти - не менее DDR4.Частота оперативной памяти - не менее 2666 МГц.Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с.Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч. Интерфейс накопителя М.2 или PCIe. Объем накопителя - не менее 512 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) - 1000 Мбит/с.Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort . Экран- Тип - проекционно-емкостной экран. Мультитач - поддержка не менее 10 касаний.Диагональ - не менее 23.8 дюймов. Разрешение - не ниже 1920 x 1080 пикселей. Контрастность - не ниже 1000:1. Яркость - не ниже 250 нит. Тип ЖК-матрицы - IPS или LCD TFT. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу.Наличие провода для подключения экрана к системному блоку. Стандарт крепления - Vesa. Крепление АРМ-Тип - настенный, настольный.Назначение - для монитора LCD.Регулировка - по высоте, наклону и вылету.Стандарт крепления - аналогичный крепления экрана. Клавиатура -Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Конструкция - классическая. Манипулятор компьютерная мышь- Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Тип - оптическая/лазерная. Разрешение оптического сенсора - не ниже 800 dpi | Индивидуальная сборка | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.125
1301 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.45 | Склад ИГХ | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1302 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.45 | Склад ИГХ | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
1303 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
1304 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1305 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1306 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 2.11 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 13 | шт. |  | ТИП: немед
1307 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 2.53.4 | Стол усиленный с тумбой (1500) | Столешница облицована химостойким пластиком с 2-х сторон 27 мм; защищена противоударной кромкой пвх толщиной 2 мм. Металлический каркас изготовлен из профильной трубы с полимерно-порошковым покрытием. Стол снабжен усиленными шариковыми направляющими. Тумба выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм | С-506 | АТМ ООО (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х900х900
1308 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 2.53.9 | Стол лабораторный с надставкой | Стол лабораторный с надставкой. Столешница hpl | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 13 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х900х750
1309 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 2.54 | Тумба лабораторная подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 23 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
1310 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 2.56 | Стол лабораторный усиленный (1900) | Столешница hpl. Каркас металл | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1900х900х900
1311 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1312 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
1313 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 7.52 | Лампа "прищепка" | Вид крепления:на прищепке Тип лампы:встроенные светодиоды Напряжение питания:220 В | ЭРА NLED-478-8W-W | ТМ ЭРА (РОССИЯ) | 13 | шт. |  | ТИП: оргтехника
1314 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1315 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 14 | шт. |  | ТИП: немед
1316 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1317 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
1318 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
1319 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 3 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1320 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 16.25 | АРМ тип №5 | АРМ тип №5. Неттоп с сенсорным мультитач - монитором и комплектом для крепления на стол или стену, с клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. -Основные характеристики- Форм-фактор - моноблок.Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог.Тактовая частота CPU - не ниже 3.0 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Видеосистема - интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог.Оперативная память - не менее 16 ГБ. Кэш 3-го уровня - 18 Мб. Тип оперативной памяти - не менее DDR4.Частота оперативной памяти - не менее 2666 МГц.Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с.Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч. Интерфейс накопителя М.2 или PCIe. Объем накопителя - не менее 512 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) - 1000 Мбит/с.Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort . Экран- Тип - проекционно-емкостной экран. Мультитач - поддержка не менее 10 касаний.Диагональ - не менее 23.8 дюймов. Разрешение - не ниже 1920 x 1080 пикселей. Контрастность - не ниже 1000:1. Яркость - не ниже 250 нит. Тип ЖК-матрицы - IPS или LCD TFT. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу.Наличие провода для подключения экрана к системному блоку. Стандарт крепления - Vesa. Крепление АРМ-Тип - настенный, настольный.Назначение - для монитора LCD.Регулировка - по высоте, наклону и вылету.Стандарт крепления - аналогичный крепления экрана. Клавиатура -Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Конструкция - классическая. Манипулятор компьютерная мышь- Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Тип - оптическая/лазерная. Разрешение оптического сенсора - не ниже 800 dpi | Индивидуальная сборка | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.125
1321 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 16.25.1 | АРМ тип №5 | АРМ тип №5. Неттоп с сенсорным мультитач - монитором и комплектом для крепления на стол или стену, с клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. -Основные характеристики- Форм-фактор - моноблок.Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог.Тактовая частота CPU - не ниже 3.0 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Видеосистема - интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог.Оперативная память - не менее 16 ГБ. Кэш 3-го уровня - 18 Мб. Тип оперативной памяти - не менее DDR4.Частота оперативной памяти - не менее 2666 МГц.Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с.Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч. Интерфейс накопителя М.2 или PCIe. Объем накопителя - не менее 512 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) - 1000 Мбит/с.Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort . Экран- Тип - проекционно-емкостной экран. Мультитач - поддержка не менее 10 касаний.Диагональ - не менее 23.8 дюймов. Разрешение - не ниже 1920 x 1080 пикселей. Контрастность - не ниже 1000:1. Яркость - не ниже 250 нит. Тип ЖК-матрицы - IPS или LCD TFT. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу.Наличие провода для подключения экрана к системному блоку. Стандарт крепления - Vesa. Крепление АРМ-Тип - настенный, настольный.Назначение - для монитора LCD.Регулировка - по высоте, наклону и вылету.Стандарт крепления - аналогичный крепления экрана. Клавиатура -Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Конструкция - классическая. Манипулятор компьютерная мышь- Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Тип - оптическая/лазерная. Разрешение оптического сенсора - не ниже 800 dpi | Индивидуальная сборка | Дикси (РОССИЯ) | 13 | компл. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 1.625
1322 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 14 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.084
1323 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | 16.39.2 | Принтер штрих-кода тип N 2 | Разрешение(качество) - не менее 300 dpi. Способ печати - термотрансферный. Макс. скорость печати - не ниже 100 мм/с. Макс. длина печати - не менее 900 мм. Макс. ширина печати - не менее 100 мм. Дневная нагрузка - не менее 500 этикеток в день. Комплектация - кабель питания, USB-кабель. Расходный материал: Этикетки в рулонах: Мин. ширина - не более 19 мм. Макс. ширина - не менее 100 мм. Макс. диаметр рулона - не менее 127 мм. Внутренний диаметр рулона (втулки) - 25-40 мм (1-1,5 дюйма). Риббоны (красящая лента): Макс. намотка - не менее 50м. Внутренний диаметр ленты (втулки) - 12 мм (0,5 дюйма). Тип риббона - RESIN. Память: Память RAM (O3У) - не менее 8 Мб. Память ROM (ПЗУ) - не менее 4 Мб. Интерфейсы: RS-232, USB, LAN (Ethernet). Печатные коды: Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 (в том числе подмножествами), Code 128 UCC, EAN-8, EAN-13, EAN 128 (в том числе с подмножествами). Поддерживаемые языки: ZPL, EPL | MERTECH TLP100 TERRA NOVA | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 13 | шт. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт |  |  | 0.39
1324 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | ЛО-54 | Микротом ротационный, с системой переноса срезов | Тип исполнения: настольный. Количество режимов резки: 4. Диапазон установки толщины срезов: 0,5-100 мкм. Ретракция образца. Функция тримминга. Максимальный размер образца: 55х50 мм. Объем водяной бани системы перемещения срезов: 0,8 л. Температура нагревы водяной бани: до 45 С. Габариты микротома (ШхГхВ), мм: 410х520х280. Вес микротома, кг: 35. Габариты системы переноса срезов (ШхГхВ), мм: 265х160х80. Вес системы переноса срезов, кг: 8,6. | НМ 355 S + STS | Шендон Диагностикс Лтд. (подразделение компании Эпредиа) (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) | 13 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 410х520х280; ЭОМ: 220 В - 0,03 кВт |  |  |  | 35
1325 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | ЛО-53 | Сканер цифровой для гистологических и цитологических микропрепаратов | Тип исполнения: настольный. Максимальная загрузка: 450 препаратов. Метод исследования: светлое поле. Принцип получения изображений: линейное сканирование. Автоматический загрузчик. Непрерывная загрузка препаратов без остановки процесса сканирования. Автоматическое определение области на стекле, в которой расположена ткань. Источник проходящего света: светодиод. Время сканирования области препарата размером 15х15 мм: 35 сек. Числовая апертура объектива 40x: 0,75 | Aperio GT 450 DX | LEICA (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 680х690х550; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | 65
1326 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | ЛО-47у | Термостат электрический суховоздушый | Объем: 80 л. Рабочий диапазон температур: от +5 до +60 град. С. Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере: не более 120 мин. Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме: не менее 500 ч. Материал: лакокрасочное покрытие. | ТС-1/80 СПУ | Смоленское СКТБ СПУ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 835х650х680; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  |  | 36 | Существующее оборудование (Инв. № 90115101347978; 90115101348005)
1327 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.46 | Помещение микротомии | ЛО-44у | Система охлаждения настольная | Охлаждающая пластина. Код: 40-300-201. Описание: Инструмент, используемый для быстрого охлаждения гистологических образцов, заключенных в парафин. | PF200L Bio Optica |  | 10 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 500х500х290; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт |  |  |  | 30 | Существующее оборудование (Инв. № 2101048361; 2101048362; 2101048363; 2101048364; 2101048365; 2101048366; 2101048367; 2101248712; 2101248713; 2101248714; 2101248715; 2101248716)
1328 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
1329 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1330 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 2.52.2 | Стол лабораторный | Столешница hpl. Каркас металл | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х750
1331 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 2.53.4 | Стол усиленный с тумбой (1500) | Столешница облицована химостойким пластиком с 2-х сторон 27 мм; защищена противоударной кромкой пвх толщиной 2 мм. Металлический каркас изготовлен из профильной трубы с полимерно-порошковым покрытием. Стол снабжен усиленными шариковыми направляющими. Тумба выполнена из ЛДСП толщиной 16 мм | С-506 | АТМ ООО (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х900х900
1332 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 2.54 | Тумба лабораторная подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
1333 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 2.55 | Стол лабораторный усиленный | Столешница hpl. Каркас металл | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х800х750
1334 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 2.57 | Стол лабораторный с мойкой |  | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 2700х800х900
1335 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1336 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1337 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 7.52 | Лампа "прищепка" | Вид крепления:на прищепке Тип лампы:встроенные светодиоды Напряжение питания:220 В | ЭРА NLED-478-8W-W | ТМ ЭРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: оргтехника
1338 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1339 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1340 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1341 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
1342 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1343 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1344 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 16.25.1 | АРМ тип №5 | АРМ тип №5. Неттоп с сенсорным мультитач - монитором и комплектом для крепления на стол или стену, с клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. -Основные характеристики- Форм-фактор - моноблок.Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог.Тактовая частота CPU - не ниже 3.0 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Видеосистема - интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог.Оперативная память - не менее 16 ГБ. Кэш 3-го уровня - 18 Мб. Тип оперативной памяти - не менее DDR4.Частота оперативной памяти - не менее 2666 МГц.Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с.Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч. Интерфейс накопителя М.2 или PCIe. Объем накопителя - не менее 512 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) - 1000 Мбит/с.Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort . Экран- Тип - проекционно-емкостной экран. Мультитач - поддержка не менее 10 касаний.Диагональ - не менее 23.8 дюймов. Разрешение - не ниже 1920 x 1080 пикселей. Контрастность - не ниже 1000:1. Яркость - не ниже 250 нит. Тип ЖК-матрицы - IPS или LCD TFT. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу.Наличие провода для подключения экрана к системному блоку. Стандарт крепления - Vesa. Крепление АРМ-Тип - настенный, настольный.Назначение - для монитора LCD.Регулировка - по высоте, наклону и вылету.Стандарт крепления - аналогичный крепления экрана. Клавиатура -Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Конструкция - классическая. Манипулятор компьютерная мышь- Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Тип - оптическая/лазерная. Разрешение оптического сенсора - не ниже 800 dpi | Индивидуальная сборка | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.5
1345 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 2 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.012
1346 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | 16.37.1 | Сканер штрих-кода тип N 2 | Способ подключения к АРМ/ноутбуку- беспроводное, типы штрих-кодов-все линейные, составные, двумерные, почтовые, OCR, интерфейсы- Bluetooth, дополнительные требования-герметичный корпус, возможность обработки дезинфицирующими средствами |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.012
1347 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | ЛО-48 | Система подготовки дистиллированной воды настенная | Производительность: 10 л/ч. Удельный расход воды: 150 л/ч (15 л / л дистиллированной воды). Расход воды при оптимальной настройке: 100 л/ч (10 л / л дистиллированной воды). Непрерывный режим работы (работа/перерыв): 8 ч / 2 ч. | Liston A 1210 | Листон (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 380х330х610; ЭОМ: 380 В - 7,5 кВт |  |  |  | 19
1348 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | ЛО-46 | автомат автоматизированого заключения стеклопрепаратов | Загрузка предметных стекол (одновременно): до 90 стекол. Емкость картриджа с покровными стеклами: 200 шт. Размеры покровного стекла: 23-24 * 50 мм. Размеры предметного стекла: 25*75 мм. Система защиты от вредных испарений: угольный фильтр + возможность подключения к вытяжке. Дисплей: цветной сенсорный | СS500 | Dakewe (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 660х770х638; ЭОМ: 220 В - 0,18 кВт; ЛВС: 1 |  | D60, 35 м3/ч |  | 90
1349 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | ЛО-45 | Аппарат автоматизированной окраски | Окраска до 360 стекол/час в зависимости от выбранных протоколов. Может выполнять стандартную окраску гематоксилин-эозином (H&E), окраску по Папаниколау, Романовскому-Гимза, окраску замороженных срезов, а также множество других протоколов. Вместимость станции разгрузки: 90 стекол (3 штатива). Система защиты от вредных испарений: угольный фильтр + возможность подключения к вытяжке. Дисплей: 10,4-дюймовым сенсорным дисплеем с защитой от воздействия ксилола и спиртов | DP360 | Dakewe (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1066х700х630; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт; ЛВС: 2 |  | D100, 100 м3/ч |  | 130
1350 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | ЛО-44 | Система охлаждения настольная | Тип исполнения: настольный. Охлаждение парафиновых блоков. Возможность регулировки температуры охлаждения. Минимальная температура: -12 С. Максимальная температура: -3 С. Количество размещаемых парафиновых блоков: 72 | HistoStar модуль охлаждения | Эпредиа Лаборатори Прадактс Мануфактуринг (ˌШанхаи) Ко., Лтд. (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 585х430х365; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт |  |  |  | 20
1351 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | ЛО-43 | Заливочная станция, настольная | Тип исполнения: настольный. Состоит из двух модулей: криомодуль и подогреваемый модуль. Максимальная загрузка, кассет: 300. Максимальный объем парафина: 5 л. Нагрев емкости для парафина и всех нагреваемых поверхностей и емкости: от 50 до 70 С. Подогреваемые лунки для пинцетов: 6. Минимальная темпаретура криомодуля: -12 С. Максимальное количество парафиновых блоков на криомодуле: 70 | HistoStar | Эпредиа Лаборатори Прадактс Мануфактуринг (Шанхаи) Ко., Лтд. (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1080х600х410; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт |  |  |  | 45
1352 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | ЛО-47у | Термостат электрический суховоздушый | Объем: 80 л. Рабочий диапазон температур: от +5 до +60 град. С. Время установления рабочего режима при максимальной температуре в рабочей камере: не более 120 мин. Время непрерывной работы термостата в автоматическом режиме: не менее 500 ч. Материал: лакокрасочное покрытие. | ТС-1/80 СПУ | Смоленское СКТБ СПУ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 835х650х680; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  |  | 36 | Существующее оборудование (Инв. № 90115101347978; 90115101348005)
1353 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | ЛО-44у | Система охлаждения настольная | Охлаждающая пластина. Код: 40-300-201. Описание: Инструмент, используемый для быстрого охлаждения гистологических образцов, заключенных в парафин. | PF200L Bio Optica |  | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 500х500х290; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт |  |  |  | 30 | Существующее оборудование (Инв. № 2101048361; 2101048362; 2101048363; 2101048364; 2101048365; 2101048366; 2101048367; 2101248712; 2101248713; 2101248714; 2101248715; 2101248716)
1354 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.47 | Помещение заливки | ЛО-40у | Аппарат для проводки, напольный | Станция плавления парафина: 1. Количество парафиновых ванн: 3. Емкость парафина: 5,0 л на парафиновую ванну. Температура парафина: от 50 град. С до 60 град. С. Емкость кассеты: макс. 300 кассет. Объем реагента: макс. 4,6 л. Время заполнения: примерно 90 с. Время слива: примерно 80 с. Вакуумная пропитка: -35 кПа. Давление инфильтрации: +35 кПа. Давление слива: от +25 до +60 кПа. Системные бутылки: 9. Бутылка для конденсата: 1. Емкости для моющих растворов: 3. RTU-бутылки: 6. Объем бутылки: 3,8 и 5,0 л. | ASP-6025 | LEICA (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 680х750х1500; ЭОМ: 220 В - 1,7 кВт |  |  |  | 210 | Существующее оборудование (Инв. № 2114411510)
1355 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.48 | Помещение хранения расходных материалов для гистологических исследований | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
1356 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.48 | Помещение хранения расходных материалов для гистологических исследований | 1.106 | Сейф взломостойкий 3 класса безопасности | Замок класс взломостойкости: 3 класс; тип замка: два ключевых; цвет: графит структурированный; тип покрытия: эмаль. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания защита замков и ригелей от высверливания и выбивания система блокировки ригельного механизма при выбивании замка общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм устройство для опечатывания отверстие в задней стенке для установки сигнализации | ГРАНИТ III-99 KL | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510x510x990 |  |  |  | 315
1357 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.48 | Помещение хранения расходных материалов для гистологических исследований | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1358 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.48 | Помещение хранения расходных материалов для гистологических исследований | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1359 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.48 | Помещение хранения расходных материалов для гистологических исследований | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1360 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.48 | Помещение хранения расходных материалов для гистологических исследований | 16.25 | АРМ тип №5 | АРМ тип №5. Неттоп с сенсорным мультитач - монитором и комплектом для крепления на стол или стену, с клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. -Основные характеристики- Форм-фактор - моноблок.Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог.Тактовая частота CPU - не ниже 3.0 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Видеосистема - интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог.Оперативная память - не менее 16 ГБ. Кэш 3-го уровня - 18 Мб. Тип оперативной памяти - не менее DDR4.Частота оперативной памяти - не менее 2666 МГц.Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с.Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч. Интерфейс накопителя М.2 или PCIe. Объем накопителя - не менее 512 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) - 1000 Мбит/с.Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort . Экран- Тип - проекционно-емкостной экран. Мультитач - поддержка не менее 10 касаний.Диагональ - не менее 23.8 дюймов. Разрешение - не ниже 1920 x 1080 пикселей. Контрастность - не ниже 1000:1. Яркость - не ниже 250 нит. Тип ЖК-матрицы - IPS или LCD TFT. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу.Наличие провода для подключения экрана к системному блоку. Стандарт крепления - Vesa. Крепление АРМ-Тип - настенный, настольный.Назначение - для монитора LCD.Регулировка - по высоте, наклону и вылету.Стандарт крепления - аналогичный крепления экрана. Клавиатура -Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Конструкция - классическая. Манипулятор компьютерная мышь- Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Тип - оптическая/лазерная. Разрешение оптического сенсора - не ниже 800 dpi | Индивидуальная сборка | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.125
1361 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.48 | Помещение хранения расходных материалов для гистологических исследований | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1362 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.48 | Помещение хранения расходных материалов для гистологических исследований | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
1363 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.49 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
1364 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1365 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
1366 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
1367 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 1.107 | Сейф для документов (огнестойкий) | С кодовым и механическим замком, 2 полки, трейзер. Объем не более 98/10л. Огнестойкость: 60Б | VALBERG FRS-99T CL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 565х451х991 |  |  |  | 145
1368 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1369 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1370 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
1371 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
1372 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 2.17 | Шкаф медицинский общего назначения |  | РМ1-Ш-16 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
1373 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1374 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1375 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1376 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
1377 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1378 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1379 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1380 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1381 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1382 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1383 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
1384 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
1385 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.50 | Комната старшего лаборанта | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
1386 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 7 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1387 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 2.52.2 | Стол лабораторный | Столешница hpl. Каркас металл | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х750
1388 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 2.58.4 | Стол лабораторный усиленный | Столешница hpl. Каркас металл | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х800х750
1389 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 2.58.7 | Стол лабораторный усиленный |  | индивид. изготов. | Лабромед | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х800х750
1390 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
1391 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 6.1.1 | Холодильник комбинированный лабораторный | Общий объём, 400л. Объём холодильной камеры, 270л. Объём морозильной камеры, 130л. Температура в холодильной камере, +2...+15 град. С. Температура в морозильной камере, -25…-10 град. С. Верхняя камера: 3 металлические полки, 1 стеклянная полка и 2 ящика; нижняя камера: 3 ящика. С замком. Количество компрессоров 2 шт. Климатический класс УХЛ 4.2. Уровень шума 55дБ | ХЛ-340 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х650х2080; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.075 | 98
1392 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1393 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1394 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 7.52 | Лампа "прищепка" | Вид крепления:на прищепке Тип лампы:встроенные светодиоды Напряжение питания:220 В | ЭРА NLED-478-8W-W | ТМ ЭРА (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: оргтехника
1395 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1396 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1397 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1398 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 7.67 | Контейнер с педалью | Для сбор, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), 25 л. Рекомендованный размер пакета 700*800 мм | МК-05 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
1399 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
1400 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 14.52.2 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 5 | КДС-5 | Кронт-М (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 400х285х165 |  |  |  | 1,2
1401 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
1402 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 3 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1403 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 16.25 | АРМ тип №5 | АРМ тип №5. Неттоп с сенсорным мультитач - монитором и комплектом для крепления на стол или стену, с клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. -Основные характеристики- Форм-фактор - моноблок.Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог.Тактовая частота CPU - не ниже 3.0 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Видеосистема - интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог.Оперативная память - не менее 16 ГБ. Кэш 3-го уровня - 18 Мб. Тип оперативной памяти - не менее DDR4.Частота оперативной памяти - не менее 2666 МГц.Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с.Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч. Интерфейс накопителя М.2 или PCIe. Объем накопителя - не менее 512 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) - 1000 Мбит/с.Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort . Экран- Тип - проекционно-емкостной экран. Мультитач - поддержка не менее 10 касаний.Диагональ - не менее 23.8 дюймов. Разрешение - не ниже 1920 x 1080 пикселей. Контрастность - не ниже 1000:1. Яркость - не ниже 250 нит. Тип ЖК-матрицы - IPS или LCD TFT. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу.Наличие провода для подключения экрана к системному блоку. Стандарт крепления - Vesa. Крепление АРМ-Тип - настенный, настольный.Назначение - для монитора LCD.Регулировка - по высоте, наклону и вылету.Стандарт крепления - аналогичный крепления экрана. Клавиатура -Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Конструкция - классическая. Манипулятор компьютерная мышь- Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Тип - оптическая/лазерная. Разрешение оптического сенсора - не ниже 800 dpi | Индивидуальная сборка | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.5
1404 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.024
1405 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.12
1406 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | ЛО-38 | Система для запечатывания пакетов архивных, напольная | Корпус из нержавеющей стали. Съёмный поддон для сбора излишков жидкости. Размеры съёмного поддона – 260 х 416 х 40 мм. Электронасос погружённого типа. Управление работой насоса посредством ножной педали. Гибкий кран с вентилем для подачи жидкости. Канистра для жидкости - 10 л. Термопресс с регулировкой температуры. Количество уровней регулировки температуры - 7 шт. Пленка-рукав, весом рулона 15 кг, длиной рулона 340 м. Выдвижная полка для размещения рулона пленк | HISTOSAFE | ООО "ЭргоПродакшн" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 900х600х970; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  |  | 83
1407 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | ЛО-36 | Принтер кассетный настольный | Технология печати: лазерная. Скорость печати: 2,5 сек/кассета. Вместимость станции разгрузки: 100 кассет. Система защиты от вредных испарений: угольный фильтр. Дисплей: 8-дюймовый светодиодный сенсорный экран. Загрузка: 6 слотов, 600 кассет | SurePrint C100 | Dakewe (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 420х380х395 (730 мм в высоту с магазином); ЭОМ: 220 В - 0,21 кВт; ЛВС: 2 |  |  |  | 30
1408 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | ЛО-35 | Система окраски замороженных срезов настольная | Окраска до 360 стекол/час в зависимости от выбранных протоколов. Может выполнять стандартную окраску гематоксилин-эозином (H&E), окраску по Папаниколау, Романовскому-Гимза, окраску замороженных срезов, а также множество других протоколов. Вместимость станции разгрузки: 90 стекол (3 штатива). Система защиты от вредных испарений: угольный фильтр + возможность подключения к вытяжке. Дисплей: 10,4-дюймовым сенсорным дисплеем с защитой от воздействия ксилола и спиртов | DP360 | Dakewe (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1066х700х630; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт; ЛВС: 2 |  | D100, 100 м3/час |  | 130
1409 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | ЛО-31.1 | Станция вырезки пристеночная малая/островная малая | Сверхпрочный корпус и рабочие части оборудования из нержавеющей стали. Индивидуально настраиваемая модульная рабочая зона оборудования. Активная вытяжная система отвода паров. Цифровая система макроскопического анализа и документирования: макроскопическое исследование биопсийного, секционного и операционного материала; фото- и видеодокументирование процедуры вырезки секционного и операционного материала. Сенсорный терминал со встроенным цветным ЖК монитором (21,5 дюйм). Ведение аудиозаписи процедуры вырезки. Ведение видеозаписи процедуры вырезки. Количество педалей привода ножного управления: 3 шт | UltraGROSS Rosai Edition 180cm | Майлстоун С.р.л. (ИТАЛИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1880х810х1590 -1890; ЭОМ: 220 В - 2,6 кВт; ЛВС: 2 |  | D200, 2400м3/ч |  | 375
1410 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | ЛО-31.3 | Станция вырезки пристеночная малая/островная малая | Рабочая поверхность из нержавеющей стали. Регулировка высоты рабочей поверхности. Высота рабочей поверхности: от 90 до 120 см. Вентилируемая рабочая поверхность с моющимся нижним отсеком. Встроенная раковина. Встроенный светодиодный осветитель для рабочей зоны. Магнитный держатель оборудования. Цифровая система макроскопического анализа и документирования: макроскопическое исследование биопсийного, секционного и операционного материала; фото- и видеодокументирование процедуры вырезки секционного и операционного материала. Сенсорный терминал со встроенным цветным ЖК монитором (21,5 дюйм). Ведение аудиозаписи процедуры вырезки. Ведение видеозаписи процедуры вырезки. Максимальное увеличение цифровой камеры/Оптический зум: 65х. Разрешение цифровой камеры: 20 мпкс. Количество педалей привода ножного управления: 3 шт. | WorkStation pro-x | Майлстоун С.р.л. (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1400х800х1550; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт; ЛВС: 2 |  | D100, 500м3/ч |  | 180
1411 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | ЛО-39у | Автоматизированная система вакуумной упаковки секционного и операционного материала, напольная | Время хранения упакованных образцов: до 64 ч. Темпераутра хранения: от +2 до +4 град. С. Кол-во протоколов упаковки образцов: более 30. | TissueSAFE | MILESTONE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 450х600х1350; ЭОМ: 220 В - 3 кВт |  |  |  | 74 | Существующее оборудование (Инв. № 41012411789)
1412 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | ЛО-38у | Система для запечатывания пакетов архивных, напольная | Представляет собой рабочее место, в котором реализована технология архивирования HistoSafe. Предназначен для создания влажного архива биологического материала и его последующей герметичной упаковки. В комплекте: тумба с держателем для пленки-рукава. Габаритные размеры 900х600х800 мм. Материал-нержавеющая сталь, устройство для запаивания архивных пакетов; Ручной импульсный сварщик предназначен для заваривания слоев полиэтилена, полиэтилентерефталата, полипропилена, поливинилхлорида, полистирола. Принцип действия заключается в пропускании электрического импульса через нагреватель, который создаёт в пакете сварной шов. Длина свариваемого шва составляет 400 мм, ширина – 5мм. Аппараты, имеющие в названии индекс «С» дополнительно оснащены резаком. Достоинством импульсных сварщиков CXP-400 является то, что они не требуют предварительного прогрева: аппарат готов к работе сразу после его подключения к сети. При нажатии рычага включается кнопка микровыключателя и аппарат преобразует сетевое напряжение, подаваемое через трансформатор на нагревательный элемент, в тепловой импульс для сварки пакета. Регулятор толщины пленки устанавливается в положение, зависящее от материала и толщины пленки. Для этого на этапе подготовки к работе выполняют пробную сварку нескольких пакетов и контролируют качество шва. Далее в зависимости, от качества шва, подбирают длительность импульса, регулируя ее ручкой, расположенной на корпусе регулятора. Если происходит частичный или полный разрыв свариваемого материала, длительность импульса уменьшают. Если шов скрутившийся, или местами отсутствует, длительность импульса увеличивают. Следует так же отметить, что излишняя мощность нагрева сокращает срок службы тефлоновой пленки, насос погружной; канистра c формалином 10% забуференным, 10 л; Педаль ножная; Кран гибкий с регулятором напора; Съемный поддон; Пленка-рукав - 1 рулон; Наклейки с полем для записи (100 шт.) - 1уп. | HistoSafe | ООО "ЭргоПродакшн" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 950х610х1400; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 9011101248082)
1413 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | ЛО-37у | Пила костная напольная | Длина лезвия: 2850 х 16 мм. Обороты двигателя: 900 об/мин. Глубина пропила: 330 мм. Скорость пропила: 17 м/сек. Диаметр шкива: 350 мм. | Minerva |  | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 490х500х1510; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  |  |  | Существующее оборудование (Инв. № 21012410871)
1414 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | ЛО-35у | Система окраски замороженных срезов настольная | Время окрашивания: 2-300 секунд на каждой станции. Количество станций для реагентов: 14. | ST4020 | LEICA (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 620х250х200; ЭОМ: 220 В - 0,025 кВт |  |  |  | 19 | Существующее оборудование (Инв. № 2101248720)
1415 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | ЛО-34у | Система заморозки срезов настольная ПрестоЧИЛЛ | Время перехода от комнатной температуры к рабочей температуре: 40 мин. Время замораживания: 60 с. Терминал с сенсорным экраном: 4,3 дюйма. USB порт: 1 шт. 6 съемных алюминиевых форм диаметром 25-30 мм. | PrestoChill | MILESTONE (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 300х540х450/730; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  |  | 25 | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414726, 090141012414727)
1416 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.51 | Помещение вырезки биопсийного материала | ЛО-33у | Криостат | Универсальный эргономичный криостат | CM 1860 UV | LEICA (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 490х500х1510; ЭОМ: 220 В - 1,44 кВт |  |  |  | 135 | Существующее оборудование (Инв. № 90141012414457, 90141012414458)
1417 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.52 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1418 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.52 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1419 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.52 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1420 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.52 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
1421 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.52 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1422 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.52 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
1423 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.52 | ПУИ | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1424 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.52 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
1425 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.52 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
1426 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.52 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1427 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1428 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 2.54 | Тумба лабораторная подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
1429 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 2.55 | Стол лабораторный усиленный | Столешница hpl. Каркас металл | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х800х750
1430 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 2.58.4 | Стол лабораторный усиленный | Столешница hpl. Каркас металл | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х800х750
1431 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1432 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1433 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 7.52 | Лампа "прищепка" | Вид крепления:на прищепке Тип лампы:встроенные светодиоды Напряжение питания:220 В | ЭРА NLED-478-8W-W | ТМ ЭРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: оргтехника
1434 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1435 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1436 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
1437 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1438 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1439 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 16.25.1 | АРМ тип №5 | АРМ тип №5. Неттоп с сенсорным мультитач - монитором и комплектом для крепления на стол или стену, с клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. -Основные характеристики- Форм-фактор - моноблок.Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог.Тактовая частота CPU - не ниже 3.0 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Видеосистема - интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог.Оперативная память - не менее 16 ГБ. Кэш 3-го уровня - 18 Мб. Тип оперативной памяти - не менее DDR4.Частота оперативной памяти - не менее 2666 МГц.Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с.Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч. Интерфейс накопителя М.2 или PCIe. Объем накопителя - не менее 512 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) - 1000 Мбит/с.Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort . Экран- Тип - проекционно-емкостной экран. Мультитач - поддержка не менее 10 касаний.Диагональ - не менее 23.8 дюймов. Разрешение - не ниже 1920 x 1080 пикселей. Контрастность - не ниже 1000:1. Яркость - не ниже 250 нит. Тип ЖК-матрицы - IPS или LCD TFT. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу.Наличие провода для подключения экрана к системному блоку. Стандарт крепления - Vesa. Крепление АРМ-Тип - настенный, настольный.Назначение - для монитора LCD.Регулировка - по высоте, наклону и вылету.Стандарт крепления - аналогичный крепления экрана. Клавиатура -Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Конструкция - классическая. Манипулятор компьютерная мышь- Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Тип - оптическая/лазерная. Разрешение оптического сенсора - не ниже 800 dpi | Индивидуальная сборка | Дикси (РОССИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.25
1440 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 2 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.012
1441 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | ЛО-42 | Декальцинатор, настольный | Тип исполнения: настольный. Назначение: фиксация, декальцинация. Максимальное количество одновременно обрабатываемых стандартных гистологических кассет: 30. Количество встроеных модулей: 2. Количество нагреваемых модулей: 1. В каждый модуль встроены магнитные мешалки. Максимальная температура нагревания модуля: 50 С. Терминал управления с цветным сенсорным монитором | BoneSTATION | Майлстоун С.р.л. (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 340х410х495; ЭОМ: 220 В - 0,34 кВт |  |  |  | 18
1442 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | ЛО-41 | Процессор гистологический | Тип исполнения: напольный, на роликах. Максимальная загрузка: 300 кассет. Возможность записи до 50 пользовательских программ проводки. Программы промывки: 3. Датчики определения давления в реторте. Функция фильтрации паров реагентов перед выходом в окружающую среду за счет угольного фильтра. 12,1-дюймовый сенсорный цветной ЖК-монитор | HP300 Плюс | Dakewe (КИТАЙ) | 5 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 620х640х1170; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт; ЛВС: 1 |  | D65, 56м3/ч |  | 192
1443 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | ЛО-42у | Декальцинатор, настольный | Рабочая температура: от +15 до +30 град. С. Влажность (относительная): 80%. Максимальная высота: 2000 м. | BoneSTATION | MILESTONE (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 340х410х495; ЭОМ: 220 В - 0,34 кВт |  |  |  | 18 | Существующее оборудование (Инв. № 9011101248629, 9011101248630)
1444 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.53 | Помещение проводки | ЛО-41у | Процессор гистологический | Максимальная загрузка: до 600 кассет. Кол-во станций для реагентов: 16. Вместимость каждой реторты для реагентов: в диапазоне от 3,8 л до 5 л. Четыре реторты для парафина. | Peloris II | LEICA (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 284х337х590; ЭОМ: 220 В - 2,15 кВт |  |  |  | 430 | Существующее оборудование (Инв. № 9011101248118; 9011101248932)
1445 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.54 | Архив временного хранения | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
1446 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.54 | Архив временного хранения | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1447 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.54 | Архив временного хранения | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1448 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.54 | Архив временного хранения | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
1449 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.54 | Архив временного хранения | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1450 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.54 | Архив временного хранения | 16.24 | АРМ тип №4 | АРМ тип N 4. Моноблок с клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.0 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - М.2 или PCIe. Объем накопителя - не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Возможность крепления на стену\стол - VESA Кронштейн для крепления на стену\стол - наличие Регулировка кронштейна по высоте, наклону и вылету. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | индиуидуальная сборка + монитор не менее 23.8 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.125
1451 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.54 | Архив временного хранения | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
1452 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.54 | Архив временного хранения | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
1453 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.55 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 4 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.432 | 4
1454 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
1455 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1456 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 1.24 | Кресло посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: мебель
1457 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1458 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1459 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1460 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1461 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1462 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1463 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1464 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1465 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1466 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1467 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 16.13 | Монитор | Экран (тип - жк; разрешение - не ниже 1920X1080 пикселей; тип жк-матрицы - IPS; интерфейсы: аналогичное видеовыходу; провод для подключения: HDMI - HDMI и/или VGA - VGA и/или DVI-D - DVI-D) | (пусто) | Дикси (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1468 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
1469 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.56 | Помещение бесед с врачами | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1470 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
1471 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
1472 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
1473 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 2.48 | Пост медсестры | Каркас МДФ + иск.камень | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500(1600)х1500(1600)х1200
1474 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 2.48п | Пост медсестры (правый) | Каркас МДФ + иск.камень | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600(700)х1200
1475 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1476 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 7.49 | Бесконтактный дезинфектор | Напольный. Материал: сталь, композит. Объем антисептика 5л | Агат 7 | ZORGTECH (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 300х300х1500; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт |  |  | 0.003 | 70
1477 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
1478 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1479 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
1480 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
1481 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 3 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.525
1482 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.246
1483 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 16.36 | Считыватель электронных полисов ОМС тип N 1 |  |  |  | 3 | шт. |  | ТИП: оргтехника; ЛВС: 1
1484 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 3 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.018
1485 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 16.38.1 | Принтер браслетов | Класс принтера Настольный Назначение Печать браслетов Память 8 МЬ $ГЖАМ Интерфейс подключения ПВ, Ethernet Разрешение печати Не ниже 300 dpi Длина печати До 1016 мм Скорость печати не менее 102 мм/сек Способ печати Термопечать Ширина печати 48 мм Диаметр втулки (внутренний) 25.4 мм Диаметр рулона (максимальный) 165 мм Длина этикетки 10- 1016 мм Тип этикетки Непрерывная, фасонная, с черной меткой, сложенная гармошкой, перфорированная, браслеты (намотка наружу) Толщина этикеток 0.06 0.19 мм Ширина этикетки 15 52 мм Встроенные шрифты 8 буквенно-цифровых шрифтов Monotype Imaging- механизм отображения шрифтов Trие-муре с одним масштабируемым шрифтом СО Triumvirate Во1д Condensed. Двумерные штрих-коды РВГ-4 17, Maxicode, DataMatrix, оА-код, Ахнес. Линейные штрих-коды Соде 39, Соде 93, Соде 128цСС, Соде 128 подклассы А, В, С, Codabar, Interleave 2 из 5, ЕАЫ-8, ЕА-13, ЕАТ-128, цРС-А, ИРС-Е, ЕА1 и цифровые дополнения ИРС 2 (5), MSI, PLESSEY, РО$ЛГЕТ, China РОСТ, О 1 ВааВаг, Соде 11. | SLP-DX223E | Bixolon (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЛВС: 1
1486 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 16.43 | Мультимедийная панель тип N 1 | Тип ЖК-матрицы TFT IPS 15 Диагональ не менее 55 дюймов Разрешение не ниже 3840x2160 пикселей Яркость не ниже 500 кд/м2 Время отклика не более 10 мс. Интерфейс 1Т$В 2.0 Туре А не менее 1 шт. Интерфейс сетевой К345 (ЕА1Т) не менее 1 шт. Видеовыход HDMI не менее 1 шт. Видеовыход DisplayPort не менее 1 шт. Веб-камера Наличие Стереодинамики (встроенные) Наличие Микрофон (встроенный) Наличие WiFi Наличие Bluetooth Наличие Возможность крепления на стену УЕА Кронштейн для крепления на стену Наличие Регулировка кронштейна По наклону Условия эксплуатации В помещении Вес не более | LG 55UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.2
1487 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.57 | Зона ожидания (патоморфология) | 18.12 | Пурифайер |  | AQA drink Pro 20 HCA | BARRIER (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 230х360х390; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.035
1488 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 1.141 | Стеллаж открытый | две узкие секции 5 ниш |  |  | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 836х420х1922
1489 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1490 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1491 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
1492 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1493 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1494 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1495 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.004
1496 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1497 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1498 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1499 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1500 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
1501 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1502 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1503 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.35
1504 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.18
1505 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 2 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.012
1506 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.58 | Кабинет приема биоматериала от ЮЛ | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.06
1507 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 1.141 | Стеллаж открытый | две узкие секции 5 ниш |  |  | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 836х420х1922
1508 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1509 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 2.7.3 | Стол производственный |  | МСБ (900х600х850) | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х850
1510 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1511 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1512 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1513 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1514 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
1515 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1516 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1517 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1518 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1519 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
1520 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1521 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1522 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
1523 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1524 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
1525 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.59 | Кабинет приема биоматериала (больница) | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.03
1526 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.60 | Уборная МГН | 3.100.1 | Система вызова дежурного персонала с влагозащищённой кнопкой тревожной сигнализации и сигнальной лампой |  |  |  | 1 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
1527 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.60 | Уборная МГН | 7.42.1 | Травмобезопасное зеркало | Поворотное, для инвалидов (квадрат), профиль 40х40 мм., нерж. cталь AISI 304 | 80035-1 | Вертикаль (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 680х680
1528 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.60 | Уборная МГН | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
1529 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.60 | Уборная МГН | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
1530 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.60 | Уборная МГН | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1531 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.60 | Уборная МГН | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1532 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.60 | Уборная МГН | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1533 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.60 | Уборная МГН | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
1534 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.60 | Уборная МГН | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1535 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.61 | Уборная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1536 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.61 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
1537 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.61 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
1538 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.61 | Уборная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1539 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.61 | Уборная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1540 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.61 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1541 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.61 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1542 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.61 | Уборная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1543 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.62 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1544 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.63 | Помещение временного хранения отходов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
1545 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.63 | Помещение временного хранения отходов | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1546 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.63 | Помещение временного хранения отходов | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1547 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.63 | Помещение временного хранения отходов | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1548 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.63 | Помещение временного хранения отходов | 7.65 | Контейнер для медицинских отходов (120л) | Внутрикорпусный, сбор и транспортировка отходов, на колесах, с педалью, объем 120 л | ИМ-КВ-121 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 555х480х937
1549 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.63 | Помещение временного хранения отходов | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1550 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.63 | Помещение временного хранения отходов | 7.149 | Транспортная внутрикорпусная колесная опора для бака | Бак многоразовый 50 литров | ИМ-КО-02 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х400х900
1551 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.63 | Помещение временного хранения отходов | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
1552 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.63 | Помещение временного хранения отходов | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
1553 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.63 | Помещение временного хранения отходов | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1554 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.64 | Санитарная комната | 1.103.1 | Стеллаж | С 5 сплошными полками, из нерж. стали | BEAMY 800x600x400/2 | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x600x400
1555 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.64 | Санитарная комната | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1556 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.64 | Санитарная комната | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1557 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.64 | Санитарная комната | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1558 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.64 | Санитарная комната | 7.65 | Контейнер для медицинских отходов (120л) | Внутрикорпусный, сбор и транспортировка отходов, на колесах, с педалью, объем 120 л | ИМ-КВ-121 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 555х480х937
1559 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.64 | Санитарная комната | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1560 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.64 | Санитарная комната | 7.119 | Тележка для перевозки грязного белья | Каркас и ручки стальные трубы, 2 мешка с полиэтиленовыми пакетами, 4 колеса 125 мм, 2 с тормозами. допустимая нагрузка 40 кг | ТПГБ | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 853х500х918
1561 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.64 | Санитарная комната | 7.149 | Транспортная внутрикорпусная колесная опора для бака | Бак многоразовый 50 литров | ИМ-КО-02 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х400х900
1562 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.64 | Санитарная комната | 7.149.3 | Контейнер для медицинских отходов класса А (35л) |  | МК-03 | ООО "МедКом" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
1563 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.64 | Санитарная комната | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
1564 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.64 | Санитарная комната | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
1565 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.64 | Санитарная комната | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1566 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.65 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1567 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.65 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1568 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.65 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1569 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.65 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
1570 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.65 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1571 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.65 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
1572 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.65 | ПУИ | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1573 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.65 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
1574 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.65 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
1575 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.65 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1576 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1577 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 19 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
1578 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 1.139 | Стеллаж (шкаф) для хранения парафиновых блоков | Корпус и крышка шкафа выполнены из ламинированного ДСП толщиной 25 мм. Все открытые торцы облицованы АБС кромкой. Шкаф оборудован выдвижными ящиками в количестве 28 штук, закреплёнными на полновыкатных шариковых направляющих. Направляющие выдерживают вес 45 кг. Ящики из ламинированного ДСП толщиной 16 мм. В каждом ящике размещен штатив для хранения блоков. Штатив выполнен из плотного экструдированного пенополистирола и имеет шесть отдельных ячеек. Вместимость каждой ячейки - до 58 парафиновых блоков. Размер штатива 450х225х60 мм. Весь штатив вмещает в себя до 348 блоков. Конструкция шкафа предусматривает возможность крепления к стене. Металлическое основание из профиля сечением 30х30 мм. Основание покрашено полимерно-порошковой краской. Основание установлено на опоры с возможностью регулировки высоты в диапазоне 0-30 мм. Максимальная вместимость шкафа - 9 744 блоков | ШХБ-152 | БиоМебель (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ГАБ: 650х595х1535
1579 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 1.140 | Шкаф для архивации стекол | Выдвижные ящики - 20 шт. Возможность крепления к стене. Максимальная вместимость шкафа - 49 200 стекол | ШХС-152 | БиоМебель (РОССИЯ) | 46 | шт. |  | ГАБ: 650х595х1535
1580 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 2.1 | Стол врача/медсестры | Описание: Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы: Панель ЛДСП, толщина 22 мм. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Ящики: выдвижные ящики роликовый, метабокс. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-С-4.3 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х750
1581 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1582 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
1583 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
1584 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 2.18 | Шкаф медицинский общего назначения | 2 секции. Верх - 2 распашные дверки 3 отд, низ - 2 распашные дверки 2 отд | РМ1-Ш-15 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
1585 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1586 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1587 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1588 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
1589 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1590 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1591 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1592 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1593 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
1594 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1595 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 4 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1596 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 16.24 | АРМ тип №4 | АРМ тип N 4. Моноблок с клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.0 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - М.2 или PCIe. Объем накопителя - не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Возможность крепления на стену\стол - VESA Кронштейн для крепления на стену\стол - наличие Регулировка кронштейна по высоте, наклону и вылету. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | индиуидуальная сборка + монитор не менее 23.8 | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.5
1597 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
1598 |  | 1 | Патоморфологическая лаборатория | 1.02.66 | Оперативный архив стекол | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.024
1599 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.67 | Шлюз | 1.135 | Металлический шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки | ПРАКТИК LS-02 | НПО Промет (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 302х500х1830 |  |  |  | 17
1600 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.67 | Шлюз | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1601 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.67 | Шлюз | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
1602 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.67 | Шлюз | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1603 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1604 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1605 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1606 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1607 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1608 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
1609 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 12 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 2.4
1610 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1611 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | ВКС | Комплект для видео-конференц связи |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | Учитывается в разделе СС
1612 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | ИЭД | Интерактивная электронная доска | Комплектация Пульт ДУ с батарейками, два стилуса, кабель питания, кабель USB A-B 3м.. кабель HDMI 3м., инструкция, гарантийный талон, настенное крепление, Wi-Fi адаптер, микрофонный адаптер, Диагональ-65 дюймов, LED подсветка-да. Количество касаний-20. Выходы-HDMI (x1), AV (x1), S-PDIF (x1). Отображаемое разрешение-3840 x 2160. Интерфейс USB 3.0 Тип A (x1), USB 2.0 Тип B (x2), RS-232C (x1), RJ-45 (x1), Количество динамиков-2х15 Вт. | LMP6501ELRU Lumien 65 | SYNAPS | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт
1613 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | ЛМ-2у | Стол лабораторный для установки микроскопа-мультихеда с усиленным каркасом, и столешницей исключающими прогиб, качание и вибраци |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х1800х800 |  |  |  |  | Существующая мебель
1614 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | МХ-2у | Микроскоп мультихед на 10 чел | Предназначена для одновременного наблюдения одного поля зрения 10 специалистами в целях обучения или консультирования. Имеет видимый пользователям подвижный указатель ввиде стрелки, указатель может перемещать как консультат, так и ассистент, выбор цвета указателя: красный или зеленый, регулируемая яркость указателя, изменяет высоту наблюдения на 45 мм. | U-Mdob3 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 2800х800; ЭОМ: 220 В - 0,264 кВт |  |  |  | 70 | Существующее оборудование
1615 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.68 | Мультихедная | ПП.1 | Проектор потолочный с экраном (потолочное крепление 120) | Проектор, технология: DLP, источник света: 4LED, разрешение: 4K UHD (3840 x 2160), цветопередача: 100% DCI-P3, поддержка HDR10, HDR10+, HLG, ISF, яркость: 3200 ANSI лм, контраст: 2 000 000:1, размер экрана: 100", фокусировка: ручное управление х1.3, смещение проекции: 100%, Android 11.0, смарт функции, встроенные динамики: 58 Вт, коммутация: 2 x HDMI, 2 х USB-А, 1 х RS232C, 1 x 3,5 мм триггер/ИК | W4000 i | BenQ Corporation (ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)) | 1 | шт. |  | ЭОМ: 220 В - 0,38 кВт; ЛВС: 1 |  |  |  | 6,6
1616 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1617 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 2.40 | Мини кухня угловая | По индивидуальному размеру, в комплекте: мойка, смеситель и посудомойка | Индивидуальное изгототовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1700/600х1500х600х2000; ЭОМ: 220 В - 1,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.255 |  | Локтевой сместитель - 1 шт.
1618 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1619 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1620 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1621 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 7.57 | Емкость для сбора бытовых отходов | Ведро 12 л. корпус из нержавеющей стали AISI 304 матового оттенка, а также внутренний бак | DS-091 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1622 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1623 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1624 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1625 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
1626 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 17.1 | Чайник электрический | Мощность: 2200 Вт; максимальный объем: 1.7 л; материал корпуса: стекло | PWK 1719CGL | POLARIS (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 240х240х180; ЭОМ: 220 В - 2,2 кВт |  |  | 0.11
1627 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 17.2 | Микроволновая печь |  | ME88SUW | Samsung (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 280x490x360; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  | 0.06
1628 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.076
1629 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 18.2 | Стол обеденный в комплекте с 4 стульями |  | инд. изготовление / SHT-S110-P | Sheffilton (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200x800x750 / 515х555х825
1630 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.02.69 | Комната персонала | 18.12 | Пурифайер |  | AQA drink Pro 20 HCA | BARRIER (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 230х360х390; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.035
1631 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 1.6.1 | Стол эргономичный левый |  | О.МО-SA-1 L | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1580х1180х750 (720/460)
1632 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 1.13 | Тумба мобильная | 3 ящика, центральный замок, 432*460*611 мм, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.TM-3 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х611
1633 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 1.15 | Шкаф приставной/опорный |  | O.SHPO-8 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х432х750
1634 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1635 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1636 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 1.107 | Сейф для документов (огнестойкий) | С кодовым и механическим замком, 2 полки, трейзер. Объем не более 98/10л. Огнестойкость: 60Б | VALBERG FRS-99T CL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 565х451х991 |  |  |  | 145
1637 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
1638 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1639 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1640 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 16.9 | Кассовый аппарат | С зарядным устройством | Меркурий 115К | Инкотекс (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: оборудование; ГАБ: 230х116х65 |  |  |  | 1,2
1641 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 16.10 | Счетчик банкнот | Счет количества банкнот, суммирование, выявление фальшивых банкнот, фасовка. Тип детекции инфракрасная, антистоксовая, спецэлемент «И». Особенности: дисплей, автоматическое включение. Загрузка горизонтальная. Емкость загрузочного кармана 130. Емкость приемного кармана 150. Поддержка валют российский рубль (RUB). Скорость пересчета 1200 банкнот в минуту. Тип дисплея светодиодный | Cassida Tiger I/IR | Cassida Corporation (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: оборудование; ГАБ: 260x260x150; ЭОМ: 220 В - 0,06 кВт |  |  | 0.018 | 4
1642 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 16.21.1 | Рабочее место пользователя | АРМ тип N 3. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i7 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4,5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 8. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Объем дискретной видеопамяти - не менее 2 Гб. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 480 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1000/1000 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - не ниже SATA. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 1 Тб. Интерфейсы USB 3.0 не менее 2 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | Индивидуальная сборка | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
1643 |  | 1 | Вестибюльная группа лаборатории | 1.02.70 | Касса | 16.31.1 | МФУ А4 | Цветность печати - черно-белая; ресурс картриджа - не менее 5000 стр.; Максимальный формат печати - не менее а4; скорость ч/б печати (а4) - не менее 33 стр./Мин; тип - планшетный/протяжный; разрешение не ниже 600X600 DPI; USB, ETHERNET (RJ - 45); тип - лазерный; нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр.; локальная сеть: ETHERNET | M428DW | HP (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1644 |  | 1 | МОП | 1.03.6 | Шлюз | 1.135 | Металлический шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки | ПРАКТИК LS-02 | НПО Промет (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 302х500х1830 |  |  |  | 17
1645 |  | 1 | МОП | 1.03.6 | Шлюз | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1646 |  | 1 | МОП | 1.03.6 | Шлюз | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
1647 |  | 1 | МОП | 1.03.6 | Шлюз | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1648 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1649 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 7.49 | Бесконтактный дезинфектор | Напольный. Материал: сталь, композит. Объем антисептика 5л | Агат 7 | ZORGTECH (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 300х300х1500; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт |  |  | 0.003 | 70
1650 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.004
1651 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1652 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 7.58.2 | Урна | Контейнер Ирис для сбора мусора, 60 л, крышка чёрный, наклейки в комплекте | 137741/137742 | VILEDA (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 390х390х750
1653 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1654 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 7.66 | Автомат для надевания бахил | 230 В/50 Гц, Время запаивания 2 сек., проходимость 50-100 человек, загрузка бахил в картриджах по 100 шт., цвет: белый, серебро | TITAN 100 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 630x310x1010; ЭОМ: 220 В - 0,05 кВт |  |  | 0.03
1655 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.35
1656 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
1657 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 16.36 | Считыватель электронных полисов ОМС тип N 1 |  |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: оргтехника; ЛВС: 1
1658 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 2 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.012
1659 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 16.38 | Принтер RFID | Методы печати: термотрансферная и прямая термопечать Конструкция: металлическая рама, двустворчатая металлическая крышка, отделения для бумаги с крупным смотровым окном Боковая загрузка расходных материалов упрощает процесс установки бумаги и красящей ленты Технология Element Energy Equalizer для высокого качества печати Интерфейсы: USB 2.0 High Speed, RS-232, 10/100 Ethernet, Bluetooth 2.1, USB Host Графический многострочный ЖК-дисплей с подсветкой, интуитивно понятное меню, лёгкие в управлении клавиши Двухцветные светодиоды позволяют быстро определить статус принтера Разрешение печати: 203 dpi = 8 точек/мм опция 12 точек/мм опция 24 точки/мм Память: ОЗУ 256 Мб (4 Мб доступно для пользователя) Флэш-память 512 Мб (64 Мб доступно для пользователя) | XT5-43NR | ООО Умный склад (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 320x270x490; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.012 | 16,4
1660 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | 18.12 | Пурифайер |  | AQA drink Pro 20 HCA | BARRIER (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 230х360х390; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.035
1661 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | В1 | Диван 2-х местный | Обивка: иск. Кожа, каркас: Дерево, фанера, древесноволокнистая плита (ДВП), крепление каркаса винтовое, Наполнитель ППУ, опоры металлические | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 4 | шт.
1662 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | В2 | Стойка гардеробная | Каркас МДФ + иск.камень | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт.
1663 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | В3 | Журнальный стол | Материал: ЛДСП, Металлокаркас | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт.
1664 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | В4 | Вешалка гардеробная | Вертикальные боковины: ЛДСП Горизонтальный панели: ЛДСП | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 3 | шт.
1665 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.03.10 | Вестибюль | ДП1 | Стойка-ресепшн | Каркас МДФ + иск.камень | индивид. изготов. | ГК Кафедра | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1666 |  | 1 | Онкогенетическая лаборатория | 1.03.11 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 3 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.324 | 4
1667 |  | 1 | МОП | 1.03.16 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1668 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
1669 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1670 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 1.31.1 | Шкаф высокий узкий | Левый/правый (1 низкий фасад ЛДСП) ЛДСП 22/18 мм, кромка пвх 2 мм, дуб табак/белый | O.SU-1.1(L/R) | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400x420x1977
1671 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1672 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
1673 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 2.71 | Кушетка смотровая электрическая | Кушетка с электродвигателем для осмотра пациентов. Легко перемещается благодаря двум колёсам. Электропривод регулировки высоты. Держатель для рулона бумаги. Механически регулируемый подголовник. Пульт управления на гибком проводе | NTCR SD 10 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 2045х650х580-930; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт
1674 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 2.79 | Ширма медицинская | Двухсекционная каркас выполнен из круглой профильной трубы - и затянут моющейся тканью белого цвета. Ширма имеет две секции, что позволяет удобно разместить ширму в медицинском кабинете и эффективно разграничить рабочее пространство | БТ-Ш-2 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1830х460х1700
1675 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1676 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
1677 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1678 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1679 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1680 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1681 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
1682 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.04.7 | Помещение для бесед с врачами (СКП) | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1683 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.1 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 3 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.324 | 4
1684 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 1.494 | Шторы с потолочным креплением | Штора из ткани медицинского назначения в комплекте с потолочным креплением | GREEN DAYS | КАВАСИМА СЕЛКОН ТЕКСТАЙЛС КО. (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: Индивидуальные замеры (не более 3 м)
1685 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 2.15 | Стул палатный | Пластик. | SHT-S110-P | Sheffilton (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 545х540х825
1686 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 2.16 | Стол палатный | Цвет С-1, индивидуального изготовления. | индивид. изготов. | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х750х750
1687 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 2.19 | Тумба прикроватная | - независимый столик для еды, регулируемые по высоте и углу наклона - профиль из анодированного алюминия и композитного материала - 2 выдвижных ящика из меламина - столик для чтения и еды выполнен из композитного пластика | NOVA 2660 | Lojer (ФИНЛЯНДИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х480х862 |  |  |  | 33
1688 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 2.94 | Кровать медицинская функциональная четырехсекцинная с электрической регулировкой высоты | Электроприводы регулировок: продольного угла наклона ложа (Тренделенбург и антиТренделенбург), угла наклона секции спины и головы, угла наклона секции ног, высоты ложа. Самоориентирующиеся на 360º колеса диаметром 150 мм с резиновым покрытием - 4 шт. Центральная тормозная система с доступом с двух сторон кровати. Механическая и электронная СЛР (моментальное выравнивание поверхности ложа для реанимации). Открывающиеся/закрывающиеся боковые ограждения из ABS-пластика с микролифтом - 4 шт. Угломеры на боковых ограждениях. Вспомогательное 5-е колесо диаметром 125 мм - 1 шт. Легкосъемные фиксируемые панели из ABS-пластика со сторон головы и ног. Секции ложа - 4 шт: подвижные - 3 секции, неподвижные - 1 секция. Держатель рентгеновских кассет на обратной стороне секции спины. Секция спины - рентгенопрозрачный HPL-пластик, остальные секции ложа - ABS-пластик. Пульт управления на гибком проводе для медицинского персонала с функцией блокировки регулировок. Сенсорная панель управления для медицинского персонала. Вставки из HPL-пластика на поверхностях из ABS-пластика. Инфузионная стойка с регулируемоей высотой - 1 шт. Электростатическое порошковое покрытие металлических частей. Электромеханическая регулировка угла наклона секции голени. Функция увеличения длины кровати. Положения Фаулера и васкулярное. Пульт управления на гибком проводе для пациента. Защитные пластиковые бамперы - 4 шт. Крючки для мочеприемника - 4 шт. Телескопические опорные колонны - 2 шт. Батарея аккумуляторная - 1 шт. Электропривод LINAK - 4 шт. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом. Высота матраца 120 мм., Встроенная в боковое ограждение панель управления (внутренняя (для пациента) - 1 шт., внешняя (для медперсонала - 1 шт.)), Система весового контроля с отдельным пультом управления с ЖК-дисплеем | HB8140 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 3 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2270х1025х480-760; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0 | 147 | Подключается в медицинскую консоль
1689 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 2.139 | Шкаф палатный | Комплект мебели индивидуального изготовления: шкаф с нишей для холодильника | индивид. изготов. | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 890х500х3200
1690 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 3.1.1Л | Консоль распределения медицинских газов и электропитания палатная настенная горизонтальная (левая) | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт.; вакуум - 1 шт.; сжатый воздух - 1, Розетки 4 шт., RJ45 2 шт. 6 категория. Встроенное освещение нижнее. Медицинский рельс. Инфузионный держатель | OKI PLUS | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 2 | компл. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 2; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 0.9
1691 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 3.1.1П | Консоль распределения медицинских газов и электропитания палатная настенная горизонтальная (правая) | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт.; вакуум - 1 шт.; сжатый воздух - 1, Розетки 4 шт., RJ45 2 шт. 6 категория. Встроенное освещение нижнее. Медицинский рельс. Инфузионный держатель | OKI PLUS | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 2; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 0.45
1692 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 3.100 | Вызывная палатная сигнализация |  |  |  | 3 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
1693 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 3.192 | Маркерная доска | С комплектом крепления на спинку кровати | Б/АРТ. | РОССИЯ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
1694 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1695 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1696 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1697 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 15.7 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1698 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
1699 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.2 | Палата на 3 койки | 17.3.1 | Малогабаритный холодильник однокамерный | Малогабаритный холодильник с морозильным отделением, объем 68 л | BBK RF-068 | BBK (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 620х445х465; ЭОМ: 220 В - 0,067 кВт |  |  | 0.017 | 18
1700 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.3 | Санузел с унитазом, душем, умывальником (в том числе для МГН на креслах-колясках) | 3.100.1 | Система вызова дежурного персонала с влагозащищённой кнопкой тревожной сигнализации и сигнальной лампой |  |  |  | 1 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
1701 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.3 | Санузел с унитазом, душем, умывальником (в том числе для МГН на креслах-колясках) | 7.42.1 | Травмобезопасное зеркало | Поворотное, для инвалидов (квадрат), профиль 40х40 мм., нерж. cталь AISI 304 | 80035-1 | Вертикаль (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 680х680
1702 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.3 | Санузел с унитазом, душем, умывальником (в том числе для МГН на креслах-колясках) | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
1703 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.3 | Санузел с унитазом, душем, умывальником (в том числе для МГН на креслах-колясках) | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
1704 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.3 | Санузел с унитазом, душем, умывальником (в том числе для МГН на креслах-колясках) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1705 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.3 | Санузел с унитазом, душем, умывальником (в том числе для МГН на креслах-колясках) | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1706 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.3 | Санузел с унитазом, душем, умывальником (в том числе для МГН на креслах-колясках) | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1707 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.3 | Санузел с унитазом, душем, умывальником (в том числе для МГН на креслах-колясках) | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
1708 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.3 | Санузел с унитазом, душем, умывальником (в том числе для МГН на креслах-колясках) | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
1709 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.3 | Санузел с унитазом, душем, умывальником (в том числе для МГН на креслах-колясках) | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
1710 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.3 | Санузел с унитазом, душем, умывальником (в том числе для МГН на креслах-колясках) | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1711 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.3 | Санузел с унитазом, душем, умывальником (в том числе для МГН на креслах-колясках) | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1712 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.4 | Помещение для хранения расходных материалов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
1713 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 1.494 | Шторы с потолочным креплением | Штора из ткани медицинского назначения в комплекте с потолочным креплением | GREEN DAYS | КАВАСИМА СЕЛКОН ТЕКСТАЙЛС КО. (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: Индивидуальные замеры (не более 3 м)
1714 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 2.15 | Стул палатный | Пластик. | SHT-S110-P | Sheffilton (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 545х540х825
1715 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 2.16 | Стол палатный | Цвет С-1, индивидуального изготовления. | индивид. изготов. | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х750х750
1716 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 2.19 | Тумба прикроватная | - независимый столик для еды, регулируемые по высоте и углу наклона - профиль из анодированного алюминия и композитного материала - 2 выдвижных ящика из меламина - столик для чтения и еды выполнен из композитного пластика | NOVA 2660 | Lojer (ФИНЛЯНДИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х480х862 |  |  |  | 33
1717 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 2.94 | Кровать медицинская функциональная четырехсекцинная с электрической регулировкой высоты | Электроприводы регулировок: продольного угла наклона ложа (Тренделенбург и антиТренделенбург), угла наклона секции спины и головы, угла наклона секции ног, высоты ложа. Самоориентирующиеся на 360º колеса диаметром 150 мм с резиновым покрытием - 4 шт. Центральная тормозная система с доступом с двух сторон кровати. Механическая и электронная СЛР (моментальное выравнивание поверхности ложа для реанимации). Открывающиеся/закрывающиеся боковые ограждения из ABS-пластика с микролифтом - 4 шт. Угломеры на боковых ограждениях. Вспомогательное 5-е колесо диаметром 125 мм - 1 шт. Легкосъемные фиксируемые панели из ABS-пластика со сторон головы и ног. Секции ложа - 4 шт: подвижные - 3 секции, неподвижные - 1 секция. Держатель рентгеновских кассет на обратной стороне секции спины. Секция спины - рентгенопрозрачный HPL-пластик, остальные секции ложа - ABS-пластик. Пульт управления на гибком проводе для медицинского персонала с функцией блокировки регулировок. Сенсорная панель управления для медицинского персонала. Вставки из HPL-пластика на поверхностях из ABS-пластика. Инфузионная стойка с регулируемоей высотой - 1 шт. Электростатическое порошковое покрытие металлических частей. Электромеханическая регулировка угла наклона секции голени. Функция увеличения длины кровати. Положения Фаулера и васкулярное. Пульт управления на гибком проводе для пациента. Защитные пластиковые бамперы - 4 шт. Крючки для мочеприемника - 4 шт. Телескопические опорные колонны - 2 шт. Батарея аккумуляторная - 1 шт. Электропривод LINAK - 4 шт. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом. Высота матраца 120 мм., Встроенная в боковое ограждение панель управления (внутренняя (для пациента) - 1 шт., внешняя (для медперсонала - 1 шт.)), Система весового контроля с отдельным пультом управления с ЖК-дисплеем | HB8140 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 3 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2270х1025х480-760; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0 | 147 | Подключается в медицинскую консоль
1718 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 2.139 | Шкаф палатный | Комплект мебели индивидуального изготовления: шкаф с нишей для холодильника | индивид. изготов. | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 890х500х3200
1719 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 3.1.1Л | Консоль распределения медицинских газов и электропитания палатная настенная горизонтальная (левая) | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт.; вакуум - 1 шт.; сжатый воздух - 1, Розетки 4 шт., RJ45 2 шт. 6 категория. Встроенное освещение нижнее. Медицинский рельс. Инфузионный держатель | OKI PLUS | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 2; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 0.45
1720 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 3.1.1П | Консоль распределения медицинских газов и электропитания палатная настенная горизонтальная (правая) | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт.; вакуум - 1 шт.; сжатый воздух - 1, Розетки 4 шт., RJ45 2 шт. 6 категория. Встроенное освещение нижнее. Медицинский рельс. Инфузионный держатель | OKI PLUS | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 2 | компл. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 2; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 0.9
1721 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 3.100 | Вызывная палатная сигнализация |  |  |  | 3 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
1722 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 3.192 | Маркерная доска | С комплектом крепления на спинку кровати | Б/АРТ. | РОССИЯ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
1723 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1724 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1725 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1726 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 15.7 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1727 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
1728 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.5 | Палата на 3 койки | 17.3.1 | Малогабаритный холодильник однокамерный | Малогабаритный холодильник с морозильным отделением, объем 68 л | BBK RF-068 | BBK (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 620х445х465; ЭОМ: 220 В - 0,067 кВт |  |  | 0.017 | 18
1729 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.6 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 3.100.1 | Система вызова дежурного персонала с влагозащищённой кнопкой тревожной сигнализации и сигнальной лампой |  |  |  | 1 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
1730 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.6 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1731 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.6 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
1732 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.6 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
1733 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.6 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1734 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.6 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1735 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.6 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1736 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.6 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1737 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.6 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
1738 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.6 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
1739 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.6 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1740 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.6 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1741 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 1.494 | Шторы с потолочным креплением | Штора из ткани медицинского назначения в комплекте с потолочным креплением | GREEN DAYS | КАВАСИМА СЕЛКОН ТЕКСТАЙЛС КО. (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: Индивидуальные замеры (не более 3 м)
1742 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 2.15 | Стул палатный | Пластик. | SHT-S110-P | Sheffilton (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 545х540х825
1743 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 2.16 | Стол палатный | Цвет С-1, индивидуального изготовления. | индивид. изготов. | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х750х750
1744 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 2.19 | Тумба прикроватная | - независимый столик для еды, регулируемые по высоте и углу наклона - профиль из анодированного алюминия и композитного материала - 2 выдвижных ящика из меламина - столик для чтения и еды выполнен из композитного пластика | NOVA 2660 | Lojer (ФИНЛЯНДИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х480х862 |  |  |  | 33
1745 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 2.94 | Кровать медицинская функциональная четырехсекцинная с электрической регулировкой высоты | Электроприводы регулировок: продольного угла наклона ложа (Тренделенбург и антиТренделенбург), угла наклона секции спины и головы, угла наклона секции ног, высоты ложа. Самоориентирующиеся на 360º колеса диаметром 150 мм с резиновым покрытием - 4 шт. Центральная тормозная система с доступом с двух сторон кровати. Механическая и электронная СЛР (моментальное выравнивание поверхности ложа для реанимации). Открывающиеся/закрывающиеся боковые ограждения из ABS-пластика с микролифтом - 4 шт. Угломеры на боковых ограждениях. Вспомогательное 5-е колесо диаметром 125 мм - 1 шт. Легкосъемные фиксируемые панели из ABS-пластика со сторон головы и ног. Секции ложа - 4 шт: подвижные - 3 секции, неподвижные - 1 секция. Держатель рентгеновских кассет на обратной стороне секции спины. Секция спины - рентгенопрозрачный HPL-пластик, остальные секции ложа - ABS-пластик. Пульт управления на гибком проводе для медицинского персонала с функцией блокировки регулировок. Сенсорная панель управления для медицинского персонала. Вставки из HPL-пластика на поверхностях из ABS-пластика. Инфузионная стойка с регулируемоей высотой - 1 шт. Электростатическое порошковое покрытие металлических частей. Электромеханическая регулировка угла наклона секции голени. Функция увеличения длины кровати. Положения Фаулера и васкулярное. Пульт управления на гибком проводе для пациента. Защитные пластиковые бамперы - 4 шт. Крючки для мочеприемника - 4 шт. Телескопические опорные колонны - 2 шт. Батарея аккумуляторная - 1 шт. Электропривод LINAK - 4 шт. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом. Высота матраца 120 мм., Встроенная в боковое ограждение панель управления (внутренняя (для пациента) - 1 шт., внешняя (для медперсонала - 1 шт.)), Система весового контроля с отдельным пультом управления с ЖК-дисплеем | HB8140 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2270х1025х480-760; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0 | 147 | Подключается в медицинскую консоль
1746 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 2.137 | Шкаф палатный | Материал МДФ, цвет С-1, индивидуального изготовления. | индивид. изготов. | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 560х750х3200
1747 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 3.1.1Л | Консоль распределения медицинских газов и электропитания палатная настенная горизонтальная (левая) | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт.; вакуум - 1 шт.; сжатый воздух - 1, Розетки 4 шт., RJ45 2 шт. 6 категория. Встроенное освещение нижнее. Медицинский рельс. Инфузионный держатель | OKI PLUS | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 2; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 0.45
1748 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 3.1.1П | Консоль распределения медицинских газов и электропитания палатная настенная горизонтальная (правая) | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт.; вакуум - 1 шт.; сжатый воздух - 1, Розетки 4 шт., RJ45 2 шт. 6 категория. Встроенное освещение нижнее. Медицинский рельс. Инфузионный держатель | OKI PLUS | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 2; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 0.45
1749 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 3.100 | Вызывная палатная сигнализация |  |  |  | 2 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
1750 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 3.192 | Маркерная доска | С комплектом крепления на спинку кровати | Б/АРТ. | РОССИЯ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1751 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1752 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1753 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1754 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 15.7 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1755 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
1756 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.7 | Палата на 2 койки | 17.3.1 | Малогабаритный холодильник однокамерный | Малогабаритный холодильник с морозильным отделением, объем 68 л | BBK RF-068 | BBK (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 620х445х465; ЭОМ: 220 В - 0,067 кВт |  |  | 0.017 | 18
1757 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.8 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 3.100.1 | Система вызова дежурного персонала с влагозащищённой кнопкой тревожной сигнализации и сигнальной лампой |  |  |  | 1 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
1758 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.8 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1759 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.8 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
1760 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.8 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
1761 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.8 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1762 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.8 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1763 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.8 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1764 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.8 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1765 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.8 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
1766 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.8 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
1767 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.8 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1768 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.8 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1769 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 1.494 | Шторы с потолочным креплением | Штора из ткани медицинского назначения в комплекте с потолочным креплением | GREEN DAYS | КАВАСИМА СЕЛКОН ТЕКСТАЙЛС КО. (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: Индивидуальные замеры (не более 3 м)
1770 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 2.15 | Стул палатный | Пластик. | SHT-S110-P | Sheffilton (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 545х540х825
1771 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 2.16 | Стол палатный | Цвет С-1, индивидуального изготовления. | индивид. изготов. | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х750х750
1772 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 2.19 | Тумба прикроватная | - независимый столик для еды, регулируемые по высоте и углу наклона - профиль из анодированного алюминия и композитного материала - 2 выдвижных ящика из меламина - столик для чтения и еды выполнен из композитного пластика | NOVA 2660 | Lojer (ФИНЛЯНДИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х480х862 |  |  |  | 33
1773 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 2.94 | Кровать медицинская функциональная четырехсекцинная с электрической регулировкой высоты | Электроприводы регулировок: продольного угла наклона ложа (Тренделенбург и антиТренделенбург), угла наклона секции спины и головы, угла наклона секции ног, высоты ложа. Самоориентирующиеся на 360º колеса диаметром 150 мм с резиновым покрытием - 4 шт. Центральная тормозная система с доступом с двух сторон кровати. Механическая и электронная СЛР (моментальное выравнивание поверхности ложа для реанимации). Открывающиеся/закрывающиеся боковые ограждения из ABS-пластика с микролифтом - 4 шт. Угломеры на боковых ограждениях. Вспомогательное 5-е колесо диаметром 125 мм - 1 шт. Легкосъемные фиксируемые панели из ABS-пластика со сторон головы и ног. Секции ложа - 4 шт: подвижные - 3 секции, неподвижные - 1 секция. Держатель рентгеновских кассет на обратной стороне секции спины. Секция спины - рентгенопрозрачный HPL-пластик, остальные секции ложа - ABS-пластик. Пульт управления на гибком проводе для медицинского персонала с функцией блокировки регулировок. Сенсорная панель управления для медицинского персонала. Вставки из HPL-пластика на поверхностях из ABS-пластика. Инфузионная стойка с регулируемоей высотой - 1 шт. Электростатическое порошковое покрытие металлических частей. Электромеханическая регулировка угла наклона секции голени. Функция увеличения длины кровати. Положения Фаулера и васкулярное. Пульт управления на гибком проводе для пациента. Защитные пластиковые бамперы - 4 шт. Крючки для мочеприемника - 4 шт. Телескопические опорные колонны - 2 шт. Батарея аккумуляторная - 1 шт. Электропривод LINAK - 4 шт. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом. Высота матраца 120 мм., Встроенная в боковое ограждение панель управления (внутренняя (для пациента) - 1 шт., внешняя (для медперсонала - 1 шт.)), Система весового контроля с отдельным пультом управления с ЖК-дисплеем | HB8140 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2270х1025х480-760; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0 | 147 | Подключается в медицинскую консоль
1774 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 2.137 | Шкаф палатный | Материал МДФ, цвет С-1, индивидуального изготовления. | индивид. изготов. | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 560х750х3200
1775 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 3.1.1Л | Консоль распределения медицинских газов и электропитания палатная настенная горизонтальная (левая) | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт.; вакуум - 1 шт.; сжатый воздух - 1, Розетки 4 шт., RJ45 2 шт. 6 категория. Встроенное освещение нижнее. Медицинский рельс. Инфузионный держатель | OKI PLUS | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 2; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 0.45
1776 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 3.1.1П | Консоль распределения медицинских газов и электропитания палатная настенная горизонтальная (правая) | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт.; вакуум - 1 шт.; сжатый воздух - 1, Розетки 4 шт., RJ45 2 шт. 6 категория. Встроенное освещение нижнее. Медицинский рельс. Инфузионный держатель | OKI PLUS | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 2; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 0.45
1777 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 3.100 | Вызывная палатная сигнализация |  |  |  | 2 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
1778 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 3.192 | Маркерная доска | С комплектом крепления на спинку кровати | Б/АРТ. | РОССИЯ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1779 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1780 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1781 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1782 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 15.7 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1783 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
1784 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.9 | Палата на 2 койки | 17.3.1 | Малогабаритный холодильник однокамерный | Малогабаритный холодильник с морозильным отделением, объем 68 л | BBK RF-068 | BBK (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 620х445х465; ЭОМ: 220 В - 0,067 кВт |  |  | 0.017 | 18
1785 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.10 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 3.100.1 | Система вызова дежурного персонала с влагозащищённой кнопкой тревожной сигнализации и сигнальной лампой |  |  |  | 1 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
1786 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.10 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1787 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.10 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
1788 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.10 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
1789 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.10 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1790 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.10 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1791 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.10 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1792 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.10 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1793 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.10 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
1794 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.10 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
1795 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.10 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1796 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.10 | Санузел с унитазом, душем, умывальником | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1797 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1798 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1799 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
1800 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
1801 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 2.50 | Стол процедурный | Стол процедурный. Каркас - профильная система РМ. Полки - влагостойкий композит | РМ1-СП-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 650х430х850
1802 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 2.50.1 | Стол медицинский для инструментов | Из нержавеющей стали, с 2 полками и 1-м выдвижным ящиком, на колесах из нержавеющей стали, с 2 полками и выдвижным ящиком, столешница с бортом по 4-м сторонам, с ручкой для перевозки, на колесах, диаметром 125 мм, 2 из которых с тормозами | БТ-СТН1-110 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 650х430х850
1803 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 2.51.2 | Столик для забора крови | Высота столешницы - фиксированная, нерегулируемая; столешница выполнена из фанерного листа и обтянута винилискожей по бесшовной технологии с набивкой из пенополиуретана толщиной 20 мм.; Столик установлен на 4 регулируемых опорах | СЗК-ДЗМО | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х420х880
1804 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 2.71 | Кушетка смотровая электрическая | Кушетка с электродвигателем для осмотра пациентов. Легко перемещается благодаря двум колёсам. Электропривод регулировки высоты. Держатель для рулона бумаги. Механически регулируемый подголовник. Пульт управления на гибком проводе | NTCR SD 10 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 2045х650х580-930; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт
1805 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 2.79 | Ширма медицинская | Двухсекционная каркас выполнен из круглой профильной трубы - и затянут моющейся тканью белого цвета. Ширма имеет две секции, что позволяет удобно разместить ширму в медицинском кабинете и эффективно разграничить рабочее пространство | БТ-Ш-2 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1830х460х1700
1806 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
1807 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 2.85 | Инфузомат (насос инфузионный перистальтический) | Тип привода прибора: перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч. Минимальный шаг, 0.01 мл/ч. Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл. Минимальный шаг, 0.01 мл/ч. Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59. Минимальный шаг, 1 мин | Инфузомат Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 214х68х124 |  |  | 0.009 | 1,4
1808 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 2.86 | Автоматический дозатор лекарственных средств (насос инфузионный шприцевой) | Тип привода прибора: шприцевой; Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч. Минимальный шаг, 0.01 мл/ч. Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл. Минимальный шаг, 0.01 мл/ч. Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59. Минимальный шаг, 1 мин | Перфузор Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 249х68х152 |  |  | 0.009 | 1,4
1809 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 3.3.1 | Система клапанная настенная одинарная | (Кислород) |  | Tedisel Iberica S.L. (РОССИЯ) | 1 | компл. | bar: МГС
1810 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 3.12 | Светильник смотровой (мобильный) | Максимальная яркость освещения: 70 000 люкс. Диаметр светового поля: 170 мм. Глубина освещения: 1500 мм. Срок службы: 60000 ч. Индекс цветопередачи: 96. Цветовая температура: 4350 К. Размер купола светильника, мм: 230х330. Размер мобильного основания,мм: 556х600 | HyLED 9300М | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,015 кВт |  |  | 0.009 | 12
1811 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 3.14.3 | Тележка реанимационная | Для размещения оборудования, инструментария и расходных материалов. Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: оборудование; ГАБ: 740х701х040/1440 |  |  |  | 60
1812 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 3.50 | Деструктор игл (сжигание) | Корпус из нержавеющей стали. Диаметр сжигаемой иглы 0,3-1 мм. Извлекаемый поддон для очистки от сгоревших остатков игл. 17х12 х13 см | D1101 | Листон (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 285х200х147; ЭОМ: 220 В - 1,0 кВт |  |  | 0.1 | 3
1813 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 4.44 | Термометр | Наличие звукового сигнала, Тип датчика: инфракрасный, мгновенного действия Способ измерения: на лбу (термометр позволяет удобно, безопасно, быстро и точно измерять температуру) и дополнительно различные объекты Время измерения: не более 1 секунды Индикатор температуры: 3 цифры, отображение град. C Пределы допускаемой погрешности: не более 0,2 град. C (34,0 - 43 град. C) Диапазон измерений температуры: от 34,0 до 43 град. C, Автоматическое отключение: есть (Термометр автоматически выключится через 30 секунд после использования. Термометр не отключается вручную.), Память: есть, 30 измерений, Источник питания: 2 элемента питания на 1,5 В типа AAA (мизинчиковые батарейки), Футляр для хранения: Ест | CS-99 | CS MEDICA (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 130х45х53
1814 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 4.45 | Стетофонендоскоп | Двусторонняя металлическая головка с большой и малой (детской) диафрагмами изготовлена по специальному дизайну. Рабочий диаметр большой диафрагмы - 38 мм, рабочий диаметр малой диафрагмы - 25 мм. Каждая диафрагма снабжена прозрачной пластиковой мембраной. Конструктивная особенность головки позволяет заменять любую из диафрагм на колокол нужного размера. Диафрагмы и колокола крепятся к головке с помощью резьбы. Переключение между рабочими сторонами производится поворотом головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Плоская сторона стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки | LD Special | Little Doctor (СИНГАПУР) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
1815 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 4.46.2 | Тонометр для неинвазивного измерения артериального давления механический | Назначение манжеты - для плеча, материал манжеты - нейлон. Диапазон измерения давления 0 - 300 мм рт. ст. Обхват манжеты, максимальный 34 см, обхват манжеты, минимальный 24 см. Диаметр манометра 63 мм. Погрешность измерений 3 мм. рт. ст. Максимально возможное избыточное давление для мембраны 600 мм рт.ст. Размер манжеты 54,5х14,5 см. | 1360-107 PRECISA N | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
1816 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 4.48.2 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций АНТИ-СПИД (ВИЧ) | Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см; вата нестерильная, 50 г; йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл, лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см; лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см; напальчник; ножницы; перчатки нестерильные; пипетка; повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см; салфетка антисептическая с перекисью водорода; салфетка антисептическая спиртовая; салфетка с нашатырным спиртом; стаканчик для приема лекарств; хлоргексидин биглюконат, р-р 0,05%, 100 мл. Габариты (не более): 220x150x90 мм | аптечка АНТИ-СПИД (ВИЧ) | РОССИЯ (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 220х150х90
1817 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 4.50 | Резиновый жгут | Длина 69 см, ширина 1,5 см |  | Виталфарм (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
1818 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
1819 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1820 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1821 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1822 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
1823 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1824 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1825 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1826 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
1827 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
1828 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 11.30.1 | Стол-тумба с двойной мойкой | Стол-тумба с мойкой с 2 смесителями, столешница с 2 чашами цельнолитая из литьевого мрамора, 2 дверки Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-4 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 2 шт.
1829 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 14.52 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объём, л: 1 | КДС-1 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 280х155х105 |  |  |  | 0,5
1830 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 14.52.1 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 3 | КДС-3 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 370х185х120 |  |  |  | 0,8
1831 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 14.52.2 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 5 | КДС-5 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 400х285х165 |  |  |  | 1,2
1832 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
1833 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1834 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 15.9 | Камера бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | Тип настольная, Корпус металл, Объем, л 60, УФ-лампа TUV-15W, Облученность в камере, Вт/м2 10, Сохранение стерильности инструментов 7 суток, Время непрерывной работы, ч168, Время выхода на рабочий режим, мин 10, Полки, шт. 1 решетка, Нагрузка на полку, кг 10 | КБ-02-«Я»-ФП | Ферропласт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 485х355х455; ЭОМ: 220 В - 0,05 кВт |  |  | 0.015 | 11
1835 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
1836 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 16.14.2 | Планшет тип N2 | Система: Операционная система - Android 8.0 и выше (или аналог). Процессор Qualcomm Snapdragon 800 или аналог. Тактовая частота не ниже 1800 МГц. Количество ядер не менее 2. Встроенная память не менее 16 Гб. Оперативная память не менее 2 Гб Экран: Диагональ - не менее 8 дюймов. Разрешение не ниже 1280 x 800 пикселей. Тип матрицы TFT IPS Беспроводные интерфейсы: Стандартов БЛВС IEEE 802.11 b/a/g/n. Bluetooth 4.2 и выше, 3G, 4G LTE, NFC. Сканер штрих-кодов 1D/2D. Считыватель меток RFID Фотокамера: Тыловая камера - не менее 5 мегапикселей. Фронтальная камера - не менее 2 мегапикселей Дополнительные требования: Время автономной работы не менее 12 часов. Герметичный корпус, возможность обработки дезинфицирующими средствами для выполнения требований санитарных норм в соответствующих зонах МО |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.015
1837 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
1838 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1839 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
1840 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 19.15 | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
1841 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.11 | Процедурная | 19.17 | Лоток почкообразный | Объем 0,5 литра, материал сталь AISI 430 | ЛМП-МЕДИКОН | НПФ МЕДИКОН (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 260х160х32 |  |  |  | 0,16
1842 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 2.17.1 | Шкаф медицинский общего назначения узкий |  | РМ1-Ш-6 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 480x430x1900
1843 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
1844 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 2.87 | Стойка инфузионная для 2-х насосов в комплекте с инфузионным шприцевым насосом и инфузионным перистальтическим насосом, монтируемыми на стойку | Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4 кг. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора: перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная: Габариты (регулировка высоты), мм: 1295 – 2135. Максимальная нагрузка, кг: 11 | Провита + ифузомат спэйс + перфузор спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0.036 | 2,8
1845 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 3.22.3 | Автоматический внешний дефибриллятор компактный | Режим работы: автоматический, ручной, управление в автоматическом режиме: пуск – анализ – разряд, управление в ручном режиме: установки пользователя, тип импульса: бифазный , длительность фазы импульса: 4 мс, переключение режимов взрослые/дети: автоматическое, энергия разряда ручной режим взрослые: 1 – 150 Дж, энергия разряда ручной режим дети: 1 – 70 Дж, энергия разряда автоматический режим взрослые: 90 – 130 – 150 Дж, энергия разряда автоматический режим дети: 15 – 30 – 50 Дж, время зарядки: 10 сек, функция автоматического самотестирования, экран: жидкокристаллический, 100х37 мм высокого разрешения с подсветкой сигнал ЭКГ, время, кол-во поданных разрядов, тип электродов, емкость батареи, емкость памяти регистрация ЭКГ: через одноразовые электроды дефибрилляции голосовые подсказки: на русском языке по проведению СЛР | FRED easy | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 70х230х220 |  |  | 0 | 1,5 | Подключается в медицинскую консоль
1846 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 4.47.2 | Аптечка универсальная | Для оказания первой экстренной помощи | МК-81-1 | РОССИЯ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
1847 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
1848 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1849 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1850 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1851 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1852 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1853 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1854 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.12 | Подсобное помещение | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1855 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.13 | Помещение хранения чистого белья | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
1856 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.13 | Помещение хранения чистого белья | 7.121 | Тележка для перевозки белья | Каркас из трубы квадратного сечения. Имеется две полки для чистого белья и мешок из медицинской прорезиненной клеенки. Тележка установлена на колеса d 75 мм, 2 из которых с тормозом.Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие | ТПБ-02 О | ОЛДАК (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1857 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.14 | Помещение хранения медикаментов | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
1858 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.14 | Помещение хранения медикаментов | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
1859 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.14 | Помещение хранения медикаментов | 6.2.5 | Сейф-холодильник (термостат) | Объем холодильной камеры 15 л. 3 класс взломостойкости | TS-3/12 KL МОД. ФОРТ 99 | НПО ПРОМЕТ, Россия | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 510х510х1170; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ЛВС: RS-485 |  |  | 0.05 | 210
1860 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.15 | Шлюз | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1861 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1862 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1863 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1864 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 2.3 | Стол палатный |  | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х750
1865 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
1866 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
1867 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
1868 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1869 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1870 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1871 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
1872 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1873 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1874 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1875 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1876 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1877 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
1878 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1879 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 17.7 | Гладильная доска | Регулируемая высота, серебристый/рисунок (НБТ) | Ника Best | НИКА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1250x420x600-900 |  |  |  | 7,27
1880 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.16 | Помещение сестры-хозяйки | 17.8 | Утюг |  | SIH1800BLT | Gorenje (СЛОВЕНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 110x270x130; ЭОМ: 220 В - 1,8 кВт |  |  | 0.09 | 0,87
1881 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1882 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 1.106 | Сейф взломостойкий 3 класса безопасности | Замок класс взломостойкости: 3 класс; тип замка: два ключевых; цвет: графит структурированный; тип покрытия: эмаль. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания защита замков и ригелей от высверливания и выбивания система блокировки ригельного механизма при выбивании замка общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм устройство для опечатывания отверстие в задней стенке для установки сигнализации | ГРАНИТ III-99 KL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510x510x990 |  |  |  | 315
1883 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1884 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1885 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
1886 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
1887 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 2.17 | Шкаф медицинский общего назначения |  | РМ1-Ш-16 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
1888 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1889 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1890 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1891 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
1892 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1893 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1894 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1895 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1896 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1897 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
1898 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.17 | Кабинет старшей м/с | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
1899 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 1.6.1 | Стол эргономичный левый |  | О.МО-SA-1 L | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1580х1180х750 (720/460)
1900 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 1.12 | Брифинг-приставка | На о-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59х59х83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП не менее 22 мм , кромка пвх 2 мм | O.MO-BR-9 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 980х720х750
1901 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 1.13 | Тумба мобильная | 3 ящика, центральный замок, 432*460*611 мм, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.TM-3 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х611
1902 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 1.15 | Шкаф приставной/опорный |  | O.SHPO-8 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х432х750
1903 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 1.23 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1904 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 1.29 | Гардероб широкий | ЛДСП 25/18 мм, кромка пвх 2 мм, двери распашные | O.GB-4 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1905 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1906 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 1.74 | Офисное кресло для посетителей | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
1907 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
1908 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
1909 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 1.107 | Сейф для документов (огнестойкий) | С кодовым и механическим замком, 2 полки, трейзер. Объем не более 98/10л. Огнестойкость: 60Б | VALBERG FRS-99T CL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 565х451х991 |  |  |  | 145
1910 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1911 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1912 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1913 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1914 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1915 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
1916 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1917 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1918 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1919 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1920 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1921 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.2
1922 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
1923 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.18 | Кабинет заведующего СКП | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
1924 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
1925 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
1926 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
1927 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 1.31.1 | Шкаф высокий узкий | Левый/правый (1 низкий фасад ЛДСП) ЛДСП 22/18 мм, кромка пвх 2 мм, дуб табак/белый | O.SU-1.1(L/R) | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400x420x1977
1928 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
1929 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
1930 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1931 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 2.48п | Пост медсестры (правый) | Каркас МДФ + иск.камень | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600(700)х1200
1932 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1933 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1934 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1935 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.006
1936 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1937 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
1938 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1939 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
1940 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1941 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 16.14.2 | Планшет тип N2 | Система: Операционная система - Android 8.0 и выше (или аналог). Процессор Qualcomm Snapdragon 800 или аналог. Тактовая частота не ниже 1800 МГц. Количество ядер не менее 2. Встроенная память не менее 16 Гб. Оперативная память не менее 2 Гб Экран: Диагональ - не менее 8 дюймов. Разрешение не ниже 1280 x 800 пикселей. Тип матрицы TFT IPS Беспроводные интерфейсы: Стандартов БЛВС IEEE 802.11 b/a/g/n. Bluetooth 4.2 и выше, 3G, 4G LTE, NFC. Сканер штрих-кодов 1D/2D. Считыватель меток RFID Фотокамера: Тыловая камера - не менее 5 мегапикселей. Фронтальная камера - не менее 2 мегапикселей Дополнительные требования: Время автономной работы не менее 12 часов. Герметичный корпус, возможность обработки дезинфицирующими средствами для выполнения требований санитарных норм в соответствующих зонах МО |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.015
1942 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 3 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.525
1943 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1944 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 16.29 | Принтер тип №2 | Печать - Цветность печати - черно-белая.Ресурс картриджа - не менее 12000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 50 стр./мин. Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 75000 стр. | Принтер тип №2 | RICOH (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.12
1945 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
1946 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 16.38 | Принтер RFID | Методы печати: термотрансферная и прямая термопечать Конструкция: металлическая рама, двустворчатая металлическая крышка, отделения для бумаги с крупным смотровым окном Боковая загрузка расходных материалов упрощает процесс установки бумаги и красящей ленты Технология Element Energy Equalizer для высокого качества печати Интерфейсы: USB 2.0 High Speed, RS-232, 10/100 Ethernet, Bluetooth 2.1, USB Host Графический многострочный ЖК-дисплей с подсветкой, интуитивно понятное меню, лёгкие в управлении клавиши Двухцветные светодиоды позволяют быстро определить статус принтера Разрешение печати: 203 dpi = 8 точек/мм опция 12 точек/мм опция 24 точки/мм Память: ОЗУ 256 Мб (4 Мб доступно для пользователя) Флэш-память 512 Мб (64 Мб доступно для пользователя) | XT5-43NR | ООО Умный склад (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 320x270x490; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 16,4
1947 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.19 | Ординаторская | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.038
1948 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1949 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
1950 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
1951 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
1952 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
1953 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 2.50.1 | Стол медицинский для инструментов | Из нержавеющей стали, с 2 полками и 1-м выдвижным ящиком, на колесах из нержавеющей стали, с 2 полками и выдвижным ящиком, столешница с бортом по 4-м сторонам, с ручкой для перевозки, на колесах, диаметром 125 мм, 2 из которых с тормозами | БТ-СТН1-110 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 650х430х850
1954 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 2.50.2 | Тележка для аппаратуры |  | РМ1-СПА-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 560х560х1100
1955 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 2.67 | Смотровой процедурный двухсекционный стол с электрическим приводом | Электропривод регулировки высоты. Наличие двух колес со стороны головы пациента.Держатель для рулона бумаги. Механически регулируемый подголовник. Пульт управления на гибком проводе. Безопасная грузоподъемность, кг: 175 | NTCR SD 10 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2045х650х580-930
1956 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 2.79 | Ширма медицинская | Двухсекционная каркас выполнен из круглой профильной трубы - и затянут моющейся тканью белого цвета. Ширма имеет две секции, что позволяет удобно разместить ширму в медицинском кабинете и эффективно разграничить рабочее пространство | БТ-Ш-2 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1830х460х1700
1957 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 3.3.1 | Система клапанная настенная одинарная | (Кислород) |  | Tedisel Iberica S.L. (РОССИЯ) | 1 | компл. | bar: МГС
1958 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 4.44 | Термометр | Наличие звукового сигнала, Тип датчика: инфракрасный, мгновенного действия Способ измерения: на лбу (термометр позволяет удобно, безопасно, быстро и точно измерять температуру) и дополнительно различные объекты Время измерения: не более 1 секунды Индикатор температуры: 3 цифры, отображение град. C Пределы допускаемой погрешности: не более 0,2 град. C (34,0 - 43 град. C) Диапазон измерений температуры: от 34,0 до 43 град. C, Автоматическое отключение: есть (Термометр автоматически выключится через 30 секунд после использования. Термометр не отключается вручную.), Память: есть, 30 измерений, Источник питания: 2 элемента питания на 1,5 В типа AAA (мизинчиковые батарейки), Футляр для хранения: Ест | CS-99 | CS MEDICA (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 130х45х53
1959 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 4.45 | Стетофонендоскоп | Двусторонняя металлическая головка с большой и малой (детской) диафрагмами изготовлена по специальному дизайну. Рабочий диаметр большой диафрагмы - 38 мм, рабочий диаметр малой диафрагмы - 25 мм. Каждая диафрагма снабжена прозрачной пластиковой мембраной. Конструктивная особенность головки позволяет заменять любую из диафрагм на колокол нужного размера. Диафрагмы и колокола крепятся к головке с помощью резьбы. Переключение между рабочими сторонами производится поворотом головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Плоская сторона стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки | LD Special | Little Doctor (СИНГАПУР) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
1960 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 4.46.2 | Тонометр для неинвазивного измерения артериального давления механический | Назначение манжеты - для плеча, материал манжеты - нейлон. Диапазон измерения давления 0 - 300 мм рт. ст. Обхват манжеты, максимальный 34 см, обхват манжеты, минимальный 24 см. Диаметр манометра 63 мм. Погрешность измерений 3 мм. рт. ст. Максимально возможное избыточное давление для мембраны 600 мм рт.ст. Размер манжеты 54,5х14,5 см. | 1360-107 PRECISA N | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
1961 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 4.49 | Сантиметровая лента | Деление 1 см с двух сторон, Общая длина: 150 см, Ширина: 2 см | ЛС150 | РОССИЯ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1962 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1963 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1964 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
1965 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
1966 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
1967 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1968 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1969 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 7.149.3 | Контейнер для медицинских отходов класса А (35л) |  | МК-03 | ООО "МедКом" (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
1970 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
1971 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
1972 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 11.30.1 | Стол-тумба с двойной мойкой | Стол-тумба с мойкой с 2 смесителями, столешница с 2 чашами цельнолитая из литьевого мрамора, 2 дверки Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-4 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 2 шт.
1973 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 14.52 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объём, л: 1 | КДС-1 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 280х155х105 |  |  |  | 0,5
1974 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 14.52.1 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 3 | КДС-3 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 370х185х120 |  |  |  | 0,8
1975 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 14.52.2 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 5 | КДС-5 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 400х285х165 |  |  |  | 1,2
1976 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
1977 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 15.14 | Весы электронные с электронным ростомером | Наибольший предел взвешивания (Мах1/ Мах2): 100/200 кг. Наименьший предел взвешивания (Min): 1 кг. Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.): от 0 до 20 кг. Наибольший предел измерения роста (НПИ): 2,2 м. Наименьший предел измерения роста (НмПИ): 0,8 м. Погрешность измерения роста пациента: +-4 мм | ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А | АО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 580х540х2430; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 13
1978 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
1979 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.20 | Смотровая | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
1980 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.22 | Предоперационная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
1981 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.22 | Предоперационная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
1982 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.22 | Предоперационная | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
1983 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.22 | Предоперационная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
1984 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.22 | Предоперационная | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
1985 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.22 | Предоперационная | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
1986 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
1987 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 2.82.2 | Подставка из нержавеющей стали под 1 таз на 9 литров на колёсах | В комплекте с тазом, предназначенная для помещений, где требуется сброс использованного медицинского материала. Оснащена тремя саморегулирующимися колесами, обеспечивающими мобильность и легкость передвижения. Состоит из металлических труб, зафиксированных на опоре с регулирующейся высотой | ПТБО 9-01 | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 420х420х585 |  |  |  | 2,3
1988 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
1989 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
1990 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
1991 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
1992 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
1993 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
1994 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
1995 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
1996 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.12 | Светильник смотровой (мобильный) | Максимальная яркость освещения: 70 000 люкс. Диаметр светового поля: 170 мм. Глубина освещения: 1500 мм. Срок службы: 60000 ч. Индекс цветопередачи: 96. Цветовая температура: 4350 К. Размер купола светильника, мм: 230х330. Размер мобильного основания,мм: 556х600 | HyLED 9300М | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,015 кВт |  |  | 0.009 | 12
1997 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.13.2 | Светильник операционный потолочный двухкупольный | Светодиодный с видеокамерой и монитором. Срок службы светодиодных элементов, 40000 ч.; потолочное крепление, Параметры основной купол/сателлит: Максимальная яркость освещения 140 000/140 0000 Люкс; Цветовая температура 3800/3800 К; Диаметр купола, 74/45 см, Регулировка интенсивности освещения 30-100 %/30-100 %; Диаметр светового поля, 26/17 см | PowerLED 700+300 | MAQUET (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3
1998 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
1999 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.17.3 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 360 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +25/-25град. Механическая регулировка наклона головной секции вверх/вниз: +45/-90 град. Механическая регулировка раздельной ножной секции в стороны: влево 90 град, вправо 90 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 600 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 950 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2060 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase 6100 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2060x590х600-950 |  |  |  | 260
2000 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
2001 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
2002 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
2003 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
2004 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
2005 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
2006 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.33.1 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: цветной, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 300 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 370 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 300 Вт | VIO 300 D | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 410 x 165 x 380; ЭОМ: 220 В - 0,37 кВт |  |  | 0 | 9,5 | Подключается в медицинскую консоль
2007 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.34.6 | Электроотсос медицинский универсальный с набором для практики 3.0 л, мобильный | Максимальный вакуум: -91 кПа. Поток воздуха: 45 л/мин. Максимальный уровень шума: 48 дБ. Время непрерывной работы: 24 ч. Материал емкостей: полисульфон. Прямое подсоединение емкости к аспиратору без использования трубок и предохранительной емкости | C451 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1010х360х440; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0 | 14,3 | Подключается в медицинскую консоль
2008 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
2009 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
2010 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
2011 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.54.1 | Столик медицинский инструментальный (типа «гусь») | Предназначен для размещения инструментария, приспособлений и других медицинских принадлежностей, используемых при проведении лечебных процедур и хирургических операций. Оригинальная конструкция основания и поворотная рабочая поверхность удобны для работы операционной бригады. Регулировка высоты столика производится гидравлическим домкратом при помощи ножной педали . Поворот рабочей поверхности производится вручную с фиксацией винтовым зажимом. Столик си-51 имеет поворотные обрезиненные колесные опоры d80 мм, две из которых с тормозом. Конструктивные особенности: столик изготовлен из нержавеющей стали; рабочая поверхность имеет отбортовку с четырех сторон; наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе, удобны для проведения санитарной обработки | СМп1-01 | Медин (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 600х400х900-1200
2012 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
2013 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 4.48.3 | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | Пластиковый футляр-контейнер с двумя защелками по краям. В состав входят изделия для введения лекарственных препаратов и для искусственной вентиляции легких | Антишок | Арис-Мед (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
2014 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 6.13 | Аппарат для подогрева крови и инфузионных растворов | Время нагрева: 5 мин. Длина канавки для нагрева инфузионной магистрали: 310 см. Температура теплообменника регулируется в диапазоне: от 34 до 41.5 градусов. Точность задания температуры: 0.1 град. Точность поддержания температуры: +-5%. Цифровой LED индикатор для отображения текущей температуры | Ампир-01 | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 225х195х170; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.03 | 2,8
2015 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2016 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2017 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2018 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
2019 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2020 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 15.12 | Камера УФ-бактерицидная | Тип напольная, Корпус металл, Объем, л 110, УФ-лампа TUV-30W, Облученность в камере, Вт/м2 6, Сохранение стерильности инструментов до 7 суток, Время непрерывной работы, ч 168, Время выхода на рабочий режим, мин 10, Полки, шт. 4 решетки, Нагрузка на полку, кг 10, Срок службы ламп, ч 9000, Наработка на отказ, ч1500 | КБ-«Я»-ФП | Ферропласт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 950x600x1170; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт |  |  | 0.012 | 33
2021 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 19.3 | Набор реанимационный | Сумка медицинская из плотной водоотталкивающей ткани ПВХ, жесткий каркас (пластиковый или металлический, Элементы корпуса выполнены с использованием уплотнителя, прочная удобная ручка, Карман для документов, Ампулодержатель, количество ячеек для размещения ампул 54 шт | НРСП-01 | Медплант (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 500х255х280 |  |  |  | 5,8
2022 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 19.15 | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2023 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 19.17 | Лоток почкообразный | Объем 0,5 литра, материал сталь AISI 430 | ЛМП-МЕДИКОН | НПФ МЕДИКОН (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 260х160х32 |  |  |  | 0,16
2024 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 19.18 | Набор для амбулаторных операций |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2025 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 19.60.6 | Стойка эндоскопическая для рутинной эндоскопии | В комплекте: блок видеокамеры эндоскопической, светодиодный источник света, видеоголовка эндоскопическая, монитор, помпа эндоскопическая, инсуфлятор эндоскопический, блок ЭХВЧ, стойка мобильная для аппаратуры | OTV-S200 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0
2026 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.23 | Малая операционная | 19.190 | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств (артерио- и веносекция, артерио- и венопункция, трахеостомия) |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2027 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.24 | Инструментально-материальная | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
2028 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.24 | Инструментально-материальная | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
2029 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.24 | Инструментально-материальная | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
2030 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.24 | Инструментально-материальная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2031 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
2032 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2033 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 2.39 | Мини кухня | По индивидуальному размеру , в комплекте мойка и смеситель (1. Корпус - ЛДСП Kronospan 2. фасад МДФ+пленка 3. столешница Кедр 1 категория 38мм 4. ручки - на выбор 5. петли с доводчиком Boyard 6. посудосушитель прямой хром 600 мм 7. цоколь Н=100 мм 1 шт. 8. мойка из н/ст. 9. смеситель. 10. плинтус) | НСТ-3 | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1700х600х2000; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 1 шт.
2034 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2035 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2036 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2037 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 7.57 | Емкость для сбора бытовых отходов | Ведро 12 л. корпус из нержавеющей стали AISI 304 матового оттенка, а также внутренний бак | DS-091 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2038 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2039 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2040 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2041 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
2042 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 17.1 | Чайник электрический | Мощность: 2200 Вт; максимальный объем: 1.7 л; материал корпуса: стекло | PWK 1719CGL | POLARIS (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 240х240х180; ЭОМ: 220 В - 2,2 кВт |  |  | 0.11
2043 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 17.2 | Микроволновая печь |  | ME88SUW | Samsung (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 280x490x360; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  | 0.06
2044 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.038
2045 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 18.2 | Стол обеденный в комплекте с 4 стульями |  | инд. изготовление / SHT-S110-P | Sheffilton (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200x800x750 / 515х555х825
2046 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.25 | Комната персонала | 18.12 | Пурифайер |  | AQA drink Pro 20 HCA | BARRIER (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 230х360х390; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.035
2047 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.27 | Уборная персонала | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2048 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.27 | Уборная персонала | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
2049 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.27 | Уборная персонала | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
2050 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.27 | Уборная персонала | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2051 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.27 | Уборная персонала | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт
2052 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.27 | Уборная персонала | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2053 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.27 | Уборная персонала | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
2054 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.27 | Уборная персонала | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2055 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.28 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2056 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.28 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2057 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.28 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2058 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.28 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
2059 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.28 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2060 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.28 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
2061 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.28 | ПУИ | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2062 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.28 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
2063 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.28 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
2064 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.28 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2065 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.29 | Санитарная комната | 1.103.1 | Стеллаж | С 5 сплошными полками, из нерж. стали | BEAMY 800x600x400/2 | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x600x400
2066 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.29 | Санитарная комната | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2067 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.29 | Санитарная комната | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2068 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.29 | Санитарная комната | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2069 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.29 | Санитарная комната | 7.65 | Контейнер для медицинских отходов (120л) | Внутрикорпусный, сбор и транспортировка отходов, на колесах, с педалью, объем 120 л | ИМ-КВ-121 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 555х480х937
2070 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.29 | Санитарная комната | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2071 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.29 | Санитарная комната | 7.119 | Тележка для перевозки грязного белья | Каркас и ручки стальные трубы, 2 мешка с полиэтиленовыми пакетами, 4 колеса 125 мм, 2 с тормозами. допустимая нагрузка 40 кг | ТПГБ | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 853х500х918
2072 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.29 | Санитарная комната | 7.149 | Транспортная внутрикорпусная колесная опора для бака | Бак многоразовый 50 литров | ИМ-КО-02 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х400х900
2073 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.29 | Санитарная комната | 7.149.3 | Контейнер для медицинских отходов класса А (35л) |  | МК-03 | ООО "МедКом" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
2074 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.29 | Санитарная комната | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
2075 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.29 | Санитарная комната | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
2076 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.29 | Санитарная комната | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2077 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2078 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | 2.48 | Пост медсестры | Каркас МДФ + иск.камень | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500(1600)х1500(1600)х1200
2079 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
2080 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2081 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2082 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
2083 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
2084 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
2085 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
2086 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.03
2087 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | 18.12 | Пурифайер |  | AQA drink Pro 20 HCA | BARRIER (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 230х360х390; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.035
2088 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | Кор1 | Диван 2-х местный | Обивка: иск. Кожа, каркас: Дерево, фанера, древесноволокнистая плита (ДВП), крепление каркаса винтовое, Наполнитель ППУ, опоры металлические | индивид. изготов. | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 4 | шт.
2089 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | Кор2 | Кресло | Обивка: иск. Кожа, каркас: Дерево, фанера. Наполнитель ППУ, опоры металлические | индивид. изготов. | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 3 | шт.
2090 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.30 | Коридор | Кор3 | Журнальный стол | Материал: ЛДСП, Металлокаркас | индивид. изготов. | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 3 | шт.
2091 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2092 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт
2093 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2094 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2095 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 7.149.3 | Контейнер для медицинских отходов класса А (35л) |  | МК-03 | ООО "МедКом" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
2096 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2097 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2098 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 17.1 | Чайник электрический | Мощность: 2200 Вт; максимальный объем: 1.7 л; материал корпуса: стекло | PWK 1719CGL | POLARIS (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 240х240х180; ЭОМ: 220 В - 2,2 кВт |  |  | 0.11
2099 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 17.2 | Микроволновая печь |  | ME88SUW | Samsung (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 280x490x360; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  | 0.06
2100 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.038
2101 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 17.6 | Электрический кипятильник |  | WB-10А | CONVITO (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 275x275x535; ЭОМ: 220 В - 2,0 кВт |  |  | 0.1
2102 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 18.4 | Стол производственный без борта |  | СП-159/1000 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х600х850
2103 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 18.5 | Полка настенная закрытая двери-купе из нерж стали AISI430 |  | ПН-422/1000 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 1000х350х600
2104 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 18.7 | Тележка для сбора посуды | Двухуровневая | ТП-222 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х500х965
2105 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 18.8 | Ванна моечная (2 раковины) | Сварная из нерж. стали AISI 304, размер ёмкостей 430х430х300 | ВМ-21/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 27
2106 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 18.8.1 | Душирующее устройство с краном (крепление к стене) |  | 35250 | РОССИЯ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15
2107 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.31 | Комната для подогрева пищи | 18.12 | Пурифайер |  | AQA drink Pro 20 HCA | BARRIER (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 230х360х390; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.035
2108 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.32 | Уборная МГН | 3.100.1 | Система вызова дежурного персонала с влагозащищённой кнопкой тревожной сигнализации и сигнальной лампой |  |  |  | 1 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
2109 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.32 | Уборная МГН | 7.42.1 | Травмобезопасное зеркало | Поворотное, для инвалидов (квадрат), профиль 40х40 мм., нерж. cталь AISI 304 | 80035-1 | Вертикаль (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 680х680
2110 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.32 | Уборная МГН | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
2111 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.32 | Уборная МГН | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
2112 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.32 | Уборная МГН | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2113 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.32 | Уборная МГН | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт
2114 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.32 | Уборная МГН | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2115 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.32 | Уборная МГН | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
2116 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.32 | Уборная МГН | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2117 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.33 | Коридор | 2.133.4 | Кресло-каталка | Самоориентируеющиеся на 360º задние колёса диаметром 125 мм с центральной тормозной системой. Передние колёса диаметром 300 мм. Регулируемые по углу наклона подлокотники, спинка и поддержка ног кресла. Выдвижная подставка для ног из HPL-пластика. Спинка и сиденья обшиты эко-кожей. Инфузионная стойка. Съемная подушка для спинки сиденья. Корзина для спинки сиденья | NTS X6 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1160х643х1000
2118 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.33 | Коридор | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
2119 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.33 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2120 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
2121 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
2122 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2123 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
2124 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2125 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2126 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2127 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2128 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
2129 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2130 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2131 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2132 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2133 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2134 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
2135 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.35 | Сестринская | 16.29 | Принтер тип №2 | Печать - Цветность печати - черно-белая.Ресурс картриджа - не менее 12000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 50 стр./мин. Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 75000 стр. | Принтер тип №2 | RICOH (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.12
2136 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2137 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2138 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
2139 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2140 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2141 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 10.11 | Шапочка рентгенозащитная | Свинцовый эквивалент 0,35 мм PB | РЕНЕКС ШР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2142 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 10.12 | Перчатки рентгенозащитные | Свинцовый эквивалент 0,5 Pb | Б/АРТ. | ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЭКШЭН (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед
2143 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 10.14 | Вешалка для хранения рентгенозащитной одежды | Передвижная, напольная. Материал сталь, цвет - белый | РЗО-М5 | РЗО (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 1500х600х1200 |  |  |  | 55
2144 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 10.15.2 | Юбка рентгенозащитная | Длина 60 см, размер ММ (46-54). Свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb | РЕНЕКС ЮР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2145 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 10.16 | Фартук рентгенозащитный односторонний | Свинцовый эквивалент 0,5 мм PB, размер ММ(46-54) | РЕНЕКС ФРОк | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2146 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 10.17 | Фартук рентгенозащитный двусторонний | Размер M (46-54); свинцовый эквивалент – 0,5 мм PB спереди и 0,25 мм PB сзади | РЕНЕКС ФРД, модель стандарт, М | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2147 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 10.18 | Воротник рентгенозащитный | Свинцовый эквивалент 0,5 мм PB | РЕНЕКС ВР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2148 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 10.19 | Очки рентгенозащитные | Свинцовый эквивалент фронтальный/боковой 0,5/0,5mmPb | РЗО-0,5 | ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЭКШЭН (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед
2149 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 10.20 | Жилет рентгенозащитный | Размер М (46-54), 0,5 мм PB спереди и 0,25 мм PB сзади | Ренекс ЖРЗ | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2150 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 10.23 | Набор рентгеногащитных пластин (7 предметов) | Свинцовый эквивалент 1,0 Pb | РЕНЕКС НРП | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2151 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.36 | Предоперационная | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
2152 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
2153 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 2.82.2 | Подставка из нержавеющей стали под 1 таз на 9 литров на колёсах | В комплекте с тазом, предназначенная для помещений, где требуется сброс использованного медицинского материала. Оснащена тремя саморегулирующимися колесами, обеспечивающими мобильность и легкость передвижения. Состоит из металлических труб, зафиксированных на опоре с регулирующейся высотой | ПТБО 9-01 | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 420х420х585 |  |  |  | 2,3
2154 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
2155 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
2156 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
2157 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2158 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2159 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
2160 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
2161 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
2162 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.12 | Светильник смотровой (мобильный) | Максимальная яркость освещения: 70 000 люкс. Диаметр светового поля: 170 мм. Глубина освещения: 1500 мм. Срок службы: 60000 ч. Индекс цветопередачи: 96. Цветовая температура: 4350 К. Размер купола светильника, мм: 230х330. Размер мобильного основания,мм: 556х600 | HyLED 9300М | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,015 кВт |  |  | 0.009 | 12
2163 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.13.2 | Светильник операционный потолочный двухкупольный | Светодиодный с видеокамерой и монитором. Срок службы светодиодных элементов, 40000 ч.; потолочное крепление, Параметры основной купол/сателлит: Максимальная яркость освещения 140 000/140 0000 Люкс; Цветовая температура 3800/3800 К; Диаметр купола, 74/45 см, Регулировка интенсивности освещения 30-100 %/30-100 %; Диаметр светового поля, 26/17 см | PowerLED 700+300 | MAQUET (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3
2164 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
2165 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.17.3 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 360 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +25/-25град. Механическая регулировка наклона головной секции вверх/вниз: +45/-90 град. Механическая регулировка раздельной ножной секции в стороны: влево 90 град, вправо 90 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 600 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 950 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2060 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase 6100 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2060x590х600-950 |  |  |  | 260
2166 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
2167 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
2168 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
2169 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
2170 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
2171 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
2172 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.33.1 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: цветной, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 300 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 370 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 300 Вт | VIO 300 D | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 410 x 165 x 380; ЭОМ: 220 В - 0,37 кВт |  |  | 0 | 9,5 | Подключается в медицинскую консоль
2173 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.34.6 | Электроотсос медицинский универсальный с набором для практики 3.0 л, мобильный | Максимальный вакуум: -91 кПа. Поток воздуха: 45 л/мин. Максимальный уровень шума: 48 дБ. Время непрерывной работы: 24 ч. Материал емкостей: полисульфон. Прямое подсоединение емкости к аспиратору без использования трубок и предохранительной емкости | C451 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1010х360х440; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0 | 14,3 | Подключается в медицинскую консоль
2174 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
2175 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
2176 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
2177 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.54.1 | Столик медицинский инструментальный (типа «гусь») | Предназначен для размещения инструментария, приспособлений и других медицинских принадлежностей, используемых при проведении лечебных процедур и хирургических операций. Оригинальная конструкция основания и поворотная рабочая поверхность удобны для работы операционной бригады. Регулировка высоты столика производится гидравлическим домкратом при помощи ножной педали . Поворот рабочей поверхности производится вручную с фиксацией винтовым зажимом. Столик си-51 имеет поворотные обрезиненные колесные опоры d80 мм, две из которых с тормозом. Конструктивные особенности: столик изготовлен из нержавеющей стали; рабочая поверхность имеет отбортовку с четырех сторон; наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе, удобны для проведения санитарной обработки | СМп1-01 | Медин (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 600х400х900-1200
2178 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
2179 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 4.48.3 | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | Пластиковый футляр-контейнер с двумя защелками по краям. В состав входят изделия для введения лекарственных препаратов и для искусственной вентиляции легких | Антишок | Арис-Мед (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
2180 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 6.13 | Аппарат для подогрева крови и инфузионных растворов | Время нагрева: 5 мин. Длина канавки для нагрева инфузионной магистрали: 310 см. Температура теплообменника регулируется в диапазоне: от 34 до 41.5 градусов. Точность задания температуры: 0.1 град. Точность поддержания температуры: +-5%. Цифровой LED индикатор для отображения текущей температуры | Ампир-01 | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 225х195х170; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.03 | 2,8
2181 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2182 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2183 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2184 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 10.5.1 | Аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильный типа С-дуга | Штатив С-дуга. Вращательное движение (орбитальный поворот), градусы: 148 (-51,5, +96,5). Угловое движение (в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси), градусы: +-225. Горизонтальное перемещение, мм, 200. Глубина дуги, мм, 730. Поворот относительно вертикальной плоскости, градусы: +-12. Моторизованное вертикальное перемещение дуги, мм: 450. Расстояние фокус-приемник, мм: 1070. Свободное пространство дуги (расстояние между кожухом трубки и детектором, включая отсеивающую решетку), мм: 850. Кабельные дефлекторы передних и задних колес базы С-дуги. Цветовое кодирование фиксаторов и компонентов С-дуги по всем направлениям. Многофункциональная беспроводная ножная педаль для включения излучения во всех режимах сбора данных и смены режимом сбора данных и хранения. Сенсорная панель управления С-дугой на базе штатива с отображением последнего изображения после экспозиции. Рентгеновский излучатель (моноблок). Кратковременная мощность генератора, кВт: 25. Частота инвертирования, кГц: 50. Максимальное анодное напряжение рентгеновской трубки, кВ: 125. Максимальная частота импульсов при импульсной рентгеноскопии, импульсов/сек: 30. Управление выбором соответствующей мощности и уровня дозы в каждом клиническом приложении. Рентгеновская трубка. Тип анода (вольфрамовый, подвижный) Размеры фокусных пятен, мм, 0,3 х 0,3 и 0,5 х 0,5. | Сios Alpha | SIEMENS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
2185 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 10.31 | Ширма большая рентгенозащитная | Наличие 4-х поворотных колесных опор; Порошковое покрытие изделия устойчиво к обработке дезинфицирующими растворами; Стандартный цвет ширмы - белый; Высота панели от поверхности пола 2000 мм. Ширина панели 1000 мм. Зазор между полом и защитным экраном10 мм. Свинцовый эквивалент 1,5 Pb | ШРБ1-"ПОНИ" | ПОНИ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 30х1000х1990 |  |  |  | 100
2186 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
2187 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 10.34А | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
2188 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 10.34Б | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
2189 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2190 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 15.12 | Камера УФ-бактерицидная | Тип напольная, Корпус металл, Объем, л 110, УФ-лампа TUV-30W, Облученность в камере, Вт/м2 6, Сохранение стерильности инструментов до 7 суток, Время непрерывной работы, ч 168, Время выхода на рабочий режим, мин 10, Полки, шт. 4 решетки, Нагрузка на полку, кг 10, Срок службы ламп, ч 9000, Наработка на отказ, ч1500 | КБ-«Я»-ФП | Ферропласт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 950x600x1170; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт |  |  | 0.012 | 33
2191 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 19.3 | Набор реанимационный | Сумка медицинская из плотной водоотталкивающей ткани ПВХ, жесткий каркас (пластиковый или металлический, Элементы корпуса выполнены с использованием уплотнителя, прочная удобная ручка, Карман для документов, Ампулодержатель, количество ячеек для размещения ампул 54 шт | НРСП-01 | Медплант (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 500х255х280 |  |  |  | 5,8
2192 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 19.15 | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2193 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 19.17 | Лоток почкообразный | Объем 0,5 литра, материал сталь AISI 430 | ЛМП-МЕДИКОН | НПФ МЕДИКОН (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 260х160х32 |  |  |  | 0,16
2194 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 19.18 | Набор для амбулаторных операций |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2195 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 19.60.6 | Стойка эндоскопическая для рутинной эндоскопии | В комплекте: блок видеокамеры эндоскопической, светодиодный источник света, видеоголовка эндоскопическая, монитор, помпа эндоскопическая, инсуфлятор эндоскопический, блок ЭХВЧ, стойка мобильная для аппаратуры | OTV-S200 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0
2196 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.38 | Малая операционная с С-дугой | 19.190 | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств (артерио- и веносекция, артерио- и венопункция, трахеостомия) |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2197 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.39 | Инструментально-материальная | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
2198 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.39 | Инструментально-материальная | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
2199 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.39 | Инструментально-материальная | 3.54.1 | Столик медицинский инструментальный (типа «гусь») | Предназначен для размещения инструментария, приспособлений и других медицинских принадлежностей, используемых при проведении лечебных процедур и хирургических операций. Оригинальная конструкция основания и поворотная рабочая поверхность удобны для работы операционной бригады. Регулировка высоты столика производится гидравлическим домкратом при помощи ножной педали . Поворот рабочей поверхности производится вручную с фиксацией винтовым зажимом. Столик си-51 имеет поворотные обрезиненные колесные опоры d80 мм, две из которых с тормозом. Конструктивные особенности: столик изготовлен из нержавеющей стали; рабочая поверхность имеет отбортовку с четырех сторон; наружные поверхности столика устойчивы к любым применяемым не хлорсодержащим дезинфектантам на альдегидной основе, удобны для проведения санитарной обработки | СМп1-01 | Медин (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 600х400х900-1200
2200 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.39 | Инструментально-материальная | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
2201 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.39 | Инструментально-материальная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2202 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.40 | Помещение хранения расходных материалов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
2203 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2204 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
2205 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
2206 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
2207 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
2208 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 2.50.1 | Стол медицинский для инструментов | Из нержавеющей стали, с 2 полками и 1-м выдвижным ящиком, на колесах из нержавеющей стали, с 2 полками и выдвижным ящиком, столешница с бортом по 4-м сторонам, с ручкой для перевозки, на колесах, диаметром 125 мм, 2 из которых с тормозами | БТ-СТН1-110 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 650х430х850
2209 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 2.50.2 | Тележка для аппаратуры |  | РМ1-СПА-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 560х560х1100
2210 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 2.67 | Смотровой процедурный двухсекционный стол с электрическим приводом | Электропривод регулировки высоты. Наличие двух колес со стороны головы пациента.Держатель для рулона бумаги. Механически регулируемый подголовник. Пульт управления на гибком проводе. Безопасная грузоподъемность, кг: 175 | NTCR SD 10 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2045х650х580-930
2211 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 2.79 | Ширма медицинская | Двухсекционная каркас выполнен из круглой профильной трубы - и затянут моющейся тканью белого цвета. Ширма имеет две секции, что позволяет удобно разместить ширму в медицинском кабинете и эффективно разграничить рабочее пространство | БТ-Ш-2 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1830х460х1700
2212 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 3.3.1 | Система клапанная настенная одинарная | (Кислород) |  | Tedisel Iberica S.L. (РОССИЯ) | 1 | компл. | bar: МГС
2213 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 4.44 | Термометр | Наличие звукового сигнала, Тип датчика: инфракрасный, мгновенного действия Способ измерения: на лбу (термометр позволяет удобно, безопасно, быстро и точно измерять температуру) и дополнительно различные объекты Время измерения: не более 1 секунды Индикатор температуры: 3 цифры, отображение град. C Пределы допускаемой погрешности: не более 0,2 град. C (34,0 - 43 град. C) Диапазон измерений температуры: от 34,0 до 43 град. C, Автоматическое отключение: есть (Термометр автоматически выключится через 30 секунд после использования. Термометр не отключается вручную.), Память: есть, 30 измерений, Источник питания: 2 элемента питания на 1,5 В типа AAA (мизинчиковые батарейки), Футляр для хранения: Ест | CS-99 | CS MEDICA (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 130х45х53
2214 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 4.45 | Стетофонендоскоп | Двусторонняя металлическая головка с большой и малой (детской) диафрагмами изготовлена по специальному дизайну. Рабочий диаметр большой диафрагмы - 38 мм, рабочий диаметр малой диафрагмы - 25 мм. Каждая диафрагма снабжена прозрачной пластиковой мембраной. Конструктивная особенность головки позволяет заменять любую из диафрагм на колокол нужного размера. Диафрагмы и колокола крепятся к головке с помощью резьбы. Переключение между рабочими сторонами производится поворотом головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Плоская сторона стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки | LD Special | Little Doctor (СИНГАПУР) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2215 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 4.46.2 | Тонометр для неинвазивного измерения артериального давления механический | Назначение манжеты - для плеча, материал манжеты - нейлон. Диапазон измерения давления 0 - 300 мм рт. ст. Обхват манжеты, максимальный 34 см, обхват манжеты, минимальный 24 см. Диаметр манометра 63 мм. Погрешность измерений 3 мм. рт. ст. Максимально возможное избыточное давление для мембраны 600 мм рт.ст. Размер манжеты 54,5х14,5 см. | 1360-107 PRECISA N | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2216 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 4.49 | Сантиметровая лента | Деление 1 см с двух сторон, Общая длина: 150 см, Ширина: 2 см | ЛС150 | РОССИЯ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2217 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2218 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2219 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2220 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
2221 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
2222 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2223 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2224 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 7.149.3 | Контейнер для медицинских отходов класса А (35л) |  | МК-03 | ООО "МедКом" (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
2225 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
2226 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2227 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 11.30.1 | Стол-тумба с двойной мойкой | Стол-тумба с мойкой с 2 смесителями, столешница с 2 чашами цельнолитая из литьевого мрамора, 2 дверки Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-4 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 2 шт.
2228 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 14.52 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объём, л: 1 | КДС-1 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 280х155х105 |  |  |  | 0,5
2229 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 14.52.1 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 3 | КДС-3 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 370х185х120 |  |  |  | 0,8
2230 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 14.52.2 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 5 | КДС-5 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 400х285х165 |  |  |  | 1,2
2231 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2232 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 15.14 | Весы электронные с электронным ростомером | Наибольший предел взвешивания (Мах1/ Мах2): 100/200 кг. Наименьший предел взвешивания (Min): 1 кг. Диапазон выборки массы тары (дополнительных принадлежностей: коврика и т.п.): от 0 до 20 кг. Наибольший предел измерения роста (НПИ): 2,2 м. Наименьший предел измерения роста (НмПИ): 0,8 м. Погрешность измерения роста пациента: +-4 мм | ВМЭН-200-50/100-С-СТ-А | АО "Тулиновский приборостроительный завод "ТВЕС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 580х540х2430; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 13
2233 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
2234 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.41 | Смотровая | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
2235 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
2236 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
2237 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
2238 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 1.31.1 | Шкаф высокий узкий | Левый/правый (1 низкий фасад ЛДСП) ЛДСП 22/18 мм, кромка пвх 2 мм, дуб табак/белый | O.SU-1.1(L/R) | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400x420x1977
2239 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
2240 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
2241 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2242 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2243 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2244 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2245 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.004
2246 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2247 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
2248 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2249 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2250 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2251 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.35
2252 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 16.29 | Принтер тип №2 | Печать - Цветность печати - черно-белая.Ресурс картриджа - не менее 12000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 50 стр./мин. Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 75000 стр. | Принтер тип №2 | RICOH (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.12
2253 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.42 | Ординаторская | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.038
2254 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 1.6.1 | Стол эргономичный левый |  | О.МО-SA-1 L | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1580х1180х750 (720/460)
2255 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 1.12 | Брифинг-приставка | На о-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59х59х83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП не менее 22 мм , кромка пвх 2 мм | O.MO-BR-9 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 980х720х750
2256 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 1.13 | Тумба мобильная | 3 ящика, центральный замок, 432*460*611 мм, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.TM-3 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х611
2257 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 1.15 | Шкаф приставной/опорный |  | O.SHPO-8 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х432х750
2258 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 1.23 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2259 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 1.29 | Гардероб широкий | ЛДСП 25/18 мм, кромка пвх 2 мм, двери распашные | O.GB-4 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
2260 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
2261 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 1.74 | Офисное кресло для посетителей | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
2262 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 1.107 | Сейф для документов (огнестойкий) | С кодовым и механическим замком, 2 полки, трейзер. Объем не более 98/10л. Огнестойкость: 60Б | VALBERG FRS-99T CL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 565х451х991 |  |  |  | 145
2263 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2264 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2265 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2266 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2267 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2268 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
2269 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2270 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2271 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2272 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2273 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2274 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.2
2275 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
2276 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.43 | Кабинет заведующего | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
2277 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.44 | Уборная персонала | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2278 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.44 | Уборная персонала | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
2279 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.44 | Уборная персонала | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
2280 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.44 | Уборная персонала | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2281 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.44 | Уборная персонала | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт
2282 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.44 | Уборная персонала | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2283 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.44 | Уборная персонала | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
2284 |  | 1 | Блок рентгенохирургических методов диагностики и лечения | 1.05.44 | Уборная персонала | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2285 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 1.108 | Сейф для медикаментов | Сейф для медикаментов. Выполнен из стального листа , окрашен эпоксидным порошком | МД ТРЕЙЗЕР 1650 | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 240x427x252
2286 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2287 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
2288 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
2289 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
2290 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
2291 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.50 | Стол процедурный | Стол процедурный. Каркас - профильная система РМ. Полки - влагостойкий композит | РМ1-СП-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 650х430х850
2292 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.50.1 | Стол медицинский для инструментов | Из нержавеющей стали, с 2 полками и 1-м выдвижным ящиком, на колесах из нержавеющей стали, с 2 полками и выдвижным ящиком, столешница с бортом по 4-м сторонам, с ручкой для перевозки, на колесах, диаметром 125 мм, 2 из которых с тормозами | БТ-СТН1-110 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 650х430х850
2293 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.66.1 | Стол общехирургический перевязочный | Число секций стола (включая раздельную ножную) - 5. Панель стола рентгенопрозрачная, со встроенными полозьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновской пленкой. Столешница изготовлена из HPL-пластика толщиной 8 мм. Продольный наклон (тренделенбург / антитренделенбург) + 30º/- 30º. Диапазон регулировки высоты стола (без подушек) 800-1050 мм. Длина основания стола 915 мм. Безопасная рабочая нагрузка стола- 160 кг | ОК-ГАММА 03 | Медин (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1900х550х800-1050 |  |  |  | 150
2294 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.71 | Кушетка смотровая электрическая | Кушетка с электродвигателем для осмотра пациентов. Легко перемещается благодаря двум колёсам. Электропривод регулировки высоты. Держатель для рулона бумаги. Механически регулируемый подголовник. Пульт управления на гибком проводе | NTCR SD 10 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 2045х650х580-930; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт
2295 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.79 | Ширма медицинская | Двухсекционная каркас выполнен из круглой профильной трубы - и затянут моющейся тканью белого цвета. Ширма имеет две секции, что позволяет удобно разместить ширму в медицинском кабинете и эффективно разграничить рабочее пространство | БТ-Ш-2 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1830х460х1700
2296 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.82.2 | Подставка из нержавеющей стали под 1 таз на 9 литров на колёсах | В комплекте с тазом, предназначенная для помещений, где требуется сброс использованного медицинского материала. Оснащена тремя саморегулирующимися колесами, обеспечивающими мобильность и легкость передвижения. Состоит из металлических труб, зафиксированных на опоре с регулирующейся высотой | ПТБО 9-01 | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 420х420х585 |  |  |  | 2,3
2297 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
2298 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
2299 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
2300 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
2301 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 3.3.3 | Система клапанная настенная тройная | (Кислород, вакуум, сжатый воздух) |  | Tedisel Iberica S.L. (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; МГС: O2, VAC, AIR4
2302 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 3.11 | Операционный светильник | Максимальная яркость освещения: 130 000 люкс. Диаметр светового поля: 220 мм. Глубина освещения: 1200 мм. Срок службы: 60000 ч. Общий индекс цветопередачи: 96. Специальный индекс цветопередачи: 96. Цветовая температура: 4350 К. Диаметр купола, мм: 540 | HyLED 9600 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.09 | 90
2303 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 3.12 | Светильник смотровой (мобильный) | Максимальная яркость освещения: 70 000 люкс. Диаметр светового поля: 170 мм. Глубина освещения: 1500 мм. Срок службы: 60000 ч. Индекс цветопередачи: 96. Цветовая температура: 4350 К. Размер купола светильника, мм: 230х330. Размер мобильного основания,мм: 556х600 | HyLED 9300М | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,015 кВт |  |  | 0.009 | 12
2304 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
2305 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
2306 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
2307 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 3.52 | Столик медицинский процедурный с 3 полками, на колесах | Используют в манипуляционных кабинетах учреждений здравоохранительной отрасли для хранения и транспортировки медицинской аппаратуры, инструментов, лекарственных препаратов и вспомогательных средств. Три полки (верхняя пластиковая - ABS, нижние полки - HPL); четыре колеса 12,5 см в диаметре, два из них оборудованы тормозами | БТ-СТН-305 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 755х565х955
2308 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 4.26.1 | Набор перевязочный малый |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2309 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 4.44 | Термометр | Наличие звукового сигнала, Тип датчика: инфракрасный, мгновенного действия Способ измерения: на лбу (термометр позволяет удобно, безопасно, быстро и точно измерять температуру) и дополнительно различные объекты Время измерения: не более 1 секунды Индикатор температуры: 3 цифры, отображение град. C Пределы допускаемой погрешности: не более 0,2 град. C (34,0 - 43 град. C) Диапазон измерений температуры: от 34,0 до 43 град. C, Автоматическое отключение: есть (Термометр автоматически выключится через 30 секунд после использования. Термометр не отключается вручную.), Память: есть, 30 измерений, Источник питания: 2 элемента питания на 1,5 В типа AAA (мизинчиковые батарейки), Футляр для хранения: Ест | CS-99 | CS MEDICA (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 130х45х53
2310 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 4.45 | Стетофонендоскоп | Двусторонняя металлическая головка с большой и малой (детской) диафрагмами изготовлена по специальному дизайну. Рабочий диаметр большой диафрагмы - 38 мм, рабочий диаметр малой диафрагмы - 25 мм. Каждая диафрагма снабжена прозрачной пластиковой мембраной. Конструктивная особенность головки позволяет заменять любую из диафрагм на колокол нужного размера. Диафрагмы и колокола крепятся к головке с помощью резьбы. Переключение между рабочими сторонами производится поворотом головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Плоская сторона стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки | LD Special | Little Doctor (СИНГАПУР) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2311 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 4.48.2 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций АНТИ-СПИД (ВИЧ) | Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см; вата нестерильная, 50 г; йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл, лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см; лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см; напальчник; ножницы; перчатки нестерильные; пипетка; повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см; салфетка антисептическая с перекисью водорода; салфетка антисептическая спиртовая; салфетка с нашатырным спиртом; стаканчик для приема лекарств; хлоргексидин биглюконат, р-р 0,05%, 100 мл. Габариты (не более): 220x150x90 мм | аптечка АНТИ-СПИД (ВИЧ) | РОССИЯ (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 220х150х90
2312 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 4.48.3 | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | Пластиковый футляр-контейнер с двумя защелками по краям. В состав входят изделия для введения лекарственных препаратов и для искусственной вентиляции легких | Антишок | Арис-Мед (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
2313 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
2314 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2315 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2316 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2317 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
2318 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2319 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2320 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2321 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 7.149.3 | Контейнер для медицинских отходов класса А (35л) |  | МК-03 | ООО "МедКом" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
2322 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
2323 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2324 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 11.30.1 | Стол-тумба с двойной мойкой | Стол-тумба с мойкой с 2 смесителями, столешница с 2 чашами цельнолитая из литьевого мрамора, 2 дверки Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-4 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 2 шт.
2325 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 14.52 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объём, л: 1 | КДС-1 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 280х155х105 |  |  |  | 0,5
2326 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 14.52.1 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 3 | КДС-3 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 370х185х120 |  |  |  | 0,8
2327 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 14.52.2 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 5 | КДС-5 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 400х285х165 |  |  |  | 1,2
2328 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2329 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 15.9 | Камера бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | Тип настольная, Корпус металл, Объем, л 60, УФ-лампа TUV-15W, Облученность в камере, Вт/м2 10, Сохранение стерильности инструментов 7 суток, Время непрерывной работы, ч168, Время выхода на рабочий режим, мин 10, Полки, шт. 1 решетка, Нагрузка на полку, кг 10 | КБ-02-«Я»-ФП | Ферропласт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 485х355х455; ЭОМ: 220 В - 0,05 кВт |  |  | 0.015 | 11
2330 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2331 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 19.3 | Набор реанимационный | Сумка медицинская из плотной водоотталкивающей ткани ПВХ, жесткий каркас (пластиковый или металлический, Элементы корпуса выполнены с использованием уплотнителя, прочная удобная ручка, Карман для документов, Ампулодержатель, количество ячеек для размещения ампул 54 шт | НРСП-01 | Медплант (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 500х255х280 |  |  |  | 5,8
2332 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 19.5 | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2333 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 19.15 | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2334 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 19.17 | Лоток почкообразный | Объем 0,5 литра, материал сталь AISI 430 | ЛМП-МЕДИКОН | НПФ МЕДИКОН (РОССИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 260х160х32 |  |  |  | 0,16
2335 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.45 | Перевязочная | 19.18 | Набор для амбулаторных операций |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2336 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.46 | Помещение хранения переносной аппаратуры | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 5 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
2337 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.46 | Помещение хранения переносной аппаратуры | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
2338 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.46 | Помещение хранения переносной аппаратуры | 3.26.1 | Ингалятор ультразвуковой | Уровень шума, дБ: 0.Защита от перегрева: есть. Подсветка: есть. Потребляемая мощность, Вт: 15 . Ультразвуковая частота, МГц: 2,64. Объём камеры распыления, мл:14. Объём стаканчика для лекарств, мл: 9. Остаточный объём раствора,мл: 1. Интенсивность распыления регулируемая, мл/мин: (от 0 до 1) . Диапазон размера частиц аэрозоля от 0,5 до 9, 80%. Средний размер частиц аэрозоля, мкм: 2,7. Время непрерывной работы:10 мин работа / 10 мин пауза. Цвет: белый. Тип: ультразвуковой | Комфорт 02 | АЛМАЗ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 150х80х50 |  |  | 0.004 | 0,17
2339 |  | 1 | Стационар кратковременного пребывания на 10 коек | 1.05.46 | Помещение хранения переносной аппаратуры | 15.11 | Импульсная передвижная ультрафиолетовая установка | Объем обрабатываемого помещения за 1 сеанс до 300 м³. Производительность при бактерицидной эффективности 99,9% - 3000 м³/час. Источник излучения - Импульсная ксеноновая ультрафиолетовая лампа. Панель управления и пульт дистанционного управления | УИКБ-01-АЛЬФА | НПО МЕЛЛИТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 935х500х400; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0 | 50
2340 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.06.3 | Помещение охраны | 1.14 | Тумба приставная | Замок на верхнем ящике тумбы | O/TPO-1.7 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мебель; ГАБ: 720х432х750 |  |  |  | 14
2341 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.06.3 | Помещение охраны | 1.17 | Стол письменный эргономичный левый |  | O.MO-SA-3 (L) | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мебель; ГАБ: 1380х1180х750
2342 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.06.3 | Помещение охраны | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
2343 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.06.3 | Помещение охраны | 1.28 | Стол для охраны |  | Индивидуальное изгототовление |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 2800х600х750
2344 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.06.3 | Помещение охраны | 1.135 | Металлический шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки | ПРАКТИК LS-02 | НПО Промет (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 302х500х1830 |  |  |  | 17
2345 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.06.3 | Помещение охраны | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.006
2346 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.06.3 | Помещение охраны | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
2347 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.06.3 | Помещение охраны | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2348 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.06.3 | Помещение охраны | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.038
2349 |  | 1 | Главный вестибюль корпуса | 1.06.3 | Помещение охраны | 18.12 | Пурифайер |  | AQA drink Pro 20 HCA | BARRIER (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 230х360х390; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.035
2350 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
2351 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
2352 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 2.55 | Стол лабораторный усиленный | Столешница hpl. Каркас металл | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х800х750
2353 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 2.56 | Стол лабораторный усиленный (1900) | Столешница hpl. Каркас металл | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1900х900х900
2354 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
2355 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 6.1.1 | Холодильник комбинированный лабораторный | Общий объём, 400л. Объём холодильной камеры, 270л. Объём морозильной камеры, 130л. Температура в холодильной камере, +2...+15 град. С. Температура в морозильной камере, -25…-10 град. С. Верхняя камера: 3 металлические полки, 1 стеклянная полка и 2 ящика; нижняя камера: 3 ящика. С замком. Количество компрессоров 2 шт. Климатический класс УХЛ 4.2. Уровень шума 55дБ | ХЛ-340 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х650х2080; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.15 | 98
2356 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2357 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2358 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2359 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2360 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 7.67 | Контейнер с педалью | Для сбор, хранения, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (желтый), 25 л. Рекомендованный размер пакета 700*800 мм | МК-05 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
2361 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
2362 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 14.52.2 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 5 | КДС-5 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 400х285х165 |  |  |  | 1,2
2363 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2364 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2365 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 16.25 | АРМ тип №5 | АРМ тип №5. Неттоп с сенсорным мультитач - монитором и комплектом для крепления на стол или стену, с клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. -Основные характеристики- Форм-фактор - моноблок.Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог.Тактовая частота CPU - не ниже 3.0 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Видеосистема - интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог.Оперативная память - не менее 16 ГБ. Кэш 3-го уровня - 18 Мб. Тип оперативной памяти - не менее DDR4.Частота оперативной памяти - не менее 2666 МГц.Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с.Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч. Интерфейс накопителя М.2 или PCIe. Объем накопителя - не менее 512 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) - 1000 Мбит/с.Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort . Экран- Тип - проекционно-емкостной экран. Мультитач - поддержка не менее 10 касаний.Диагональ - не менее 23.8 дюймов. Разрешение - не ниже 1920 x 1080 пикселей. Контрастность - не ниже 1000:1. Яркость - не ниже 250 нит. Тип ЖК-матрицы - IPS или LCD TFT. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу.Наличие провода для подключения экрана к системному блоку. Стандарт крепления - Vesa. Крепление АРМ-Тип - настенный, настольный.Назначение - для монитора LCD.Регулировка - по высоте, наклону и вылету.Стандарт крепления - аналогичный крепления экрана. Клавиатура -Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Конструкция - классическая. Манипулятор компьютерная мышь- Интерфейс подключения - USB или беспроводная. Тип - оптическая/лазерная. Разрешение оптического сенсора - не ниже 800 dpi | Индивидуальная сборка | Дикси (РОССИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: оргтехника; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.25
2366 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 2 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.012
2367 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.06
2368 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | ЛО-39 | Автоматизированная система вакуумной упаковки секционного и операционного материала, напольная | Тип исполнения - напольный. Корпус прибора из нержавеющей стали. Вакуумная камера из нержавеющей стали со встроенными электронными весами (возможная масса образцов от 5 до 5000 г, с шагом в 10 г). Прозрачная крышка из полиметилакрелата, устойчивая к действию реагентов и давлению. Выдвижной ящик для хранения емкостей с фиксатором. Возможность подсоединения дополнительных емкостей с фиксатором снаружи прибора. Процесс упаковки образцов и дозирования формалина проходит в полностью закрытом пространстве камеры. Исключает проникновение паров формалина в помещение. Полная документация процесса упаковки и архивирования материала. Самоклеящиеся этикетки с защитной пленкой для идентификации образцов. Встроенный фильтр. Считыватель штрих-кода. Сенсорный экран. Цветной контрольный терминал | SealSAFE | MILESTONE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 550х850х1100; ЭОМ: 220 В - 3 кВт |  |  |  | 160
2369 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | ЛО-37 | Пила костная напольная | Пила ленточная La Minerva C/E 205. Костная пила из нержавеющей стали в соответствии со стандартом AISI 304. Ленточная пила La Minerva C/E 205 описание: Гладкие и легкоочищаемые поверхности изготовлены из высококачественной нержавеющей стали AISI 304; Рабочее место, корпус, защитный кожух и кожух полотна изготовленны из высококачественной нержавеющей стали AISI 304; Съёмный бункер для отходов; Легкосъёмный скребок полотна. Надёжность ленточной пилы: Высокоскоростной вентилируемый двигатель | La Miner C/E 205 | La Minerva (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 490х500х1510; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт
2370 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | ЛО-36 | Принтер кассетный настольный | Технология печати: лазерная. Скорость печати: 2,5 сек/кассета. Вместимость станции разгрузки: 100 кассет. Система защиты от вредных испарений: угольный фильтр. Дисплей: 8-дюймовый светодиодный сенсорный экран. Загрузка: 6 слотов, 600 кассет | SurePrint C100 | Dakewe (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 420х380х395 (730 мм в высоту с магазином); ЭОМ: 220 В - 0,21 кВт; ЛВС: 2 |  |  |  | 30
2371 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | ЛО-33 | Криостат | Вертикальная подача: 59 +- 0,5 мм. Горизонтальная подача: 25 +-1 мм. Ориентация образца по осям X/Y: 12 град. Скорость грубой подачи: 300 мкм/с, 900 мкм/с. Ретракция: регулируемая, с шагом 5 мкм. Вместимость криостолика: 20. Температура криостолика: -40 град. С. Температура в камере криостата: - 40 град. С, регулируемая. Диапазон толщины срезов выравнивания: 1～600 мкм. Диапазон толщины среза: 1～100 мкм. Дисплей: цветной сенсорный | 6250 | Dakewe (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 700х650х1280; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  |  | 140
2372 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.1 | Помещение вырезки операционного материала | ЛО-31.2 | Станция вырезки пристеночная малая/островная малая | Сверхпрочный корпус и рабочие части оборудования из нержавеющей стали. Индивидуально настраиваемая модульная рабочая зона оборудования. Активная вытяжная система отвода паров. Цифровая система макроскопического анализа и документирования: макроскопическое исследование биопсийного, секционного и операционного материала; фото- и видеодокументирование процедуры вырезки секционного и операционного материала. Сенсорный терминал со встроенным цветным ЖК монитором (21,5 дюйм). Ведение аудиозаписи процедуры вырезки. Ведение видеозаписи процедуры вырезки. Количество педалей привода ножного управления: 3 шт | UltraGROSS Rosai Edition 150cm | Майлстоун С.р.л. (ИТАЛИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 1580х810х1590-1890; ЭОМ: 220 В - 2,6 кВт; ЛВС: 2 |  | D200, 2400м3/ч |  | 350
2373 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.2 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2374 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.2 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2375 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.2 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2376 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.2 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
2377 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.2 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2378 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.2 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
2379 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.2 | ПУИ | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2380 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.2 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
2381 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.2 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
2382 |  | 2 | Блок помещений патоморфологической лаборатории | 2.01.2 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2383 |  | 2 | МОП | 2.02.2 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2384 |  | 2 | МОП | 2.02.3 | Холл | В5 | Скамья с клумбой |  | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 2 | шт.
2385 |  | 2 | МОП | 2.02.3 | Холл | В6 | Журнальный стол | Материал: иск.камень, Металлокаркас | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 6 | шт.
2386 |  | 2 | МОП | 2.02.3 | Холл | В7 | Комплект журнальных столов | Материал: иск. камень, Металлокаркас | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 2 | компл.
2387 |  | 2 | МОП | 2.02.3 | Холл | В8 | Кресло | Обивка: иск. Кожа, каркас: Дерево, фанера, крепление каркаса винтовое, Наполнитель ППУ, опоры металлические | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 6 | шт.
2388 |  | 2 | МОП | 2.02.3 | Холл | В9 | Кресло | Обивка: иск. Кожа, каркас: Дерево, фанера. Наполнитель ППУ, опоры металлические | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 4 | шт.
2389 |  | 2 | МОП | 2.02.3 | Холл | В10 | Диван 2-х местный | Обивка: иск. Кожа, каркас: Дерево, фанера, древесноволокнистая плита (ДВП), крепление каркаса винтовое, Наполнитель ППУ, опоры металлические | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 2 | шт.
2390 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.1 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
2391 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.2 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
2392 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 1.3 | Стол с выкатной тумбой | Стол рабочий с выкатной тумбой. Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. . Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-2.7/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1180х720х750 / 432х460х611
2393 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
2394 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
2395 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 1.31 | Шкаф для документов полузакрытый | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП), на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
2396 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
2397 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2398 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 2.39 | Мини кухня | По индивидуальному размеру , в комплекте мойка и смеситель (1. Корпус - ЛДСП Kronospan 2. фасад МДФ+пленка 3. столешница Кедр 1 категория 38мм 4. ручки - на выбор 5. петли с доводчиком Boyard 6. посудосушитель прямой хром 600 мм 7. цоколь Н=100 мм 1 шт. 8. мойка из н/ст. 9. смеситель. 10. плинтус) | НСТ-3 | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1700х600х2000; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 1 шт.
2399 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2400 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2401 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.006
2402 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 7.57 | Емкость для сбора бытовых отходов | Ведро 12 л. корпус из нержавеющей стали AISI 304 матового оттенка, а также внутренний бак | DS-091 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2403 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2404 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
2405 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2406 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2407 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 3 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.525
2408 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 16.29 | Принтер тип №2 | Печать - Цветность печати - черно-белая.Ресурс картриджа - не менее 12000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 50 стр./мин. Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 75000 стр. | Принтер тип №2 | RICOH (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.12
2409 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 17.1 | Чайник электрический | Мощность: 2200 Вт; максимальный объем: 1.7 л; материал корпуса: стекло | PWK 1719CGL | POLARIS (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 240х240х180; ЭОМ: 220 В - 2,2 кВт |  |  | 0.11
2410 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 17.2 | Микроволновая печь |  | ME88SUW | Samsung (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 280x490x360; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  | 0.06
2411 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.038
2412 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.3 | Кабинет медицинских операционных сестер | 18.2 | Стол обеденный в комплекте с 4 стульями |  | инд. изготовление / SHT-S110-P | Sheffilton (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200x800x750 / 515х555х825
2413 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 1.3 | Стол с выкатной тумбой | Стол рабочий с выкатной тумбой. Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. . Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-2.7/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1180х720х750 / 432х460х611
2414 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
2415 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
2416 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 1.31 | Шкаф для документов полузакрытый | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП), на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
2417 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
2418 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2419 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 2.39 | Мини кухня | По индивидуальному размеру , в комплекте мойка и смеситель (1. Корпус - ЛДСП Kronospan 2. фасад МДФ+пленка 3. столешница Кедр 1 категория 38мм 4. ручки - на выбор 5. петли с доводчиком Boyard 6. посудосушитель прямой хром 600 мм 7. цоколь Н=100 мм 1 шт. 8. мойка из н/ст. 9. смеситель. 10. плинтус) | НСТ-3 | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1700х600х2000; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 1 шт.
2420 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2421 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2422 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.006
2423 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 7.57 | Емкость для сбора бытовых отходов | Ведро 12 л. корпус из нержавеющей стали AISI 304 матового оттенка, а также внутренний бак | DS-091 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2424 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2425 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
2426 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2427 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2428 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 3 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.525
2429 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 16.29 | Принтер тип №2 | Печать - Цветность печати - черно-белая.Ресурс картриджа - не менее 12000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 50 стр./мин. Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 75000 стр. | Принтер тип №2 | RICOH (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.12
2430 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 17.1 | Чайник электрический | Мощность: 2200 Вт; максимальный объем: 1.7 л; материал корпуса: стекло | PWK 1719CGL | POLARIS (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 240х240х180; ЭОМ: 220 В - 2,2 кВт |  |  | 0.11
2431 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 17.2 | Микроволновая печь |  | ME88SUW | Samsung (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 280x490x360; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  | 0.06
2432 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.038
2433 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.5 | Комната медицинских сестер анестезисток | 18.2 | Стол обеденный в комплекте с 4 стульями |  | инд. изготовление / SHT-S110-P | Sheffilton (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200x800x750 / 515х555х825
2434 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
2435 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
2436 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
2437 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 1.31 | Шкаф для документов полузакрытый | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП), на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
2438 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
2439 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2440 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2441 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2442 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2443 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
2444 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2445 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
2446 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2447 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2448 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2449 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.7
2450 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.6 | Кабинет врачей-анестезиологов | 16.29 | Принтер тип №2 | Печать - Цветность печати - черно-белая.Ресурс картриджа - не менее 12000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 50 стр./мин. Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 75000 стр. | Принтер тип №2 | RICOH (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.12
2451 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 1.5.1 | Стол эргономичный правый |  | О.МО-SA-1 R | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1580х1180х750 (720/460)
2452 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 1.12 | Брифинг-приставка | На о-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59х59х83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП не менее 22 мм , кромка пвх 2 мм | O.MO-BR-9 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 980х720х750
2453 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 1.13 | Тумба мобильная | 3 ящика, центральный замок, 432*460*611 мм, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.TM-3 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х611
2454 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 1.15 | Шкаф приставной/опорный |  | O.SHPO-8 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х432х750
2455 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 1.23 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2456 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 1.29 | Гардероб широкий | ЛДСП 25/18 мм, кромка пвх 2 мм, двери распашные | O.GB-4 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
2457 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
2458 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 1.74 | Офисное кресло для посетителей | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
2459 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
2460 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
2461 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 1.107 | Сейф для документов (огнестойкий) | С кодовым и механическим замком, 2 полки, трейзер. Объем не более 98/10л. Огнестойкость: 60Б | VALBERG FRS-99T CL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 565х451х991 |  |  |  | 145
2462 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2463 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2464 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2465 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2466 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2467 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
2468 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2469 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2470 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2471 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2472 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2473 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.2
2474 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
2475 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.7 | Кабинет заведущего отделения | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
2476 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2477 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 1.106 | Сейф взломостойкий 3 класса безопасности | Замок класс взломостойкости: 3 класс; тип замка: два ключевых; цвет: графит структурированный; тип покрытия: эмаль. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания защита замков и ригелей от высверливания и выбивания система блокировки ригельного механизма при выбивании замка общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм устройство для опечатывания отверстие в задней стенке для установки сигнализации | ГРАНИТ III-99 KL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510x510x990 |  |  |  | 315
2478 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2479 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
2480 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
2481 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
2482 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 2.17 | Шкаф медицинский общего назначения |  | РМ1-Ш-16 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
2483 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 2.18 | Шкаф медицинский общего назначения | 2 секции. Верх - 2 распашные дверки 3 отд, низ - 2 распашные дверки 2 отд | РМ1-Ш-15 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
2484 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2485 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2486 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2487 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
2488 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2489 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2490 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2491 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2492 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2493 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
2494 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.9 | Кабинет старшей медицинской сестры | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
2495 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.10 | Помещение хранения медикаментов НС и ПВ | 1.106.1 | Сейф взломостойкий 3 класса безопасности | Замок класс взломостойкости: 3 класс; тип замка: два ключевых; цвет: графит структурированный; тип покрытия: эмаль. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания защита замков и ригелей от высверливания и выбивания система блокировки ригельного механизма при выбивании замка общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм устройство для опечатывания отверстие в задней стенке для установки сигнализации | ГРАНИТ III-1668 KL | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: оборудование; ГАБ: 680х510х1660 |  |  |  | 600
2496 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.10 | Помещение хранения медикаментов НС и ПВ | 6.2.6 | Сейф-холодильник | Объем холодильной камеры 140 л. 3 класс устойчивости к взлому | CТ-306-140-NF | Фарм-Сиб (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1870х600х555; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 350
2497 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
2498 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
2499 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2500 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 2.39 | Мини кухня | По индивидуальному размеру , в комплекте мойка и смеситель (1. Корпус - ЛДСП Kronospan 2. фасад МДФ+пленка 3. столешница Кедр 1 категория 38мм 4. ручки - на выбор 5. петли с доводчиком Boyard 6. посудосушитель прямой хром 600 мм 7. цоколь Н=100 мм 1 шт. 8. мойка из н/ст. 9. смеситель. 10. плинтус) | НСТ-3 | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1700х600х2000; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 1 шт.
2501 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2502 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2503 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2504 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 7.57 | Емкость для сбора бытовых отходов | Ведро 12 л. корпус из нержавеющей стали AISI 304 матового оттенка, а также внутренний бак | DS-091 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2505 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2506 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2507 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2508 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
2509 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 17.1 | Чайник электрический | Мощность: 2200 Вт; максимальный объем: 1.7 л; материал корпуса: стекло | PWK 1719CGL | POLARIS (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 240х240х180; ЭОМ: 220 В - 2,2 кВт |  |  | 0.11
2510 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 17.2 | Микроволновая печь |  | ME88SUW | Samsung (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 280x490x360; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  | 0.06
2511 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.038
2512 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 18.2 | Стол обеденный в комплекте с 4 стульями |  | инд. изготовление / SHT-S110-P | Sheffilton (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200x800x750 / 515х555х825
2513 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.11 | Комната персонала | 18.12 | Пурифайер |  | AQA drink Pro 20 HCA | BARRIER (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 230х360х390; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.035
2514 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.12 | Уборная персонала (М) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2515 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.12 | Уборная персонала (М) | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
2516 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.12 | Уборная персонала (М) | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
2517 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.12 | Уборная персонала (М) | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2518 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.12 | Уборная персонала (М) | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт
2519 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.12 | Уборная персонала (М) | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2520 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.12 | Уборная персонала (М) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
2521 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.12 | Уборная персонала (М) | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2522 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.13 | Уборная персонала (Ж) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2523 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.13 | Уборная персонала (Ж) | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
2524 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.13 | Уборная персонала (Ж) | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
2525 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.13 | Уборная персонала (Ж) | 7.45М | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотенец | DS-033 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2526 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.13 | Уборная персонала (Ж) | 7.47М | Дозатор для антисептика и жидкого мыла сенсорный | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из металла. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный | DS-020 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,01 кВт
2527 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.13 | Уборная персонала (Ж) | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2528 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.13 | Уборная персонала (Ж) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
2529 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.13 | Уборная персонала (Ж) | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2530 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.14 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2531 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.14 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2532 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.14 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2533 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.14 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
2534 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.14 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2535 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.14 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
2536 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.14 | ПУИ | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2537 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.14 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
2538 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.14 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
2539 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.14 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2540 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.15 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (М) | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
2541 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.15 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (М) | 1.135 | Металлический шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки | ПРАКТИК LS-02 | НПО Промет (РОССИЯ) | 38 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 302х500х1830 |  |  |  | 17
2542 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.15 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (М) | 7.60 | Зеркало настенное | Индвидуального изготовления | Б/АРТ | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 1000х1800
2543 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.15 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (М) | 7.106 | Фен настенный |  | Premium 1600 Super | Valera (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 183x245; ЭОМ: 220 В - 1,6 кВт |  |  | 0.08
2544 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.15 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (М) | 7.119 | Тележка для перевозки грязного белья | Каркас и ручки стальные трубы, 2 мешка с полиэтиленовыми пакетами, 4 колеса 125 мм, 2 с тормозами. допустимая нагрузка 40 кг | ТПГБ | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 853х500х918
2545 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.15 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (М) | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2546 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.15 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (М) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2547 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.16 | Душевая | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
2548 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.16 | Душевая | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
2549 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.16 | Душевая | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2550 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.16 | Душевая | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2551 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.17 | Душевая | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
2552 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.17 | Душевая | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
2553 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.17 | Душевая | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2554 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.17 | Душевая | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2555 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.18 | Уборная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2556 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.18 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
2557 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.18 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
2558 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.18 | Уборная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2559 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.18 | Уборная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2560 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.18 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2561 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.18 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2562 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.18 | Уборная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2563 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.19 | Уборная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2564 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.19 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
2565 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.19 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
2566 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.19 | Уборная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2567 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.19 | Уборная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2568 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.19 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2569 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.19 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2570 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.19 | Уборная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2571 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.20 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (Ж) | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
2572 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.20 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (Ж) | 1.135 | Металлический шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: разделитель горизонтальный, перекладина, крючки | ПРАКТИК LS-02 | НПО Промет (РОССИЯ) | 40 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 302х500х1830 |  |  |  | 17
2573 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.20 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (Ж) | 7.60 | Зеркало настенное | Индвидуального изготовления | Б/АРТ | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 1000х1800
2574 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.20 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (Ж) | 7.106 | Фен настенный |  | Premium 1600 Super | Valera (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 183x245; ЭОМ: 220 В - 1,6 кВт |  |  | 0.08
2575 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.20 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (Ж) | 7.119 | Тележка для перевозки грязного белья | Каркас и ручки стальные трубы, 2 мешка с полиэтиленовыми пакетами, 4 колеса 125 мм, 2 с тормозами. допустимая нагрузка 40 кг | ТПГБ | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 853х500х918
2576 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.20 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (Ж) | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2577 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.20 | Помещение для переодевания рабочей (больничной) одежды персонала (Ж) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2578 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.21 | Уборная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2579 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.21 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
2580 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.21 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
2581 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.21 | Уборная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2582 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.21 | Уборная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2583 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.21 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2584 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.21 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2585 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.21 | Уборная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2586 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.22 | Уборная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2587 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.22 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
2588 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.22 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
2589 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.22 | Уборная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2590 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.22 | Уборная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2591 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.22 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2592 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.22 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2593 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.22 | Уборная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2594 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.23 | Душевая | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
2595 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.23 | Душевая | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
2596 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.23 | Душевая | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2597 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.23 | Душевая | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2598 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.24 | Душевая | 7.61 | Карниз для ванны | Угловая. Материал - металл. Штора, материал - полиэстер | Индивидуальное изготовление | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: немед; ГАБ: 90х90/1800х2000
2599 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.24 | Душевая | 7.62 | Рейлинг для полотенец | Полотенцедержатель, одинарный, хром | HAR 026 | ARTWELLE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 400х82х53
2600 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.24 | Душевая | 7.63 | Мыльница | Полка-решетка. Материал - нержавеющая сталь | Б/АРТ | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2601 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.24 | Душевая | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2602 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.25 | Помещение для снятия спецодежды | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
2603 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.25 | Помещение для снятия спецодежды | 7.57 | Емкость для сбора бытовых отходов | Ведро 12 л. корпус из нержавеющей стали AISI 304 матового оттенка, а также внутренний бак | DS-091 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2604 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.25 | Помещение для снятия спецодежды | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2605 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.25 | Помещение для снятия спецодежды | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2606 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.26 | Помещение для надевания спецодежды | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
2607 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.26 | Помещение для надевания спецодежды | 1.103.2 | Стеллаж | Шкаф медицинский: 1 секция, без дверей, 5 полок; Конструкция – травмобезопасный вертикальный алюминиевый анодированный профиль с системой скрытого крепежа ; Панели и полки - ЛДСП 16 мм | РМ1-Ш-11 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430х1900
2608 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.26 | Помещение для надевания спецодежды | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2609 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.26 | Помещение для надевания спецодежды | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2610 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.27 | Помещение для надевания спецодежды | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
2611 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.27 | Помещение для надевания спецодежды | 1.103.2 | Стеллаж | Шкаф медицинский: 1 секция, без дверей, 5 полок; Конструкция – травмобезопасный вертикальный алюминиевый анодированный профиль с системой скрытого крепежа ; Панели и полки - ЛДСП 16 мм | РМ1-Ш-11 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430х1900
2612 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.27 | Помещение для надевания спецодежды | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2613 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.27 | Помещение для надевания спецодежды | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2614 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.28 | Помещение для снятия спецодежды | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
2615 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.28 | Помещение для снятия спецодежды | 7.57 | Емкость для сбора бытовых отходов | Ведро 12 л. корпус из нержавеющей стали AISI 304 матового оттенка, а также внутренний бак | DS-091 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2616 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.28 | Помещение для снятия спецодежды | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2617 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.28 | Помещение для снятия спецодежды | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2618 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.29 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2619 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
2620 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
2621 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
2622 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
2623 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
2624 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2625 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2626 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
2627 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
2628 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
2629 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
2630 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
2631 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
2632 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
2633 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
2634 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
2635 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
2636 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
2637 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
2638 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.32.3 | Электрокоагулятор | Визуализация настроек на большом цветном дисплее. Сенсорный экран разделенный на 4 квадранта для розеток. Подбор параметров производится на сенсорных дисплеях для удобства управления и обработки. Центральный сенсорный экран. Функция монополярного резания без коагуляции краев разреза. Функция монополярного резания без коагуляции краев разреза при хорошем гемостазе. Функция монополярного резания с коагуляцией краев разреза. Функция монополярной коагуляции. Функция биполярной коагуляции. Функция биполярного рассечения. Функция лигирования сосудов, включая 7 мм и прядей тканей (сертификат FDA по форме 510k). Функция лигирования лимфатических структур (сертификат FDA по форме 510k). Электронная система слежения за характеристиками тканей в операционном поле. Принимает решения о стабилизации мощности иными электрическими параметрами не менее 400 000 раз в секунду. Количество одновременно подключаемых инструментов: 4 инструмента в стандартной комплектации. Количество одновременное активируемых лигирующих инструментов: Один. Журнал использования аппарата (1000 последних включений) с выведением данных о датах, мощностях, режимах, времени на экран для удобства пользователей. Наличие двух журналов (использование и ошибки), визуализация для пользователей. Скорость цикла лигирования электролигирующим режимом с улучшенными качественными и скоростными характеристиками для заваривания сосудов до 7 мм диаметром.: 1,5 – 3 сек | FT Valleylab FT10 | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 462х368х178; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт |  |  | 0 | 10,1 | Подключается в медицинскую консоль
2639 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
2640 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
2641 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
2642 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
2643 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
2644 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
2645 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
2646 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 4.6.2 | УЗИ аппарат портативный (2 датчика) | Переносной полностью цифровой специализированный цветной ультразвуковой диагностический аппарат для работы в операционных и проведения малоинвазивных вмешательств и операций под контролем ультразвука в комплекте с 2 датчиками: широкополосный мультичастотный конвексный и широкополосный линейный датчик. Программное обеспечение для в-сканирования с отклонением угла и улучшенным распознаванием иглы, м-режим. Включает в себя тележку с док-станцией и устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | VENUE 50 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0.375 |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
2647 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
2648 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 9.29 | Аппарат хирургический, гибридной энергии | Режимы: Биполярная коагуляция, Биполярное резание, Монополярная коагуляция, Монополярное резание, Выходная мощность 400 Вт, Рабочая частота 440 кГц, максимальная мощность на выходе – 1500 ВА, Размеры см. 37 х 46,5 х 15,6 см, Вес кг. 12,5, Параметры электропитания, 100-120 В/220-240 В, 50/60 Гц; Совместимость с EndoAlpha. Ультразвуковой генератор USG-400, Рабочая частота 47 кГц для 5 мм инструментов | THUNDERBEAT | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 375х156х480; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0.225 | 9
2649 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2650 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2651 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 9.81 | Микроскоп для лор-хирургии | Напольный штатив. Ксеноновый осветитель. Поворотный тубус F=170ММ, 180 градусов. Широкоугольные окуляры 12,5х. Стереосистема наблюдения для ассистента прямым тубусом и окуляами 10х. Адаптер для лазерного микроманипулятора. Длина рычага держателя, мм: 450. Длина балки подвеса, мм: 865. Высота стойки, мм: 1730. Размер основания, мм: 640х640. Вес максимальный полный, кг: 190. Номинальное напряжение (115В): 100-125 В; (230В): 220-240 В. Номинальная частота 50-60 Гц. Сетевая розетка (напольная стойка) (115В) - 400 ВА; (230В) - 800 ВА. Потребление электроэнергии напольная стойка: (115В) - 850 ВА, (230В) - 1250 ВА | OPMI SENSERA | Carl Zeiss (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 1,25 кВт |  |  |  | 190 | Подключается в медицинскую консоль
2652 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
2653 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
2654 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2655 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2656 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.30 | Операционная (ОГШ) | 19.60.3 | Стойка эндоскопическая с режимом визуализации 4К для ОГШ | В комплекте: Видеоцентр эндоскопический. Источник света. Видеокамера эндоскопическая. Монитор эндоскопический. Помпа эндоскопическая. Стойка мобильная для аппаратуры. Устройство архивации. Комплект инструментов | OTV-S400 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0
2657 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2658 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
2659 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
2660 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
2661 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
2662 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
2663 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2664 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2665 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2666 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2667 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2668 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
2669 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.31 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2670 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 2.17.2 | Медицинский металлический шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый широкий | Шкаф на ножках, верхняя секция с дверцами, изготовленных из металла с применением лазерной резки и стекла, двумя полками (стекло или металл), нижняя секция с металлическими дверцами с замками и полкой. Корпус и нижние фасады- Металл в полимерно-порошковом покрытии. Ручка металлическая | М-ШВ-80 (Металл) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х450х1870
2671 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
2672 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
2673 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
2674 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
2675 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
2676 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2677 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2678 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
2679 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2680 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2681 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
2682 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
2683 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
2684 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.32 | Предоперационная на 2 операционных | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2685 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
2686 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
2687 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
2688 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
2689 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
2690 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2691 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2692 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
2693 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
2694 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
2695 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
2696 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
2697 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
2698 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.17.6 | Операционный стол электрогидравлический с продольным сдвигом без привода движения | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
2699 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
2700 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
2701 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
2702 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
2703 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
2704 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.32.3 | Электрокоагулятор | Визуализация настроек на большом цветном дисплее. Сенсорный экран разделенный на 4 квадранта для розеток. Подбор параметров производится на сенсорных дисплеях для удобства управления и обработки. Центральный сенсорный экран. Функция монополярного резания без коагуляции краев разреза. Функция монополярного резания без коагуляции краев разреза при хорошем гемостазе. Функция монополярного резания с коагуляцией краев разреза. Функция монополярной коагуляции. Функция биполярной коагуляции. Функция биполярного рассечения. Функция лигирования сосудов, включая 7 мм и прядей тканей (сертификат FDA по форме 510k). Функция лигирования лимфатических структур (сертификат FDA по форме 510k). Электронная система слежения за характеристиками тканей в операционном поле. Принимает решения о стабилизации мощности иными электрическими параметрами не менее 400 000 раз в секунду. Количество одновременно подключаемых инструментов: 4 инструмента в стандартной комплектации. Количество одновременное активируемых лигирующих инструментов: Один. Журнал использования аппарата (1000 последних включений) с выведением данных о датах, мощностях, режимах, времени на экран для удобства пользователей. Наличие двух журналов (использование и ошибки), визуализация для пользователей. Скорость цикла лигирования электролигирующим режимом с улучшенными качественными и скоростными характеристиками для заваривания сосудов до 7 мм диаметром.: 1,5 – 3 сек | FT Valleylab FT10 | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 462х368х178; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт |  |  | 0 | 10,1 | Подключается в медицинскую консоль
2705 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
2706 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
2707 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
2708 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
2709 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
2710 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
2711 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
2712 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 3.174 | Ультразвуковой диссектор | Диапазон частот 20-80 кГц Количество выходов с распознованием инструмента- 1 Ультразвуковой генератор Максимальная мощность 70 Вт Максимальное напряжение 2,5 kVpp Рабочие частоты 25 кГц, 35 кГц, 55 кГц Давление аспирации 0 - 0,9 бар Скорость ирригации 0 - 150 мл/минСкорость инфильтраци 0 - 250 мл/мин | SONOCA 300 | SÖRING (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 560х430х150; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0 | 27,5 | Подключается в медицинскую консоль
2713 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 4.6.2 | УЗИ аппарат портативный (2 датчика) | Переносной полностью цифровой специализированный цветной ультразвуковой диагностический аппарат для работы в операционных и проведения малоинвазивных вмешательств и операций под контролем ультразвука в комплекте с 2 датчиками: широкополосный мультичастотный конвексный и широкополосный линейный датчик. Программное обеспечение для в-сканирования с отклонением угла и улучшенным распознаванием иглы, м-режим. Включает в себя тележку с док-станцией и устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | VENUE 50 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0.375 |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
2714 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
2715 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2716 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2717 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
2718 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
2719 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2720 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2721 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 19.98.1 | Набор инструментов для декомпрессивной ляминэктомии |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2722 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 19.99.1 | Набор инструментов при переломах тел позвонков |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2723 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 19.100.1 | Набор инструментов для выполнения ортопедических операций |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2724 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 19.138.1 | Набор для операции на межпозвонковых дисках |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт.
2725 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 19.167.1 | Ранорасширитель реечный для операции на позвоночнике | Расширитель для операций на спине для люмбальной дискэктомии |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2726 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 19.169.1 | Распатор для позвоночника |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2727 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 19.208 | Набор ручного инструментария для эндоскопической спинальной хирургии |  |  | JOIMAX (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл.
2728 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.33 | Операционная (кости) | 19.210 | Набор эндоскопического оборудования для спинальной хирургии |  |  | JOIMAX (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл.
2729 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2730 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
2731 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
2732 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
2733 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
2734 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.28 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей. Встроенный блок ИВЛ с пневоприводом, режимы : VC,PC, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV-PRO. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании с тремя ящиками. Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 620 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 691х825х1350 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
2735 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
2736 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2737 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2738 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2739 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2740 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2741 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
2742 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.34 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2743 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 2.7.3 | Стол производственный |  | МСБ (900х600х850) | Меделия (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х850
2744 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 6.1.2 | Холодильник фармацевтический | Общий объем 400 л. Полезный объем 364 л. От +2 град. С до +15 град. С со стеклянной дверью объем 400 л, 1 компрессор. Температура в холодильной камере +2….+15 град. С. Количество полок 7 шт | ХФ-400-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x650x1950; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0.062 | 86
2745 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 6.4.2 | Низкотемпературный вертикальный однодверный морозильник | Общий объем: 486 л . Температура в морозильной камере: -40...-86 град. С. Количество полок: 3. Хладагент: HFC. Уровень шума: 49 дБ. | DW-86L486 | Haier (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 945х900х1980; ЭОМ: 220 В - 1,0 кВт |  |  | 0.25 | 290
2746 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 6.12.5 | Плазморазмораживатель | Количество гемоконтейнеров на 1 цикл: 6 шт. Бесконтактное измерение температуры компонентов крови внутри гемоконтейнера. Встроенный датчик для предотвращения перегрева компонентов крови. Индикация текущей температуры, минимальное значение: 29 градусов. Индикация текущей температуры, максимальное значение: 37 градусов | SAHARA-III MAXITHERM | SARSTEDT AG & Co (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 320х325х493; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0.212 | 14,5
2747 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 6.12.6 | Плазморазмораживатель аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов | Вместимость: от 1 до 4 пакетов по 500 мл или 2 пакета по 800 мл; в особых ситуациях - 8 пакетов по 250 мл. Электронное управление с интегрированными электронной и механической системами защиты от перегрева системы размораживания крови и плазмы с сигналами тревоги. 5 программ нагрева для разморозки плазмы. Размораживание крови, размораживание плазмы консервированной происходит при температуре +45 град. С, контролируется и ограничивается по продолжительности. Функция волнообразного движения предназначена для перемешивания при нагреве глубокозамороженных субстанций. Встроенный контроль «утечки» с сенсорами «влажности», немедленно сообщающими об утечке жидкости из пакета или бутылки. | PLASMATHERM | Barkey (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 340х600х320; ЭОМ: 220 В - 1,6 кВт |  |  | 0.32 | 7
2748 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2749 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2750 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2751 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2752 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2753 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2754 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2755 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2756 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | Л203 | Набор для совмещения крови | Материал: ударопрочная, химически стойкая, нетоксичная пластмасса. Максимально допустимая температура воздействия: 75+2 град. С. Габариты планшета, мм: 142х85х12. Габариты штатива, мм: 82х44х76. Габариты шпателя, мм: 102х4х9. Вес комплекта, кг: 0,2 | КГК-01 | ЕПЗ (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед
2757 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.35 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | Л479 | Водяная баня для совмещения крови | Диапазон устанавливаемой температуры в ванне, град. С: от комнатной +3 до 100. Точность поддержания температуры в ванне, град. С: + 0,5. Температура окружающей среды, град. С: от 10 до 45. Max время выхода на заданную температуру, мин: 50. Max объём жидкости заливаемый в ванну, л: 8,5. Продуктивность насоса внешнего контура, л/мин: 2-5 | TW-2.02 | ELMI (ЛАТВИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 265х325х270; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0.375 | 3,8
2758 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
2759 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 3.28 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей. Встроенный блок ИВЛ с пневоприводом, режимы : VC,PC, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV-PRO. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании с тремя ящиками. Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 620 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 691х825х1350 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
2760 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 4.6.1 | УЗИ аппарат портативный (3 датчика) | Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим допплером в комплекте с 3 датчиками: конвексный широкополосный мультичастотный, линейный широкополосный мультичастотный, секторный фазированный. Программное обеспечение для панорамного сканирования. Включает в себя тележку для установки аппарата и устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | LOGIQ E | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 375х343х100; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.4 |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
2761 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 4.6.4 | УЗИ аппарат для эндоскопии |  | ARIETTA 750 | ФУДЖИФИЛЬМ Хелскеа Корпорэйшн (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 900х550х1220; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0.375 | 136
2762 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 15.11 | Импульсная передвижная ультрафиолетовая установка | Объем обрабатываемого помещения за 1 сеанс до 300 м³. Производительность при бактерицидной эффективности 99,9% - 3000 м³/час. Источник излучения - Импульсная ксеноновая ультрафиолетовая лампа. Панель управления и пульт дистанционного управления | УИКБ-01-АЛЬФА | НПО МЕЛЛИТА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 935х500х400; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0 | 50
2763 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.37 | Помещение для хранения НДА | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
2764 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.37 | Помещение для хранения НДА | 3.47.4 | Аппарат ИВЛ | Предназначен для кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких в условиях интенсивной терапии,Возрастная группа пациентов:Взрослые, дети, с транспортной тележкой на фиксирующихся колесах,Режимы вентиляции:Принудительная вентиляция легких с управлением по объему, Принудительная вентиляция легких с управлением по давлению, Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по объему и поддержкой давлением спонтанных вдохов,Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением, Апноэ-вентиляция, Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях - поддержка спонтанного дыхания на двух альтернативных уровнях CPAP, Неинвазивная вентиляция легких. Активный увлажнитель дыхательной смеси с автоматическим поддержанием температуры дыхательной смеси независимо от значения минутной вентиляции с системой обогрева шлангов. Размер дисплея 15 дюймов | ELISA 500 | Lowenstein Medical (ШВЕЙЦАРИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 720x1480x840; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0 | 27 | Подключается в медицинскую консоль
2765 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.37 | Помещение для хранения НДА | 3.47.5 | Аппарат ИВЛ | Аппарат для высокочастотной вентиляции. Аппарат для проведения высокочастотной струйной искусственной вентиляции легких. Категории пациентов: взрослые, дети с массой тела от 15 кг дисплей: 12,1" сенсорный, цветной, жидкокристаллический, регулировка угла обзора/ подогрев и увлажнение дыхательной смеси | ИВЛ-ВЧ/100-ЗИСЛАЙН | ТРИТОН-ЭЛЕКТРОНИКС (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2766 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.37 | Помещение для хранения НДА | 3.47.9 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Аккумулятор, фильтр HEPA, фильтр противопылевой,Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл. , младенцы: 2-300 мл. Встроенный сенсорный дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-Т1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 310х240х210 (без ручки) |  |  |  | 6,5
2767 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.37 | Помещение для хранения НДА | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2768 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.37 | Помещение для хранения НДА | 19.69 | Транспортная система для кратковременного хранения гибких эндоскопов | Количество одновременно транспортируемых контейнеров: 4 шт, Номинальная нагрузка: 40 кг.Диаметр колес: 75 мм. Материалы полок, корзин: пластик | ТКЭ-4-Кронт-1 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 580х580х1015 |  |  |  | 20
2769 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.37 | Помещение для хранения НДА | Ф6 | Шкаф сушильный для НДА | Кабинетного типа (однодверный).Производительность за цикл: 8 поддонов DIN1/1 + 36 шлангов НДА.Габариты: 712 х 786 х 1905 мм (Ш х Г х В).Электрическая мощность: 2750 кВт.Встроенный фильтр HEPA14.Панели, камера, полки из нержавеющей стали AISI 304.Двухслойная стеклянная дверь.Датчики закрытия двери Мощность сушки 2250 Вт.Циркуляция воздуха внутри камеры (2 вентилятора) .Панель управления с LED дисплеем.Максимальная температура сушки 80 С Время сушки от 1 до 999 минут .Звуковая сигнализация | AD 400/1 | Steelco (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 712 х 786 х 1905; ЭОМ: 220 В - 2,75 кВт |  | d40, 30 м3/ч | 0.275 | 195
2770 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.37 | Помещение для хранения НДА | Ф9 | Шкаф для сушки и хранения до 8 эндоскопов | Сушка эндоскопов в горизонтальном положении.Кабинетного типа (однодверный).Производительность: 8 эндоскопов.Габариты: 968 х 810 х 1908 мм (Ш х Г х В) Габариты камеры: 548 х 714 х 1400 мм (Ш х Г х В).Электрическая мощность: 2000 Вт.Встроенный фильтр HEPA14.Панели, камера, полки из нержавеющей стали AISI 304 .Двухслойная стеклянная дверь.Датчики закрытия двери.Датчик влажности в камере.Циркуляция воздуха внутри камеры.Сенсорный дисплей 7" Максимальная температура сушки до 40град. С.Асептическое хранение эндоскопов до 840 часов.Звуковая сигнализация.USB порт.Поддоны для размещения эндоскопов.Непрямая обработка воздуха ультрафиолетом.Сканер RFID.Система фильтрации внешнего сжатого воздуха | ED 200/1S | Steelco (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 968x808x1908; ЭОМ: 220 В - 2,0 кВт |  | d40, 30 м3/ч | ЗАД | 275
2771 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.38 | Помещение для мойки и обеззараживания НДА | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
2772 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.38 | Помещение для мойки и обеззараживания НДА | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
2773 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.38 | Помещение для мойки и обеззараживания НДА | 14.64 | Устройство для обработки каналов гибких эндоскопов, полых хирургических инструментов, катетеров, многоразовых трубок | Производительность 1+-10% литр/мин, Время этапа обработки 0 ÷ 99 мин, Диапазон измерения температуры рабочих растворов 10 ÷ 70 град. C, Рабочее напряжение 12+- В от внешнего источника питания. | ЭНДОДЕЗ-КРОНТ | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 160х185х212 |  |  |  | 1,5
2774 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.38 | Помещение для мойки и обеззараживания НДА | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2775 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.38 | Помещение для мойки и обеззараживания НДА | Ф4 | Машина для предстерилизационной обработки, мойки, дезинфекции и сушки НДА | Кабинетного типа.Объем камеры: 200 л.Полезный объем камеры: 170 л.Габариты (ШхГхВ): 650x660x1685 мм.Производительность: 10 поддонов DIN1/1 за цикл Стеклянная дверь.Электрическая мощность: 8250 Вт.Электрическое подключение 380 В, 3 фазы / 50 Гц.Два дозирующих насоса детергента.Конденсатор пара Встроенная сушка с фильтром F5.LСD цветной дисплей.Подключение к холодной, горячей, деминерализованной воде.Порт RS232 для подключения принтера Порт USB.Подсветка камеры.Охлаждение дренажа.НЕРА фильтр класса 14 | DS600/1 | Steelco (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | мед. оборуд. | 650х660х1685 | 380 В - 8,25 кВт |  |  |  | d3/4, очищенная вода | d3/4 | d50 |  | d60, 118 м3/ч | ЗАД | 168
2776 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
2777 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
2778 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
2779 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 2.18.1 | Шкаф медицинский общего назначения узкий |  | РМ1-Ш-6 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 480x430x1900
2780 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 2.50 | Стол процедурный | Стол процедурный. Каркас - профильная система РМ. Полки - влагостойкий композит | РМ1-СП-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 650х430х850
2781 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 2.50.1 | Стол медицинский для инструментов | Из нержавеющей стали, с 2 полками и 1-м выдвижным ящиком, на колесах из нержавеющей стали, с 2 полками и выдвижным ящиком, столешница с бортом по 4-м сторонам, с ручкой для перевозки, на колесах, диаметром 125 мм, 2 из которых с тормозами | БТ-СТН1-110 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 650х430х850
2782 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
2783 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2784 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
2785 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 6.6.4 | Термоконтейнер для транспортировки крови, объем 8л | Рекомендуемое количество хладоэлементов, шт. 6, Материал изготовления пенополиуретан, Материал внешних поверхностей сумка-чехол, Материал внутренних поверхностей ударопрочный пластик, Внешние размеры без упаковки мм 360 x 240 x 250, Внутренние размеры по крышке мм 285 х165 х170, Внутренние размеры по дну мм 280 х160х170 мм, Внутренний объем пустого термоконтейнера л 7,8 | ТМ-8 | ТЕРМО-КОНТ МК (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 360х240х250 |  |  |  | 1,1
2786 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2787 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2788 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2789 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
2790 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2791 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2792 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2793 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2794 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 11.30.1 | Стол-тумба с двойной мойкой | Стол-тумба с мойкой с 2 смесителями, столешница с 2 чашами цельнолитая из литьевого мрамора, 2 дверки Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-4 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 2 шт.
2795 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 14.52 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объём, л: 1 | КДС-1 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 280х155х105 |  |  |  | 0,5
2796 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 14.52.1 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 3 | КДС-3 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 370х185х120 |  |  |  | 0,8
2797 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 14.52.2 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 5 | КДС-5 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 400х285х165 |  |  |  | 1,2
2798 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
2799 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2800 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2801 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.2
2802 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
2803 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.39 | Помещение подготовки инфузионных систем | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.03
2804 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 7 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
2805 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 2.18 | Шкаф медицинский общего назначения | 2 секции. Верх - 2 распашные дверки 3 отд, низ - 2 распашные дверки 2 отд | РМ1-Ш-15 | РМ (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
2806 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 19.104 | Набор инструментов для сосудистой хирургии (общий) |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2807 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 19.104.1 | Набор инструментов для сосудистой хирургии общий |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2808 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 19.104.2 | Набор сосудистых инструментов общий |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2809 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 19.141 | Набор микрососудистого инструментария |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт.
2810 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 19.141.1 | Набор микрососудистого инструментария |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 4 | компл.
2811 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 19.143 | Набор хирургических инструментов большой |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт.
2812 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 19.143.1 | Набор хирургических инструментов большой |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт.
2813 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 19.144 | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт.
2814 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 19.144.1 | Набор хирургических инструментов для малоинвазивного доступа |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт.
2815 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 19.191 | Инструменты хирургические (для общей хирургии) |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 48 | шт.
2816 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 19.196 | Корнцанг изогнутый | Корнцанг по MAIER, изогнутый, длина 265 мм | BF057R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 20 | шт.
2817 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.41 | Помещение хранения стерильного инструмента | 19.197 | Корнцанг прямой | Корнцанг по MAIER, прямой, длина 265 мм | BF056R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 20 | шт.
2818 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.42 | Помещение хранения чистого белья | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
2819 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.42 | Помещение хранения чистого белья | 7.121 | Тележка для перевозки белья | Каркас из трубы квадратного сечения. Имеется две полки для чистого белья и мешок из медицинской прорезиненной клеенки. Тележка установлена на колеса d 75 мм, 2 из которых с тормозом.Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие | ТПБ-02 О | ОЛДАК (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
2820 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.43 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
2821 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.43 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
2822 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.43 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.1 | 59
2823 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.43 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов | 6.2.5 | Сейф-холодильник (термостат) | Объем холодильной камеры 15 л. 3 класс взломостойкости | TS-3/12 KL МОД. ФОРТ 99 | НПО ПРОМЕТ, Россия | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 510х510х1170; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ЛВС: RS-485 |  |  | 0.05 | 210
2824 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.44 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2825 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.46 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2826 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.46 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2827 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.46 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2828 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.46 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
2829 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.46 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2830 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.46 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
2831 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.46 | ПУИ | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
2832 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.46 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
2833 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.46 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
2834 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.46 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2835 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.47 | Санитарная комната | 1.103.1 | Стеллаж | С 5 сплошными полками, из нерж. стали | BEAMY 800x600x400/2 | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x600x400
2836 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.47 | Санитарная комната | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2837 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.47 | Санитарная комната | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2838 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.47 | Санитарная комната | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2839 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.47 | Санитарная комната | 7.65 | Контейнер для медицинских отходов (120л) | Внутрикорпусный, сбор и транспортировка отходов, на колесах, с педалью, объем 120 л | ИМ-КВ-121 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 555х480х937
2840 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.47 | Санитарная комната | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2841 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.47 | Санитарная комната | 7.119 | Тележка для перевозки грязного белья | Каркас и ручки стальные трубы, 2 мешка с полиэтиленовыми пакетами, 4 колеса 125 мм, 2 с тормозами. допустимая нагрузка 40 кг | ТПГБ | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 853х500х918
2842 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.47 | Санитарная комната | 7.149 | Транспортная внутрикорпусная колесная опора для бака | Бак многоразовый 50 литров | ИМ-КО-02 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х400х900
2843 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.47 | Санитарная комната | 7.149.3 | Контейнер для медицинских отходов класса А (35л) |  | МК-03 | ООО "МедКом" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
2844 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.47 | Санитарная комната | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
2845 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.47 | Санитарная комната | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
2846 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.47 | Санитарная комната | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2847 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.48 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2848 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.49 | Помещение хранения послеоперационных отходов | 6.4 | Холодильник для медицинских отходов | Холодильник для хранения медицинских отходов класса Б. Температура в холодильной камере -1...+10С. Общий объем - 295 л | Бирюса 2502 | Красноярский завод холодильников "Бирюса" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 600х590 (630 с ручкой)х1455; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт |  |  | 0.025 | 56
2849 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.49 | Помещение хранения послеоперационных отходов | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2850 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.49 | Помещение хранения послеоперационных отходов | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2851 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.49 | Помещение хранения послеоперационных отходов | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2852 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.49 | Помещение хранения послеоперационных отходов | 7.65 | Контейнер для медицинских отходов (120л) | Внутрикорпусный, сбор и транспортировка отходов, на колесах, с педалью, объем 120 л | ИМ-КВ-121 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 555х480х937
2853 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.49 | Помещение хранения послеоперационных отходов | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2854 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.49 | Помещение хранения послеоперационных отходов | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
2855 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.49 | Помещение хранения послеоперационных отходов | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2856 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.51 | Шлюз пациента с перекладчиком | 2.133.5 | Перекладчик пациента | Максимальный вес пациента для перемещения: 200 кг. Встроенные аккумуляторные батареи для обеспечения автономной работы | SE-A | НИНБО КАЙФАТ МЕДИКАЛ САЙЭНС ЭНД ТЕХНИКАЛ КО., ЛТД (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2130Х810х650-930; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  |  | 295
2857 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.51 | Шлюз пациента с перекладчиком | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
2858 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.51 | Шлюз пациента с перекладчиком | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
2859 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
2860 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
2861 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
2862 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
2863 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
2864 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2865 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2866 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
2867 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
2868 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
2869 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
2870 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
2871 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
2872 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
2873 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
2874 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
2875 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
2876 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
2877 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.31.1 | Система лазерная хирургическая СО2 | Поворотный механизм экрана- наличие Средняя мощность системы 40 вт Максимальная пиковая мощность на ткани в суперимпульсном режиме 170 вт Средняя длительность импульса в суперимпульсном режиме 300 мл/сек Количество узлов шарнирного манипулятора (световода) - 7 шт Длина волны лазерного излучения - 10 600 нм Режим сканирования: глубокая фракционная абляции- наличие Энергия микролуча при работе в режиме глубокой фракционной абляции от 5 до 30 мДж Диаметр луча на ткани в режиме глубокой фракционной абляции 120 мкм Максимальный размер зоны сканирования в режиме глубокой фракционной абляции 10*10 мм Энергия микролуча при работе в режиме поверхностной фракционной абляции - 50 до 170 мДж Процент покрытия при работе в режиме поверхностной фракционной абляции от 40 до 60 % Максимальный размер зоны сканирования в режиме сплошной абляции 15*15 мм Диаметр пятна инцизионного наконечника 0,2 мм Эвакуатор дыма с фильтрами - наличие Пилотный луч, длина волны - 635 нм | AcuPulseTM | Lumenis Ltd (ИЗРАИЛЬ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 370х400х1190; ЭОМ: 220 В - 0,24 кВт |  |  | 0.012 | 49 | Подключается в медицинскую консоль
2878 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.31.2 | Система лазерная хирургическая с гибким волокном | Поворотный механизм экрана- наличие Средняя мощность системы 40 вт Максимальная пиковая мощность на ткани в суперимпульсном режиме 170 вт Средняя длительность импульса в суперимпульсном режиме 300 мл/сек Количество узлов шарнирного манипулятора (световода) - 7 шт Длина волны лазерного излучения - 10 600 нм Режим сканирования: глубокая фракционная абляции- наличие Энергия микролуча при работе в режиме глубокой фракционной абляции от 5 до 30 мДж Диаметр луча на ткани в режиме глубокой фракционной абляции 120 мкм Максимальный размер зоны сканирования в режиме глубокой фракционной абляции 10*10 мм Энергия микролуча при работе в режиме поверхностной фракционной абляции - 50 до 170 мДж Процент покрытия при работе в режиме поверхностной фракционной абляции от 40 до 60 % Максимальный размер зоны сканирования в режиме сплошной абляции 15*15 мм Диаметр пятна инцизионного наконечника 0,2 мм Эвакуатор дыма с фильтрами - наличие Пилотный луч, длина волны - 635 нм | AcuPulseTM | Lumenis Ltd (ИЗРАИЛЬ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 370х400х1190; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт |  |  | 0.002 | 49 | Подключается в медицинскую консоль
2879 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.31.3 | Аппарат лазерный хирургический повышенной мощности, для урологии | Длина волны рабочего излучения 1,94 мкм. Режимы - Pulsed, CW. Тип лазера - тулиевый, волоконный. Выходная мощность 70 Вт. Охлаждение аппарата воздушное | Urolase + Premium | НПО "ИРЭ- ПОЛЮС" (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 606х526х314; ЭОМ: 220 В - 2,0 кВт |  |  | 0.1 | 45 | Подключается в медицинскую консоль
2880 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
2881 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
2882 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
2883 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.45 | Электрокардиостимулятор наружный | Однокамерный, режим работы AAI / AOO / VVI / VOO, стимуляция 30 - 180 имп/мин, высокочастотная стимуляция 60 - 720 имп/мин, чувствительность 1 - 20 мВ. Масса 0.185 кг | ЭКС-Сетал-1В | Сетал (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 115х60х20
2884 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
2885 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
2886 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
2887 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
2888 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
2889 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.159 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой | Функция ультразвуковой диссекции и коагуляции. Функция биполярной диссекции и коагуляции.Защита корпуса G11 от проникновения - IP21. Выходная мощность 135 Вт в биполярном режиме, 35 Вт в ультразвуковом режиме | G11 | ETHICON (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 335х350х136 |  |  | 0 | 5,9 | Подключается в медицинскую консоль
2890 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.176 | Деструктор-аспиратор ультразвуковой хирургический | Частоты колебания рабочих инструментов фрагментаторов- 23 и 36 кГц.Максимальная амплитуда колебаний наконечника, 422 мкн.Принцип работы фрагментатора- Пьезоэлектрический.Возможность многократного использования фрагментатора.Стерилизация рабочих элементов системы (фрагментатор, наконечники, монтажная платформа) в автоклаве в диапазоне температур -132-134 град. С.Режимы тканевой селективности для повышения избирательности фрагментации тканей и безопасной работы вблизи с критически важными структурами (сосудам, нервами)-4.Возможность использования широкого спектра наконечников фрагментатора для различных операций- 12 .Возможность регулировки амплитуды колебаний наконечника в диапазоне 10 - 100% с шагом 5%. Точный подбор ирригации операционного поля в диапазоне 2 - 20 мл/мин с шагом 1 мл/мин . Уровень вакуума системы 640 мм рт ст. | CUSA | Integra (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1330 х 572 х 648 |  |  | 0 | 81,5 | Подключается в медицинскую консоль
2891 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 3.194 | Система для радиочастотной абляции для чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей | Система для радиочастотной абляциидля чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей. Генератор обеспечивает подачу радиочастотной энергии на активные электроды для осуществления абляционной процедуры и обеспечивает локальный нагрев ткани на конце электрода. Комплект инструментов для абляции. Категория пациентов: взрослые. Частота электрической сети, Гц: 50. Напряжение электрической сети, В: 220. Режим работы: коагуляция, резание. Класс безопасности: I/BF. Рабочая частота, МГц: 0,47. Выходная мощность, Вт: 200. Способ управления: панель управления | COOL-TIP E | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 483х432х110 |  |  | 0 | 6,5
2892 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 4.6.7 | УЗИ аппарат портативный экспертного класса (5 датчиков) | Универсальная многоцелевая цветовая портативная ультразвуковая диагностическая медицинская система для проведения экспертных ультразвуковых исследований сердца, сосудов и внутренних органов взрослых и детей. В комплекте с 5 датчиками: матричный монокристальный секторный фазированный, мультиплановый электронный взрослый чреспищеводный, монокристальный мультичастотный конвексный, мультичастотный линейный датчик, интраоперационный линейный L-ОБРАЗНЫЙ датчик. Программное обеспечение для автоматической недопплеровской количественной оценки глобальной сократительной функции ЛЖ, для автоматической цифровой недопплеровской качественной и количественной оценки региональной сократительной функции ЛЖ. В комплект входит тележка для перевозки и хранения прибора и устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | VIVID iq | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0.375 |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
2893 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
2894 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 6.12.1 | Система с центрифужным насосом крови | Модульная конструкция: блок управления, два электронных центрифужных привода, блок датчиков (4 канала давления, 2 канала температуры, датчик скорости потока/направления/воздушных пузырей). Регулировка потока в л/мин или мл/мин. Аккумуляторы на 7 часов работы с полной нагрузкой. Управление: тачскрин, кнопки, рукоятка. Мед газы: кислород, воздух - 3,4бар | Xenios Console | КСЕНИОС АГ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х745-890-1073х640; ЭОМ: 220 В - 0,175 кВт |  |  | 0.018 | 10
2895 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2896 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2897 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
2898 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 9.83 | Микроскоп операционный | Апохроматическая оптика. Фокусировка плавная моторизированная. Тубус бинокулярный хирурга с изменяемым углом наклона. Стереосистема наблюдения для ассистента. Возможность поворота тубусов хирурга и ассистента (лицом к лицу) под углом к объективу для эргономичного положения хирурга при наклоне микроскопа влево-вправо. XY-перемещение - точное перемещение оптического блока (точный наклон оптического блока вперед-назад и влево-вправо в любом положении микроскопа). Габариты, мм: 839х1860х1660. Вес, кг: 395. Номинальная частота: 50-60 Гц. Потребление тока 800 ВА. Номинальное напряжение 100-240 В | ТIVATO 700 | Carl Zeiss (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт |  |  |  | 395 | Подключается в медицинскую консоль
2899 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
2900 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
2901 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2902 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.52 | Экстренная операционная | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2903 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 2.17.2 | Медицинский металлический шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый широкий | Шкаф на ножках, верхняя секция с дверцами, изготовленных из металла с применением лазерной резки и стекла, двумя полками (стекло или металл), нижняя секция с металлическими дверцами с замками и полкой. Корпус и нижние фасады- Металл в полимерно-порошковом покрытии. Ручка металлическая | М-ШВ-80 (Металл) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х450х1870
2904 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
2905 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
2906 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
2907 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
2908 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
2909 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2910 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2911 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
2912 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2913 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2914 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
2915 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
2916 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
2917 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.53 | Предоперационная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2918 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2919 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.5 | Перекладчик пациента | Максимальный вес пациента для перемещения: 200 кг. Встроенные аккумуляторные батареи для обеспечения автономной работы | SE-A | НИНБО КАЙФАТ МЕДИКАЛ САЙЭНС ЭНД ТЕХНИКАЛ КО., ЛТД (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2130Х810х650-930; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  |  | 295
2920 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
2921 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
2922 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.28 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей. Встроенный блок ИВЛ с пневоприводом, режимы : VC,PC, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV-PRO. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании с тремя ящиками. Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 620 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 691х825х1350 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
2923 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
2924 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2925 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2926 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2927 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2928 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2929 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2930 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
2931 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.54 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2932 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 2.17.2 | Медицинский металлический шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый широкий | Шкаф на ножках, верхняя секция с дверцами, изготовленных из металла с применением лазерной резки и стекла, двумя полками (стекло или металл), нижняя секция с металлическими дверцами с замками и полкой. Корпус и нижние фасады- Металл в полимерно-порошковом покрытии. Ручка металлическая | М-ШВ-80 (Металл) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х450х1870
2933 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
2934 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
2935 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
2936 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
2937 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
2938 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2939 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2940 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
2941 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2942 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2943 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
2944 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
2945 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
2946 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.58 | Предоперационная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2947 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
2948 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
2949 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
2950 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
2951 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
2952 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2953 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2954 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
2955 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
2956 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
2957 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
2958 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
2959 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
2960 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
2961 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
2962 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
2963 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
2964 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
2965 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
2966 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
2967 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
2968 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
2969 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
2970 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
2971 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
2972 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
2973 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
2974 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.159 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой | Функция ультразвуковой диссекции и коагуляции. Функция биполярной диссекции и коагуляции.Защита корпуса G11 от проникновения - IP21. Выходная мощность 135 Вт в биполярном режиме, 35 Вт в ультразвуковом режиме | G11 | ETHICON (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 335х350х136 |  |  | 0 | 5,9 | Подключается в медицинскую консоль
2975 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.194 | Система для радиочастотной абляции для чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей | Система для радиочастотной абляциидля чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей. Генератор обеспечивает подачу радиочастотной энергии на активные электроды для осуществления абляционной процедуры и обеспечивает локальный нагрев ткани на конце электрода. Комплект инструментов для абляции. Категория пациентов: взрослые. Частота электрической сети, Гц: 50. Напряжение электрической сети, В: 220. Режим работы: коагуляция, резание. Класс безопасности: I/BF. Рабочая частота, МГц: 0,47. Выходная мощность, Вт: 200. Способ управления: панель управления | COOL-TIP E | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 483х432х110 |  |  | 0 | 6,5
2976 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 4.6.6 | Мобильный ультразвуковой сканер для исследования сосудов, брюшной полости, малых органов | В комплекте с датчиками и пункционными насадками | 2300 | BK MEDICAL (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт |  |  | 0.175
2977 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
2978 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2979 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2980 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
2981 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
2982 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
2983 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2984 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.59 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.118 | Ранорасширитель хирургический | Инструмент для разведения и удерживания краев раны при торакотомиях, операциях на легких и других органов. Максимальная высота для установки комплекса ретракторов 550 мм |  | Thompson Surgical Instruments (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
2985 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
2986 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
2987 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
2988 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
2989 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
2990 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.28 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей. Встроенный блок ИВЛ с пневоприводом, режимы : VC,PC, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV-PRO. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании с тремя ящиками. Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 620 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 691х825х1350 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
2991 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.47.9 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Аккумулятор, фильтр HEPA, фильтр противопылевой,Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл. , младенцы: 2-300 мл. Встроенный сенсорный дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-Т1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 310х240х210 (без ручки) |  |  |  | 6,5
2992 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
2993 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
2994 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
2995 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
2996 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
2997 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
2998 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
2999 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
3000 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.60 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3001 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3002 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3003 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3004 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3005 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3006 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3007 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3008 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3009 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3010 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.7 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 3 шт. Плечо для крепления монитора на консольном блоке. Дополнительная потолочная рука для крепления монитора | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3011 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.13.3 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Модуль дистанционного управления для цифровых систем. Диагональ монитора: 27 дюймов | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3012 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3013 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3014 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3015 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
3016 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3017 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3018 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3019 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3020 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
3021 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3022 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3023 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3024 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3025 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3026 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3027 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.57 | Аппарат для аутотрансфузии крови | Типовое время обработки - 3-5 мин.. Объем центрифужного колокола-55,125,175,225 мл.,Скорость центрифуги-от 1500-5650 об./мин со ступенью 100 об/мин, Скорость насоса крови-25-1000 мл/мин | XTRA | ЛиваНова DE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 500х480х595; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт |  |  | 0.028 | 59,5
3028 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3029 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.159 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой | Функция ультразвуковой диссекции и коагуляции. Функция биполярной диссекции и коагуляции.Защита корпуса G11 от проникновения - IP21. Выходная мощность 135 Вт в биполярном режиме, 35 Вт в ультразвуковом режиме | G11 | ETHICON (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 335х350х136 |  |  | 0 | 5,9 | Подключается в медицинскую консоль
3030 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.194 | Система для радиочастотной абляции для чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей | Система для радиочастотной абляциидля чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей. Генератор обеспечивает подачу радиочастотной энергии на активные электроды для осуществления абляционной процедуры и обеспечивает локальный нагрев ткани на конце электрода. Комплект инструментов для абляции. Категория пациентов: взрослые. Частота электрической сети, Гц: 50. Напряжение электрической сети, В: 220. Режим работы: коагуляция, резание. Класс безопасности: I/BF. Рабочая частота, МГц: 0,47. Выходная мощность, Вт: 200. Способ управления: панель управления | COOL-TIP E | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 483х432х110 |  |  | 0 | 6,5
3031 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 4.6.6 | Мобильный ультразвуковой сканер для исследования сосудов, брюшной полости, малых органов | В комплекте с датчиками и пункционными насадками | 2300 | BK MEDICAL (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт |  |  | 0.175
3032 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3033 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 9.2 | Система управления эндохирургическим оборудованием | Возможность записи сигнала от любого источника видеосигнала в операционной. Управление видеопотоками через сенсорный экран, расположенный на хирургической консоли. Поддержка стандарта 4K. Возможность подключения камеры операционного поля (камера в хирургической лампе). Возможность подключения обзорной камеры. Управление совместимым эндохирургическим, мультимедийным и периферийным оборудованием с сенсорного экрана в стерильной зоне | EndoALPHA | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 800-975х600-700х1800-2050; ЭОМ: 220 В - 0,98 кВт |  |  | 0.245 | 500
3034 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 9.29 | Аппарат хирургический, гибридной энергии | Режимы: Биполярная коагуляция, Биполярное резание, Монополярная коагуляция, Монополярное резание, Выходная мощность 400 Вт, Рабочая частота 440 кГц, максимальная мощность на выходе – 1500 ВА, Размеры см. 37 х 46,5 х 15,6 см, Вес кг. 12,5, Параметры электропитания, 100-120 В/220-240 В, 50/60 Гц; Совместимость с EndoAlpha. Ультразвуковой генератор USG-400, Рабочая частота 47 кГц для 5 мм инструментов | THUNDERBEAT | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 375х156х480; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0.225 | 9
3035 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3036 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3037 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3038 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3039 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3040 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3041 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.60.5 | Стойка эндоскопическая с режимом визуализации 4К для лапароскопии | В комплекте: Видеоцентр эндоскопический. Источник света. Видеокамера эндоскопическая. Монитор эндоскопический. Помпа эндоскопическая. Стойка мобильная для аппаратуры. Устройство архивации. Инсуфлятор с устройством подогрева газа. Комплект инструментов | OTV-S400 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0
3042 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.62.2 | Комплект эндовидеосистемы 3D FULLHD для абдоминальной хирургии | Монитор жидкокристаллический с диагональю 31 дюйма; монитор медицинского назначения с диагональю 27"; Блок обработки видеоизображений для 2D/3D визуализации; источник света эндоскопический; видеолапароскоп жесткий 3D HD 30 град; держатель камеры (видеолапароскопа); клавиатура для ввода данных в систему документирования; поляризационные очки 3D; тележка эндоскопическая; аппарат для инсуффляции; аппарат для ирригации и аспираци, универсальный; аппарат электрохирургический; комплект инструментов. Габариты блока управления камерой, мм: 330х146х353. Вес блока управления камерой, кг: 10,2 | Einstein Vision EV3.0 | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЛВС: 1 |  |  | 0
3043 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.61 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.118 | Ранорасширитель хирургический | Инструмент для разведения и удерживания краев раны при торакотомиях, операциях на легких и других органов. Максимальная высота для установки комплекса ретракторов 550 мм |  | Thompson Surgical Instruments (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3044 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3045 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
3046 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
3047 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
3048 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
3049 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 3.47.9 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Аккумулятор, фильтр HEPA, фильтр противопылевой,Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл. , младенцы: 2-300 мл. Встроенный сенсорный дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-Т1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 310х240х210 (без ручки) |  |  |  | 6,5
3050 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
3051 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3052 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3053 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3054 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3055 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3056 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3057 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
3058 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.62 | Помещение подготоки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3059 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3060 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3061 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3062 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3063 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3064 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3065 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3066 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3067 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3068 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.7 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 3 шт. Плечо для крепления монитора на консольном блоке. Дополнительная потолочная рука для крепления монитора | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3069 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.13.3 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Модуль дистанционного управления для цифровых систем. Диагональ монитора: 27 дюймов | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3070 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3071 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3072 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3073 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
3074 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.19.7 | Монитор для определения сердечного выброса | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, мультигаз, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость, сердечный выброс. Диагональ дисплея: 18,5 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N17 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 355х210х466 |  |  | 0 | 7,3 | Подключается в медицинскую консоль
3075 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3076 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3077 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3078 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3079 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.28.3 | Аппарат наркозно-дыхательный | Анестезиологическая система для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной тачскрин дисплей 15 дюймов, электронный смеситель, электронные флуометры, электронный испаритель (2 шт). Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Спирометрия пациента. Автоматизированные маневры рекруитмента. Пауза подачи газа. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока , канистрой абсорбера и интегрированным конденсором. Интегрированный бронхоотсос. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании | AISYS | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 820х680х1340 |  |  | 0 | 190 | Подключается в медицинскую консоль
3080 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
3081 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3082 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3083 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3084 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3085 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3086 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3087 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3088 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3089 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 9.2 | Система управления эндохирургическим оборудованием | Возможность записи сигнала от любого источника видеосигнала в операционной. Управление видеопотоками через сенсорный экран, расположенный на хирургической консоли. Поддержка стандарта 4K. Возможность подключения камеры операционного поля (камера в хирургической лампе). Возможность подключения обзорной камеры. Управление совместимым эндохирургическим, мультимедийным и периферийным оборудованием с сенсорного экрана в стерильной зоне | EndoALPHA | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 800-975х600-700х1800-2050; ЭОМ: 220 В - 0,98 кВт |  |  | 0.245 | 500
3090 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 9.29 | Аппарат хирургический, гибридной энергии | Режимы: Биполярная коагуляция, Биполярное резание, Монополярная коагуляция, Монополярное резание, Выходная мощность 400 Вт, Рабочая частота 440 кГц, максимальная мощность на выходе – 1500 ВА, Размеры см. 37 х 46,5 х 15,6 см, Вес кг. 12,5, Параметры электропитания, 100-120 В/220-240 В, 50/60 Гц; Совместимость с EndoAlpha. Ультразвуковой генератор USG-400, Рабочая частота 47 кГц для 5 мм инструментов | THUNDERBEAT | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 375х156х480; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0.225 | 9
3091 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3092 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3093 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3094 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3095 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3096 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3097 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.60.4 | Стойка эндоскопическая с режимом визуализации 4К для урологии | В комплекте: Видеоцентр эндоскопический. Источник света. Видеокамера эндоскопическая. Монитор эндоскопический. Помпа эндоскопическая. Стойка мобильная для аппаратуры. Устройство архивации. Инсуфлятор с устройством подогрева газа. Комплект инструментов | OTV-S400 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0
3098 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.108 | Набор инструментов для гибкой уретерореноскопии | В комплекте: гибкий уретерореновидеоскоп, проводник, щипцы захватывающие | URF-V3 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3099 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.109 | Набор инструментов для жесткой уретерореноскопии | В комплекте: уретероскоп 2 шт., щипцы захватывающие 2 шт., щипцы биопсийные, ножницы, световод 2 шт. | OES Elite | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3100 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.213 | Набор инструментов для перкутанной нефроскопии | В комплекте: телескоп, тубус, световод, проводник, щипцы захватывающие |  | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл.
3101 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.214 | Набор инструментов для перкутанной мини-нефроскопии | В комплекте: телескоп, тубус, световод, щипцы захватывающие, проводник |  | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл.
3102 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.215 | Набор инструментов для трансуретальной резекции | В комплекте: телескопы, тубусы, ВЧ-электроды, световоды |  | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл.
3103 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.63 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.216 | Набор инструментов для выполнения уретроскопии | В комплекете: телескоп, тубус, рабочий элемент |  | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл.
3104 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
3105 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 10.5.1 | Аппарат рентгенодиагностический хирургический мобильный типа С-дуга | Штатив С-дуга. Вращательное движение (орбитальный поворот), градусы: 148 (-51,5, +96,5). Угловое движение (в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной оси), градусы: +-225. Горизонтальное перемещение, мм, 200. Глубина дуги, мм, 730. Поворот относительно вертикальной плоскости, градусы: +-12. Моторизованное вертикальное перемещение дуги, мм: 450. Расстояние фокус-приемник, мм: 1070. Свободное пространство дуги (расстояние между кожухом трубки и детектором, включая отсеивающую решетку), мм: 850. Кабельные дефлекторы передних и задних колес базы С-дуги. Цветовое кодирование фиксаторов и компонентов С-дуги по всем направлениям. Многофункциональная беспроводная ножная педаль для включения излучения во всех режимах сбора данных и смены режимом сбора данных и хранения. Сенсорная панель управления С-дугой на базе штатива с отображением последнего изображения после экспозиции. Рентгеновский излучатель (моноблок). Кратковременная мощность генератора, кВт: 25. Частота инвертирования, кГц: 50. Максимальное анодное напряжение рентгеновской трубки, кВ: 125. Максимальная частота импульсов при импульсной рентгеноскопии, импульсов/сек: 30. Управление выбором соответствующей мощности и уровня дозы в каждом клиническом приложении. Рентгеновская трубка. Тип анода (вольфрамовый, подвижный) Размеры фокусных пятен, мм, 0,3 х 0,3 и 0,5 х 0,5. | Сios Alpha | SIEMENS (ГЕРМАНИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3106 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 10.11 | Шапочка рентгенозащитная | Свинцовый эквивалент 0,35 мм PB | РЕНЕКС ШР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3107 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 10.12 | Перчатки рентгенозащитные | Свинцовый эквивалент 0,5 Pb | Б/АРТ. | ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЭКШЭН (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед
3108 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 10.14 | Вешалка для хранения рентгенозащитной одежды | Передвижная, напольная. Материал сталь, цвет - белый | РЗО-М5 | РЗО (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 1500х600х1200 |  |  |  | 55
3109 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 10.15.2 | Юбка рентгенозащитная | Длина 60 см, размер ММ (46-54). Свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb | РЕНЕКС ЮР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3110 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 10.16 | Фартук рентгенозащитный односторонний | Свинцовый эквивалент 0,5 мм PB, размер ММ(46-54) | РЕНЕКС ФРОк | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3111 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 10.17 | Фартук рентгенозащитный двусторонний | Размер M (46-54); свинцовый эквивалент – 0,5 мм PB спереди и 0,25 мм PB сзади | РЕНЕКС ФРД, модель стандарт, М | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3112 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 10.18 | Воротник рентгенозащитный | Свинцовый эквивалент 0,5 мм PB | РЕНЕКС ВР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3113 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 10.19 | Очки рентгенозащитные | Свинцовый эквивалент фронтальный/боковой 0,5/0,5mmPb | РЗО-0,5 | ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЭКШЭН (РОССИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед
3114 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 10.20 | Жилет рентгенозащитный | Размер М (46-54), 0,5 мм PB спереди и 0,25 мм PB сзади | Ренекс ЖРЗ | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3115 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 10.23 | Набор рентгеногащитных пластин (7 предметов) | Свинцовый эквивалент 1,0 Pb | РЕНЕКС НРП | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3116 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.64 | Помещение хранения С-дуги | 10.31 | Ширма большая рентгенозащитная | Наличие 4-х поворотных колесных опор; Порошковое покрытие изделия устойчиво к обработке дезинфицирующими растворами; Стандартный цвет ширмы - белый; Высота панели от поверхности пола 2000 мм. Ширина панели 1000 мм. Зазор между полом и защитным экраном10 мм. Свинцовый эквивалент 1,5 Pb | ШРБ1-"ПОНИ" | ПОНИ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 30х1000х1990 |  |  |  | 100
3117 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3118 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3119 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3120 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3121 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3122 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3123 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3124 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3125 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3126 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3127 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3128 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3129 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3130 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3131 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
3132 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.19.7 | Монитор для определения сердечного выброса | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, мультигаз, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость, сердечный выброс. Диагональ дисплея: 18,5 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N17 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 355х210х466 |  |  | 0 | 7,3 | Подключается в медицинскую консоль
3133 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3134 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3135 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3136 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3137 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.28.3 | Аппарат наркозно-дыхательный | Анестезиологическая система для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной тачскрин дисплей 15 дюймов, электронный смеситель, электронные флуометры, электронный испаритель (2 шт). Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Спирометрия пациента. Автоматизированные маневры рекруитмента. Пауза подачи газа. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока , канистрой абсорбера и интегрированным конденсором. Интегрированный бронхоотсос. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании | AISYS | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 820х680х1340 |  |  | 0 | 190 | Подключается в медицинскую консоль
3138 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
3139 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3140 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3141 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3142 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3143 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3144 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3145 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3146 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3147 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3148 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3149 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3150 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3151 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3152 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3153 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.62 | Комплект эндовидеосистемы 3D FULLHD для урологии | Монитор жидкокристаллический с диагональю 31 дюйма; монитор медицинского назначения с диагональю 27"; Блок обработки видеоизображений для 2D/3D визуализации; источник света эндоскопический; видеолапароскоп жесткий 3D HD 30 град; видеолапароскоп жесткий 3D HD 0 град; держатель камеры (видеолапароскопа); клавиатура для ввода данных в систему документирования; поляризационные очки 3D; тележка эндоскопическая; аппарат для инсуффляции; аппарат для ирригации и аспираци, универсальный; аппарат электрохирургический; комплект инструментов. Габариты блока управления камерой, мм: 330х146х353. Вес блока управления камерой, кг: 10,2 | Einstein Vision EV3.0 | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЛВС: 1 |  |  | 0
3154 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.108 | Набор инструментов для гибкой уретерореноскопии | В комплекте: гибкий уретерореновидеоскоп, проводник, щипцы захватывающие | URF-V3 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3155 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.109 | Набор инструментов для жесткой уретерореноскопии | В комплекте: уретероскоп 2 шт., щипцы захватывающие 2 шт., щипцы биопсийные, ножницы, световод 2 шт. | OES Elite | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3156 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.213 | Набор инструментов для перкутанной нефроскопии | В комплекте: телескоп, тубус, световод, проводник, щипцы захватывающие |  | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл.
3157 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.214 | Набор инструментов для перкутанной мини-нефроскопии | В комплекте: телескоп, тубус, световод, щипцы захватывающие, проводник |  | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл.
3158 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.215 | Набор инструментов для трансуретальной резекции | В комплекте: телескопы, тубусы, ВЧ-электроды, световоды |  | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл.
3159 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.67 | Операционная (онкоуролоригия) | 19.216 | Набор инструментов для выполнения уретроскопии | В комплекете: телескоп, тубус, рабочий элемент |  | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл.
3160 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3161 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.5 | Перекладчик пациента | Максимальный вес пациента для перемещения: 200 кг. Встроенные аккумуляторные батареи для обеспечения автономной работы | SE-A | НИНБО КАЙФАТ МЕДИКАЛ САЙЭНС ЭНД ТЕХНИКАЛ КО., ЛТД (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2130Х810х650-930; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  |  | 295
3162 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
3163 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
3164 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
3165 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.47.9 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Аккумулятор, фильтр HEPA, фильтр противопылевой,Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл. , младенцы: 2-300 мл. Встроенный сенсорный дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-Т1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 310х240х210 (без ручки) |  |  |  | 6,5
3166 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
3167 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3168 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3169 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3170 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3171 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3172 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3173 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
3174 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.68 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3175 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 2.17.2 | Медицинский металлический шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый широкий | Шкаф на ножках, верхняя секция с дверцами, изготовленных из металла с применением лазерной резки и стекла, двумя полками (стекло или металл), нижняя секция с металлическими дверцами с замками и полкой. Корпус и нижние фасады- Металл в полимерно-порошковом покрытии. Ручка металлическая | М-ШВ-80 (Металл) | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х450х1870
3176 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3177 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3178 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: немед
3179 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3180 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.09 | 60
3181 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3182 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3183 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 8 | шт. | стена | ТИП: немед
3184 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
3185 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3186 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
3187 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
3188 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
3189 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.69 | Предоперационная на 2 операционных | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3190 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3191 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3192 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3193 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3194 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3195 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3196 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3197 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3198 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3199 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.7 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 3 шт. Плечо для крепления монитора на консольном блоке. Дополнительная потолочная рука для крепления монитора | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3200 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.13.3 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Модуль дистанционного управления для цифровых систем. Диагональ монитора: 27 дюймов | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3201 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3202 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3203 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3204 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
3205 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3206 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3207 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3208 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3209 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3210 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3211 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3212 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3213 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3214 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3215 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.57 | Аппарат для аутотрансфузии крови | Типовое время обработки - 3-5 мин.. Объем центрифужного колокола-55,125,175,225 мл.,Скорость центрифуги-от 1500-5650 об./мин со ступенью 100 об/мин, Скорость насоса крови-25-1000 мл/мин | XTRA | ЛиваНова DE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 500х480х595; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт |  |  | 0.028 | 59,5
3216 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3217 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.159 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой | Функция ультразвуковой диссекции и коагуляции. Функция биполярной диссекции и коагуляции.Защита корпуса G11 от проникновения - IP21. Выходная мощность 135 Вт в биполярном режиме, 35 Вт в ультразвуковом режиме | G11 | ETHICON (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 335х350х136 |  |  | 0 | 5,9 | Подключается в медицинскую консоль
3218 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.194 | Система для радиочастотной абляции для чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей | Система для радиочастотной абляциидля чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей. Генератор обеспечивает подачу радиочастотной энергии на активные электроды для осуществления абляционной процедуры и обеспечивает локальный нагрев ткани на конце электрода. Комплект инструментов для абляции. Категория пациентов: взрослые. Частота электрической сети, Гц: 50. Напряжение электрической сети, В: 220. Режим работы: коагуляция, резание. Класс безопасности: I/BF. Рабочая частота, МГц: 0,47. Выходная мощность, Вт: 200. Способ управления: панель управления | COOL-TIP E | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 483х432х110 |  |  | 0 | 6,5
3219 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 4.6.6 | Мобильный ультразвуковой сканер для исследования сосудов, брюшной полости, малых органов | В комплекте с датчиками и пункционными насадками | 2300 | BK MEDICAL (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт |  |  | 0.175
3220 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3221 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 9.2 | Система управления эндохирургическим оборудованием | Возможность записи сигнала от любого источника видеосигнала в операционной. Управление видеопотоками через сенсорный экран, расположенный на хирургической консоли. Поддержка стандарта 4K. Возможность подключения камеры операционного поля (камера в хирургической лампе). Возможность подключения обзорной камеры. Управление совместимым эндохирургическим, мультимедийным и периферийным оборудованием с сенсорного экрана в стерильной зоне | EndoALPHA | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 800-975х600-700х1800-2050; ЭОМ: 220 В - 0,98 кВт |  |  | 0.245 | 500
3222 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 9.29 | Аппарат хирургический, гибридной энергии | Режимы: Биполярная коагуляция, Биполярное резание, Монополярная коагуляция, Монополярное резание, Выходная мощность 400 Вт, Рабочая частота 440 кГц, максимальная мощность на выходе – 1500 ВА, Размеры см. 37 х 46,5 х 15,6 см, Вес кг. 12,5, Параметры электропитания, 100-120 В/220-240 В, 50/60 Гц; Совместимость с EndoAlpha. Ультразвуковой генератор USG-400, Рабочая частота 47 кГц для 5 мм инструментов | THUNDERBEAT | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 375х156х480; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0.225 | 9
3223 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3224 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3225 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3226 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3227 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3228 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3229 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.60.5 | Стойка эндоскопическая с режимом визуализации 4К для лапароскопии | В комплекте: Видеоцентр эндоскопический. Источник света. Видеокамера эндоскопическая. Монитор эндоскопический. Помпа эндоскопическая. Стойка мобильная для аппаратуры. Устройство архивации. Инсуфлятор с устройством подогрева газа. Комплект инструментов | OTV-S400 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0
3230 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.62.2 | Комплект эндовидеосистемы 3D FULLHD для абдоминальной хирургии | Монитор жидкокристаллический с диагональю 31 дюйма; монитор медицинского назначения с диагональю 27"; Блок обработки видеоизображений для 2D/3D визуализации; источник света эндоскопический; видеолапароскоп жесткий 3D HD 30 град; держатель камеры (видеолапароскопа); клавиатура для ввода данных в систему документирования; поляризационные очки 3D; тележка эндоскопическая; аппарат для инсуффляции; аппарат для ирригации и аспираци, универсальный; аппарат электрохирургический; комплект инструментов. Габариты блока управления камерой, мм: 330х146х353. Вес блока управления камерой, кг: 10,2 | Einstein Vision EV3.0 | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЛВС: 1 |  |  | 0
3231 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.67.1 | Видеоэндоскопическая система с тележкой | Процессор высокой четкости 4К со встроенным светодиодным источником света. Режим визуализации в белом свете. Режим узкоспектральной визуализации. Режим бихроматической визуализации в красном цвете. Режим автофлуоресцентной визуализации. Режим улучшения цвета и текстуры изображений. Режим визуализации с регулировкой яркости при сохранении контрастности. Функция трансиллюминации. Габариты процессора (ШхВхД) 370х198х488 мм. Тележка из высокопрочного материала с полками, держателем монитора и держателем гибких эндоскопов | CV-1500 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 1,50 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0
3232 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.71.7 | Видеогастроскоп | Угол поля зрения 140ᵒ, Диаметр вводимой трубки 8,9 мм. Инструментальный канал 2,8 мм. Длина рабочей части 1030 мм | GIF-1100 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3233 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.71.10 | Видеогастроскоп | Поле обзора 140 , Диаметр вводимой трубки 9,6 мм, Диаметр инструментального канала 2,8 мм, Длина рабочей части 1030 мм | GIF-EZ1500 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 3 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3234 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.75.6 | Видеоколоноскоп | Поле обзора 170 / 160 в режиме близкого фокуса, Диаметр вводимой трубки 12,8 мм, Диаметр инструментального канала 3,7 мм, Длина рабочей части 1680 мм | CF-EZ1500DL | Olympus (ЯПОНИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3235 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.70 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.118 | Ранорасширитель хирургический | Инструмент для разведения и удерживания краев раны при торакотомиях, операциях на легких и других органов. Максимальная высота для установки комплекса ретракторов 550 мм |  | Thompson Surgical Instruments (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3236 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3237 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.5 | Перекладчик пациента | Максимальный вес пациента для перемещения: 200 кг. Встроенные аккумуляторные батареи для обеспечения автономной работы | SE-A | НИНБО КАЙФАТ МЕДИКАЛ САЙЭНС ЭНД ТЕХНИКАЛ КО., ЛТД (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2130Х810х650-930; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  |  | 295
3238 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
3239 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
3240 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
3241 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3242 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3243 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3244 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3245 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3246 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3247 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
3248 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.72 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3249 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3250 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3251 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3252 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3253 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3254 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3255 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3256 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3257 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3258 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3259 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3260 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3261 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3262 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3263 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
3264 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.19.7 | Монитор для определения сердечного выброса | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, мультигаз, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость, сердечный выброс. Диагональ дисплея: 18,5 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N17 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 355х210х466 |  |  | 0 | 7,3 | Подключается в медицинскую консоль
3265 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3266 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3267 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3268 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3269 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.28.3 | Аппарат наркозно-дыхательный | Анестезиологическая система для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной тачскрин дисплей 15 дюймов, электронный смеситель, электронные флуометры, электронный испаритель (2 шт). Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Спирометрия пациента. Автоматизированные маневры рекруитмента. Пауза подачи газа. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока , канистрой абсорбера и интегрированным конденсором. Интегрированный бронхоотсос. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании | AISYS | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 820х680х1340 |  |  | 0 | 190 | Подключается в медицинскую консоль
3270 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3271 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3272 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3273 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3274 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3275 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3276 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3277 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.159 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой | Функция ультразвуковой диссекции и коагуляции. Функция биполярной диссекции и коагуляции.Защита корпуса G11 от проникновения - IP21. Выходная мощность 135 Вт в биполярном режиме, 35 Вт в ультразвуковом режиме | G11 | ETHICON (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 335х350х136 |  |  | 0 | 5,9 | Подключается в медицинскую консоль
3278 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 3.194 | Система для радиочастотной абляции для чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей | Система для радиочастотной абляциидля чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей. Генератор обеспечивает подачу радиочастотной энергии на активные электроды для осуществления абляционной процедуры и обеспечивает локальный нагрев ткани на конце электрода. Комплект инструментов для абляции. Категория пациентов: взрослые. Частота электрической сети, Гц: 50. Напряжение электрической сети, В: 220. Режим работы: коагуляция, резание. Класс безопасности: I/BF. Рабочая частота, МГц: 0,47. Выходная мощность, Вт: 200. Способ управления: панель управления | COOL-TIP E | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 483х432х110 |  |  | 0 | 6,5
3279 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 4.6.6 | Мобильный ультразвуковой сканер для исследования сосудов, брюшной полости, малых органов | В комплекте с датчиками и пункционными насадками | 2300 | BK MEDICAL (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт |  |  | 0.175
3280 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3281 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3282 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3283 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3284 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3285 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3286 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3287 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.62.2 | Комплект эндовидеосистемы 3D FULLHD для абдоминальной хирургии | Монитор жидкокристаллический с диагональю 31 дюйма; монитор медицинского назначения с диагональю 27"; Блок обработки видеоизображений для 2D/3D визуализации; источник света эндоскопический; видеолапароскоп жесткий 3D HD 30 град; держатель камеры (видеолапароскопа); клавиатура для ввода данных в систему документирования; поляризационные очки 3D; тележка эндоскопическая; аппарат для инсуффляции; аппарат для ирригации и аспираци, универсальный; аппарат электрохирургический; комплект инструментов. Габариты блока управления камерой, мм: 330х146х353. Вес блока управления камерой, кг: 10,2 | Einstein Vision EV3.0 | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЛВС: 1 |  |  | 0
3288 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.73 | Операционная (абдоминальная онкология) | 19.118 | Ранорасширитель хирургический | Инструмент для разведения и удерживания краев раны при торакотомиях, операциях на легких и других органов. Максимальная высота для установки комплекса ретракторов 550 мм |  | Thompson Surgical Instruments (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3289 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 2.17.2 | Медицинский металлический шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый широкий | Шкаф на ножках, верхняя секция с дверцами, изготовленных из металла с применением лазерной резки и стекла, двумя полками (стекло или металл), нижняя секция с металлическими дверцами с замками и полкой. Корпус и нижние фасады- Металл в полимерно-порошковом покрытии. Ручка металлическая | М-ШВ-80 (Металл) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х450х1870
3290 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3291 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3292 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3293 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3294 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
3295 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3296 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3297 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
3298 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3299 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3300 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
3301 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
3302 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
3303 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.74 | Предоперационная на 2 операционных | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3304 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3305 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3306 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3307 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3308 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3309 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3310 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3311 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3312 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3313 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3314 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3315 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3316 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.19.7 | Монитор для определения сердечного выброса | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, мультигаз, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость, сердечный выброс. Диагональ дисплея: 18,5 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N17 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 355х210х466 |  |  | 0 | 7,3 | Подключается в медицинскую консоль
3317 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3318 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3319 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3320 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.28.3 | Аппарат наркозно-дыхательный | Анестезиологическая система для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной тачскрин дисплей 15 дюймов, электронный смеситель, электронные флуометры, электронный испаритель (2 шт). Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Спирометрия пациента. Автоматизированные маневры рекруитмента. Пауза подачи газа. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока , канистрой абсорбера и интегрированным конденсором. Интегрированный бронхоотсос. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании | AISYS | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 820х680х1340 |  |  | 0 | 190 | Подключается в медицинскую консоль
3321 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3322 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3323 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3324 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3325 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3326 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3327 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3328 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.80 | Система навигационная хирургическая | Размер панели 31,5" , Разрешение 4K (3840 x 2160) , Технология ЖК-панель (TFT-панель со светодиодной подсветкой). Сенсорный экран PCAP, мультисенсорный Яркость белого 300 кд/м2 .Время отклика (переключение серого цвета) , 9,5 мс. Угол обзора 178 град. по горизонтали, 178 град. по вертикали.Контрастность 1700:1 (типовая) Глубина цвета 8 бит, 16,7 млн цветов. Стекло: Термоупрочненное стекло с твердым покрытием. Область отслеживания мм: 500 x 500 x 450 | CURVE | Brainlab (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 465х767х56; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3329 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 3.174 | Ультразвуковой диссектор | Диапазон частот 20-80 кГц Количество выходов с распознованием инструмента- 1 Ультразвуковой генератор Максимальная мощность 70 Вт Максимальное напряжение 2,5 kVpp Рабочие частоты 25 кГц, 35 кГц, 55 кГц Давление аспирации 0 - 0,9 бар Скорость ирригации 0 - 150 мл/минСкорость инфильтраци 0 - 250 мл/мин | SONOCA 300 | SÖRING (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 560х430х150; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0 | 27,5 | Подключается в медицинскую консоль
3330 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3331 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3332 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3333 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
3334 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 9.82 | Микроскоп операционный | Система освещения с двумя ксеноновыми лампами 300в, интегрированной видеокамерой, бинокулярным тубусом, окулярами 12,5х, стереосистема наблюдения для ассистента с наклоняемым бинокулярным тубусом и окулярами 12,5х. Операционный микроскоп с бинокулярной системой, графическим НD-ТАЧСКРИНОМ, автоматической балансировкой и системой автоматической блокировки. Габариты, мм: 875х1880х1700. Вес системы, кг: 358. Потребление тока, ВА: 1200. Номинальная частота 50-60 Гц. Номинальное напряжение (115В): 100-125 В; (230В): 220-240 В | OPMI PENTERO 800 | Carl Zeiss (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  |  | 358 | Подключается в медицинскую консоль
3335 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.4.5 | Компьютерный томограф | Система рентгеновской компьютерной томографии всего тела мобильная | Mobius imaging, AIRO | Brainlab (США) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 2,5 кВт |  |  | ЗАД |  | Существующее оборудование (Инв. № 090141012414537)
3336 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.11 | Шапочка рентгенозащитная | Свинцовый эквивалент 0,35 мм PB | РЕНЕКС ШР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3337 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.12 | Перчатки рентгенозащитные | Свинцовый эквивалент 0,5 Pb | Б/АРТ. | ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЭКШЭН (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед
3338 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.14 | Вешалка для хранения рентгенозащитной одежды | Передвижная, напольная. Материал сталь, цвет - белый | РЗО-М5 | РЗО (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 1500х600х1200 |  |  |  | 55
3339 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.15.2 | Юбка рентгенозащитная | Длина 60 см, размер ММ (46-54). Свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb | РЕНЕКС ЮР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3340 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.16 | Фартук рентгенозащитный односторонний | Свинцовый эквивалент 0,5 мм PB, размер ММ(46-54) | РЕНЕКС ФРОк | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3341 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.17 | Фартук рентгенозащитный двусторонний | Размер M (46-54); свинцовый эквивалент – 0,5 мм PB спереди и 0,25 мм PB сзади | РЕНЕКС ФРД, модель стандарт, М | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3342 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.18 | Воротник рентгенозащитный | Свинцовый эквивалент 0,5 мм PB | РЕНЕКС ВР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3343 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.19 | Очки рентгенозащитные | Свинцовый эквивалент фронтальный/боковой 0,5/0,5mmPb | РЗО-0,5 | ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЭКШЭН (РОССИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед
3344 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.20 | Жилет рентгенозащитный | Размер М (46-54), 0,5 мм PB спереди и 0,25 мм PB сзади | Ренекс ЖРЗ | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3345 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.23 | Набор рентгеногащитных пластин (7 предметов) | Свинцовый эквивалент 1,0 Pb | РЕНЕКС НРП | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3346 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.31 | Ширма большая рентгенозащитная | Наличие 4-х поворотных колесных опор; Порошковое покрытие изделия устойчиво к обработке дезинфицирующими растворами; Стандартный цвет ширмы - белый; Высота панели от поверхности пола 2000 мм. Ширина панели 1000 мм. Зазор между полом и защитным экраном10 мм. Свинцовый эквивалент 1,5 Pb | ШРБ1-"ПОНИ" | ПОНИ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 30х1000х1990 |  |  |  | 100
3347 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3348 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3349 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3350 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3351 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.89 | Силовое оборудование для спинальной хирургии | Консоль, фрезы, высокоскоростная дрель | ELAN 4 | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х330х200 |  |  |  | 9,5
3352 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.90 | Силовое оборудование в комплекте |  | Acculan 4 | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 207х121х55 |  |  |  | 1,25
3353 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.98 | Набор инструментов для декомпрессивной ляминэктомии |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3354 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.99 | Набор инструментов при переломах тел позвонков |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3355 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.100 | Набор инструментов для выполнения ортопедических операций |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3356 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.116 | Набор для остеосинтеза больших фрагментов, включающий костодержатель и и ретракотры |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3357 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.117 | Набор для остеосинтеза малых фрагментов, включающий костодержатель и ретракторы |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3358 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.137 | Набор силового оборудования для малых ортопедических операций дрель, осциллирующая пила | Дрель | Acculan 4 | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 177х124х55 |  |  |  | 0,84
3359 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.138 | Набор для операции на межпозвонковых дисках |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт.
3360 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.167 | Ранорасширитель реечный для операции на позвоночнике |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3361 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.169 | Распатор для позвоночника |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3362 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.209 | Набор силового оборудования для эндоскопической спинальной хирургии |  |  | JOIMAX (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл.
3363 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.211 | Набор силового оборудования для эндопротезирования тазобедренного сустава | Дрель | Acculan 4 | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 3 | шт. |  | ГАБ: 207х121х55 |  |  |  | 1,25
3364 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.75 | Операционная кости под КТ-контролем | 19.212 | Набор силового оборудования для эндопротезирования коленного сустава | Дрель | Acculan 4 | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 3 | шт. |  | ГАБ: 207х121х55 |  |  |  | 1,25
3365 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3366 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.5 | Перекладчик пациента | Максимальный вес пациента для перемещения: 200 кг. Встроенные аккумуляторные батареи для обеспечения автономной работы | SE-A | НИНБО КАЙФАТ МЕДИКАЛ САЙЭНС ЭНД ТЕХНИКАЛ КО., ЛТД (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2130Х810х650-930; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  |  | 295
3367 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
3368 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
3369 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.28 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей. Встроенный блок ИВЛ с пневоприводом, режимы : VC,PC, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV-PRO. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании с тремя ящиками. Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 620 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 691х825х1350 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3370 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.47.9 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Аккумулятор, фильтр HEPA, фильтр противопылевой,Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл. , младенцы: 2-300 мл. Встроенный сенсорный дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-Т1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 310х240х210 (без ручки) |  |  |  | 6,5
3371 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
3372 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3373 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3374 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3375 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3376 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3377 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
3378 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.76 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3379 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3380 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.5 | Перекладчик пациента | Максимальный вес пациента для перемещения: 200 кг. Встроенные аккумуляторные батареи для обеспечения автономной работы | SE-A | НИНБО КАЙФАТ МЕДИКАЛ САЙЭНС ЭНД ТЕХНИКАЛ КО., ЛТД (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2130Х810х650-930; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  |  | 295
3381 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
3382 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
3383 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
3384 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3385 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3386 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3387 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3388 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3389 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3390 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
3391 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.77 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3392 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3393 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 2.51.6 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-8 | БТ-Мебель (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х850
3394 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3395 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3396 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3397 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3398 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3399 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3400 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3401 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.19.7 | Монитор для определения сердечного выброса | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, мультигаз, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость, сердечный выброс. Диагональ дисплея: 18,5 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N17 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 355х210х466 |  |  | 0 | 7,3 | Подключается в медицинскую консоль
3402 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3403 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3404 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3405 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3406 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.28.3 | Аппарат наркозно-дыхательный | Анестезиологическая система для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной тачскрин дисплей 15 дюймов, электронный смеситель, электронные флуометры, электронный испаритель (2 шт). Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Спирометрия пациента. Автоматизированные маневры рекруитмента. Пауза подачи газа. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока , канистрой абсорбера и интегрированным конденсором. Интегрированный бронхоотсос. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании | AISYS | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 820х680х1340 |  |  | 0 | 190 | Подключается в медицинскую консоль
3407 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3408 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3409 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.45 | Электрокардиостимулятор наружный | Однокамерный, режим работы AAI / AOO / VVI / VOO, стимуляция 30 - 180 имп/мин, высокочастотная стимуляция 60 - 720 имп/мин, чувствительность 1 - 20 мВ. Масса 0.185 кг | ЭКС-Сетал-1В | Сетал (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 115х60х20
3410 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3411 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3412 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.57 | Аппарат для аутотрансфузии крови | Типовое время обработки - 3-5 мин.. Объем центрифужного колокола-55,125,175,225 мл.,Скорость центрифуги-от 1500-5650 об./мин со ступенью 100 об/мин, Скорость насоса крови-25-1000 мл/мин | XTRA | ЛиваНова DE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 500х480х595; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт |  |  | 0.028 | 59,5
3413 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3414 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 3.176 | Деструктор-аспиратор ультразвуковой хирургический | Частоты колебания рабочих инструментов фрагментаторов- 23 и 36 кГц.Максимальная амплитуда колебаний наконечника, 422 мкн.Принцип работы фрагментатора- Пьезоэлектрический.Возможность многократного использования фрагментатора.Стерилизация рабочих элементов системы (фрагментатор, наконечники, монтажная платформа) в автоклаве в диапазоне температур -132-134 град. С.Режимы тканевой селективности для повышения избирательности фрагментации тканей и безопасной работы вблизи с критически важными структурами (сосудам, нервами)-4.Возможность использования широкого спектра наконечников фрагментатора для различных операций- 12 .Возможность регулировки амплитуды колебаний наконечника в диапазоне 10 - 100% с шагом 5%. Точный подбор ирригации операционного поля в диапазоне 2 - 20 мл/мин с шагом 1 мл/мин . Уровень вакуума системы 640 мм рт ст. | CUSA | Integra (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1330 х 572 х 648 |  |  | 0 | 81,5 | Подключается в медицинскую консоль
3415 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 4.12.2 | Двенадцатиканальный электрокардиограф | Построение репрезентативных усредненных комплексов;; Последовательность отведений Стандарт, Кабрера, NEHB; Автоматический режим работы: запись ЭКГ нажатием одной клавиши; Ручной режим работы; Выбор формулы подсчета QTc (Friderica, Bazett, Framingham);максимальное количество одновременно отображаемых отведений ЭКГ12; Встроенная полноформатная алфавитно-цифровая клавиатура; Встроенный принтер; максимальное количество одновременно распечатываемых отведений ЭКГ-12; термобумага Z-образно сложенная; ширина бумаги 210; выбор скорости печати 5; 12,5; 25; 50; Работа в режиме выключенного принтера и передача данных на ПК; ЭКГ-фильтры: миографический, сетевой, подавляющий дрейф изолинии; Ток утечки 5; Частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя 32000; Частота анализа ЭКГ, Гц 1000; Интерфейсы: USB, RJ45, порт передачи данных RS232 ; Встроенный модуль WiFi; Экспорт отчета в формате PDF напрямую на USB-носитель; Встроенная память 350; Комбинированный источник питания: Заменяемый, перезаряжаемый Li-Ion аккумулятор. Дисплей 20,32 см | CARDIOVIT AT-102 G2 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 319x384x90; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт |  |  | 0 | 4,5
3416 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3417 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 9.29 | Аппарат хирургический, гибридной энергии | Режимы: Биполярная коагуляция, Биполярное резание, Монополярная коагуляция, Монополярное резание, Выходная мощность 400 Вт, Рабочая частота 440 кГц, максимальная мощность на выходе – 1500 ВА, Размеры см. 37 х 46,5 х 15,6 см, Вес кг. 12,5, Параметры электропитания, 100-120 В/220-240 В, 50/60 Гц; Совместимость с EndoAlpha. Ультразвуковой генератор USG-400, Рабочая частота 47 кГц для 5 мм инструментов | THUNDERBEAT | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 375х156х480; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0.225 | 9
3418 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3419 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3420 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
3421 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.11 | Шапочка рентгенозащитная | Свинцовый эквивалент 0,35 мм PB | РЕНЕКС ШР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3422 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.12 | Перчатки рентгенозащитные | Свинцовый эквивалент 0,5 Pb | Б/АРТ. | ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЭКШЭН (РОССИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: мед
3423 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.14 | Вешалка для хранения рентгенозащитной одежды | Передвижная, напольная. Материал сталь, цвет - белый | РЗО-М5 | РЗО (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 1500х600х1200 |  |  |  | 55
3424 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.15.2 | Юбка рентгенозащитная | Длина 60 см, размер ММ (46-54). Свинцовый эквивалент 0,5 мм Pb | РЕНЕКС ЮР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3425 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.16 | Фартук рентгенозащитный односторонний | Свинцовый эквивалент 0,5 мм PB, размер ММ(46-54) | РЕНЕКС ФРОк | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3426 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.17 | Фартук рентгенозащитный двусторонний | Размер M (46-54); свинцовый эквивалент – 0,5 мм PB спереди и 0,25 мм PB сзади | РЕНЕКС ФРД, модель стандарт, М | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3427 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.18 | Воротник рентгенозащитный | Свинцовый эквивалент 0,5 мм PB | РЕНЕКС ВР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3428 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.19 | Очки рентгенозащитные | Свинцовый эквивалент фронтальный/боковой 0,5/0,5mmPb | РЗО-0,5 | ПРОМЕТ ПЕРСОНАЛ ПРОТЭКШЭН (РОССИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: мед
3429 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.20 | Жилет рентгенозащитный | Размер М (46-54), 0,5 мм PB спереди и 0,25 мм PB сзади | Ренекс ЖРЗ | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3430 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.23 | Набор рентгеногащитных пластин (7 предметов) | Свинцовый эквивалент 1,0 Pb | РЕНЕКС НРП | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3431 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3432 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3433 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 10.63 | Ангиографическая система с напольным штативом | Макс.потрб.мощность 100 кВА , Частота 50/60Гц ± 3Гц, Питающая линия 3 ФАЗЫ 380/400В ± 10% | Azurion 7 M20 | Philips (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | ЗАД | см.спец.задание | «Поставка в рамках КЖЦ»
3434 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 3 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3435 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 19.60.8 | Стойка эндоскопическая с режимом визуализации 4К для ангиографической операционной | В комплекте: Видеоцентр эндоскопический. Источник света. Видеокамера эндоскопическая. Монитор эндоскопический. Помпа эндоскопическая. Стойка мобильная для аппаратуры. Устройство архивации. Комплект инструментов | OTV-S400 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0
3436 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 19.103 | Набор сосудистых инструментов большой |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3437 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 19.104 | Набор инструментов для сосудистой хирургии (общий) |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3438 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 19.105 | Набор сосудистых инструментов малый |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3439 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.78 | Операционная (ангиографическая) | 19.156 | Набор микрохирургических инструментов |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт.
3440 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.79 | Комната управления | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
3441 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.79 | Комната управления | 2.1 | Стол врача/медсестры | Описание: Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы: Панель ЛДСП, толщина 22 мм. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Ящики: выдвижные ящики роликовый, метабокс. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-С-4.3 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х750
3442 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.79 | Комната управления | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
3443 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.79 | Комната управления | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
3444 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.79 | Комната управления | 2.17 | Шкаф медицинский общего назначения |  | РМ1-Ш-16 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
3445 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.79 | Комната управления | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.006
3446 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.79 | Комната управления | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
3447 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.79 | Комната управления | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
3448 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.79 | Комната управления | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
3449 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.79 | Комната управления | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
3450 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.79 | Комната управления | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
3451 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 2.17.2 | Медицинский металлический шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый широкий | Шкаф на ножках, верхняя секция с дверцами, изготовленных из металла с применением лазерной резки и стекла, двумя полками (стекло или металл), нижняя секция с металлическими дверцами с замками и полкой. Корпус и нижние фасады- Металл в полимерно-порошковом покрытии. Ручка металлическая | М-ШВ-80 (Металл) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х450х1870
3452 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3453 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3454 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3455 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3456 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
3457 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3458 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3459 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
3460 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3461 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3462 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
3463 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
3464 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
3465 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.80 | Предоперационная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3466 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
3467 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 1.494 | Шторы с потолочным креплением | Штора из ткани медицинского назначения в комплекте с потолочным креплением | GREEN DAYS | КАВАСИМА СЕЛКОН ТЕКСТАЙЛС КО. (ЯПОНИЯ) | 10 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: Индивидуальные замеры (не более 3 м)
3468 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 2.19 | Тумба прикроватная | - независимый столик для еды, регулируемые по высоте и углу наклона - профиль из анодированного алюминия и композитного материала - 2 выдвижных ящика из меламина - столик для чтения и еды выполнен из композитного пластика | NOVA 2660 | Lojer (ФИНЛЯНДИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х480х862 |  |  |  | 33
3469 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 2.48 | Пост медсестры | Каркас МДФ + иск.камень | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500(1600)х1500(1600)х1200
3470 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 2.48п | Пост медсестры (правый) | Каркас МДФ + иск.камень | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600(700)х1200
3471 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3472 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 2.94 | Кровать медицинская функциональная четырехсекцинная с электрической регулировкой высоты | Электроприводы регулировок: продольного угла наклона ложа (Тренделенбург и антиТренделенбург), угла наклона секции спины и головы, угла наклона секции ног, высоты ложа. Самоориентирующиеся на 360º колеса диаметром 150 мм с резиновым покрытием - 4 шт. Центральная тормозная система с доступом с двух сторон кровати. Механическая и электронная СЛР (моментальное выравнивание поверхности ложа для реанимации). Открывающиеся/закрывающиеся боковые ограждения из ABS-пластика с микролифтом - 4 шт. Угломеры на боковых ограждениях. Вспомогательное 5-е колесо диаметром 125 мм - 1 шт. Легкосъемные фиксируемые панели из ABS-пластика со сторон головы и ног. Секции ложа - 4 шт: подвижные - 3 секции, неподвижные - 1 секция. Держатель рентгеновских кассет на обратной стороне секции спины. Секция спины - рентгенопрозрачный HPL-пластик, остальные секции ложа - ABS-пластик. Пульт управления на гибком проводе для медицинского персонала с функцией блокировки регулировок. Сенсорная панель управления для медицинского персонала. Вставки из HPL-пластика на поверхностях из ABS-пластика. Инфузионная стойка с регулируемоей высотой - 1 шт. Электростатическое порошковое покрытие металлических частей. Электромеханическая регулировка угла наклона секции голени. Функция увеличения длины кровати. Положения Фаулера и васкулярное. Пульт управления на гибком проводе для пациента. Защитные пластиковые бамперы - 4 шт. Крючки для мочеприемника - 4 шт. Телескопические опорные колонны - 2 шт. Батарея аккумуляторная - 1 шт. Электропривод LINAK - 4 шт. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом. Высота матраца 120 мм., Встроенная в боковое ограждение панель управления (внутренняя (для пациента) - 1 шт., внешняя (для медперсонала - 1 шт.)), Система весового контроля с отдельным пультом управления с ЖК-дисплеем | HB8140 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 10 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2270х1025х480-760; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0 | 147 | Подключается в медицинскую консоль
3473 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.3 | Консоль реанимационная подвода медицинских газов | Ширина 2000 мм. Кислород - 2, вакуум - 2, сжатый воздух - 2, электропитание (12 розеток), разъёмов уравнивания потенциалов (6), разъёмов RJ45 (6). Потолочная, типа "мост", с освещением, в комплекте с редуктором/флоуметром с увлажнителем - 1 шт., Регулятором вакуума - 1 шт. Подвесная тележка для размещения оборудования: - полка 1 шт., - полка с ящиком и боковыми рельсами – 1 шт., - Две вертикальные трубы для крепления полок и навесного оборудования. Подвесная тележка для размещения инфузионной станции: - вертикальная труба для крепления инфузионной стойки и инфузионной станции; - инфузионная стойка с крючками на двойной руке. Медицинский рельс | OKI Cielo | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 10 | компл. | потолок | ТИП: мед; ГАБ: 2000х447; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 6; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 4.5 | 380
3474 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.19.2 | Монитор пациента со сменными блоками | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД. Диагональ дисплея: 12,1 дюйм. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1280х800. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N12 | Mindray (КИТАЙ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 313х161х290 |  |  | 0 | 4,1 | Подключается в медицинскую консоль
3475 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.19.14 | Центральная станция мониторирования до 16 коек | ЖК-дисплей. Двусторонний обмен данными с прикроватными мониторами. Сохранение до 240 часов развернутых кривых | BeneVision | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 1
3476 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3477 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
3478 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.23.1 | Насос для энтерального питания | Скорость: 1 – 400 мл/ч, шаг 1 мл/ч; Задаваемый объем: 1 – 5000 мл. 1 - 49 мл шаг 1 мл; 50 - 5000 мл шаг 50 мл; Задаваемое время: 0ч15м – 24ч00м, шаг 15 мин | Энтеропорт плюс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 140x45x115; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт |  |  | 0 | 0,45
3479 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.28 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей. Встроенный блок ИВЛ с пневоприводом, режимы : VC,PC, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV-PRO. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании с тремя ящиками. Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 620 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 691х825х1350 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3480 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.45 | Электрокардиостимулятор наружный | Однокамерный, режим работы AAI / AOO / VVI / VOO, стимуляция 30 - 180 имп/мин, высокочастотная стимуляция 60 - 720 имп/мин, чувствительность 1 - 20 мВ. Масса 0.185 кг | ЭКС-Сетал-1В | Сетал (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 115х60х20
3481 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3482 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.47.4 | Аппарат ИВЛ | Предназначен для кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких в условиях интенсивной терапии,Возрастная группа пациентов:Взрослые, дети, с транспортной тележкой на фиксирующихся колесах,Режимы вентиляции:Принудительная вентиляция легких с управлением по объему, Принудительная вентиляция легких с управлением по давлению, Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по объему и поддержкой давлением спонтанных вдохов,Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением, Апноэ-вентиляция, Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях - поддержка спонтанного дыхания на двух альтернативных уровнях CPAP, Неинвазивная вентиляция легких. Активный увлажнитель дыхательной смеси с автоматическим поддержанием температуры дыхательной смеси независимо от значения минутной вентиляции с системой обогрева шлангов. Размер дисплея 15 дюймов | ELISA 500 | Lowenstein Medical (ШВЕЙЦАРИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 720x1480x840; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0 | 27 | Подключается в медицинскую консоль
3483 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.47.9 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Аккумулятор, фильтр HEPA, фильтр противопылевой,Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл. , младенцы: 2-300 мл. Встроенный сенсорный дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-Т1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 310х240х210 (без ручки) |  |  |  | 6,5
3484 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3485 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 3.59 | Система обогрева пациента | Уровень звуковой мощности (рабочий режим): 55,5 дБА +- 5. Длина воздуховода: 2,1 м. Время нагревания поверхности одеяла с 200 С до 430С: 120 сек, Скорость потока воздуха: 6 м3/мин. Фильтрующая способность фильтра: 99,5 % +- 0,5 %. Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, полное 101.6 см x 203.2 см | LEVEL 1 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 320х390х280; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт |  |  | 0 | 7,2 | Подключается в медицинскую консоль
3486 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 4.12.2 | Двенадцатиканальный электрокардиограф | Построение репрезентативных усредненных комплексов;; Последовательность отведений Стандарт, Кабрера, NEHB; Автоматический режим работы: запись ЭКГ нажатием одной клавиши; Ручной режим работы; Выбор формулы подсчета QTc (Friderica, Bazett, Framingham);максимальное количество одновременно отображаемых отведений ЭКГ12; Встроенная полноформатная алфавитно-цифровая клавиатура; Встроенный принтер; максимальное количество одновременно распечатываемых отведений ЭКГ-12; термобумага Z-образно сложенная; ширина бумаги 210; выбор скорости печати 5; 12,5; 25; 50; Работа в режиме выключенного принтера и передача данных на ПК; ЭКГ-фильтры: миографический, сетевой, подавляющий дрейф изолинии; Ток утечки 5; Частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя 32000; Частота анализа ЭКГ, Гц 1000; Интерфейсы: USB, RJ45, порт передачи данных RS232 ; Встроенный модуль WiFi; Экспорт отчета в формате PDF напрямую на USB-носитель; Встроенная память 350; Комбинированный источник питания: Заменяемый, перезаряжаемый Li-Ion аккумулятор. Дисплей 20,32 см | CARDIOVIT AT-102 G2 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 319x384x90; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт |  |  | 0 | 4,5
3487 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 4.45 | Стетофонендоскоп | Двусторонняя металлическая головка с большой и малой (детской) диафрагмами изготовлена по специальному дизайну. Рабочий диаметр большой диафрагмы - 38 мм, рабочий диаметр малой диафрагмы - 25 мм. Каждая диафрагма снабжена прозрачной пластиковой мембраной. Конструктивная особенность головки позволяет заменять любую из диафрагм на колокол нужного размера. Диафрагмы и колокола крепятся к головке с помощью резьбы. Переключение между рабочими сторонами производится поворотом головки вокруг стержневого клапана на 180 градусов. Плоская сторона стержневого клапана указывает на рабочую сторону головки | LD Special | Little Doctor (СИНГАПУР) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3488 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 4.46.2 | Тонометр для неинвазивного измерения артериального давления механический | Назначение манжеты - для плеча, материал манжеты - нейлон. Диапазон измерения давления 0 - 300 мм рт. ст. Обхват манжеты, максимальный 34 см, обхват манжеты, минимальный 24 см. Диаметр манометра 63 мм. Погрешность измерений 3 мм. рт. ст. Максимально возможное избыточное давление для мембраны 600 мм рт.ст. Размер манжеты 54,5х14,5 см. | 1360-107 PRECISA N | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3489 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.012 | 2,3
3490 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 6.13 | Аппарат для подогрева крови и инфузионных растворов | Время нагрева: 5 мин. Длина канавки для нагрева инфузионной магистрали: 310 см. Температура теплообменника регулируется в диапазоне: от 34 до 41.5 градусов. Точность задания температуры: 0.1 град. Точность поддержания температуры: +-5%. Цифровой LED индикатор для отображения текущей температуры | Ампир-01 | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 225х195х170; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.3 | 2,8
3491 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3492 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3493 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3494 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3495 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3496 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 7.149.3 | Контейнер для медицинских отходов класса А (35л) |  | МК-03 | ООО "МедКом" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
3497 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3498 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
3499 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
3500 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 3 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3501 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 16.14.2 | Планшет тип N2 | Система: Операционная система - Android 8.0 и выше (или аналог). Процессор Qualcomm Snapdragon 800 или аналог. Тактовая частота не ниже 1800 МГц. Количество ядер не менее 2. Встроенная память не менее 16 Гб. Оперативная память не менее 2 Гб Экран: Диагональ - не менее 8 дюймов. Разрешение не ниже 1280 x 800 пикселей. Тип матрицы TFT IPS Беспроводные интерфейсы: Стандартов БЛВС IEEE 802.11 b/a/g/n. Bluetooth 4.2 и выше, 3G, 4G LTE, NFC. Сканер штрих-кодов 1D/2D. Считыватель меток RFID Фотокамера: Тыловая камера - не менее 5 мегапикселей. Фронтальная камера - не менее 2 мегапикселей Дополнительные требования: Время автономной работы не менее 12 часов. Герметичный корпус, возможность обработки дезинфицирующими средствами для выполнения требований санитарных норм в соответствующих зонах МО |  |  | 3 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.045
3502 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 3 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.525
3503 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.18
3504 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.81 | Палата пробуждения на 10 коек с постом м/с | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 3 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.018
3505 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.83 | Шлюз | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3506 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.83 | Шлюз | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3507 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.83 | Шлюз | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3508 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.83 | Шлюз | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3509 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.83 | Шлюз | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
3510 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.84 | Слив | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
3511 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.84 | Слив | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
3512 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.84 | Слив | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3513 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.84 | Слив | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
3514 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.84 | Слив | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3515 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.84 | Слив | 15.13 | Промывной дезинфектор | Корпус, дверь из нержавеющей стали AISI 304.Автоматическая откидывающаяся дверь.Дозирующий насос для средства удаления накипи.Подключение к ХВ и ГВ Встроенный парогенератор.Микропроцессорная система управления. Дозирующий насос для моющего средства.Система сушки и охлаждения | МДМ-П 1А | Фармстил (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x610x1750; ХВ: d20; ГВ: d20; К: d110 |  |  | 0.69 | 96
3516 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
3517 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
3518 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
3519 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 1.31 | Шкаф для документов полузакрытый | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП), на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
3520 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
3521 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3522 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3523 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3524 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3525 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
3526 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3527 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
3528 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3529 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
3530 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
3531 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.7
3532 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 16.29 | Принтер тип №2 | Печать - Цветность печати - черно-белая.Ресурс картриджа - не менее 12000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 50 стр./мин. Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 75000 стр. | Принтер тип №2 | RICOH (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.12
3533 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.024
3534 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.85 | Протокольная | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.12
3535 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.86 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3536 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.86 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
3537 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.86 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
3538 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.86 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
3539 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.86 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
3540 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.86 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3541 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.86 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3542 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.86 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3543 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.86 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3544 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.86 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3545 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.86 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
3546 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.86 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3547 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3548 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3549 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3550 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3551 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3552 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3553 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3554 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3555 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3556 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3557 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3558 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3559 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3560 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3561 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
3562 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3563 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3564 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3565 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3566 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
3567 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.32.3 | Электрокоагулятор | Визуализация настроек на большом цветном дисплее. Сенсорный экран разделенный на 4 квадранта для розеток. Подбор параметров производится на сенсорных дисплеях для удобства управления и обработки. Центральный сенсорный экран. Функция монополярного резания без коагуляции краев разреза. Функция монополярного резания без коагуляции краев разреза при хорошем гемостазе. Функция монополярного резания с коагуляцией краев разреза. Функция монополярной коагуляции. Функция биполярной коагуляции. Функция биполярного рассечения. Функция лигирования сосудов, включая 7 мм и прядей тканей (сертификат FDA по форме 510k). Функция лигирования лимфатических структур (сертификат FDA по форме 510k). Электронная система слежения за характеристиками тканей в операционном поле. Принимает решения о стабилизации мощности иными электрическими параметрами не менее 400 000 раз в секунду. Количество одновременно подключаемых инструментов: 4 инструмента в стандартной комплектации. Количество одновременное активируемых лигирующих инструментов: Один. Журнал использования аппарата (1000 последних включений) с выведением данных о датах, мощностях, режимах, времени на экран для удобства пользователей. Наличие двух журналов (использование и ошибки), визуализация для пользователей. Скорость цикла лигирования электролигирующим режимом с улучшенными качественными и скоростными характеристиками для заваривания сосудов до 7 мм диаметром.: 1,5 – 3 сек | FT Valleylab FT10 | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 462х368х178; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт |  |  | 0 | 10,1 | Подключается в медицинскую консоль
3568 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3569 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3570 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3571 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3572 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3573 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3574 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3575 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 4.6.2 | УЗИ аппарат портативный (2 датчика) | Переносной полностью цифровой специализированный цветной ультразвуковой диагностический аппарат для работы в операционных и проведения малоинвазивных вмешательств и операций под контролем ультразвука в комплекте с 2 датчиками: широкополосный мультичастотный конвексный и широкополосный линейный датчик. Программное обеспечение для в-сканирования с отклонением угла и улучшенным распознаванием иглы, м-режим. Включает в себя тележку с док-станцией и устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | VENUE 50 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0.375 |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
3576 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3577 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3578 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3579 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3580 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3581 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3582 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3583 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.87 | Операционная (молочная железа) | 19.156 | Набор микрохирургических инструментов |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт.
3584 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 2.17.2 | Медицинский металлический шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый широкий | Шкаф на ножках, верхняя секция с дверцами, изготовленных из металла с применением лазерной резки и стекла, двумя полками (стекло или металл), нижняя секция с металлическими дверцами с замками и полкой. Корпус и нижние фасады- Металл в полимерно-порошковом покрытии. Ручка металлическая | М-ШВ-80 (Металл) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х450х1870
3585 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3586 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3587 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3588 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3589 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
3590 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3591 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3592 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
3593 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3594 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3595 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
3596 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
3597 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
3598 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.88 | Предоперационная на 2 операционных | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3599 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3600 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3601 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3602 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3603 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3604 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3605 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3606 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3607 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3608 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3609 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3610 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3611 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3612 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3613 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
3614 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3615 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3616 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3617 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3618 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
3619 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.32.3 | Электрокоагулятор | Визуализация настроек на большом цветном дисплее. Сенсорный экран разделенный на 4 квадранта для розеток. Подбор параметров производится на сенсорных дисплеях для удобства управления и обработки. Центральный сенсорный экран. Функция монополярного резания без коагуляции краев разреза. Функция монополярного резания без коагуляции краев разреза при хорошем гемостазе. Функция монополярного резания с коагуляцией краев разреза. Функция монополярной коагуляции. Функция биполярной коагуляции. Функция биполярного рассечения. Функция лигирования сосудов, включая 7 мм и прядей тканей (сертификат FDA по форме 510k). Функция лигирования лимфатических структур (сертификат FDA по форме 510k). Электронная система слежения за характеристиками тканей в операционном поле. Принимает решения о стабилизации мощности иными электрическими параметрами не менее 400 000 раз в секунду. Количество одновременно подключаемых инструментов: 4 инструмента в стандартной комплектации. Количество одновременное активируемых лигирующих инструментов: Один. Журнал использования аппарата (1000 последних включений) с выведением данных о датах, мощностях, режимах, времени на экран для удобства пользователей. Наличие двух журналов (использование и ошибки), визуализация для пользователей. Скорость цикла лигирования электролигирующим режимом с улучшенными качественными и скоростными характеристиками для заваривания сосудов до 7 мм диаметром.: 1,5 – 3 сек | FT Valleylab FT10 | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 462х368х178; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт |  |  | 0 | 10,1 | Подключается в медицинскую консоль
3620 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.34.4 | Эндоскопический отсасыватель | Максимальный вакуум: -91 кПа. Поток воздуха: 36 л/мин. Показания индикатора уровня вакуума: от 0 до -1 бар. Класс точности: 1,6. Время непрерывной работы: 24 часа. Уровень шума при максимальном вакууме: 50 дБ. Объем емкости: 1,5 л | С361 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 900х410х450; ЭОМ: 220 В - 0,17 кВт |  |  | 0.008 | 10,5 | Подключается в медицинскую консоль
3621 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3622 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3623 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3624 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3625 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3626 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3627 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3628 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 4.6.2 | УЗИ аппарат портативный (2 датчика) | Переносной полностью цифровой специализированный цветной ультразвуковой диагностический аппарат для работы в операционных и проведения малоинвазивных вмешательств и операций под контролем ультразвука в комплекте с 2 датчиками: широкополосный мультичастотный конвексный и широкополосный линейный датчик. Программное обеспечение для в-сканирования с отклонением угла и улучшенным распознаванием иглы, м-режим. Включает в себя тележку с док-станцией и устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | VENUE 50 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0.375 |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
3629 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3630 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3631 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3632 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3633 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3634 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3635 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3636 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 19.49.1 | Монитор медицинский высокого разрешения | Разрешение: 3840х2160 пиксели, Управление: Кнопки, Активная зона (ГxВ): 697х392 мм, Экран: 32" | S3281P | Shenzhen Beacon Display Technology Со., Ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 752х436х68 |  |  |  | 14
3637 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 19.61 | Система получения флуоресцентных изображений | Блок обработки видеосигнала - осветитель: Максимальное разрешение изображения, пиксель 1920x1080; Светодиодный тип источника света; Видеовыходы HD-SDI, 3G-SDI, DVI; Габариты, мм 385 х 150 х 410; Вес 15 кг; Режим совмещения изображения в "белом свете" с визуализацией флюоресценции в ближнем инфракрасном дианазоне. Головка визуализации: Максимальное разрешение, пиксель 1920x1080; Габариты, мм 140 х 90 х 125; Вес 0,5 кг; Длина кабеля 3 метра; Тип защиты от поражения электрическим током класс 1; Возможность переключения между режимами кнопкой на головке камеры. Монитор: Диагональ экрана - 31 дюйм; Разрешение пикселей 4096 х 2160; угол обзора по вертикали, градусов 178; Максимальная яркость, кд/м2 500; Вес 11 кг. Приборная стойка: количество полок-3; ширина полок - 450 мм глубина - 490 мм; максимальная загрузка одной полки - 50 кг; Мощность трансформатора, ВА 2000. Кронштейн: Длина 300 мм; Максимальная нагрузка 12 кг. Система архивирования и управления данными: Поддерживаемые форматы изображений BMP, JPG,TIFF, PNG; Дисплей 8 дюймов; Вес 9 кг | SPY PHI | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0.5
3638 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 19.71.8 | Ультразвуковой видеогастроскоп | Угол поля зрения 100ᵒ, Диаметр дистального конца 13,4 мм. Диаметр вводимой трубки 10,9 мм, Диаметр инструментального канала 2,2 мм, Длина рабочей части 1250 мм | EVIS EUS OLYMPUS GF-UE190 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3639 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 19.80.9 | Видеобронхоскоп | Диаметр дистального конца 3,1 мм. Диаметр вводимой трубки 2,8 мм, Диаметр инструментального канала 1,2 мм, Длина рабочей части 600 мм, Поле обзора 110 | BF-XP190 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3640 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 19.84.1 | Эндоскопическая иригационная помпа | Для подачи воды во время проведения эндоскопических осмотров и операций. Помпа оснащена устройством регулировки скорости подачи жидкости | ENDOMATE PUMP | Эндостарс (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 100х200х330 |  |  |  | 4,5
3641 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 19.85.1 | Эндоскопический инсуфлятор | 5 режимов скорости потока газа: 1.2 л/мин; 2 л/мин; 3 л/мин; 4 л/мин; 5 л/мин, Выходное давление: 50 кПа +-5%, Диапазон входного давления при работе с системой: от 0.25 до 0.65 МПа +-0.05 МПа, Время установления рабочего режима: 5 мин, Продолжительность непрерывной работы 4 часов, Встроенная система нагрева CO2 Индикаторы: степень входного давления; подача газа; текущее давление; нагрев, Сенсорные кнопки переключения режимов скорости потока газа | Endomate СО2 | Эндостарс (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 100х200х300 |  |  |  | 5
3642 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.89 | Операционная (молочная железа) | 19.156 | Набор микрохирургических инструментов |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт.
3643 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3644 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
3645 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
3646 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
3647 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.28 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей. Встроенный блок ИВЛ с пневоприводом, режимы : VC,PC, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV-PRO. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании с тремя ящиками. Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 620 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 691х825х1350 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3648 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
3649 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3650 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3651 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3652 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3653 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3654 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
3655 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.90 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3656 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3657 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
3658 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
3659 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
3660 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
3661 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3662 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3663 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3664 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3665 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3666 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3667 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
3668 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.91 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3669 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3670 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3671 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3672 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3673 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3674 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3675 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3676 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3677 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3678 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3679 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3680 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.19.7 | Монитор для определения сердечного выброса | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, мультигаз, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость, сердечный выброс. Диагональ дисплея: 18,5 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N17 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 355х210х466 |  |  | 0 | 7,3 | Подключается в медицинскую консоль
3681 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3682 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3683 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3684 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.28.3 | Аппарат наркозно-дыхательный | Анестезиологическая система для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной тачскрин дисплей 15 дюймов, электронный смеситель, электронные флуометры, электронный испаритель (2 шт). Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Спирометрия пациента. Автоматизированные маневры рекруитмента. Пауза подачи газа. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока , канистрой абсорбера и интегрированным конденсором. Интегрированный бронхоотсос. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании | AISYS | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 820х680х1340 |  |  | 0 | 190 | Подключается в медицинскую консоль
3685 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3686 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3687 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3688 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3689 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3690 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3691 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3692 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3693 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 9.1 | Роботизированная хирургическая система | Для проведения робот-ассистированных лапароскопических хирургических операций | SENHANCE | Asensus Surgical Italia S.r.l. (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: Кокпит (1410х610х1560), Манипулятор (2330х750х2150), Модуль (500х3+60х220); ЭОМ: 220 В - 1,95 кВт |  |  | 0.488 | кокпит 233; манипулятр 335; модуль 19 кг
3694 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3695 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 9.55.5 | Ларингоскоп с набором клинков | Прямые клинки № 2,3,4 типа Миллер, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Miller F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3696 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
3697 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.92 | Операционная роботизированная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3698 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 2.17.2 | Медицинский металлический шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый широкий | Шкаф на ножках, верхняя секция с дверцами, изготовленных из металла с применением лазерной резки и стекла, двумя полками (стекло или металл), нижняя секция с металлическими дверцами с замками и полкой. Корпус и нижние фасады- Металл в полимерно-порошковом покрытии. Ручка металлическая | М-ШВ-80 (Металл) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х450х1870
3699 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3700 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3701 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3702 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3703 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
3704 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3705 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3706 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
3707 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3708 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3709 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
3710 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
3711 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
3712 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.93 | Предоперационная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3713 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3714 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3715 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3716 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3717 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3718 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3719 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3720 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3721 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3722 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3723 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3724 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3725 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3726 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3727 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
3728 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3729 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3730 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3731 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3732 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
3733 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3734 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3735 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3736 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3737 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3738 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3739 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3740 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.159 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой | Функция ультразвуковой диссекции и коагуляции. Функция биполярной диссекции и коагуляции.Защита корпуса G11 от проникновения - IP21. Выходная мощность 135 Вт в биполярном режиме, 35 Вт в ультразвуковом режиме | G11 | ETHICON (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 335х350х136 |  |  | 0 | 5,9 | Подключается в медицинскую консоль
3741 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 3.194 | Система для радиочастотной абляции для чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей | Система для радиочастотной абляциидля чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей. Генератор обеспечивает подачу радиочастотной энергии на активные электроды для осуществления абляционной процедуры и обеспечивает локальный нагрев ткани на конце электрода. Комплект инструментов для абляции. Категория пациентов: взрослые. Частота электрической сети, Гц: 50. Напряжение электрической сети, В: 220. Режим работы: коагуляция, резание. Класс безопасности: I/BF. Рабочая частота, МГц: 0,47. Выходная мощность, Вт: 200. Способ управления: панель управления | COOL-TIP E | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 483х432х110 |  |  | 0 | 6,5
3742 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 4.6.2 | УЗИ аппарат портативный (2 датчика) | Переносной полностью цифровой специализированный цветной ультразвуковой диагностический аппарат для работы в операционных и проведения малоинвазивных вмешательств и операций под контролем ультразвука в комплекте с 2 датчиками: широкополосный мультичастотный конвексный и широкополосный линейный датчик. Программное обеспечение для в-сканирования с отклонением угла и улучшенным распознаванием иглы, м-режим. Включает в себя тележку с док-станцией и устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | VENUE 50 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0.375 |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
3743 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3744 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 9.29 | Аппарат хирургический, гибридной энергии | Режимы: Биполярная коагуляция, Биполярное резание, Монополярная коагуляция, Монополярное резание, Выходная мощность 400 Вт, Рабочая частота 440 кГц, максимальная мощность на выходе – 1500 ВА, Размеры см. 37 х 46,5 х 15,6 см, Вес кг. 12,5, Параметры электропитания, 100-120 В/220-240 В, 50/60 Гц; Совместимость с EndoAlpha. Ультразвуковой генератор USG-400, Рабочая частота 47 кГц для 5 мм инструментов | THUNDERBEAT | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 375х156х480; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0.225 | 9
3745 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3746 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 9.55.5 | Ларингоскоп с набором клинков | Прямые клинки № 2,3,4 типа Миллер, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Miller F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3747 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
3748 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3749 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3750 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3751 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3752 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 19.60.1 | Стойка эндоскопическая с режимом визуализации 4К для торакальной хирургии | В комплекте: Видеоцентр эндоскопической. Источник света. Видеокамера эндоскопическая. Монитор эндоскопический. Помпа эндоскопическая. Стойка мобильная для аппаратуры. Устройство архивации. Инсуфлятор с устройством подогрева газа. Комплект инструментов | OTV-S400 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0
3753 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 19.80.6 | Фибробронхоскоп (бронхофиброскоп) с уменьшенным диаметром вводимой трубки | Диаметр вводимой трубки 4,9 мм, диаметр рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина вводимой трубки 600 мм, изгиб дистального конца вверх/вниз180 град/130 град | FB-15RBS | PENTAX (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3754 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 19.80.7 | Фибробронхоскоп (бронхофиброскоп) портативный стандартный | Диаметр вводимой трубки 6,0 мм, диаметр рабочего канала 2,6 мм, рабочая длина вводимой трубки 600 мм, изгиб дистального конца вверх/вниз 180 град/130 град | FB-18RBS | PENTAX (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3755 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 19.156 | Набор микрохирургических инструментов |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт.
3756 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.95 | Операционная (торакальная) | 19.192 | Инструменты хирургические (для сердечно-сосудистой хирургии) |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт.
3757 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3758 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3759 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3760 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3761 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3762 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3763 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3764 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3765 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3766 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3767 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3768 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3769 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3770 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3771 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
3772 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3773 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3774 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3775 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3776 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
3777 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3778 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3779 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3780 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3781 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3782 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3783 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3784 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.159 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой | Функция ультразвуковой диссекции и коагуляции. Функция биполярной диссекции и коагуляции.Защита корпуса G11 от проникновения - IP21. Выходная мощность 135 Вт в биполярном режиме, 35 Вт в ультразвуковом режиме | G11 | ETHICON (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 335х350х136 |  |  | 0 | 5,9 | Подключается в медицинскую консоль
3785 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 3.194 | Система для радиочастотной абляции для чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей | Система для радиочастотной абляциидля чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей. Генератор обеспечивает подачу радиочастотной энергии на активные электроды для осуществления абляционной процедуры и обеспечивает локальный нагрев ткани на конце электрода. Комплект инструментов для абляции. Категория пациентов: взрослые. Частота электрической сети, Гц: 50. Напряжение электрической сети, В: 220. Режим работы: коагуляция, резание. Класс безопасности: I/BF. Рабочая частота, МГц: 0,47. Выходная мощность, Вт: 200. Способ управления: панель управления | COOL-TIP E | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 483х432х110 |  |  | 0 | 6,5
3786 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 4.6.2 | УЗИ аппарат портативный (2 датчика) | Переносной полностью цифровой специализированный цветной ультразвуковой диагностический аппарат для работы в операционных и проведения малоинвазивных вмешательств и операций под контролем ультразвука в комплекте с 2 датчиками: широкополосный мультичастотный конвексный и широкополосный линейный датчик. Программное обеспечение для в-сканирования с отклонением угла и улучшенным распознаванием иглы, м-режим. Включает в себя тележку с док-станцией и устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | VENUE 50 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0.375 |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
3787 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3788 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 9.29 | Аппарат хирургический, гибридной энергии | Режимы: Биполярная коагуляция, Биполярное резание, Монополярная коагуляция, Монополярное резание, Выходная мощность 400 Вт, Рабочая частота 440 кГц, максимальная мощность на выходе – 1500 ВА, Размеры см. 37 х 46,5 х 15,6 см, Вес кг. 12,5, Параметры электропитания, 100-120 В/220-240 В, 50/60 Гц; Совместимость с EndoAlpha. Ультразвуковой генератор USG-400, Рабочая частота 47 кГц для 5 мм инструментов | THUNDERBEAT | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 375х156х480; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0.225 | 9
3789 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3790 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 9.55.5 | Ларингоскоп с набором клинков | Прямые клинки № 2,3,4 типа Миллер, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Miller F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3791 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
3792 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3793 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3794 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3795 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3796 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 19.60.1 | Стойка эндоскопическая с режимом визуализации 4К для торакальной хирургии | В комплекте: Видеоцентр эндоскопической. Источник света. Видеокамера эндоскопическая. Монитор эндоскопический. Помпа эндоскопическая. Стойка мобильная для аппаратуры. Устройство архивации. Инсуфлятор с устройством подогрева газа. Комплект инструментов | OTV-S400 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0
3797 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 19.80.6 | Фибробронхоскоп (бронхофиброскоп) с уменьшенным диаметром вводимой трубки | Диаметр вводимой трубки 4,9 мм, диаметр рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина вводимой трубки 600 мм, изгиб дистального конца вверх/вниз180 град/130 град | FB-15RBS | PENTAX (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3798 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 19.80.7 | Фибробронхоскоп (бронхофиброскоп) портативный стандартный | Диаметр вводимой трубки 6,0 мм, диаметр рабочего канала 2,6 мм, рабочая длина вводимой трубки 600 мм, изгиб дистального конца вверх/вниз 180 град/130 град | FB-18RBS | PENTAX (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3799 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 19.156 | Набор микрохирургических инструментов |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт.
3800 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.97 | Операционная (торакальная) | 19.192 | Инструменты хирургические (для сердечно-сосудистой хирургии) |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт.
3801 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3802 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3803 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3804 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3805 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3806 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3807 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3808 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3809 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3810 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.7 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 3 шт. Плечо для крепления монитора на консольном блоке. Дополнительная потолочная рука для крепления монитора | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3811 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.13.3 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Модуль дистанционного управления для цифровых систем. Диагональ монитора: 27 дюймов | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3812 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3813 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3814 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3815 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
3816 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3817 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3818 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3819 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3820 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
3821 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3822 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3823 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3824 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3825 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3826 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3827 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3828 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.159 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой | Функция ультразвуковой диссекции и коагуляции. Функция биполярной диссекции и коагуляции.Защита корпуса G11 от проникновения - IP21. Выходная мощность 135 Вт в биполярном режиме, 35 Вт в ультразвуковом режиме | G11 | ETHICON (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 335х350х136 |  |  | 0 | 5,9 | Подключается в медицинскую консоль
3829 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 3.194 | Система для радиочастотной абляции для чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей | Система для радиочастотной абляциидля чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей. Генератор обеспечивает подачу радиочастотной энергии на активные электроды для осуществления абляционной процедуры и обеспечивает локальный нагрев ткани на конце электрода. Комплект инструментов для абляции. Категория пациентов: взрослые. Частота электрической сети, Гц: 50. Напряжение электрической сети, В: 220. Режим работы: коагуляция, резание. Класс безопасности: I/BF. Рабочая частота, МГц: 0,47. Выходная мощность, Вт: 200. Способ управления: панель управления | COOL-TIP E | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 483х432х110 |  |  | 0 | 6,5
3830 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 4.6.2 | УЗИ аппарат портативный (2 датчика) | Переносной полностью цифровой специализированный цветной ультразвуковой диагностический аппарат для работы в операционных и проведения малоинвазивных вмешательств и операций под контролем ультразвука в комплекте с 2 датчиками: широкополосный мультичастотный конвексный и широкополосный линейный датчик. Программное обеспечение для в-сканирования с отклонением угла и улучшенным распознаванием иглы, м-режим. Включает в себя тележку с док-станцией и устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | VENUE 50 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0.375 |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
3831 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3832 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 9.2 | Система управления эндохирургическим оборудованием | Возможность записи сигнала от любого источника видеосигнала в операционной. Управление видеопотоками через сенсорный экран, расположенный на хирургической консоли. Поддержка стандарта 4K. Возможность подключения камеры операционного поля (камера в хирургической лампе). Возможность подключения обзорной камеры. Управление совместимым эндохирургическим, мультимедийным и периферийным оборудованием с сенсорного экрана в стерильной зоне | EndoALPHA | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 800-975х600-700х1800-2050; ЭОМ: 220 В - 0,98 кВт |  |  | 0.245 | 500
3833 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 9.29 | Аппарат хирургический, гибридной энергии | Режимы: Биполярная коагуляция, Биполярное резание, Монополярная коагуляция, Монополярное резание, Выходная мощность 400 Вт, Рабочая частота 440 кГц, максимальная мощность на выходе – 1500 ВА, Размеры см. 37 х 46,5 х 15,6 см, Вес кг. 12,5, Параметры электропитания, 100-120 В/220-240 В, 50/60 Гц; Совместимость с EndoAlpha. Ультразвуковой генератор USG-400, Рабочая частота 47 кГц для 5 мм инструментов | THUNDERBEAT | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 375х156х480; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0.225 | 9
3834 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3835 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 9.55.5 | Ларингоскоп с набором клинков | Прямые клинки № 2,3,4 типа Миллер, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Miller F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3836 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3837 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3838 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3839 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3840 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.60.2 | Стойка эндоскопическая для гинекологии с ICG | В комплекте: Видеоцентр эндоскопический. Источник света. Видеокамера эндоскопическая. Монитор эндоскопический. Помпа эндоскопическая. Стойка мобильная для аппаратуры. Устройство архивации. Инсуфлятор с устройством подогрева газа. Комплект инструментов | OTV-S300 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0
3841 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.156 | Набор микрохирургических инструментов |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт.
3842 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.182 | Щипцы для удаления плодного яйца прямые | Щипцы акушерские по WINTER, прямые, длина 290 мм | ET301R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3843 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.189 | Набор хирургических гинекологических инструментов |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3844 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.193 | Зеркало влагалищное | Зеркало вагинальное по SIMS, двустроннее, 80х36 / 90х40 мм, длина 175 мм | EL409R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3845 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.194 | Зеркало-подъемник влагалищное | Зеркало вагинальное по MARTIN, 105х27 мм, длина 250 мм | EL870R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3846 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.195 | Зонд маточный | Зонд по SIMPSON, маточный, 4/310 мм | EO020 | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3847 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.200 | Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки №2 | Кюретка по RECAMIER, маточная, острая, жесткая, диам. 10,5 мм, длина 300 мм | ER222R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3848 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.201 | Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки № 4 | Кюретка по RECAMIER, маточная, острая, жесткая, диам.14 мм, длина 300 мм | ER224R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3849 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.202 | Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки № 6 | Кюретка по RECAMIER, маточная, острая, жесткая, диам.16,5 мм, длина 300 мм | ER226R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3850 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.203 | Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани №2 | Кюретка по RECAMIER маточная, тупая, жесткая, диам. 10,5 мм, длина 300 мм | ER322R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3851 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.204 | Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани №4 | Кюретка по RECAMIER маточная, тупая, жесткая, диам. 14,0 мм, длина 300 мм | ER324R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3852 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.205 | Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани №6 | Кюретка по RECAMIER маточная, тупая, жесткая, диам. 16,5 мм, длина 300 мм | ER326R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3853 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.206 | Расширители канала шейки матки-гегара | Комплект с №3 по 14 |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3854 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.100 | Операционная (онкогинекология) | 19.207 | Щипцы однозубые для оттягивания матки | Пулевка по SCHROEDER, длина 250 мм | EO111R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3855 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 2.51 | Стол инструментальный (Боброва) |  | БТ-Ск-6-15 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х850
3856 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3857 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3858 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3859 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
3860 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 2.89.2 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 7 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3861 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 2.90 | Скоростная инфузионная система | Звуковые и визуальные сигналы при достижении температуры резервуара 43,9 град. C. Автоматизированные компрессионные камеры - наличие Вмещают инфузионные пакеты объёмом до 1 литра. Обеспечивает постоянное давление 300 мм рт.ст | Level 1 H-1000 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 190,5х304,8х342,9; ЭОМ: 220 В - 0,12 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3862 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
3863 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
3864 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
3865 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.13.1 | Светильник операционный потолочный двухкупольный со встроенной видеокамерой | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Разрешение встроенной видеокамеры Full HD: 1920х1080. Цифровое увеличение: 12х. Оптическое увеличение: 10х. Подвесное плечо для установки одного монитора. Диагональ монитора: 27 дюймов. | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
3866 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
3867 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.15 | Стол инструментальный (типа Гусь) | Каркас и поддон из нерж. стали | СИ-51 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х700х850-1250
3868 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.17.1 | Стол операционный универсальный для общей хирургии | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 460 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +36/-36 град. Электрогидравлический привод регулировки наклона спинной секции вверх/вниз: +90/-45 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 595 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 1095 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2080 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase V8 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 2080х590х595-1095 |  |  |  | 291
3869 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.19.5 | Модульный монитор пациента | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД, оценка глубины анестезии, нейромышечная проводимость. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
3870 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.19.15 | Монитор нейро-мышечной передачи | Диапазон регулировки величины импульса воздействующего тока на активной нагрузке 3 кОм от 0 до 60 мА Относительная погрешность установки величины импульса воздействующего тока не более 10% в диапазоне токов 20-60 мА на нагрузке 3 кОм Длительность импульса воздействующего тока 350 мкс Нормируемый диапазон измерения мышечного ответа от 1 до 5 см Режимы измерения мышечного ответа ST.,TOF, DBS, PTC Относительная погрешность поддержания амплитуды импульса воздействующего тока +-10% Относительная погрешность измерения межэлектродного сопротивления +-20%. Точность измерения температуры в диапазоне температур от 30 до 40 град +- 0,2 град С. Кварцевая стабилизация часов реального времени имеется. Питание две батареи или два аккумулятора размера АА | МНМБ-ДИАМАНТ | ООО "Диамант" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 | 0,3
3871 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
3872 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
3873 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
3874 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.32 | Электрохирургический аппарат | Тип экрана: сенсорный, Размер дисплея, дюйм: 10,4, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в монополярном режиме: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в биполярном режиме резания: 400 Вт, Максимальная выходная мощность при номинальном сопротивлении нагрузки в режиме лигирования сосудов: 360 Вт | VIO 3 | ERBE (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 415x215x375; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 12,5 | Подключается в медицинскую консоль
3875 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
3876 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
3877 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
3878 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
3879 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3880 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.55 | Стол-тележка инструментальный | С принадлежностями. Левая сторона передней части имеет круглую съёмную выдвижную ёмкость из нержавеющей стали объёмом 2 л. Правая боковая сторона имеет круглую съёмную выдвижную пластмассовую ёмкость объёмом 3 л | F-17n | МЕДИЦИНОФФ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х470х975
3881 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.59.2 | Система управляемой гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры: 35 - 39 град. C. Безопасность отключения 41.1 - 41.5 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C). Диапазон настройки температуры: 9 - 50 град. C. Производительность насоса: max. 19 л/min, max. 0.34 Па (10 Вт). Мощность обогрева: 500 Вт. Время нагрева: 5 - 10 мин. Давление: 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара:0.7/1.4 л (min./max.) | HICO-AQUATHERM 660 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х200х290; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0 | 7 | Подключается в медицинскую консоль
3882 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.159 | Генератор электрохирургический, ультразвуковой | Функция ультразвуковой диссекции и коагуляции. Функция биполярной диссекции и коагуляции.Защита корпуса G11 от проникновения - IP21. Выходная мощность 135 Вт в биполярном режиме, 35 Вт в ультразвуковом режиме | G11 | ETHICON (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 335х350х136 |  |  | 0 | 5,9 | Подключается в медицинскую консоль
3883 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 3.194 | Система для радиочастотной абляции для чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей | Система для радиочастотной абляциидля чрескожной, лапароскопической и интраоперационной абляции тканей. Генератор обеспечивает подачу радиочастотной энергии на активные электроды для осуществления абляционной процедуры и обеспечивает локальный нагрев ткани на конце электрода. Комплект инструментов для абляции. Категория пациентов: взрослые. Частота электрической сети, Гц: 50. Напряжение электрической сети, В: 220. Режим работы: коагуляция, резание. Класс безопасности: I/BF. Рабочая частота, МГц: 0,47. Выходная мощность, Вт: 200. Способ управления: панель управления | COOL-TIP E | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 483х432х110 |  |  | 0 | 6,5
3884 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 4.6.2 | УЗИ аппарат портативный (2 датчика) | Переносной полностью цифровой специализированный цветной ультразвуковой диагностический аппарат для работы в операционных и проведения малоинвазивных вмешательств и операций под контролем ультразвука в комплекте с 2 датчиками: широкополосный мультичастотный конвексный и широкополосный линейный датчик. Программное обеспечение для в-сканирования с отклонением угла и улучшенным распознаванием иглы, м-режим. Включает в себя тележку с док-станцией и устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | VENUE 50 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0.375 |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
3885 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
3886 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3887 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 9.55.5 | Ларингоскоп с набором клинков | Прямые клинки № 2,3,4 типа Миллер, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Miller F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3888 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 10.33.1 | Дверь рентгенозащитная однопольная | Проем в свету мин. 1450х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3889 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
3890 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3891 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.16 | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии |  |  | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3892 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.62.1 | Комплект эндовидеосистемы 3D FULLHD для гинекологии | Монитор жидкокристаллический с диагональю 31 дюйма; монитор медицинского назначения с диагональю 27"; Блок обработки видеоизображений для 2D/3D визуализации; источник света эндоскопический; видеолапароскоп жесткий 3D HD 0 град; держатель камеры (видеолапароскопа); клавиатура для ввода данных в систему документирования; поляризационные очки 3D; тележка эндоскопическая; аппарат для инсуффляции; аппарат для ирригации и аспираци, универсальный; аппарат электрохирургический; комплект инструментов. Габариты блока управления камерой, мм: 330х146х353. Вес блока управления камерой, кг: 10,2 | Einstein Vision EV3.0 | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЛВС: 1 |  |  | 0
3893 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.118 | Ранорасширитель хирургический | Инструмент для разведения и удерживания краев раны при торакотомиях, операциях на легких и других органов. Максимальная высота для установки комплекса ретракторов 550 мм |  | Thompson Surgical Instruments (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
3894 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.156 | Набор микрохирургических инструментов |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт.
3895 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.182 | Щипцы для удаления плодного яйца прямые | Щипцы акушерские по WINTER, прямые, длина 290 мм | ET301R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3896 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.189 | Набор хирургических гинекологических инструментов |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3897 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.193 | Зеркало влагалищное | Зеркало вагинальное по SIMS, двустроннее, 80х36 / 90х40 мм, длина 175 мм | EL409R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3898 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.194 | Зеркало-подъемник влагалищное | Зеркало вагинальное по MARTIN, 105х27 мм, длина 250 мм | EL870R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3899 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.195 | Зонд маточный | Зонд по SIMPSON, маточный, 4/310 мм | EO020 | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3900 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.200 | Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки №2 | Кюретка по RECAMIER, маточная, острая, жесткая, диам. 10,5 мм, длина 300 мм | ER222R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3901 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.201 | Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки № 4 | Кюретка по RECAMIER, маточная, острая, жесткая, диам.14 мм, длина 300 мм | ER224R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3902 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.202 | Кюретка для выскабливания слизистой оболочки матки № 6 | Кюретка по RECAMIER, маточная, острая, жесткая, диам.16,5 мм, длина 300 мм | ER226R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3903 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.203 | Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани №2 | Кюретка по RECAMIER маточная, тупая, жесткая, диам. 10,5 мм, длина 300 мм | ER322R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3904 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.204 | Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани №4 | Кюретка по RECAMIER маточная, тупая, жесткая, диам. 14,0 мм, длина 300 мм | ER324R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3905 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.205 | Кюретка для удаления остатков плодного яйца и плацентарной ткани №6 | Кюретка по RECAMIER маточная, тупая, жесткая, диам. 16,5 мм, длина 300 мм | ER326R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3906 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.206 | Расширители канала шейки матки-гегара | Комплект с №3 по 14 |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3907 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.102 | Операционная (онкогинекология) | 19.207 | Щипцы однозубые для оттягивания матки | Пулевка по SCHROEDER, длина 250 мм | EO111R | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 10 | шт.
3908 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 2.17.2 | Медицинский металлический шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый широкий | Шкаф на ножках, верхняя секция с дверцами, изготовленных из металла с применением лазерной резки и стекла, двумя полками (стекло или металл), нижняя секция с металлическими дверцами с замками и полкой. Корпус и нижние фасады- Металл в полимерно-порошковом покрытии. Ручка металлическая | М-ШВ-80 (Металл) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х450х1870
3909 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3910 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3911 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3912 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3913 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
3914 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3915 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3916 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
3917 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3918 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3919 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
3920 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
3921 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
3922 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.104 | Предоперационная на 2 операционных | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3923 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3924 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.5 | Перекладчик пациента | Максимальный вес пациента для перемещения: 200 кг. Встроенные аккумуляторные батареи для обеспечения автономной работы | SE-A | НИНБО КАЙФАТ МЕДИКАЛ САЙЭНС ЭНД ТЕХНИКАЛ КО., ЛТД (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2130Х810х650-930; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  |  | 295
3925 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
3926 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
3927 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
3928 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.47.9 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Аккумулятор, фильтр HEPA, фильтр противопылевой,Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл. , младенцы: 2-300 мл. Встроенный сенсорный дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-Т1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 310х240х210 (без ручки) |  |  |  | 6,5
3929 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
3930 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3931 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3932 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3933 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3934 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3935 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3936 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
3937 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.105 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3938 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3939 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.5 | Перекладчик пациента | Максимальный вес пациента для перемещения: 200 кг. Встроенные аккумуляторные батареи для обеспечения автономной работы | SE-A | НИНБО КАЙФАТ МЕДИКАЛ САЙЭНС ЭНД ТЕХНИКАЛ КО., ЛТД (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2130Х810х650-930; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  |  | 295
3940 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
3941 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
3942 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
3943 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.47.9 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Аккумулятор, фильтр HEPA, фильтр противопылевой,Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл. , младенцы: 2-300 мл. Встроенный сенсорный дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-Т1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 310х240х210 (без ручки) |  |  |  | 6,5
3944 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
3945 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3946 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3947 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3948 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3949 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3950 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 9.55.6 | Ларингоскоп с набором клинков | Изогнутые клинки № 2,3,4 типа Макинтош, перезаряжаемая рукоятка. В футляре. В комплекте с зарядным устройством | Ri-modul Macintosh F.O | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
3951 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
3952 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.106 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3953 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 2.17.2 | Медицинский металлический шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый широкий | Шкаф на ножках, верхняя секция с дверцами, изготовленных из металла с применением лазерной резки и стекла, двумя полками (стекло или металл), нижняя секция с металлическими дверцами с замками и полкой. Корпус и нижние фасады- Металл в полимерно-порошковом покрытии. Ручка металлическая | М-ШВ-80 (Металл) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х450х1870
3954 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3955 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3956 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3957 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3958 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
3959 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3960 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3961 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
3962 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3963 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3964 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
3965 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
3966 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
3967 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.109 | Предоперационная на 2 операционных | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3968 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 2.17.2 | Медицинский металлический шкаф-витрина комбинированный двухстворчатый широкий | Шкаф на ножках, верхняя секция с дверцами, изготовленных из металла с применением лазерной резки и стекла, двумя полками (стекло или металл), нижняя секция с металлическими дверцами с замками и полкой. Корпус и нижние фасады- Металл в полимерно-порошковом покрытии. Ручка металлическая | М-ШВ-80 (Металл) | Меделия (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х450х1870
3969 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 2.82 | Подставка с одним тазом | Пятилучевое основание на колесных опорах, нерж. сталь. Таз диаметром не более 360 мм, объем не более 9 л | ПТ-1 | Мединдустрия Сервис (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: d545х850
3970 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83 | Подставка для стерилизационных коробок (биксов) | Материал - нержавеющая сталь. Стол 400х400 мм, регулировка по высоте 0-20 мм, крышка открывается с помощью педального привода. Возможно изготовление на колесах 50 мм с тормозом | AT-B08 | АРТИНОКС (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510х455х955
3971 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 2.83.1 | Коробки стерилизационные (биксы) | Коробки имеют круглую форму, снабжены фильтрами. Нержавеющая сталь |  | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед
3972 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
3973 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
3974 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3975 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3976 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
3977 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3978 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3979 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
3980 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
3981 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
3982 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.110 | Предоперационная на 2 операционных | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3983 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.111 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3984 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.111 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
3985 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.111 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
3986 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.111 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
3987 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.111 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
3988 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.111 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
3989 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.111 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
3990 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.111 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
3991 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.111 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
3992 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.111 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
3993 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.111 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
3994 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.111 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
3995 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
3996 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
3997 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
3998 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
3999 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.28 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей. Встроенный блок ИВЛ с пневоприводом, режимы : VC,PC, SIMV-VC, SIMV-PC, PSV-PRO. Интегрированный модуль газоанализа. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании с тремя ящиками. Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 620 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 691х825х1350 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
4000 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
4001 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4002 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4003 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4004 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4005 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
4006 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
4007 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.112 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4008 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.113 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
4009 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.113 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
4010 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.113 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
4011 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.113 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
4012 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.113 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
4013 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.113 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4014 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.113 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4015 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.113 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4016 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.113 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4017 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.113 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
4018 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.113 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
4019 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.113 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4020 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.114 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
4021 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.114 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
4022 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.114 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.5.2 | Консоль наркозная настенная | Ширина 1.500 мм. Подача газов: кислород - 1 шт., Вакуум - 1 шт., Сжатый воздух - 1 шт., N2О - 1 шт, отв.наркогазов - 1 шт. Розетки электропитания - 6 шт. Розетки RJ-45 - 4 шт | OKI Plus | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | стена | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45
4023 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.114 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 3.19.4 | Монитор пациента транспортный | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура, ЧД. Диагональ дисплея: 5,5 дюйм. Число пикселей по горизонтали и вертикали: 1280 x 720. Тип дисплея: цветной многоточечный емкостный сенсорный экран. Число типов световой и звуковой сигнализации по приоритету: 3. Максимальное время хранения развернутых кривых: 48 ч. Длительность записи трендов: 120 ч. Диапазон измерения Sp02: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N1 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 148,5х81х103 |  |  | 0 | 0,95
4024 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.114 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
4025 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.114 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4026 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.114 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4027 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.114 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4028 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.114 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4029 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.114 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
4030 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.114 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 11.29.3 | Тумба (умывальник хирургический одноместный) | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Сенсорный смеситель с U-образным изливом | ММХС-1-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель
4031 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.114 | Помещение подготовки пациента (наркозная) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4032 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.116 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
4033 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.117 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
4034 |  | 2 | Операционный блок на 18 операционных с палатой пробуждения на 10 коек | 2.03.119 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4035 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.1 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 7 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
4036 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
4037 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 2.11 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4038 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 2.18 | Шкаф медицинский общего назначения | 2 секции. Верх - 2 распашные дверки 3 отд, низ - 2 распашные дверки 2 отд | РМ1-Ш-15 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
4039 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 2.53.7 | Стол усиленный с тумбой (1900) | Толщина столешницы 27 мм, поверхность столешницы химостойкий пластик, профильная труба 25х50 мм, краска полимерно-порошковая, каркас цельносварной, нагрузка на стол более 350 кг, количество тумб 1 шт. (400х740х600), опоры регулируемые | С-507 | А.Т.М. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1900х900х900
4040 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 6.1.2 | Холодильник фармацевтический | Общий объем 400 л. Полезный объем 364 л. От +2 град. С до +15 град. С со стеклянной дверью объем 400 л, 1 компрессор. Температура в холодильной камере +2….+15 град. С. Количество полок 7 шт | ХФ-400-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x650x1950; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт |  |  | 0.124 | 86
4041 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 6.34 | Шкаф химический вытяжной в комплекте с мойкой | Восходящий воздушный поток, без фильтрации (пульт: клавиши + кнопки + таймер УФО, стекло распашное, боковые стенки стекло, блок на 2 розетки справа 1 шт, блок на 2 розетки слева 1 шт, свет-LED, блок УФО в камере на задней стенке, подставка рамочная). Мойка из нерж. стали 165х288х120 в комплекте со сливным устройством и смесителем (0.05.1) (устанавливается слева) | ШВ-«Ламинар-С»-1,5 | ЗАО Ламинарные системы | 1 | шт. |  | мед | 1500х720х1880 | 220 В - 0,164 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  | подключение к вытяжной системе с производительностью 2000 м3/ч через фланец D 250 мм, h=1880 мм (управление от отдельного выключателя с индикацией включения) | 0.008 | 126
4042 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 6.40 | Тромбоэластометр | 4-х канальный. Принцип измерения: Ротационная тромбоэластография/тромбоэластометрия. Количество каналов: 4 независимых канала в едином блоке, параллельно работающие. | ROTEM delta | TEM Innovation (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 545х335х590; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.105 | 22
4043 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 6.123 | Анализатор электролитов крови | Метод определения ионоселективный. Тип пробы цельная кровь, плазма, сыворотка крови, моча. Объём пробы кровь, сыворотка, плазма – 100 мкл; разведенная моча – 400 мкл. Время анализа 60 сек. (кровь), 90 сек. (моча). Электроды сменные, модульного типа, не требующие обслуживания. Возможность выборочной замены одного из электродов. Вертикальное расположение электродов. Отсутствие необходимости раздельного подключения контактов электродов и в механических стяжках. Калибровочные растворы и емкость для отходов в интегрированном сменном пакете. Память пробы пациентов – 125 измерений, контрольные материалы 3-х уровней – 20 измерений для каждого уровня | EasyLyte EXPAND Na K Cl Ca/Li | Medica Corporation (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 240х420х200; ЭОМ: 220 В - 0,24 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.06 | 5,8
4044 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4045 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4046 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4047 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
4048 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4049 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4050 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
4051 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
4052 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4053 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4054 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
4055 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 16.37.1 | Сканер штрих-кода тип N 2 | Способ подключения к АРМ/ноутбуку- беспроводное, типы штрих-кодов-все линейные, составные, двумерные, почтовые, OCR, интерфейсы- Bluetooth, дополнительные требования-герметичный корпус, возможность обработки дезинфицирующими средствами |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
4056 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.03
4057 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | Л562 | Анализатор кислотно-щелочного и газового состава крови | Количество анализируемых проб крови - 24 тестов в час. Количество анализируемых микропроб крови - 18 тестов в час. Длительность одного цикла измерения проб крови с учетом времени и режима калибровок 150 сек. Типы биологических материалов, которые могут исследоваться на анализаторе: цельная гепаринизированная кровь, газ выдоха, плевральный выпот, плазма крови. Время выполнения одного анализа (измерение всех параметров) - 80 сек.Количество расчетных параметров - 48 | ABL835FLEX | Radiometer Medical (ДАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 700х530х550; ЭОМ: 220 В - 0,27 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.136 | 35
4058 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | Л563 | Центрифуга для гелевых карт (определение групп крови) | Загрузка - гелевые карты. Максимальная скорость вращения ротора - 990 об. в минуту. Ширина держателя гелевой карты, 70 мм. Совместимость с гелевыми картами с количеством микропробирок: 8. Количество одновременно загружаемых карточек, 24 шт. Максимальная потребляемая мощность, Вт: 85. | Across | DiaPro (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 410х530х180; ЭОМ: 220 В - 0,085 кВт |  |  |  | 11,5
4059 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | Л564 | Биохимический анализатор | Тип исполнения - настольный. Производительность - 240 тестов/час. Миним.количество образца - 2 мкл. Шаг дозирования оборазца - 0,1 мкл. Шаг дозирования реагента - 0,5 мкл. Миним.реакционный объем - 100 мкл. Реакционные кюветы - одноразовые. Оптическая система - дифракционная решетка. Количество длин волн - 12. Диапазон длин волн - 340-800 нм. Типы биологических жидкостей - сыворотка, плазма, моча, спинномозговая жидкость. Максимальное количество образцов, единовременно загружаемых на борт - 100. Максимальное количество реагентных позиций на борту - 100. Охлаждение реагентных позиций на борту - круглосуточное. Карусель для реакционных кювет - 80 реакционных кювет (8 сегментов по 10 кювет). Система перемешивания - независимый миксер. Количество манипуляторов (дозаторов+миксеров) - 2. Водопотребление - 6,5 л/час. Электропитание: 200-240 В, 50/60 Гц, ≤ 1300 ВА | BS-240Pro | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 860х660х550; ЭОМ: 220 В - 1,3 кВт |  |  |  | 130
4060 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | Л565 | Коагулометр | Тип исполнения - настольный. Производительность - 60 тестов/час. Способ управления - автоматический. Принципы измерения - клоттинговый, хромогенный, иммунологический. Исследуемые образцы - плазма крови. Дисплей - цветной, тач-скрин. | СА-660 SYSMEX (ГЕРМАНИЯ) | SYSMEX (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 566х490х490; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.27 | 43
4061 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | Л566 | Анализатор патологических состояний | Тип исполнения - настольный. Максимальная производительность - 24 теста/час. Время анализа - 17 минут на 6 проб. Проведение одновременного исследования различных проб - 6 проб. Проведение одновременного исследования различных аналитов - 6 аналитов. Тип исследуемого биологического материала - цельная кровь, плазма крови (натрия или лития гепаринат, Na2-ЭДТА, K2-ЭДТА), сыворотка. Объем лунки для проб - 700 мкл. Минимальный объем вносимой пробы на одно исследование - 20 мкл. Параметры анализа - 8, в том числе: высокочувствительное определение сердечного тропонина I, NTproBNP, креатинкиназа МB, миоглобин, высокочувствительный СРБ, Д-Димер, пресепсин, прокальцитонин. Объем памяти - 1000 результатов пациентов, 1800 результатов контроля качества, 300 калибровок. Встроенный принтер 57 мм - наличие. Управление - цветной сенсорный ЖК дисплей. Требования по напряжению электросети - 100-240 В, 50/60 Гц. Потребляемая суммарная мощность - 360 ВА. | PathFast | ЛСИ Медиенс Корпорейшн, Япония (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 569х343х475 |  |  |  | 28
4062 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | Л567 | Анализатор мочи (мини) | Производительность: 514 образцов/час. Образец: моча. Метод измерений: метод тестовых полосок, фотометрический метод отражения двойной длины волны (одинарной длины волны для BLD). Длина волны измерений: светодиод на 4 длины волны (430, 565, 635 и 760 нм). Специальный ЖК-дисплей (используются пиктограммы). 32-разрядный термопринтер (ширина термобумаги 58 мм). Внешний вывод: RS-232C. Требования к питанию: 12В, 3А постоянный ток. Потребление питания: 45 ВА. . | AE-4020 | ARKRAY Factory (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 210х328х164; ЭОМ: 220 В - 0,045 кВт |  |  |  | 3,6
4063 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | Л634 | Анализатор гематологический | Тип исполнения-настольный. Максимальная производительность: 80 образцов/час. Тип образца: венозная кровь, капиллярная кровь, биологические жидкости (спинномозговая, плевральная, асцитическая, синовиальная). Объем образца: 23 мкл (цельная кровь), 160 мкл (цельная кровь в режиме СОЭ), 85 мкл (биологические жидкости). Количество измеряемых параметров: 126 (основные-45, исследовательские -81). Встроенный сенсорный экран. | ВС-720 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 325х500х450; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.075 | 35
4064 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.2 | Лаборатория срочных анализов | Л568у | Люминометр (определение эндотоксина) | 300 – 600 нм, пробирочный, без дозатора, принтер, LB 9513 Smart Line, Berthold, 84007. Для работы с люминометром Smart Line используются смарт-карты Assay Card, на которых хранятся параметры протоколов анализов и процедуры преобразования данных. Каждый протокол хранится на отдельной карте и при необходимости вставляется в специальный слот на передней панели люминометра. Технология Assay Card позволяет легко и быстро переходить от одного протокола к другому путем простой замены карты. Диапазон длин волн, нм - 300 - 600; размер пробирок (dхВ), мм - 12х75 (или 55); детектор - фотонный счетчик; чувствительность - 10 аттомоль АТФ в ячейке; измерительная камера - выдвижная, с рефлектором; дозатор (опция) - до 2 шт.: объем дозирования, мкл - 20 - 300; шаг, мкл - 10; точность, мкл - +- 3; программируемая частота дозирования; контроль уровня реагента; ЖК - дисплей; встроенный принтер - матричный, 40 знаков; порт RS-232; питание - адаптер 12 В, 2,5 А. | SMART LINE | БЕРТОЛЬД ДЕТЕКШН СИСТЕМС ГмбХ., Германия | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 320х200х250; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  |  | 3 | Существующее оборудование
4065 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4066 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 1.106 | Сейф взломостойкий 3 класса безопасности | Замок класс взломостойкости: 3 класс; тип замка: два ключевых; цвет: графит структурированный; тип покрытия: эмаль. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания защита замков и ригелей от высверливания и выбивания система блокировки ригельного механизма при выбивании замка общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм устройство для опечатывания отверстие в задней стенке для установки сигнализации | ГРАНИТ III-99 KL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510x510x990 |  |  |  | 315
4067 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4068 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
4069 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
4070 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
4071 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 2.17 | Шкаф медицинский общего назначения |  | РМ1-Ш-16 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
4072 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4073 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4074 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4075 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
4076 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4077 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4078 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4079 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4080 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4081 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
4082 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
4083 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.01.3 | Кабинет врача лаборанта | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
4084 |  | 3 | МОП | 3.02.2 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4085 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.1 | Коридор | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
4086 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.1 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
4087 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
4088 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 1.494 | Шторы с потолочным креплением | Штора из ткани медицинского назначения в комплекте с потолочным креплением | GREEN DAYS | КАВАСИМА СЕЛКОН ТЕКСТАЙЛС КО. (ЯПОНИЯ) | 12 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: Индивидуальные замеры (не более 3 м)
4089 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 2.19 | Тумба прикроватная | - независимый столик для еды, регулируемые по высоте и углу наклона - профиль из анодированного алюминия и композитного материала - 2 выдвижных ящика из меламина - столик для чтения и еды выполнен из композитного пластика | NOVA 2660 | Lojer (ФИНЛЯНДИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х480х862 |  |  |  | 33
4090 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
4091 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 2.48 | Пост медсестры | Каркас МДФ + иск.камень | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500(1600)х1500(1600)х1200
4092 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 2.48п | Пост медсестры (правый) | Каркас МДФ + иск.камень | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600(700)х1200
4093 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 2.89.4 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 6 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 2 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 550х530х1690; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 21 | Подключается в медицинскую консоль
4094 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 2.96 | Кровать медицинская функциональная с электрической регулировкой высоты, со встроенными весами | Количество секций кровати – 4 шт.Встроенные в боковые ограждения пульты управления.Рентгенпрозрачная спинная секция ложа.Система взвешивания пациента. Бамперы на четырех углах рамы ложа кровати.Электрический привод регулировки высоты ложа.Электрический привод регулировки наклона секции спины. Электрический привод регулировки наклона бедренной секции.Механическая регулировка наклона ножной секции.Съемные литые головная и ножная спинки из ударопрочного пластика с захватами для рук.Функция Тренделенбург и обратный Тренделенбург с электрическим приводом.Функция «кардиологическое кресло». Двухсторонние держатели дополнительных принадлежностей, оснащенные крючками для мочеприемников и дренажных емкостей.Механизм центральной (одновременной) блокировки четырех колес с педальным приводом.Колеса для перемещения кровати – 4 шт.Диаметр колес: 150 мм.Ширина кровати с ограждениями – 1030 мм.Длина ложа без удлинения: 1920 мм.Минимальная высота ложа – 360 мм.Максимальная высота ложа – 800 мм.Вес кровати без матраса: 180 кг.Максимальная рабочая нагрузка: 250 кг | ENTERPRISE 9000Х | ArjoHuntleigh (ШВЕЦИЯ) | 12 | компл. |  | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 0,65 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
4095 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.3 | Консоль реанимационная подвода медицинских газов | Ширина 2000 мм. Кислород - 2, вакуум - 2, сжатый воздух - 2, электропитание (12 розеток), разъёмов уравнивания потенциалов (6), разъёмов RJ45 (6). Потолочная, типа "мост", с освещением, в комплекте с редуктором/флоуметром с увлажнителем - 1 шт., Регулятором вакуума - 1 шт. Подвесная тележка для размещения оборудования: - полка 1 шт., - полка с ящиком и боковыми рельсами – 1 шт., - Две вертикальные трубы для крепления полок и навесного оборудования. Подвесная тележка для размещения инфузионной станции: - вертикальная труба для крепления инфузионной стойки и инфузионной станции; - инфузионная стойка с крючками на двойной руке. Медицинский рельс | OKI Cielo | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 12 | компл. | потолок | ТИП: мед; ГАБ: 2000х447; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 6; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 5.4 | 380
4096 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.19.11 | Монитор пациента со сменными блоками | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 12 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
4097 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.19.14 | Центральная станция мониторирования до 16 коек | ЖК-дисплей. Двусторонний обмен данными с прикроватными мониторами. Сохранение до 240 часов развернутых кривых | BeneVision | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 1
4098 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
4099 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.20.3 | Аспиратор медицинский вакуумный на тележке | Максимальный вакуум: -91 кПа. Поток воздуха: 36 л/мин. Показания индикатора уровня вакуума: от 0 до -1 бар. Класс точности: 1,6. Время непрерывной работы: 24 часа. Уровень шума при максимальном вакууме: 50 дБ. Объем емкости: 1,5 л | C361 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 900 х 410 х 450; ЭОМ: 220 В - 0,17 кВт |  |  | 0 | 10,5 | Подключается в медицинскую консоль
4100 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
4101 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.23.1 | Насос для энтерального питания | Скорость: 1 – 400 мл/ч, шаг 1 мл/ч; Задаваемый объем: 1 – 5000 мл. 1 - 49 мл шаг 1 мл; 50 - 5000 мл шаг 50 мл; Задаваемое время: 0ч15м – 24ч00м, шаг 15 мин | Энтеропорт плюс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 140x45x115; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт |  |  | 0 | 0,45
4102 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.26.1 | Ингалятор ультразвуковой | Уровень шума, дБ: 0.Защита от перегрева: есть. Подсветка: есть. Потребляемая мощность, Вт: 15 . Ультразвуковая частота, МГц: 2,64. Объём камеры распыления, мл:14. Объём стаканчика для лекарств, мл: 9. Остаточный объём раствора,мл: 1. Интенсивность распыления регулируемая, мл/мин: (от 0 до 1) . Диапазон размера частиц аэрозоля от 0,5 до 9, 80%. Средний размер частиц аэрозоля, мкм: 2,7. Время непрерывной работы:10 мин работа / 10 мин пауза. Цвет: белый. Тип: ультразвуковой | Комфорт 02 | АЛМАЗ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 150х80х50 |  |  | 0.004 | 0,17
4103 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.29 | Система мониторинга глубины наркоза и седации | Предназначена для оценки глубины наркоза и седации на основе анализа ЭЭГ- сигналов. ЭЭГ–отображение кривой электроэнцефалограммы в реальном времени - наличие. Скорость развертки ЭЭГ - 15, 25, 30 мм/с. Диапазон амплитуд регистрируемых сигналов - +-1000 мкВ. Дисплей - цветной, сенсорный TFT. Размер экрана - 130х100 мм. Внешний интерфейс - RS232, USB тип A, USB тип B | BIS VISTA | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 190х205х130 |  |  |  | 1,5
4104 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.45 | Электрокардиостимулятор наружный | Однокамерный, режим работы AAI / AOO / VVI / VOO, стимуляция 30 - 180 имп/мин, высокочастотная стимуляция 60 - 720 имп/мин, чувствительность 1 - 20 мВ. Масса 0.185 кг | ЭКС-Сетал-1В | Сетал (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 115х60х20
4105 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
4106 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.47.4 | Аппарат ИВЛ | Предназначен для кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких в условиях интенсивной терапии,Возрастная группа пациентов:Взрослые, дети, с транспортной тележкой на фиксирующихся колесах,Режимы вентиляции:Принудительная вентиляция легких с управлением по объему, Принудительная вентиляция легких с управлением по давлению, Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по объему и поддержкой давлением спонтанных вдохов,Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением, Апноэ-вентиляция, Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях - поддержка спонтанного дыхания на двух альтернативных уровнях CPAP, Неинвазивная вентиляция легких. Активный увлажнитель дыхательной смеси с автоматическим поддержанием температуры дыхательной смеси независимо от значения минутной вентиляции с системой обогрева шлангов. Размер дисплея 15 дюймов | ELISA 500 | Lowenstein Medical (ШВЕЙЦАРИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 720x1480x840; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0 | 27 | Подключается в медицинскую консоль
4107 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.47.9 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Аккумулятор, фильтр HEPA, фильтр противопылевой,Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл. , младенцы: 2-300 мл. Встроенный сенсорный дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-Т1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 310х240х210 (без ручки) |  |  |  | 6,5
4108 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.47.10 | Аппарат ИВЛ экспертного класса | Поворотный,сенсерный, наклонный и полностью съемный дисплей 18,5 дюйма, Режимы вентиляции:Принудительная вентиляция легких с управлением по объему, Принудительная вентиляция легких с управлением по давлению, Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по объему и поддержкой давлением спонтанных вдохов, Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением, Апноэ-вентиляция, Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях - поддержка спонтанного дыхания на двух альтернативных уровнях CPAP с комбинацией принудительных и спонтанных вдохов, и поддержкой давлением спонтанных вдохов,Режим адаптивной вентиляции с целевым минутным объемом и поддержкой спонтанной дыхательной активности пациента | ELISA800 | Lowenstein Medical (ШВЕЙЦАРИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 535x1574x575; ЭОМ: 220 В - 1,0 кВт |  |  | 0 | 33 | Подключается в медицинскую консоль
4109 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
4110 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
4111 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.59 | Система обогрева пациента | Уровень звуковой мощности (рабочий режим): 55,5 дБА +- 5. Длина воздуховода: 2,1 м. Время нагревания поверхности одеяла с 200 С до 430С: 120 сек, Скорость потока воздуха: 6 м3/мин. Фильтрующая способность фильтра: 99,5 % +- 0,5 %. Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, полное 101.6 см x 203.2 см | LEVEL 1 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 12 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 320х390х280; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт |  |  | 0 | 7,2 | Подключается в медицинскую консоль
4112 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.60 | Противопролежневый матрац | В комплекте с компрессором | Alfa Active 4 | ArjoHuntleigh (ШВЕЦИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 280х205х112; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 2,5 | Подключается в медицинскую консоль
4113 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.68 | Аппарат для проведения экстракорпоральной детоксикации | Виды проводимых процедур: 1.Непрерывная медленная ультрафильтрация (SCUF), 2.Непрерывная вено - венозная гемофильтрация (CVVH), 3.Непрерывный вено - венозный гемодиализ (CVVHD), 4.Непрерывная вено - венозная гемодиафильтраци (CVVHDF), 5.Лечебный плазмообмен (TPE), 6. Цитратная антикоагуляция, 7. Продленная (продолжительная) заместительная почечная терапия (CRRT). Автономная работа от встроенного источника питания. Количество насосов: 5 роликовых, 1 шприцевой. Количество весов: 4. Наличие керамического нагревателя, диапазон температур 30 - 38 град. C при TPE и 30 - 40 град. C (кроме TPE). Время автономной работы аппарата: 30 минут при полном заряде батареи | OMNI | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1650х610х610; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт |  |  | 0 | 62 | Подключается в медицинскую консоль
4114 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.100 | Вызывная палатная сигнализация |  |  |  | 12 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
4115 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 3.192 | Маркерная доска | С комплектом крепления на спинку кровати | Б/АРТ. | РОССИЯ (РОССИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: немед
4116 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.024 | 2,3
4117 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 4.69 | Система очистки дыхательных путей | Режим работы - Стандартный режим: Рабочая частота 1-20 Гц, шаг 1 Гц; Линейно-нарастающий режим: Высокий (9-11-13-15 Гц), Средний (7-9-11-13 Гц), Низкий (5-7-9-11 Гц); Циклический режим: Высокий (9-15 Гц), Средний (7-13 Гц), Низкий (5-11 Гц); Диапазон давления: 3-30 мм рт. ст., Шаг: 1 мм рт. ст., Допуск: +- 2 мм рт. ст. Время работы: 1-99 Мин. Шаг: 1 мин. Допуск: +-30 секунд. Тип - пневмовибрационная система | YANGKUN YK-800 | Женьжоу ЯнгКун медикал инструмент (КИТАЙ) | 3 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 380x350х250; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.135 | 12
4118 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.135 | 60
4119 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 6.13 | Аппарат для подогрева крови и инфузионных растворов | Время нагрева: 5 мин. Длина канавки для нагрева инфузионной магистрали: 310 см. Температура теплообменника регулируется в диапазоне: от 34 до 41.5 градусов. Точность задания температуры: 0.1 град. Точность поддержания температуры: +-5%. Цифровой LED индикатор для отображения текущей температуры | Ампир-01 | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 12 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 225х195х170; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.36 | 2,8
4120 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4121 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4122 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4123 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
4124 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4125 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
4126 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
4127 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
4128 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 4 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4129 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 16.14.2 | Планшет тип N2 | Система: Операционная система - Android 8.0 и выше (или аналог). Процессор Qualcomm Snapdragon 800 или аналог. Тактовая частота не ниже 1800 МГц. Количество ядер не менее 2. Встроенная память не менее 16 Гб. Оперативная память не менее 2 Гб Экран: Диагональ - не менее 8 дюймов. Разрешение не ниже 1280 x 800 пикселей. Тип матрицы TFT IPS Беспроводные интерфейсы: Стандартов БЛВС IEEE 802.11 b/a/g/n. Bluetooth 4.2 и выше, 3G, 4G LTE, NFC. Сканер штрих-кодов 1D/2D. Считыватель меток RFID Фотокамера: Тыловая камера - не менее 5 мегапикселей. Фронтальная камера - не менее 2 мегапикселей Дополнительные требования: Время автономной работы не менее 12 часов. Герметичный корпус, возможность обработки дезинфицирующими средствами для выполнения требований санитарных норм в соответствующих зонах МО |  |  | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.06
4130 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.7
4131 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.18
4132 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.2 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 12 коек | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 8 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.048
4133 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.3 | Шлюз | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4134 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.3 | Шлюз | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4135 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.3 | Шлюз | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4136 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.3 | Шлюз | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4137 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.3 | Шлюз | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4138 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.4 | Слив | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4139 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.4 | Слив | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4140 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.4 | Слив | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4141 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.4 | Слив | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4142 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.4 | Слив | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4143 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.4 | Слив | 15.13 | Промывной дезинфектор | Корпус, дверь из нержавеющей стали AISI 304.Автоматическая откидывающаяся дверь.Дозирующий насос для средства удаления накипи.Подключение к ХВ и ГВ Встроенный парогенератор.Микропроцессорная система управления. Дозирующий насос для моющего средства.Система сушки и охлаждения | МДМ-П 1А | Фармстил (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x610x1750; ХВ: d20; ГВ: d20; К: d110 |  |  | 0.69 | 96
4144 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.6 | Слив | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4145 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.6 | Слив | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4146 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.6 | Слив | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4147 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.6 | Слив | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4148 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.6 | Слив | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4149 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.6 | Слив | 15.13 | Промывной дезинфектор | Корпус, дверь из нержавеющей стали AISI 304.Автоматическая откидывающаяся дверь.Дозирующий насос для средства удаления накипи.Подключение к ХВ и ГВ Встроенный парогенератор.Микропроцессорная система управления. Дозирующий насос для моющего средства.Система сушки и охлаждения | МДМ-П 1А | Фармстил (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x610x1750; ХВ: d20; ГВ: d20; К: d110 |  |  | 0.69 | 96
4150 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.7 | Шлюз | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4151 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 2.19 | Тумба прикроватная | - независимый столик для еды, регулируемые по высоте и углу наклона - профиль из анодированного алюминия и композитного материала - 2 выдвижных ящика из меламина - столик для чтения и еды выполнен из композитного пластика | NOVA 2660 | Lojer (ФИНЛЯНДИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х480х862 |  |  |  | 33
4152 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
4153 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 2.89.4 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 6 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 2 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 550х530х1690; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 21 | Подключается в медицинскую консоль
4154 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 2.96 | Кровать медицинская функциональная с электрической регулировкой высоты, со встроенными весами | Количество секций кровати – 4 шт.Встроенные в боковые ограждения пульты управления.Рентгенпрозрачная спинная секция ложа.Система взвешивания пациента. Бамперы на четырех углах рамы ложа кровати.Электрический привод регулировки высоты ложа.Электрический привод регулировки наклона секции спины. Электрический привод регулировки наклона бедренной секции.Механическая регулировка наклона ножной секции.Съемные литые головная и ножная спинки из ударопрочного пластика с захватами для рук.Функция Тренделенбург и обратный Тренделенбург с электрическим приводом.Функция «кардиологическое кресло». Двухсторонние держатели дополнительных принадлежностей, оснащенные крючками для мочеприемников и дренажных емкостей.Механизм центральной (одновременной) блокировки четырех колес с педальным приводом.Колеса для перемещения кровати – 4 шт.Диаметр колес: 150 мм.Ширина кровати с ограждениями – 1030 мм.Длина ложа без удлинения: 1920 мм.Минимальная высота ложа – 360 мм.Максимальная высота ложа – 800 мм.Вес кровати без матраса: 180 кг.Максимальная рабочая нагрузка: 250 кг | ENTERPRISE 9000Х | ArjoHuntleigh (ШВЕЦИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 0,65 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
4155 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.3 | Консоль реанимационная подвода медицинских газов | Ширина 2000 мм. Кислород - 2, вакуум - 2, сжатый воздух - 2, электропитание (12 розеток), разъёмов уравнивания потенциалов (6), разъёмов RJ45 (6). Потолочная, типа "мост", с освещением, в комплекте с редуктором/флоуметром с увлажнителем - 1 шт., Регулятором вакуума - 1 шт. Подвесная тележка для размещения оборудования: - полка 1 шт., - полка с ящиком и боковыми рельсами – 1 шт., - Две вертикальные трубы для крепления полок и навесного оборудования. Подвесная тележка для размещения инфузионной станции: - вертикальная труба для крепления инфузионной стойки и инфузионной станции; - инфузионная стойка с крючками на двойной руке. Медицинский рельс | OKI Cielo | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед; ГАБ: 2000х447; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 6; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 0.45 | 380
4156 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.19.11 | Монитор пациента со сменными блоками | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
4157 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
4158 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.20.3 | Аспиратор медицинский вакуумный на тележке | Максимальный вакуум: -91 кПа. Поток воздуха: 36 л/мин. Показания индикатора уровня вакуума: от 0 до -1 бар. Класс точности: 1,6. Время непрерывной работы: 24 часа. Уровень шума при максимальном вакууме: 50 дБ. Объем емкости: 1,5 л | C361 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 900 х 410 х 450; ЭОМ: 220 В - 0,17 кВт |  |  | 0 | 10,5 | Подключается в медицинскую консоль
4159 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
4160 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.23.1 | Насос для энтерального питания | Скорость: 1 – 400 мл/ч, шаг 1 мл/ч; Задаваемый объем: 1 – 5000 мл. 1 - 49 мл шаг 1 мл; 50 - 5000 мл шаг 50 мл; Задаваемое время: 0ч15м – 24ч00м, шаг 15 мин | Энтеропорт плюс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 140x45x115; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт |  |  | 0 | 0,45
4161 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.26.1 | Ингалятор ультразвуковой | Уровень шума, дБ: 0.Защита от перегрева: есть. Подсветка: есть. Потребляемая мощность, Вт: 15 . Ультразвуковая частота, МГц: 2,64. Объём камеры распыления, мл:14. Объём стаканчика для лекарств, мл: 9. Остаточный объём раствора,мл: 1. Интенсивность распыления регулируемая, мл/мин: (от 0 до 1) . Диапазон размера частиц аэрозоля от 0,5 до 9, 80%. Средний размер частиц аэрозоля, мкм: 2,7. Время непрерывной работы:10 мин работа / 10 мин пауза. Цвет: белый. Тип: ультразвуковой | Комфорт 02 | АЛМАЗ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 150х80х50 |  |  | 0.004 | 0,17
4162 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
4163 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.45 | Электрокардиостимулятор наружный | Однокамерный, режим работы AAI / AOO / VVI / VOO, стимуляция 30 - 180 имп/мин, высокочастотная стимуляция 60 - 720 имп/мин, чувствительность 1 - 20 мВ. Масса 0.185 кг | ЭКС-Сетал-1В | Сетал (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 115х60х20
4164 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
4165 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.47.4 | Аппарат ИВЛ | Предназначен для кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких в условиях интенсивной терапии,Возрастная группа пациентов:Взрослые, дети, с транспортной тележкой на фиксирующихся колесах,Режимы вентиляции:Принудительная вентиляция легких с управлением по объему, Принудительная вентиляция легких с управлением по давлению, Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по объему и поддержкой давлением спонтанных вдохов,Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением, Апноэ-вентиляция, Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях - поддержка спонтанного дыхания на двух альтернативных уровнях CPAP, Неинвазивная вентиляция легких. Активный увлажнитель дыхательной смеси с автоматическим поддержанием температуры дыхательной смеси независимо от значения минутной вентиляции с системой обогрева шлангов. Размер дисплея 15 дюймов | ELISA 500 | Lowenstein Medical (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 720x1480x840; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0 | 27 | Подключается в медицинскую консоль
4166 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.47.9 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Аккумулятор, фильтр HEPA, фильтр противопылевой,Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл. , младенцы: 2-300 мл. Встроенный сенсорный дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-Т1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 310х240х210 (без ручки) |  |  |  | 6,5
4167 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.47.12 | Аппарат ИВЛ экспертного класса | Предназначен для кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких в условиях интенсивной терапии,Возрастная группа пациентов:Взрослые, дети, новорожденные,Транспортная тележка с фиксирующимися колесами,Трехступенчатая схема изменения параметров: активация, изменение и подтверждение,Режимы вентиляции:Принудительная вентиляция легких с управлением по объему и давлению,Апноэ-вентиляция,Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях, возможностью свободного дыхания и поддержки самостоятельных попыток дыхания давлением,Принудительная вентиляция с двойным управлением, Вентиляция с поддержкой спонтанного дыхания интубированных пациентов, Вентиляция легких, при которой аппарат ИВЛ задает уровень давления поддержки для доставки целевого дыхательного объема, Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях - поддержка спонтанного дыхания на двух альтернативных уровнях CPAP, Неинвазивная вентиляция легких,Высокопоточная кислородотерапия, Специальные функции:кратковременной подачи повышенной концентрации кислорода,поддержки санации дыхательных путей трахеобронхиального дерева с автоматической пре- и постоксигенацией пациента,объемной капнометрии,получения данных с модуля электроимпедансной томографии в реальном времени, для оптимизации параметров ИВЛ,отображения доли рекрутабельных и перераздутых альвеол на основании данных электроимпедансной томографии в реальном времени. Дисплей 18,5 дюймов | ELISA800 | Lowenstein Medical (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 535x1574x575 |  |  | 0 | 33 | Подключается в медицинскую консоль
4168 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
4169 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
4170 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.59 | Система обогрева пациента | Уровень звуковой мощности (рабочий режим): 55,5 дБА +- 5. Длина воздуховода: 2,1 м. Время нагревания поверхности одеяла с 200 С до 430С: 120 сек, Скорость потока воздуха: 6 м3/мин. Фильтрующая способность фильтра: 99,5 % +- 0,5 %. Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, полное 101.6 см x 203.2 см | LEVEL 1 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 320х390х280; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт |  |  | 0 | 7,2 | Подключается в медицинскую консоль
4171 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.60 | Противопролежневый матрац | В комплекте с компрессором | Alfa Active 4 | ArjoHuntleigh (ШВЕЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 280х205х112; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 2,5 | Подключается в медицинскую консоль
4172 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.100 | Вызывная палатная сигнализация |  |  |  | 1 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
4173 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.192 | Маркерная доска | С комплектом крепления на спинку кровати | Б/АРТ. | РОССИЯ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4174 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
4175 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 4.69 | Система очистки дыхательных путей | Режим работы - Стандартный режим: Рабочая частота 1-20 Гц, шаг 1 Гц; Линейно-нарастающий режим: Высокий (9-11-13-15 Гц), Средний (7-9-11-13 Гц), Низкий (5-7-9-11 Гц); Циклический режим: Высокий (9-15 Гц), Средний (7-13 Гц), Низкий (5-11 Гц); Диапазон давления: 3-30 мм рт. ст., Шаг: 1 мм рт. ст., Допуск: +- 2 мм рт. ст. Время работы: 1-99 Мин. Шаг: 1 мин. Допуск: +-30 секунд. Тип - пневмовибрационная система | YANGKUN YK-800 | Женьжоу ЯнгКун медикал инструмент (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 380x350х250; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.045 | 12
4176 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
4177 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 6.13 | Аппарат для подогрева крови и инфузионных растворов | Время нагрева: 5 мин. Длина канавки для нагрева инфузионной магистрали: 310 см. Температура теплообменника регулируется в диапазоне: от 34 до 41.5 градусов. Точность задания температуры: 0.1 град. Точность поддержания температуры: +-5%. Цифровой LED индикатор для отображения текущей температуры | Ампир-01 | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 225х195х170; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.03 | 2,8
4178 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
4179 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.8 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4180 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.9 | Шлюз | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4181 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.9 | Шлюз | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4182 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.9 | Шлюз | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4183 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.9 | Шлюз | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4184 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.9 | Шлюз | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4185 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.10 | Слив | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4186 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.10 | Слив | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4187 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.10 | Слив | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4188 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.10 | Слив | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4189 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.10 | Слив | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4190 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.10 | Слив | 15.13 | Промывной дезинфектор | Корпус, дверь из нержавеющей стали AISI 304.Автоматическая откидывающаяся дверь.Дозирующий насос для средства удаления накипи.Подключение к ХВ и ГВ Встроенный парогенератор.Микропроцессорная система управления. Дозирующий насос для моющего средства.Система сушки и охлаждения | МДМ-П 1А | Фармстил (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x610x1750; ХВ: d20; ГВ: d20; К: d110 |  |  | 0.69 | 96
4191 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
4192 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 1.494 | Шторы с потолочным креплением | Штора из ткани медицинского назначения в комплекте с потолочным креплением | GREEN DAYS | КАВАСИМА СЕЛКОН ТЕКСТАЙЛС КО. (ЯПОНИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: Индивидуальные замеры (не более 3 м)
4193 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 2.19 | Тумба прикроватная | - независимый столик для еды, регулируемые по высоте и углу наклона - профиль из анодированного алюминия и композитного материала - 2 выдвижных ящика из меламина - столик для чтения и еды выполнен из композитного пластика | NOVA 2660 | Lojer (ФИНЛЯНДИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х480х862 |  |  |  | 33
4194 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
4195 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 2.48 | Пост медсестры | Каркас МДФ + иск.камень | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500(1600)х1500(1600)х1200
4196 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 2.48п | Пост медсестры (правый) | Каркас МДФ + иск.камень | Индивидуальное изготовление | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600(700)х1200
4197 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 2.89.4 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 6 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 2 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 550х530х1690; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 21 | Подключается в медицинскую консоль
4198 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 2.96 | Кровать медицинская функциональная с электрической регулировкой высоты, со встроенными весами | Количество секций кровати – 4 шт.Встроенные в боковые ограждения пульты управления.Рентгенпрозрачная спинная секция ложа.Система взвешивания пациента. Бамперы на четырех углах рамы ложа кровати.Электрический привод регулировки высоты ложа.Электрический привод регулировки наклона секции спины. Электрический привод регулировки наклона бедренной секции.Механическая регулировка наклона ножной секции.Съемные литые головная и ножная спинки из ударопрочного пластика с захватами для рук.Функция Тренделенбург и обратный Тренделенбург с электрическим приводом.Функция «кардиологическое кресло». Двухсторонние держатели дополнительных принадлежностей, оснащенные крючками для мочеприемников и дренажных емкостей.Механизм центральной (одновременной) блокировки четырех колес с педальным приводом.Колеса для перемещения кровати – 4 шт.Диаметр колес: 150 мм.Ширина кровати с ограждениями – 1030 мм.Длина ложа без удлинения: 1920 мм.Минимальная высота ложа – 360 мм.Максимальная высота ложа – 800 мм.Вес кровати без матраса: 180 кг.Максимальная рабочая нагрузка: 250 кг | ENTERPRISE 9000Х | ArjoHuntleigh (ШВЕЦИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 0,65 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
4199 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.3 | Консоль реанимационная подвода медицинских газов | Ширина 2000 мм. Кислород - 2, вакуум - 2, сжатый воздух - 2, электропитание (12 розеток), разъёмов уравнивания потенциалов (6), разъёмов RJ45 (6). Потолочная, типа "мост", с освещением, в комплекте с редуктором/флоуметром с увлажнителем - 1 шт., Регулятором вакуума - 1 шт. Подвесная тележка для размещения оборудования: - полка 1 шт., - полка с ящиком и боковыми рельсами – 1 шт., - Две вертикальные трубы для крепления полок и навесного оборудования. Подвесная тележка для размещения инфузионной станции: - вертикальная труба для крепления инфузионной стойки и инфузионной станции; - инфузионная стойка с крючками на двойной руке. Медицинский рельс | OKI Cielo | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 4 | компл. | потолок | ТИП: мед; ГАБ: 2000х447; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 6; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 1.8 | 380
4200 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.19.11 | Монитор пациента со сменными блоками | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
4201 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.19.12 | Центральная станция мониторирования до 8 коек | ЖК-дисплей. Двусторонний обмен данными с прикроватными мониторами. Сохранение до 240 часов развернутых кривых | BeneVision | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0
4202 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
4203 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.20.3 | Аспиратор медицинский вакуумный на тележке | Максимальный вакуум: -91 кПа. Поток воздуха: 36 л/мин. Показания индикатора уровня вакуума: от 0 до -1 бар. Класс точности: 1,6. Время непрерывной работы: 24 часа. Уровень шума при максимальном вакууме: 50 дБ. Объем емкости: 1,5 л | C361 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 900 х 410 х 450; ЭОМ: 220 В - 0,17 кВт |  |  | 0 | 10,5 | Подключается в медицинскую консоль
4204 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
4205 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.23.1 | Насос для энтерального питания | Скорость: 1 – 400 мл/ч, шаг 1 мл/ч; Задаваемый объем: 1 – 5000 мл. 1 - 49 мл шаг 1 мл; 50 - 5000 мл шаг 50 мл; Задаваемое время: 0ч15м – 24ч00м, шаг 15 мин | Энтеропорт плюс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 140x45x115; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт |  |  | 0 | 0,45
4206 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.26.1 | Ингалятор ультразвуковой | Уровень шума, дБ: 0.Защита от перегрева: есть. Подсветка: есть. Потребляемая мощность, Вт: 15 . Ультразвуковая частота, МГц: 2,64. Объём камеры распыления, мл:14. Объём стаканчика для лекарств, мл: 9. Остаточный объём раствора,мл: 1. Интенсивность распыления регулируемая, мл/мин: (от 0 до 1) . Диапазон размера частиц аэрозоля от 0,5 до 9, 80%. Средний размер частиц аэрозоля, мкм: 2,7. Время непрерывной работы:10 мин работа / 10 мин пауза. Цвет: белый. Тип: ультразвуковой | Комфорт 02 | АЛМАЗ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 150х80х50 |  |  | 0.004 | 0,17
4207 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.45 | Электрокардиостимулятор наружный | Однокамерный, режим работы AAI / AOO / VVI / VOO, стимуляция 30 - 180 имп/мин, высокочастотная стимуляция 60 - 720 имп/мин, чувствительность 1 - 20 мВ. Масса 0.185 кг | ЭКС-Сетал-1В | Сетал (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 115х60х20
4208 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
4209 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.47.4 | Аппарат ИВЛ | Предназначен для кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких в условиях интенсивной терапии,Возрастная группа пациентов:Взрослые, дети, с транспортной тележкой на фиксирующихся колесах,Режимы вентиляции:Принудительная вентиляция легких с управлением по объему, Принудительная вентиляция легких с управлением по давлению, Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по объему и поддержкой давлением спонтанных вдохов,Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением, Апноэ-вентиляция, Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях - поддержка спонтанного дыхания на двух альтернативных уровнях CPAP, Неинвазивная вентиляция легких. Активный увлажнитель дыхательной смеси с автоматическим поддержанием температуры дыхательной смеси независимо от значения минутной вентиляции с системой обогрева шлангов. Размер дисплея 15 дюймов | ELISA 500 | Lowenstein Medical (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 720x1480x840; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0 | 27 | Подключается в медицинскую консоль
4210 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.47.9 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Аккумулятор, фильтр HEPA, фильтр противопылевой,Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл. , младенцы: 2-300 мл. Встроенный сенсорный дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-Т1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 310х240х210 (без ручки) |  |  |  | 6,5
4211 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.47.11 | Аппарат ИВЛ | Монитор параметров аппарата искусственной вентиляции легких, аккумулятор.Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл., опционально: младенцы: 2-300 мл. Дисплей 17 дюймов | HAMILTON-С6 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 560х640х1400 |  |  | 0 | 46 | Подключается в медицинскую консоль
4212 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
4213 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
4214 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.59 | Система обогрева пациента | Уровень звуковой мощности (рабочий режим): 55,5 дБА +- 5. Длина воздуховода: 2,1 м. Время нагревания поверхности одеяла с 200 С до 430С: 120 сек, Скорость потока воздуха: 6 м3/мин. Фильтрующая способность фильтра: 99,5 % +- 0,5 %. Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, полное 101.6 см x 203.2 см | LEVEL 1 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 320х390х280; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт |  |  | 0 | 7,2 | Подключается в медицинскую консоль
4215 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.60 | Противопролежневый матрац | В комплекте с компрессором | Alfa Active 4 | ArjoHuntleigh (ШВЕЦИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 280х205х112; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 2,5 | Подключается в медицинскую консоль
4216 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.68 | Аппарат для проведения экстракорпоральной детоксикации | Виды проводимых процедур: 1.Непрерывная медленная ультрафильтрация (SCUF), 2.Непрерывная вено - венозная гемофильтрация (CVVH), 3.Непрерывный вено - венозный гемодиализ (CVVHD), 4.Непрерывная вено - венозная гемодиафильтраци (CVVHDF), 5.Лечебный плазмообмен (TPE), 6. Цитратная антикоагуляция, 7. Продленная (продолжительная) заместительная почечная терапия (CRRT). Автономная работа от встроенного источника питания. Количество насосов: 5 роликовых, 1 шприцевой. Количество весов: 4. Наличие керамического нагревателя, диапазон температур 30 - 38 град. C при TPE и 30 - 40 град. C (кроме TPE). Время автономной работы аппарата: 30 минут при полном заряде батареи | OMNI | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1650х610х610; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт |  |  | 0 | 62 | Подключается в медицинскую консоль
4217 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.100 | Вызывная палатная сигнализация |  |  |  | 4 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
4218 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 3.192 | Маркерная доска | С комплектом крепления на спинку кровати | Б/АРТ. | РОССИЯ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
4219 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.012 | 2,3
4220 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 4.69 | Система очистки дыхательных путей | Режим работы - Стандартный режим: Рабочая частота 1-20 Гц, шаг 1 Гц; Линейно-нарастающий режим: Высокий (9-11-13-15 Гц), Средний (7-9-11-13 Гц), Низкий (5-7-9-11 Гц); Циклический режим: Высокий (9-15 Гц), Средний (7-13 Гц), Низкий (5-11 Гц); Диапазон давления: 3-30 мм рт. ст., Шаг: 1 мм рт. ст., Допуск: +- 2 мм рт. ст. Время работы: 1-99 Мин. Шаг: 1 мин. Допуск: +-30 секунд. Тип - пневмовибрационная система | YANGKUN YK-800 | Женьжоу ЯнгКун медикал инструмент (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 380x350х250; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.045 | 12
4221 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
4222 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 6.13 | Аппарат для подогрева крови и инфузионных растворов | Время нагрева: 5 мин. Длина канавки для нагрева инфузионной магистрали: 310 см. Температура теплообменника регулируется в диапазоне: от 34 до 41.5 градусов. Точность задания температуры: 0.1 град. Точность поддержания температуры: +-5%. Цифровой LED индикатор для отображения текущей температуры | Ампир-01 | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 225х195х170; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.12 | 2,8
4223 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4224 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4225 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4226 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.004
4227 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4228 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
4229 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
4230 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 11.33 | Стол-тумба с одинарной мойкой | Стол-тумба с мойкой со смесителем, столешница с мойкой цельнолитая из литьевого мрамора Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-1 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 42 | Локтевой сместитель - 1 шт.
4231 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4232 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 16.14.2 | Планшет тип N2 | Система: Операционная система - Android 8.0 и выше (или аналог). Процессор Qualcomm Snapdragon 800 или аналог. Тактовая частота не ниже 1800 МГц. Количество ядер не менее 2. Встроенная память не менее 16 Гб. Оперативная память не менее 2 Гб Экран: Диагональ - не менее 8 дюймов. Разрешение не ниже 1280 x 800 пикселей. Тип матрицы TFT IPS Беспроводные интерфейсы: Стандартов БЛВС IEEE 802.11 b/a/g/n. Bluetooth 4.2 и выше, 3G, 4G LTE, NFC. Сканер штрих-кодов 1D/2D. Считыватель меток RFID Фотокамера: Тыловая камера - не менее 5 мегапикселей. Фронтальная камера - не менее 2 мегапикселей Дополнительные требования: Время автономной работы не менее 12 часов. Герметичный корпус, возможность обработки дезинфицирующими средствами для выполнения требований санитарных норм в соответствующих зонах МО |  |  | 2 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.03
4233 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.35
4234 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
4235 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.11 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 4 койки | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 4 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.024
4236 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.12 | Шлюз | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4237 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.12 | Шлюз | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4238 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.12 | Шлюз | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4239 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.12 | Шлюз | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4240 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.12 | Шлюз | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4241 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.13 | Слив | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4242 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.13 | Слив | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4243 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.13 | Слив | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4244 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.13 | Слив | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4245 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.13 | Слив | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4246 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.13 | Слив | 15.13 | Промывной дезинфектор | Корпус, дверь из нержавеющей стали AISI 304.Автоматическая откидывающаяся дверь.Дозирующий насос для средства удаления накипи.Подключение к ХВ и ГВ Встроенный парогенератор.Микропроцессорная система управления. Дозирующий насос для моющего средства.Система сушки и охлаждения | МДМ-П 1А | Фармстил (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x610x1750; ХВ: d20; ГВ: d20; К: d110 |  |  | 0.69 | 96
4247 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.14 | Шлюз | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4248 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.14 | Шлюз | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4249 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.14 | Шлюз | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4250 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.14 | Шлюз | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4251 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.14 | Шлюз | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4252 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 2.19 | Тумба прикроватная | - независимый столик для еды, регулируемые по высоте и углу наклона - профиль из анодированного алюминия и композитного материала - 2 выдвижных ящика из меламина - столик для чтения и еды выполнен из композитного пластика | NOVA 2660 | Lojer (ФИНЛЯНДИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х480х862 |  |  |  | 33
4253 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
4254 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 2.89.4 | Автоматизированная инфузионная станция на 8 насосов | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 6 шт, инфузионный инфузионный волюметрический 2 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 550х530х1690; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 21 | Подключается в медицинскую консоль
4255 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 2.96 | Кровать медицинская функциональная с электрической регулировкой высоты, со встроенными весами | Количество секций кровати – 4 шт.Встроенные в боковые ограждения пульты управления.Рентгенпрозрачная спинная секция ложа.Система взвешивания пациента. Бамперы на четырех углах рамы ложа кровати.Электрический привод регулировки высоты ложа.Электрический привод регулировки наклона секции спины. Электрический привод регулировки наклона бедренной секции.Механическая регулировка наклона ножной секции.Съемные литые головная и ножная спинки из ударопрочного пластика с захватами для рук.Функция Тренделенбург и обратный Тренделенбург с электрическим приводом.Функция «кардиологическое кресло». Двухсторонние держатели дополнительных принадлежностей, оснащенные крючками для мочеприемников и дренажных емкостей.Механизм центральной (одновременной) блокировки четырех колес с педальным приводом.Колеса для перемещения кровати – 4 шт.Диаметр колес: 150 мм.Ширина кровати с ограждениями – 1030 мм.Длина ложа без удлинения: 1920 мм.Минимальная высота ложа – 360 мм.Максимальная высота ложа – 800 мм.Вес кровати без матраса: 180 кг.Максимальная рабочая нагрузка: 250 кг | ENTERPRISE 9000Х | ArjoHuntleigh (ШВЕЦИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ЭОМ: 220 В - 0,65 кВт |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
4256 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.3 | Консоль реанимационная подвода медицинских газов | Ширина 2000 мм. Кислород - 2, вакуум - 2, сжатый воздух - 2, электропитание (12 розеток), разъёмов уравнивания потенциалов (6), разъёмов RJ45 (6). Потолочная, типа "мост", с освещением, в комплекте с редуктором/флоуметром с увлажнителем - 1 шт., Регулятором вакуума - 1 шт. Подвесная тележка для размещения оборудования: - полка 1 шт., - полка с ящиком и боковыми рельсами – 1 шт., - Две вертикальные трубы для крепления полок и навесного оборудования. Подвесная тележка для размещения инфузионной станции: - вертикальная труба для крепления инфузионной стойки и инфузионной станции; - инфузионная стойка с крючками на двойной руке. Медицинский рельс | OKI Cielo | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед; ГАБ: 2000х447; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 6; МГС: O2, VAC, AIR4 |  |  | 0.45 | 380
4257 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.19.11 | Монитор пациента со сменными блоками | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
4258 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.20.2 | Переносной аспиратор | Производительность: 26 л/мин. Максимальный вакуум: -80 кПа. Показания значения вакуума: от 0 до -1 бар. Время непрерывной работы: 45 минут. Уровень шума: 50 дБ | C 261 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 245 x 255 x 165; ЭОМ: 220 В - 0,23 кВт |  |  | 0 | 3,5 | Подключается в медицинскую консоль
4259 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.20.3 | Аспиратор медицинский вакуумный на тележке | Максимальный вакуум: -91 кПа. Поток воздуха: 36 л/мин. Показания индикатора уровня вакуума: от 0 до -1 бар. Класс точности: 1,6. Время непрерывной работы: 24 часа. Уровень шума при максимальном вакууме: 50 дБ. Объем емкости: 1,5 л | C361 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 900 х 410 х 450; ЭОМ: 220 В - 0,17 кВт |  |  | 0 | 10,5 | Подключается в медицинскую консоль
4260 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
4261 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.23.1 | Насос для энтерального питания | Скорость: 1 – 400 мл/ч, шаг 1 мл/ч; Задаваемый объем: 1 – 5000 мл. 1 - 49 мл шаг 1 мл; 50 - 5000 мл шаг 50 мл; Задаваемое время: 0ч15м – 24ч00м, шаг 15 мин | Энтеропорт плюс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 140x45x115; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт |  |  | 0 | 0,45
4262 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.26.1 | Ингалятор ультразвуковой | Уровень шума, дБ: 0.Защита от перегрева: есть. Подсветка: есть. Потребляемая мощность, Вт: 15 . Ультразвуковая частота, МГц: 2,64. Объём камеры распыления, мл:14. Объём стаканчика для лекарств, мл: 9. Остаточный объём раствора,мл: 1. Интенсивность распыления регулируемая, мл/мин: (от 0 до 1) . Диапазон размера частиц аэрозоля от 0,5 до 9, 80%. Средний размер частиц аэрозоля, мкм: 2,7. Время непрерывной работы:10 мин работа / 10 мин пауза. Цвет: белый. Тип: ультразвуковой | Комфорт 02 | АЛМАЗ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 150х80х50 |  |  | 0.004 | 0,17
4263 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
4264 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.45 | Электрокардиостимулятор наружный | Однокамерный, режим работы AAI / AOO / VVI / VOO, стимуляция 30 - 180 имп/мин, высокочастотная стимуляция 60 - 720 имп/мин, чувствительность 1 - 20 мВ. Масса 0.185 кг | ЭКС-Сетал-1В | Сетал (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 115х60х20
4265 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
4266 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.47.4 | Аппарат ИВЛ | Предназначен для кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких в условиях интенсивной терапии,Возрастная группа пациентов:Взрослые, дети, с транспортной тележкой на фиксирующихся колесах,Режимы вентиляции:Принудительная вентиляция легких с управлением по объему, Принудительная вентиляция легких с управлением по давлению, Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по объему и поддержкой давлением спонтанных вдохов,Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением, Апноэ-вентиляция, Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях - поддержка спонтанного дыхания на двух альтернативных уровнях CPAP, Неинвазивная вентиляция легких. Активный увлажнитель дыхательной смеси с автоматическим поддержанием температуры дыхательной смеси независимо от значения минутной вентиляции с системой обогрева шлангов. Размер дисплея 15 дюймов | ELISA 500 | Lowenstein Medical (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 720x1480x840; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0 | 27 | Подключается в медицинскую консоль
4267 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.47.9 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки | Аккумулятор, фильтр HEPA, фильтр противопылевой,Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV, дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл. , младенцы: 2-300 мл. Встроенный сенсорный дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-Т1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 310х240х210 (без ручки) |  |  |  | 6,5
4268 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.47.12 | Аппарат ИВЛ экспертного класса | Предназначен для кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких в условиях интенсивной терапии,Возрастная группа пациентов:Взрослые, дети, новорожденные,Транспортная тележка с фиксирующимися колесами,Трехступенчатая схема изменения параметров: активация, изменение и подтверждение,Режимы вентиляции:Принудительная вентиляция легких с управлением по объему и давлению,Апноэ-вентиляция,Вентиляция со сбросом давления в дыхательных путях, возможностью свободного дыхания и поддержки самостоятельных попыток дыхания давлением,Принудительная вентиляция с двойным управлением, Вентиляция с поддержкой спонтанного дыхания интубированных пациентов, Вентиляция легких, при которой аппарат ИВЛ задает уровень давления поддержки для доставки целевого дыхательного объема, Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях - поддержка спонтанного дыхания на двух альтернативных уровнях CPAP, Неинвазивная вентиляция легких,Высокопоточная кислородотерапия, Специальные функции:кратковременной подачи повышенной концентрации кислорода,поддержки санации дыхательных путей трахеобронхиального дерева с автоматической пре- и постоксигенацией пациента,объемной капнометрии,получения данных с модуля электроимпедансной томографии в реальном времени, для оптимизации параметров ИВЛ,отображения доли рекрутабельных и перераздутых альвеол на основании данных электроимпедансной томографии в реальном времени. Дисплей 18,5 дюймов | ELISA800 | Lowenstein Medical (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 535x1574x575 |  |  | 0 | 33 | Подключается в медицинскую консоль
4269 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.53 | Столик медицинский инструментальный передвижной манипуляционный |  | СИя4 3-01 (3М-4) -Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 820х490х880
4270 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.54 | Столик медицинский инструментальный передвижной с 2 полками с бортиками | Инструментальный столик с бортиками предназначен для размещения и транспортировки в пределах лечебно-профилактического учреждения высоких неустойчивых предметов (колбы, бутылки и т.п.). Столик изготовлен из высококачественной хромоникелиевой нержавеющей стали и допускает обработку любыми дезинфицирующими составами. Колеса на поворотных кронштейнах обеспечивают легкое перемещение столика, а колесные тормоза - надежную фиксацию на месте. Размеры столика указаны для колес диаметром 50 мм. Возможна комплектация столика колесами большего размера. Внутренние размеры полки столика 580х360х20мм. Полки выдерживают до 4 кг распределенной нагрузки. | СИб 2-01-Электра | МП-ЭЛЕКТРА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. мебель; ГАБ: 645х425х900 |  |  |  | 12
4271 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.59 | Система обогрева пациента | Уровень звуковой мощности (рабочий режим): 55,5 дБА +- 5. Длина воздуховода: 2,1 м. Время нагревания поверхности одеяла с 200 С до 430С: 120 сек, Скорость потока воздуха: 6 м3/мин. Фильтрующая способность фильтра: 99,5 % +- 0,5 %. Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, полное 101.6 см x 203.2 см | LEVEL 1 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 320х390х280; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт |  |  | 0 | 7,2 | Подключается в медицинскую консоль
4272 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.60 | Противопролежневый матрац | В комплекте с компрессором | Alfa Active 4 | ArjoHuntleigh (ШВЕЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 280х205х112; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт |  |  | 0 | 2,5 | Подключается в медицинскую консоль
4273 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.100 | Вызывная палатная сигнализация |  |  |  | 1 | компл. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | УЧИТ. СКС
4274 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 3.192 | Маркерная доска | С комплектом крепления на спинку кровати | Б/АРТ. | РОССИЯ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4275 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 4.66 | Аппарат для пневмокомпрессорной профилактики тромбоэмболических осложнений и лимфостаза | В комплекте с манжетами (индивидуальные и многоразовые). Количество каналов - 4 | PHLEBO PRESS DVT | Mego Afek (ИЗРАИЛЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 176х227х197; ЭОМ: 220 В - 0,02 кВт |  |  | 0.006 | 2,3
4276 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 4.69 | Система очистки дыхательных путей | Режим работы - Стандартный режим: Рабочая частота 1-20 Гц, шаг 1 Гц; Линейно-нарастающий режим: Высокий (9-11-13-15 Гц), Средний (7-9-11-13 Гц), Низкий (5-7-9-11 Гц); Циклический режим: Высокий (9-15 Гц), Средний (7-13 Гц), Низкий (5-11 Гц); Диапазон давления: 3-30 мм рт. ст., Шаг: 1 мм рт. ст., Допуск: +- 2 мм рт. ст. Время работы: 1-99 Мин. Шаг: 1 мин. Допуск: +-30 секунд. Тип - пневмовибрационная система | YANGKUN YK-800 | Женьжоу ЯнгКун медикал инструмент (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 380x350х250; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.045 | 12
4277 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 6.12.2 | Аппарат подогрева/хранения инфузионных растворов | Объем камеры: 180 л. Количество полок: 3. Среднее время нагрева (при начальной температуре 20 град. С): до температуры 34 град. С - 20 мин; до температуры 42 град. С - 35 мин; до температуры 54 град.С- 60 ми | Thermo M | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 670х640х840; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт |  |  | 0.045 | 60
4278 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 6.13 | Аппарат для подогрева крови и инфузионных растворов | Время нагрева: 5 мин. Длина канавки для нагрева инфузионной магистрали: 310 см. Температура теплообменника регулируется в диапазоне: от 34 до 41.5 градусов. Точность задания температуры: 0.1 град. Точность поддержания температуры: +-5%. Цифровой LED индикатор для отображения текущей температуры | Ампир-01 | ТахатАкси (БЕЛАРУСЬ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 225х195х170; ЭОМ: 220 В - 0,3 кВт |  |  | 0.03 | 2,8
4279 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
4280 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.15 | Палата реанимации и интенсивной терапии на 1 койку (изолятор) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4281 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.16 | Шлюз | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4282 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.17 | Слив | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4283 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.17 | Слив | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4284 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.17 | Слив | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4285 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.17 | Слив | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4286 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.17 | Слив | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4287 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.17 | Слив | 15.13 | Промывной дезинфектор | Корпус, дверь из нержавеющей стали AISI 304.Автоматическая откидывающаяся дверь.Дозирующий насос для средства удаления накипи.Подключение к ХВ и ГВ Встроенный парогенератор.Микропроцессорная система управления. Дозирующий насос для моющего средства.Система сушки и охлаждения | МДМ-П 1А | Фармстил (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600x610x1750; ХВ: d20; ГВ: d20; К: d110 |  |  | 0.69 | 96
4288 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.18 | Фильтр (помещение для надевания стерильной одежде) | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
4289 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.18 | Фильтр (помещение для надевания стерильной одежде) | 1.103.2 | Стеллаж | Шкаф медицинский: 1 секция, без дверей, 5 полок; Конструкция – травмобезопасный вертикальный алюминиевый анодированный профиль с системой скрытого крепежа ; Панели и полки - ЛДСП 16 мм | РМ1-Ш-11 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430х1900
4290 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.18 | Фильтр (помещение для надевания стерильной одежде) | 7.60 | Зеркало настенное | Индвидуального изготовления | Б/АРТ | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 1000х1800
4291 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.18 | Фильтр (помещение для надевания стерильной одежде) | 7.106 | Фен настенный |  | Premium 1600 Super | Valera (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 183x245; ЭОМ: 220 В - 1,6 кВт |  |  | 0.08
4292 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.18 | Фильтр (помещение для надевания стерильной одежде) | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4293 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.18 | Фильтр (помещение для надевания стерильной одежде) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4294 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.19 | Душевая | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4295 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.19 | Душевая | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4296 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.19 | Душевая | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4297 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.19 | Душевая | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4298 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.20 | Уборная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4299 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.20 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4300 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.20 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4301 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.20 | Уборная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4302 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.20 | Уборная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4303 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.20 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4304 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.20 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4305 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.20 | Уборная | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4306 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.20 | Уборная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4307 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.21 | Фильтр (помещение для переод,) | 1.136 | Шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: полки верхняя/нижняя, перегородка, перекладина, крючки поставляются в разобранном виде | ML/LS-11-40D | НПО Промет (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х500х1850 |  |  |  | 27,5
4308 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.21 | Фильтр (помещение для переод,) | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
4309 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.21 | Фильтр (помещение для переод,) | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4310 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.21 | Фильтр (помещение для переод,) | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4311 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.23 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4312 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед
4313 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4314 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 2.1 | Стол врача/медсестры | Описание: Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы: Панель ЛДСП, толщина 22 мм. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Ящики: выдвижные ящики роликовый, метабокс. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-С-4.3 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х750
4315 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
4316 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
4317 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 2.17 | Шкаф медицинский общего назначения |  | РМ1-Ш-16 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
4318 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4319 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4320 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4321 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
4322 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4323 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4324 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4325 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4326 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4327 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
4328 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
4329 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.24 | Кабинет рентгенолога | 16.41 | Станция обработки медицинских изображений тип №1 | Системный блок: модель CPU - не ниже INTEL XEON Е3 или аналог; Тактовая частота CPU - не ниже 3,5 ГГЦ; Количество ядер не менее 4; Видеосистема - дискретная; Оперативная память - не ниже 8 ГБ; Тип оперативной памяти - DDR3; Жесткий диск - не менее 1 ТБ; Интерфейсы: USB 2.0, 3.0; RJ45 (LAN) - 1000 МБИТ/С; DVI; DISPLAYPORT; Мониторы не более 3-х: диагональ - не менее 25''; Разрешение - не ниже 2560x2048; Входные видеосигналы - двухканальный DVI-D/DISPLAYPORT; Яркость - не менеЕ 1200 КД/М2; Калиброванная яркость DICOM - не менее 600 КД/М2; Тип матрицы - IPS; Клавиатура: интерфейс подключения - USB; Конструкция - классическая; Мышь: интерфейс подключения - USB; Тип - оптическая, лазерная; Разрешение оптического сенсора - не ниже 800 DPI | NIO Fusion 12MP MDNC-12130 | Barco (БЕЛЬГИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,45 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.225
4330 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.25 | Помещение хранения каталок | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
4331 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.26 | Подготовительная при КТ | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4332 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.26 | Подготовительная при КТ | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
4333 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.26 | Подготовительная при КТ | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
4334 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.26 | Подготовительная при КТ | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4335 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 2.71 | Кушетка смотровая электрическая | Кушетка с электродвигателем для осмотра пациентов. Легко перемещается благодаря двум колёсам. Электропривод регулировки высоты. Держатель для рулона бумаги. Механически регулируемый подголовник. Пульт управления на гибком проводе | NTCR SD 10 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 2045х650х580-930; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт
4336 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 3.3.4 | Система клапанная настенная четвертная | (Кислород, вакуум, сжатый воздух, система удаления анестезирующих газов (AGSS) |  | Tedisel Iberica S.L. (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; МГС: O2, VAC, AIR4, AGSS
4337 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4338 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4339 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4340 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
4341 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 10.4.4 | Компьютерный томограф 128 срезов | Габариты, мм: Гентри КТ 2150x870x1870 , вес, кг: 1800, стол пациента , мм: 485x2690x630, вес , кг: 530 силовой шкаф , мм: 850x680x1240 вес, кг: 560. Макс.потрб.мощность 110 кВА , Частота 50/60Гц ± 3Гц, Питающая линия 3 ФАЗЫ +G 200/220/240/380/400/420/440/460/480 В ± 10% | Aquilion Prime SP | Canon (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | ЗАД |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
4342 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 10.14 | Вешалка для хранения рентгенозащитной одежды | Передвижная, напольная. Материал сталь, цвет - белый | РЗО-М5 | РЗО (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ГАБ: 1500х600х1200 |  |  |  | 55
4343 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 10.16 | Фартук рентгенозащитный односторонний | Свинцовый эквивалент 0,5 мм PB, размер ММ(46-54) | РЕНЕКС ФРОк | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4344 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 10.18 | Воротник рентгенозащитный | Свинцовый эквивалент 0,5 мм PB | РЕНЕКС ВР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4345 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 10.23 | Набор рентгеногащитных пластин (7 предметов) | Свинцовый эквивалент 1,0 Pb | РЕНЕКС НРП | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4346 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 10.33Б | Дверь рентгенозащитная двупольная | Проем в свету мин. 1200х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
4347 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 10.33Г | Дверь рентгенозащитная двупольная | Проем в свету мин. 1200х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-2 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
4348 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 10.34 | Дверь рентгенозащитная распашная однопольная | Проем в свету мин. 900х2000, св. эквивалент по расчету | ДРЗ-1 | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  |  |  | учит.АР. Размер проема уточняется
4349 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4350 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 11.13 | Смеситель локтевой |  |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4351 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.27 | Процедурная КТ | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4352 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.28 | Комната управления КТ | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4353 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.28 | Комната управления КТ | 2.1 | Стол врача/медсестры | Описание: Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы: Панель ЛДСП, толщина 22 мм. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Ящики: выдвижные ящики роликовый, метабокс. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-С-4.3 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1500х600х750
4354 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.28 | Комната управления КТ | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
4355 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.28 | Комната управления КТ | 2.17 | Шкаф медицинский общего назначения |  | РМ1-Ш-16 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
4356 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.28 | Комната управления КТ | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
4357 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.28 | Комната управления КТ | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4358 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.28 | Комната управления КТ | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4359 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.28 | Комната управления КТ | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
4360 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.28 | Комната управления КТ | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
4361 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.29 | Кабина для переодевания | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4362 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.29 | Кабина для переодевания | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
4363 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.29 | Кабина для переодевания | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4364 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.30 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 3 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.324 | 4
4365 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
4366 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 2.50.1 | Стол медицинский для инструментов | Из нержавеющей стали, с 2 полками и 1-м выдвижным ящиком, на колесах из нержавеющей стали, с 2 полками и выдвижным ящиком, столешница с бортом по 4-м сторонам, с ручкой для перевозки, на колесах, диаметром 125 мм, 2 из которых с тормозами | БТ-СТН1-110 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 650х430х850
4367 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
4368 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
4369 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 2.136 | Ступенька - подставка медицинская, из нержавеющей стали | Сталь AISI-304, одна плоскость | БТ-СТ-4 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 550х460х400
4370 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
4371 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
4372 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.12.1 | Светильник передвижной однокупольный | Максимальная яркость освещения: 130 000 люкс. Диаметр светового поля: 220 мм. Глубина освещения: 1200 мм. Срок службы: 60000 ч. Индекс цветопередачи: 96. Цветовая температура: 4350 К. Диаметр купола,мм: 540 | HyLED 9600М | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,045 кВт |  |  | 0.002 | 12
4373 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.13 | Светильник операционный потолочный двухкупольный | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700 | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
4374 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
4375 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.17.3 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 360 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +25/-25град. Механическая регулировка наклона головной секции вверх/вниз: +45/-90 град. Механическая регулировка раздельной ножной секции в стороны: влево 90 град, вправо 90 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 600 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 950 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2060 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase 6100 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2060x590х600-950 |  |  |  | 260
4376 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.19.11 | Монитор пациента со сменными блоками | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
4377 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.21 | Аппарат ЭКМО | Вспомогательное кровообращение, синхронизированная по ЭКГ поддержка при сердечной недостаточности. Модульная конструкция: блок управления, два электронных центрифужных привода, блок датчиков (4канала давления, 2канала температуры, датчик скорости потока/направления/воздушных пузырей). Регулировка потока в л/мин или мл/мин. Аккумуляторы на 7 часов работы с полной нагрузкой. Управление: тачскрин, кнопки, рукоятка. . Мед газы: кислород, воздух - 3,4 бар | Xenios Console | КСЕНИОС АГ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 290х300х369; ЭОМ: 220 В - 0,175 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.026 | 10
4378 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.22.4 | Дефибриллятор-монитор | Cо встроенной функцией контроля качества СЛР, с кардиостимуляцией: кабель пациента, ЭКГ кабель на 3 отведения, электроды утюжковые, электроды-ложки. Напряжение на входе от +8,8 до +12,6 В (постоянный ток), номинальная мощность 5,7 ампер-час. Вес базовой версии монитора/дефибриллятора с установленным рулоном бумаги и двумя батареями 8,6 кг. Размер экрана (активная видимая зона) диагональ 212 мм; ширина 171 мм x высота 128 мм. Тип экрана 640 x 480 точек, цветной жидкокристаллический дисплей с подсветкой. Перезаряжаемая литий-ионная батарея, 11,1 В | LIFEPAK 15 | Stryker (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 317х401х231 |  |  | 0
4379 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
4380 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.34.4 | Эндоскопический отсасыватель | Максимальный вакуум: -91 кПа. Поток воздуха: 36 л/мин. Показания индикатора уровня вакуума: от 0 до -1 бар. Класс точности: 1,6. Время непрерывной работы: 24 часа. Уровень шума при максимальном вакууме: 50 дБ. Объем емкости: 1,5 л | С361 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 900х410х450; ЭОМ: 220 В - 0,17 кВт |  |  | 0.008 | 10,5 | Подключается в медицинскую консоль
4381 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.34.5 | Электроотсос медицинский универсальный | Максимальный вакуум: -98 кПа. Поток воздуха: 55 л/мин. Диапазон регулирования вакуума: от 0 до –980 мбар. Время непрерывной работы: 24 часа. Максимальный уровень шума: 46 дБ. Материал емкостей: полисульфон | RECORD 55 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 940 х 500 х 390; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 24 | Подключается в медицинскую консоль
4382 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.42 | Табурет медицинский мобильный с кольцом для ног | С пневматической регулировкой высоты сиденья (регулировка рукояткой под сиденьем), основание - литое, полированное из алюминиевого сплава, сиденье - литой полиуретан черного цвета. Диаметр основания 660 мм. Регулировка высоты сиденья 580-830 мм, размер сиденья 340х30 мм. Диаметр кольца для ног - 400 мм. Колеса пластиковые, d 50 мм. Вес 7,8 кг | БТ-СТТ-2 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х430х500-660
4383 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
4384 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.47.8 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки (МРТ) | МРТ совместимый, реанимационный аппарат ИВЛ экспертного класса для взрослых, детей, младенцев . Компактный корпус подходит для транспортировки пациентов в кабинет МРТ и для стационарного применения. Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV,дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл., младенцы: 2-300 мл. Дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-MR1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 300х265х210 (С тележкой 630х1385х630) |  |  | 0 | 21 | Подключается в медицинскую консоль
4385 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.52 | Столик медицинский процедурный с 3 полками, на колесах | Используют в манипуляционных кабинетах учреждений здравоохранительной отрасли для хранения и транспортировки медицинской аппаратуры, инструментов, лекарственных препаратов и вспомогательных средств. Три полки (верхняя пластиковая - ABS, нижние полки - HPL); четыре колеса 12,5 см в диаметре, два из них оборудованы тормозами | БТ-СТН-305 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 755х565х955
4386 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 3.156 | Хирургический генератор ультразвуковой | Режим работы - Периодический 3/30 с (вкл./выкл.) | LOTUS | ЭсАрЭй Девелопментс Лтд (СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 340x95x340 |  |  | 0 | 4,3 | Подключается в медицинскую консоль
4387 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 4.46.2 | Тонометр для неинвазивного измерения артериального давления механический | Назначение манжеты - для плеча, материал манжеты - нейлон. Диапазон измерения давления 0 - 300 мм рт. ст. Обхват манжеты, максимальный 34 см, обхват манжеты, минимальный 24 см. Диаметр манометра 63 мм. Погрешность измерений 3 мм. рт. ст. Максимально возможное избыточное давление для мембраны 600 мм рт.ст. Размер манжеты 54,5х14,5 см. | 1360-107 PRECISA N | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4388 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 4.47.2 | Аптечка универсальная | Для оказания первой экстренной помощи | МК-81-1 | РОССИЯ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4389 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 4.48.2 | Аптечка экстренной профилактики парентеральных инфекций АНТИ-СПИД (ВИЧ) | Бинт марлевый стерильный, 7 м х 14 см; вата нестерильная, 50 г; йод, спиртовой р-р 5%, 10 мл, лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9 см х 7,2 см; лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см; напальчник; ножницы; перчатки нестерильные; пипетка; повязка гемостатическая стерильная, 6 см х 10 см; салфетка антисептическая с перекисью водорода; салфетка антисептическая спиртовая; салфетка с нашатырным спиртом; стаканчик для приема лекарств; хлоргексидин биглюконат, р-р 0,05%, 100 мл. Габариты (не более): 220x150x90 мм | аптечка АНТИ-СПИД (ВИЧ) | РОССИЯ (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 220х150х90
4390 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 4.48.3 | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | Пластиковый футляр-контейнер с двумя защелками по краям. В состав входят изделия для введения лекарственных препаратов и для искусственной вентиляции легких | Антишок | Арис-Мед (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
4391 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 4.50 | Резиновый жгут | Длина 69 см, ширина 1,5 см |  | Виталфарм (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4392 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
4393 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4394 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
4395 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 14.52 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объём, л: 1 | КДС-1 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 280х155х105 |  |  |  | 0,5
4396 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 14.52.1 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 3 | КДС-3 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 370х185х120 |  |  |  | 0,8
4397 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 14.52.2 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 5 | КДС-5 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 400х285х165 |  |  |  | 1,2
4398 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4399 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.3 | Набор реанимационный | Сумка медицинская из плотной водоотталкивающей ткани ПВХ, жесткий каркас (пластиковый или металлический, Элементы корпуса выполнены с использованием уплотнителя, прочная удобная ручка, Карман для документов, Ампулодержатель, количество ячеек для размещения ампул 54 шт | НРСП-01 | Медплант (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 500х255х280 |  |  |  | 5,8
4400 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.15 | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4401 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.18 | Набор для амбулаторных операций |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4402 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.49.1 | Монитор медицинский высокого разрешения | Разрешение: 3840х2160 пиксели, Управление: Кнопки, Активная зона (ГxВ): 697х392 мм, Экран: 32" | S3281P | Shenzhen Beacon Display Technology Со., Ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 752х436х68 |  |  |  | 14
4403 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.67.1 | Видеоэндоскопическая система с тележкой | Процессор высокой четкости 4К со встроенным светодиодным источником света. Режим визуализации в белом свете. Режим узкоспектральной визуализации. Режим бихроматической визуализации в красном цвете. Режим автофлуоресцентной визуализации. Режим улучшения цвета и текстуры изображений. Режим визуализации с регулировкой яркости при сохранении контрастности. Функция трансиллюминации. Габариты процессора (ШхВхД) 370х198х488 мм. Тележка из высокопрочного материала с полками, держателем монитора и держателем гибких эндоскопов | CV-1500 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 1,50 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0
4404 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.71.7 | Видеогастроскоп | Угол поля зрения 140ᵒ, Диаметр вводимой трубки 8,9 мм. Инструментальный канал 2,8 мм. Длина рабочей части 1030 мм | GIF-1100 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
4405 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.71.8 | Ультразвуковой видеогастроскоп | Угол поля зрения 100ᵒ, Диаметр дистального конца 13,4 мм. Диаметр вводимой трубки 10,9 мм, Диаметр инструментального канала 2,2 мм, Длина рабочей части 1250 мм | EVIS EUS OLYMPUS GF-UE190 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
4406 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.71.9 | Видеогастроскоп | Угол поля зрения 140ᵒ, Диаметр вводимой трубки 9,6 мм, Диаметр инструментального канала 2,2 мм, Длина рабочей части 1030 мм | EVIS LUCERA ELITE GIF-H290EC | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
4407 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.75.5 | Видеоколоноскоп | Поле обзора 170 / 160 в режиме близкого фокуса, Диаметр вводимой трубки 12,8 мм, Диаметр инструментального канала 3,7 мм, Длина рабочей части 1680 мм | CF-HQ1100DL | Olympus (ЯПОНИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
4408 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.80.3 | Видеобронхоскоп | Угол поля зрения 120 град, Диаметр вводимой трубки 4,9 мм, Диаметр инструментального канала 2,2 мм, Длина рабочей части 600 мм. | BF-H1100 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
4409 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.80.5 | Ультразвуковой видеобронхоскоп | Диаметр вводимой трубки 6,3 мм, Диаметр инструментального канала 2,2 мм, Длина рабочей части 600 мм, Поле обзора 80 | BF-UC190F | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
4410 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.80.6 | Фибробронхоскоп (бронхофиброскоп) с уменьшенным диаметром вводимой трубки | Диаметр вводимой трубки 4,9 мм, диаметр рабочего канала 2,0 мм, рабочая длина вводимой трубки 600 мм, изгиб дистального конца вверх/вниз180 град/130 град | FB-15RBS | PENTAX (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
4411 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.80.7 | Фибробронхоскоп (бронхофиброскоп) портативный стандартный | Диаметр вводимой трубки 6,0 мм, диаметр рабочего канала 2,6 мм, рабочая длина вводимой трубки 600 мм, изгиб дистального конца вверх/вниз 180 град/130 град | FB-18RBS | PENTAX (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
4412 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.80.8 | Видеобронхоскоп | Угол поля зрения 120 град, Диаметр вводимой трубки 6,1 мм, Диаметр инструментального канала 3,0 мм, Длина рабочей части 600 мм | BF-1TH1100 | Olympus (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
4413 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.84.1 | Эндоскопическая иригационная помпа | Для подачи воды во время проведения эндоскопических осмотров и операций. Помпа оснащена устройством регулировки скорости подачи жидкости | ENDOMATE PUMP | Эндостарс (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 100х200х330 |  |  |  | 4,5
4414 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.85.1 | Эндоскопический инсуфлятор | 5 режимов скорости потока газа: 1.2 л/мин; 2 л/мин; 3 л/мин; 4 л/мин; 5 л/мин, Выходное давление: 50 кПа +-5%, Диапазон входного давления при работе с системой: от 0.25 до 0.65 МПа +-0.05 МПа, Время установления рабочего режима: 5 мин, Продолжительность непрерывной работы 4 часов, Встроенная система нагрева CO2 Индикаторы: степень входного давления; подача газа; текущее давление; нагрев, Сенсорные кнопки переключения режимов скорости потока газа | Endomate СО2 | Эндостарс (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 100х200х300 |  |  |  | 5
4415 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.31 | Малая операционная | 19.190 | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств (артерио- и веносекция, артерио- и венопункция, трахеостомия) |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4416 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.33 | Предоперационная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4417 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.33 | Предоперационная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4418 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.33 | Предоперационная | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
4419 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.33 | Предоперационная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4420 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.33 | Предоперационная | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
4421 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.33 | Предоперационная | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
4422 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.34 | Помещение хранения расходных материалов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
4423 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.34 | Помещение хранения расходных материалов | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
4424 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.34 | Помещение хранения расходных материалов | 9.55.1 | Набор для интубации трахеи | Трахеопищеводный набор: двухпросветная трубка, аспирационный катетер, 2 шприца для раздувания манжет, коннектор | COMBITUBE | Covidien (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 35 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4425 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.35 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
4426 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.35 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
4427 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.35 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.1 | 59
4428 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.35 | Помещение хранения расходных материалов и медикаментов | 6.2.5 | Сейф-холодильник (термостат) | Объем холодильной камеры 15 л. 3 класс взломостойкости | TS-3/12 KL МОД. ФОРТ 99 | НПО ПРОМЕТ, Россия | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 510х510х1170; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт; ЛВС: RS-485 |  |  | 0.1 | 210
4429 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 21 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
4430 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 2.133.8 | Вертикализатор | Обеспечение ранней мобилизации тяжелобольных пациентов в рамках программы реабилитации; Универсальное вспомогательное устройство функцией наклоняющейся кушетки и кресла.Колёса – 4 шт.; Длина в положении «кушетка» - 1875; Длина в положении «кресло» - 1580 мм; Ширина с учётом подлокотников – 720 мм;Высота от 588 мм до 984 мм; Рабочая нагрузка – 200 кг;Вес устройства – 115 кг; Возможность помещения пациента в положение стоя, лежа на спине или сидя | Sara combilizer | ArjoHuntleigh (ШВЕЦИЯ) | 2 | компл.
4431 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 2.133.9 | Подъемник передвижной для инвалидов с электроприводом | Грузоподъёмность 175кг. Тип привода - электрический. Влагозащита привода - наличие. Фиксаторы колес - наличие | ИПП-2Э | ИНВА (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 1165х575х1320 |  |  |  | 34
4432 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 3.20.3 | Аспиратор медицинский вакуумный на тележке | Максимальный вакуум: -91 кПа. Поток воздуха: 36 л/мин. Показания индикатора уровня вакуума: от 0 до -1 бар. Класс точности: 1,6. Время непрерывной работы: 24 часа. Уровень шума при максимальном вакууме: 50 дБ. Объем емкости: 1,5 л | C361 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 900 х 410 х 450; ЭОМ: 220 В - 0,17 кВт |  |  | 0 | 10,5 | Подключается в медицинскую консоль
4433 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 3.34.3 | Отсос (аспиратор) низковакуумный торакального дренажа | Максимальный вакуум: -100 мБар. Поток воздуха: 18 л/мин. Диапазон регулировки вакуума: -5 … -100 Мбар. Шаг регулировки: 1 мБар. Встроенная память: 2.5 Мб. Материал корпуса: сплав поликарбоната и АБС-пластика. Объем емкости: 2 л. Материал емкости: поликарбонат | S 201 Thorax | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 7 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 365 х 250 х168; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0 | 3,7 | Подключается в медицинскую консоль
4434 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 3.47.8 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки (МРТ) | МРТ совместимый, реанимационный аппарат ИВЛ экспертного класса для взрослых, детей, младенцев . Компактный корпус подходит для транспортировки пациентов в кабинет МРТ и для стационарного применения. Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV,дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл., младенцы: 2-300 мл. Дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-MR1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 300х265х210 (С тележкой 630х1385х630) |  |  | 0 | 21 | Подключается в медицинскую консоль
4435 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 3.59 | Система обогрева пациента | Уровень звуковой мощности (рабочий режим): 55,5 дБА +- 5. Длина воздуховода: 2,1 м. Время нагревания поверхности одеяла с 200 С до 430С: 120 сек, Скорость потока воздуха: 6 м3/мин. Фильтрующая способность фильтра: 99,5 % +- 0,5 %. Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, полное 101.6 см x 203.2 см | LEVEL 1 | Smiths Medical (СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 320х390х280; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт |  |  | 0 | 7,2 | Подключается в медицинскую консоль
4436 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 3.59.3 | Система управления гипотерии и гипертермии | Диапазон температуры 5 град. C - 40 град. C Безопасность отключения 4 град. C и 41.0 град. C (самостоятельное отключение при температуре контактной поверхности < 41 град. C) Диапазон настройки температура 0 град. C - 45 град. C Отклонение 1 < +0.2 град. C (дисплей – температура воды) Отклонение 2 < +0.7 град. C (дисплей – температура контактной поверхности) Корректировочное значение 0.5 град. C (дисплей - температура воды) Производительность насоса max. 7 л/мин, max. 0.36 Па Время нагрева 5 - 10 мин. (до 20 - 37 град. C без подключенного мата) Время охлаждения 5 - 10 мин. (до 20 - 10 град. C без подключенного мата) Класс риска (93/42/EEC). Температура эксплуатации: 10 - 40 град. C. Относительная влажность: 30 - 70 %. Температура транспортировки и хранения: 3 - 60 град. C. Давление 700 - 1060 кПа. Емкость резервуара: 1.0/2.0 л (min./max.). Допустимый перепад высоты max. 1 м (между блоком управления и матом). | HICO-VARIOTHERM 555 | Hirtz (ГЕРМАНИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 200х600х510; ЭОМ: 220 В - 0,44 кВт |  |  | 0 | 25 | Подключается в медицинскую консоль
4437 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 4.5.7 | УЗИ аппарат диагностический (5 датчиков) | Система ультразвуковая диагностическая экспертного класса. В комплекте с 5 датчиками: линейный датчик, конвексный датчик, внутриполостной датчик, ректальный датчик, чреспищеводный датчик. Насадки для биопсии. Черно-белый принтер для печати медицинских изображений | Epiq 7 | Philips (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.375 |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
4438 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 4.6.1 | УЗИ аппарат портативный (3 датчика) | Переносной полностью цифровой многоцелевой ультразвуковой диагностический аппарат высокого класса с импульсно-волновым, цветовым и энергетическим допплером в комплекте с 3 датчиками: конвексный широкополосный мультичастотный, линейный широкополосный мультичастотный, секторный фазированный. Программное обеспечение для панорамного сканирования. Включает в себя тележку для установки аппарата и устройство, печатающее черно-белые ультразвуковые изображения | LOGIQ E | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 3 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 375х343х100; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.6 |  | «Поставка в рамках КЖЦ»
4439 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 4.6.4 | УЗИ аппарат для эндоскопии |  | ARIETTA 750 | ФУДЖИФИЛЬМ Хелскеа Корпорэйшн (ЯПОНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 900х550х1220; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0.375 | 136
4440 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 4.12.3 | Портативный электрокардиограф на тележке 12-канальный | Построение репрезентативных усредненных комплексов;; Последовательность отведений Стандарт, Кабрера, NEHB; Автоматический режим работы: запись ЭКГ нажатием одной клавиши; Ручной режим работы; Выбор формулы подсчета QTc (Friderica, Bazett, Framingham);максимальное количество одновременно отображаемых отведений ЭКГ12; Встроенная полноформатная алфавитно-цифровая клавиатура; Встроенный принтер; максимальное количество одновременно распечатываемых отведений ЭКГ-12; термобумага Z-образно сложенная; ширина бумаги 210; выбор скорости печати 5; 12,5; 25; 50; Работа в режиме выключенного принтера и передача данных на ПК; ЭКГ-фильтры: миографический, сетевой, подавляющий дрейф изолинии; Ток утечки 5; Частота дискретизации аналого-цифрового преобразователя 32000; Частота анализа ЭКГ, Гц 1000; Интерфейсы: USB, RJ45, порт передачи данных RS232 ; Встроенный модуль WiFi; Экспорт отчета в формате PDF напрямую на USB-носитель; Встроенная память 350; Комбинированный источник питания: Заменяемый, перезаряжаемый Li-Ion аккумулятор.тележка | CARDIOVIT AT-102 G2 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 319x384x90; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт |  |  | 0.12 | 4,5
4441 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 10.5.2 | Передвижной рентгенаппарат | Автономная мобильная цифровая рентгенографическая система. Работа от батареи. Минимальное время экспозиции: 4,0 мс. Номинальный размер фокусного пятна : Большой фокус: 1,2,:Малый фокус: 0,6. Генератор мощностью 30 кВт, Номинальное напряжение 100-240 В, рабочая частота 50/60 Гц. Беспроводной детектор 35 х 43 см, вес (кг): 3,2 | OPTIMA XR240 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 2 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.
4442 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 10.14 | Вешалка для хранения рентгенозащитной одежды | Передвижная, напольная. Материал сталь, цвет - белый | РЗО-М5 | РЗО (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ГАБ: 1500х600х1200 |  |  |  | 55
4443 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 10.16 | Фартук рентгенозащитный односторонний | Свинцовый эквивалент 0,5 мм PB, размер ММ(46-54) | РЕНЕКС ФРОк | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4444 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 10.18 | Воротник рентгенозащитный | Свинцовый эквивалент 0,5 мм PB | РЕНЕКС ВР | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4445 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 10.23 | Набор рентгеногащитных пластин (7 предметов) | Свинцовый эквивалент 1,0 Pb | РЕНЕКС НРП | РЕНЕКС (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4446 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 10.31 | Ширма большая рентгенозащитная | Наличие 4-х поворотных колесных опор; Порошковое покрытие изделия устойчиво к обработке дезинфицирующими растворами; Стандартный цвет ширмы - белый; Высота панели от поверхности пола 2000 мм. Ширина панели 1000 мм. Зазор между полом и защитным экраном10 мм. Свинцовый эквивалент 1,5 Pb | ШРБ1-"ПОНИ" | ПОНИ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 30х1000х1990 |  |  |  | 100
4447 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.36 | Помещение для хранения переносной аппаратуры | 15.11 | Импульсная передвижная ультрафиолетовая установка | Объем обрабатываемого помещения за 1 сеанс до 300 м³. Производительность при бактерицидной эффективности 99,9% - 3000 м³/час. Источник излучения - Импульсная ксеноновая ультрафиолетовая лампа. Панель управления и пульт дистанционного управления | УИКБ-01-АЛЬФА | НПО МЕЛЛИТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 935х500х400; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0 | 50
4448 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.37 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 2.7.3 | Стол производственный |  | МСБ (900х600х850) | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х850
4449 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.37 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 6.4.2 | Низкотемпературный вертикальный однодверный морозильник | Общий объем: 486 л . Температура в морозильной камере: -40...-86 град. С. Количество полок: 3. Хладагент: HFC. Уровень шума: 49 дБ. | DW-86L486 | Haier (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 945х900х1980; ЭОМ: 220 В - 1,0 кВт |  |  | 0.25 | 290
4450 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.37 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 6.12.5 | Плазморазмораживатель | Количество гемоконтейнеров на 1 цикл: 6 шт. Бесконтактное измерение температуры компонентов крови внутри гемоконтейнера. Встроенный датчик для предотвращения перегрева компонентов крови. Индикация текущей температуры, минимальное значение: 29 градусов. Индикация текущей температуры, максимальное значение: 37 градусов | SAHARA-III MAXITHERM | SARSTEDT AG & Co (ГЕРМАНИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 320х325х493; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0.159 | 14,5
4451 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.37 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 6.12.6 | Плазморазмораживатель аппарат медицинский универсальный для быстрого размораживания, подогрева и хранения в теплом виде плазмы, крови и инфузионных растворов | Вместимость: от 1 до 4 пакетов по 500 мл или 2 пакета по 800 мл; в особых ситуациях - 8 пакетов по 250 мл. Электронное управление с интегрированными электронной и механической системами защиты от перегрева системы размораживания крови и плазмы с сигналами тревоги. 5 программ нагрева для разморозки плазмы. Размораживание крови, размораживание плазмы консервированной происходит при температуре +45 град. С, контролируется и ограничивается по продолжительности. Функция волнообразного движения предназначена для перемешивания при нагреве глубокозамороженных субстанций. Встроенный контроль «утечки» с сенсорами «влажности», немедленно сообщающими об утечке жидкости из пакета или бутылки. | PLASMATHERM | Barkey (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 340х600х320; ЭОМ: 220 В - 1,6 кВт |  |  | 0.16 | 7
4452 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.37 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4453 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.37 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4454 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.37 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4455 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.37 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4456 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.37 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4457 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.37 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | 11.11 | Умывальник керамический 4-й величины |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 650х500х150; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4458 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.37 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | Л203 | Набор для совмещения крови | Материал: ударопрочная, химически стойкая, нетоксичная пластмасса. Максимально допустимая температура воздействия: 75+2 град. С. Габариты планшета, мм: 142х85х12. Габариты штатива, мм: 82х44х76. Габариты шпателя, мм: 102х4х9. Вес комплекта, кг: 0,2 | КГК-01 | ЕПЗ (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед
4459 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.37 | Помещение для хранения крови и кровезаменителей | Л479 | Водяная баня для совмещения крови | Диапазон устанавливаемой температуры в ванне, град. С: от комнатной +3 до 100. Точность поддержания температуры в ванне, град. С: + 0,5. Температура окружающей среды, град. С: от 10 до 45. Max время выхода на заданную температуру, мин: 50. Max объём жидкости заливаемый в ванну, л: 8,5. Продуктивность насоса внешнего контура, л/мин: 2-5 | TW-2.02 | ELMI (ЛАТВИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 265х325х270; ЭОМ: 220 В - 1,5 кВт |  |  | 0.375 | 3,8
4460 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.38 | Помещение хранения чистого белья | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
4461 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.38 | Помещение хранения чистого белья | 7.121 | Тележка для перевозки белья | Каркас из трубы квадратного сечения. Имеется две полки для чистого белья и мешок из медицинской прорезиненной клеенки. Тележка установлена на колеса d 75 мм, 2 из которых с тормозом.Все металлические поверхности имеют полимерно-порошковое покрытие | ТПБ-02 О | ОЛДАК (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4462 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.39 | Помещение для хранения НДА | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 6 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
4463 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.39 | Помещение для хранения НДА | 3.47.4 | Аппарат ИВЛ | Предназначен для кратковременной и длительной искусственной вентиляции легких в условиях интенсивной терапии,Возрастная группа пациентов:Взрослые, дети, с транспортной тележкой на фиксирующихся колесах,Режимы вентиляции:Принудительная вентиляция легких с управлением по объему, Принудительная вентиляция легких с управлением по давлению, Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция легких с управлением по объему и поддержкой давлением спонтанных вдохов,Самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением в дыхательных путях с поддержкой давлением, Апноэ-вентиляция, Вентиляция с двойным уровнем положительного давления в дыхательных путях - поддержка спонтанного дыхания на двух альтернативных уровнях CPAP, Неинвазивная вентиляция легких. Активный увлажнитель дыхательной смеси с автоматическим поддержанием температуры дыхательной смеси независимо от значения минутной вентиляции с системой обогрева шлангов. Размер дисплея 15 дюймов | ELISA 500 | Lowenstein Medical (ШВЕЙЦАРИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 720x1480x840; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0 | 27 | Подключается в медицинскую консоль
4464 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.39 | Помещение для хранения НДА | 3.47.8 | Портативный дыхательный аппарат для транспортировки (МРТ) | МРТ совместимый, реанимационный аппарат ИВЛ экспертного класса для взрослых, детей, младенцев . Компактный корпус подходит для транспортировки пациентов в кабинет МРТ и для стационарного применения. Режимы ИВЛ: ASV - режим адаптивной поддерживающей вентиляции: непрерывно отслеживаются механика внешнего дыхания и дыхательные усилия пациента оптимизируя: частоту дыхания, дыхательный объем и время вдоха. автоматически применяются стратегии защиты легких, для минимизирования осложнений таких как: отклонение показателя «АвтоPEEP», волюмо- и баротравмы. Режим предотвращает апноэ, тахипноэ, вентиляцию мертвого пространства и чрезмерно глубокие вдохи. Правила стратегии защиты легких стимулируют спонтанное дыхание пациента. SIMV+, (S)CMV+, PCV+, PSIMV+, SPONT, NIV, NIV-ST, DuoPAP, APRV,дых. объем:взрослые, дети: 20-2000 мл., младенцы: 2-300 мл. Дисплей 8,4 дюйма | HAMILTON-MR1 | Hamilton Medical AG (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 300х265х210 (С тележкой 630х1385х630) |  |  | 0 | 21 | Подключается в медицинскую консоль
4465 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.39 | Помещение для хранения НДА | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4466 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.39 | Помещение для хранения НДА | 19.69 | Транспортная система для кратковременного хранения гибких эндоскопов | Количество одновременно транспортируемых контейнеров: 4 шт, Номинальная нагрузка: 40 кг.Диаметр колес: 75 мм. Материалы полок, корзин: пластик | ТКЭ-4-Кронт-1 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 580х580х1015 |  |  |  | 20
4467 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.39 | Помещение для хранения НДА | Ф6 | Шкаф сушильный для НДА | Кабинетного типа (однодверный).Производительность за цикл: 8 поддонов DIN1/1 + 36 шлангов НДА.Габариты: 712 х 786 х 1905 мм (Ш х Г х В).Электрическая мощность: 2750 кВт.Встроенный фильтр HEPA14.Панели, камера, полки из нержавеющей стали AISI 304.Двухслойная стеклянная дверь.Датчики закрытия двери Мощность сушки 2250 Вт.Циркуляция воздуха внутри камеры (2 вентилятора) .Панель управления с LED дисплеем.Максимальная температура сушки 80 С Время сушки от 1 до 999 минут .Звуковая сигнализация | AD 400/1 | Steelco (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 712 х 786 х 1905; ЭОМ: 220 В - 2,75 кВт |  | d40, 30 м3/ч | 0.275 | 195
4468 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.39 | Помещение для хранения НДА | Ф9 | Шкаф для сушки и хранения до 8 эндоскопов | Сушка эндоскопов в горизонтальном положении.Кабинетного типа (однодверный).Производительность: 8 эндоскопов.Габариты: 968 х 810 х 1908 мм (Ш х Г х В) Габариты камеры: 548 х 714 х 1400 мм (Ш х Г х В).Электрическая мощность: 2000 Вт.Встроенный фильтр HEPA14.Панели, камера, полки из нержавеющей стали AISI 304 .Двухслойная стеклянная дверь.Датчики закрытия двери.Датчик влажности в камере.Циркуляция воздуха внутри камеры.Сенсорный дисплей 7" Максимальная температура сушки до 40град. С.Асептическое хранение эндоскопов до 840 часов.Звуковая сигнализация.USB порт.Поддоны для размещения эндоскопов.Непрямая обработка воздуха ультрафиолетом.Сканер RFID.Система фильтрации внешнего сжатого воздуха | ED 200/1S | Steelco (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 968x808x1908; ЭОМ: 220 В - 2,0 кВт |  | d40, 30 м3/ч | ЗАД | 275
4469 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.40 | Помещение для мойки и обеззараживания НДА | 14.52.3 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой, Рабочий объем, л: 35 | КДС-35 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 880х475х240 |  |  |  | 7
4470 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.40 | Помещение для мойки и обеззараживания НДА | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
4471 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.40 | Помещение для мойки и обеззараживания НДА | 14.64 | Устройство для обработки каналов гибких эндоскопов, полых хирургических инструментов, катетеров, многоразовых трубок | Производительность 1+-10% литр/мин, Время этапа обработки 0 ÷ 99 мин, Диапазон измерения температуры рабочих растворов 10 ÷ 70 град. C, Рабочее напряжение 12+- В от внешнего источника питания. | ЭНДОДЕЗ-КРОНТ | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 160х185х212 |  |  |  | 1,5
4472 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.40 | Помещение для мойки и обеззараживания НДА | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4473 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.40 | Помещение для мойки и обеззараживания НДА | Ф4 | Машина для предстерилизационной обработки, мойки, дезинфекции и сушки НДА | Кабинетного типа.Объем камеры: 200 л.Полезный объем камеры: 170 л.Габариты (ШхГхВ): 650x660x1685 мм.Производительность: 10 поддонов DIN1/1 за цикл Стеклянная дверь.Электрическая мощность: 8250 Вт.Электрическое подключение 380 В, 3 фазы / 50 Гц.Два дозирующих насоса детергента.Конденсатор пара Встроенная сушка с фильтром F5.LСD цветной дисплей.Подключение к холодной, горячей, деминерализованной воде.Порт RS232 для подключения принтера Порт USB.Подсветка камеры.Охлаждение дренажа.НЕРА фильтр класса 14 | DS600/1 | Steelco (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | мед. оборуд. | 650х660х1685 | 380 В - 8,25 кВт |  |  |  | d3/4, очищенная вода | d3/4 | d50 |  | d60, 118 м3/ч | ЗАД | 168
4474 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.42 | Помещение хранения стерильного материала и чистого инструмента | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
4475 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.42 | Помещение хранения стерильного материала и чистого инструмента | 2.18 | Шкаф медицинский общего назначения | 2 секции. Верх - 2 распашные дверки 3 отд, низ - 2 распашные дверки 2 отд | РМ1-Ш-15 | РМ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
4476 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.43 | Санпропускник (Ж) Отсек для хран,стерил,одежды | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
4477 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.43 | Санпропускник (Ж) Отсек для хран,стерил,одежды | 1.103.2 | Стеллаж | Шкаф медицинский: 1 секция, без дверей, 5 полок; Конструкция – травмобезопасный вертикальный алюминиевый анодированный профиль с системой скрытого крепежа ; Панели и полки - ЛДСП 16 мм | РМ1-Ш-11 | РМ (РОССИЯ) | 8 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430х1900
4478 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.43 | Санпропускник (Ж) Отсек для хран,стерил,одежды | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4479 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.43 | Санпропускник (Ж) Отсек для хран,стерил,одежды | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4480 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.44 | Санпропускник (Ж) Отсек для хран,раб,одежды | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
4481 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.44 | Санпропускник (Ж) Отсек для хран,раб,одежды | 1.136 | Шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: полки верхняя/нижняя, перегородка, перекладина, крючки поставляются в разобранном виде | ML/LS-11-40D | НПО Промет (РОССИЯ) | 7 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х500х1850 |  |  |  | 27,5
4482 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.44 | Санпропускник (Ж) Отсек для хран,раб,одежды | 7.60 | Зеркало настенное | Индвидуального изготовления | Б/АРТ | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 1000х1800
4483 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.44 | Санпропускник (Ж) Отсек для хран,раб,одежды | 7.106 | Фен настенный |  | Premium 1600 Super | Valera (ШВЕЙЦАРИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 183x245; ЭОМ: 220 В - 1,6 кВт |  |  | 0.16
4484 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.44 | Санпропускник (Ж) Отсек для хран,раб,одежды | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4485 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.44 | Санпропускник (Ж) Отсек для хран,раб,одежды | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4486 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.45 | Уборная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4487 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.45 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4488 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.45 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4489 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.45 | Уборная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4490 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.45 | Уборная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4491 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.45 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
4492 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.45 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4493 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.45 | Уборная | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4494 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.45 | Уборная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4495 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.46 | Душевая | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4496 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.46 | Душевая | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4497 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.46 | Душевая | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4498 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.46 | Душевая | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4499 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.47 | Санпропускник (М) Отсек для хран,стерил,одежды | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
4500 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.47 | Санпропускник (М) Отсек для хран,стерил,одежды | 1.103.2 | Стеллаж | Шкаф медицинский: 1 секция, без дверей, 5 полок; Конструкция – травмобезопасный вертикальный алюминиевый анодированный профиль с системой скрытого крепежа ; Панели и полки - ЛДСП 16 мм | РМ1-Ш-11 | РМ (РОССИЯ) | 8 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430х1900
4501 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.47 | Санпропускник (М) Отсек для хран,стерил,одежды | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4502 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.47 | Санпропускник (М) Отсек для хран,стерил,одежды | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4503 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.48 | Санпропускник (М) Отсек для хран,раб,одежды | 1.25 | Банкетка полумягкая | Каркас из гнутой стальной трубы с защитным полимерным покрытием, сиденье обтянуто искусственной кожей | Индивидуальное изгототовление | ООО "Группа-396" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х450х500
4504 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.48 | Санпропускник (М) Отсек для хран,раб,одежды | 1.136 | Шкаф для раздевалок | Жесткий корпус, усилен сварной рамой вертикальная сборка при помощи зацепов, саморезов и винтов ключевой замок «Практик» вентиляционные отверстия в дверях и задней стенке конструкция шкафов позволяет скреплять их между собой возможность за счет общей боковой стенки и специальных элементов боковых креплений собрать в ряд неограниченное количество модулей. возможность установки дверей с левой или правой стороной открывания комплектация: полки верхняя/нижняя, перегородка, перекладина, крючки поставляются в разобранном виде | ML/LS-11-40D | НПО Промет (РОССИЯ) | 7 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400х500х1850 |  |  |  | 27,5
4505 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.48 | Санпропускник (М) Отсек для хран,раб,одежды | 7.60 | Зеркало настенное | Индвидуального изготовления | Б/АРТ | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 1000х1800
4506 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.48 | Санпропускник (М) Отсек для хран,раб,одежды | 7.106 | Фен настенный |  | Premium 1600 Super | Valera (ШВЕЙЦАРИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 183x245; ЭОМ: 220 В - 1,6 кВт |  |  | 0.16
4507 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.48 | Санпропускник (М) Отсек для хран,раб,одежды | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4508 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.48 | Санпропускник (М) Отсек для хран,раб,одежды | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4509 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.49 | Уборная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4510 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.49 | Уборная | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4511 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.49 | Уборная | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4512 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.49 | Уборная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4513 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.49 | Уборная | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4514 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.49 | Уборная | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
4515 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.49 | Уборная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4516 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.49 | Уборная | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4517 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.49 | Уборная | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4518 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.50 | Душевая | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4519 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.50 | Душевая | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4520 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.50 | Душевая | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
4521 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.50 | Душевая | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4522 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.51 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4523 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.51 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4524 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.51 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4525 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.51 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
4526 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.51 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4527 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.51 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
4528 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.51 | ПУИ | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4529 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.51 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
4530 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.51 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
4531 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.51 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4532 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.52 | Санитарная комната | 1.103.1 | Стеллаж | С 5 сплошными полками, из нерж. стали | BEAMY 800x600x400/2 | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x600x400
4533 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.52 | Санитарная комната | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4534 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.52 | Санитарная комната | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4535 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.52 | Санитарная комната | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4536 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.52 | Санитарная комната | 7.65 | Контейнер для медицинских отходов (120л) | Внутрикорпусный, сбор и транспортировка отходов, на колесах, с педалью, объем 120 л | ИМ-КВ-121 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 555х480х937
4537 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.52 | Санитарная комната | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4538 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.52 | Санитарная комната | 7.119 | Тележка для перевозки грязного белья | Каркас и ручки стальные трубы, 2 мешка с полиэтиленовыми пакетами, 4 колеса 125 мм, 2 с тормозами. допустимая нагрузка 40 кг | ТПГБ | ДЗМО (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 853х500х918
4539 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.52 | Санитарная комната | 7.149 | Транспортная внутрикорпусная колесная опора для бака | Бак многоразовый 50 литров | ИМ-КО-02 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х400х900
4540 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.52 | Санитарная комната | 7.149.3 | Контейнер для медицинских отходов класса А (35л) |  | МК-03 | ООО "МедКом" (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
4541 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.52 | Санитарная комната | 7.149.4 | Бак для сбора медицинских отходов | Многоразовый, с крышкой. Объем - 35 л. Бак для мед. отходов кл.Б, 35 л, (желтый) "респект" | Респект: 00005548 | ДЕЗНЭТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 285/220х305
4542 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.52 | Санитарная комната | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
4543 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.52 | Санитарная комната | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4544 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.53 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4545 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.55 | Помещение хранения медицинских отходов | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4546 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.55 | Помещение хранения медицинских отходов | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4547 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.55 | Помещение хранения медицинских отходов | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4548 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.55 | Помещение хранения медицинских отходов | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4549 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.55 | Помещение хранения медицинских отходов | 7.65 | Контейнер для медицинских отходов (120л) | Внутрикорпусный, сбор и транспортировка отходов, на колесах, с педалью, объем 120 л | ИМ-КВ-121 | КМ-Проект (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 555х480х937
4550 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.55 | Помещение хранения медицинских отходов | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4551 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.55 | Помещение хранения медицинских отходов | 11.29 | Ванна моечная односекционная | Одна сварная ёмкость размером 430х430х300 из нержавеющей стали марки AISI 304 толщиной 0,8 мм, крыло. Каркас сварной из уголка 40х40 нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 2 мм, внизу по периметру обвязка. Ванна комплектуется выпуском с нержавеющей решеткой и механическим запорным клапаном, диаметр выпуска 90 мм, диаметр подключаемого сифона 50 мм, регулируемые опоры. На дне ванны ребра (лучи) для жесткости и снижения вибрации. Ванна поставляется в собранном виде | ВМ-11/430 | Техно-ТТ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 530х530х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  | 17 | Учит. ВК (в комплекте с настенным смесителем)
4552 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.55 | Помещение хранения медицинских отходов | 14.26 | Подтоварник на каркасе из сварной нержавеющей стали | Столешница сталь AISI 430, каркас сварной из стали AISI 430, ножки из трубы 40х40 | П-1060/3 | ЗТО КАМИК (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4553 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.55 | Помещение хранения медицинских отходов | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4554 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.56 | Помещение ожидания (Реанимация) | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
4555 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.56 | Помещение ожидания (Реанимация) | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
4556 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.56 | Помещение ожидания (Реанимация) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4557 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.56 | Помещение ожидания (Реанимация) | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4558 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.56 | Помещение ожидания (Реанимация) | 18.12 | Пурифайер |  | AQA drink Pro 20 HCA | BARRIER (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 230х360х390; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.035
4559 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
4560 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4561 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
4562 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 2.71 | Кушетка смотровая электрическая | Кушетка с электродвигателем для осмотра пациентов. Легко перемещается благодаря двум колёсам. Электропривод регулировки высоты. Держатель для рулона бумаги. Механически регулируемый подголовник. Пульт управления на гибком проводе | NTCR SD 10 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 2045х650х580-930; ЭОМ: 220 В - 0,25 кВт
4563 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4564 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4565 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4566 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4567 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
4568 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4569 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4570 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
4571 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4572 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
4573 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
4574 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | 16.40.1 | Телевизор ЖК 55 дюймов | Диагональ экрана-55" Размер диагонали экрана (метрич.) -138 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 55UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,09 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.027 | 18,3
4575 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | ДП5 | Стол для консилиумов | Каркас металл. Столешница ЛДСП Egger или аналог, противоударная кромка ПВХ толщиной 2 мм. Форма и дизайн в соответсвии с дизайн-проектом | индивид. изготов. | ГК Кафедра | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4576 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.57 | Кабинет онкоконсилиума | ДП6 | Кресло посетителей помещения консилиумов | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-K01 | Foshan Bright Furniture Co.ltd | 8 | шт. |  | ТИП: немед
4577 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.58 | Помещение для бесед с врачом | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
4578 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.58 | Помещение для бесед с врачом | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4579 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.58 | Помещение для бесед с врачом | 1.21 | Стол эргономичный с левым углом | Материал ЛДСП, столешница 25 мм., каркас 18 мм., кромка 2/0,4мм. Заглушка для электропроводки, регулируемые опоры столов. Глубина торцов 460/720 мм | O.SA-1L | Гранд (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мебель; ГАБ: 980х1580х750 |  |  |  | 62
4580 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.58 | Помещение для бесед с врачом | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
4581 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.58 | Помещение для бесед с врачом | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4582 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.58 | Помещение для бесед с врачом | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4583 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.58 | Помещение для бесед с врачом | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4584 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.59 | Тамбур (М) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4585 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.59 | Тамбур (М) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4586 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.59 | Тамбур (М) | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4587 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.59 | Тамбур (М) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4588 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.59 | Тамбур (М) | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4589 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.60 | С/У (М) | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4590 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.60 | С/У (М) | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4591 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.60 | С/У (М) | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4592 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.60 | С/У (М) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4593 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.61 | Тамбур (Ж) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4594 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.61 | Тамбур (Ж) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4595 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.61 | Тамбур (Ж) | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4596 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.61 | Тамбур (Ж) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4597 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.61 | Тамбур (Ж) | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4598 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.62 | С/У (Ж) | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4599 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.62 | С/У (Ж) | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4600 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.62 | С/У (Ж) | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4601 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.62 | С/У (Ж) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4602 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.63 | С/У | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4603 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.63 | С/У | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4604 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.63 | С/У | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4605 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.63 | С/У | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4606 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.63 | С/У | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4607 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.63 | С/У | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
4608 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.63 | С/У | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
4609 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.63 | С/У | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4610 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.63 | С/У | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4611 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.64 | ПУИ | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4612 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.64 | ПУИ | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4613 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.64 | ПУИ | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4614 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.64 | ПУИ | 7.77 | Тележка для уборки | Готовый комплект 680x1140x1330 мм основа с колёсами 2 ведра, отжим вертикальный ручка транспортировочная держатель 40 см (143573) ручка швабры с цветовой кодировкой 150 см (512413) моп 40 см (167295) | 149099КМПЛ | VILEDA (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х370х850
4615 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.64 | ПУИ | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4616 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.64 | ПУИ | 7.109 | Шкаф для уборочного инвентаря | Предназначен для хранения рабочей одежды и хоз. инвентаря в производственных, спортивных и других помещениях. ключевой замок «Практик» , вентиляционные отверстия, комплектация: вертикальная перегородка, 3 полки под хозяйственный инвентарь, держатель для швабры, крючки для одежды, перекладина для плечиков | ML-11-50U (LS-11-50) | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500х500х1830
4617 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.64 | ПУИ | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4618 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.64 | ПУИ | 11.37 | Ванна моечная моповая | Модель оснащена фартуком с 2-х сторон. Каркас выполнен из трубы 40х40 мм нержавеющей стали AISI 430, емкость - из нержавеющей стали AISI 430. Диаметр отверстия для слива: 50 мм. Пластиковые опоры на ножках позволяют регулировать горизонтальность ванны |  |  | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 700х700х700; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Учит. ВК
4619 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.64 | ПУИ | 11.38 | Смеситель со щёткой для хозяйственных нужд | Однорычажный хозяйственный смеситель со щёткой, длинный поворотный излив 250 мм, настенный монтаж, заказываются отдельно эксцентрики и декоративные чашки |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15 |  |  |  |  | Учит. ВК
4620 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.64 | ПУИ | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4621 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.65 | Помещение хранения расходных материалов | 1.103 | Стеллаж сборно-разборный | С усиленным угловым профилем сложного сечения 40х40 мм; два вида усилителя стоек: Г-образный, сборка осуществляется с использованием резьбового крепежа (болты и гайки), и Т-образный, сборка без гаек; толщина стали 1,5 мм;полка MS Hard, равномерно распределенная нагрузка на полку MS Hard шириной 1000 мм – 200 кг | Hard MS 4 | НПО Промет (РОССИЯ) | 12 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1000х500х2000
4622 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4623 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4624 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
4625 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 2.3 | Стол палатный |  | Индивидуальное изготовление | ЛАБРОМЕД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х750
4626 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
4627 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
4628 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 2.45 | Шкаф медицинский общего назначения | 1 секция, 2 распашные дверки, 5 отделений | РМ1-Ш-13 | РМ (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
4629 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4630 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4631 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4632 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
4633 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4634 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4635 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4636 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4637 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4638 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
4639 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 16.28 | Принтер тип N 1 | Монохромный принтер А4 Ricoh P 800 лазерный Макс. разрешение 1200x1200 dpi Печать первой ч/б страницы 2 с Ч/б печать 55 стр/мин Ресурс ч/б картриджа 25500 стр Ш*Г*В 420*410*345 | Pantum P3300DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,6 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.09
4640 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 17.7 | Гладильная доска | Регулируемая высота, серебристый/рисунок (НБТ) | Ника Best | НИКА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1250x420x600-900 |  |  |  | 7,27
4641 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.66 | Кабинет сестры-хозяйки | 17.8 | Утюг |  | SIH1800BLT | Gorenje (СЛОВЕНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 110x270x130; ЭОМ: 220 В - 1,8 кВт |  |  | 0.09 | 0,87
4642 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.68 | Помещение хранения медикаментов | 1.106 | Сейф взломостойкий 3 класса безопасности | Замок класс взломостойкости: 3 класс; тип замка: два ключевых; цвет: графит структурированный; тип покрытия: эмаль. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания защита замков и ригелей от высверливания и выбивания система блокировки ригельного механизма при выбивании замка общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм устройство для опечатывания отверстие в задней стенке для установки сигнализации | ГРАНИТ III-99 KL | НПО Промет (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510x510x990 |  |  |  | 315
4643 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.68 | Помещение хранения медикаментов | 6.2.3 | Сейф-холодильник | Объем, 70 л. 3 класс устойчивости к взлому. Количество полок, шт. 3 | СТ-306-70-NF | Фарм-Сиб (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х555х1230; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.1 | 290
4644 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4645 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 1.106 | Сейф взломостойкий 3 класса безопасности | Замок класс взломостойкости: 3 класс; тип замка: два ключевых; цвет: графит структурированный; тип покрытия: эмаль. 3-х сторонняя усиленная ригельная система запирания защита замков и ригелей от высверливания и выбивания система блокировки ригельного механизма при выбивании замка общая толщина двери - 98 мм; толщина боковых стенок - 55 мм устройство для опечатывания отверстие в задней стенке для установки сигнализации | ГРАНИТ III-99 KL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 510x510x990 |  |  |  | 315
4646 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4647 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
4648 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 2.12 | Стул для посетителя | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х900
4649 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 2.14 | Тумба медицинская подкатная | 4 выдвижных ящика | РМ1-ТП-9 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х530х650
4650 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 2.17 | Шкаф медицинский общего назначения |  | РМ1-Ш-16 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
4651 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 2.18 | Шкаф медицинский общего назначения | 2 секции. Верх - 2 распашные дверки 3 отд, низ - 2 распашные дверки 2 отд | РМ1-Ш-15 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
4652 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4653 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4654 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4655 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
4656 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4657 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4658 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4659 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4660 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4661 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.175
4662 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.69 | Кабинет старшей медицинской сестры | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
4663 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 1.6.1 | Стол эргономичный левый |  | О.МО-SA-1 L | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1580х1180х750 (720/460)
4664 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 1.12 | Брифинг-приставка | На о-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59х59х83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП не менее 22 мм , кромка пвх 2 мм | O.MO-BR-9 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 980х720х750
4665 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 1.13 | Тумба мобильная | 3 ящика, центральный замок, 432*460*611 мм, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.TM-3 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х611
4666 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 1.15 | Шкаф приставной/опорный |  | O.SHPO-8 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х432х750
4667 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 1.23 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SR-01 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4668 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 1.29 | Гардероб широкий | ЛДСП 25/18 мм, кромка пвх 2 мм, двери распашные | O.GB-4 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
4669 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 1.34 | Шкаф широкий | Высокий широкий ЛДСП 25/18 мм (2 низких фасада ЛДСП/ 2 средних фасада-стекло в алюминевой раме), кромка пвх 2 мм | O.ST-1.2R | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
4670 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 1.74 | Офисное кресло для посетителей | Материал: эко кожа Цвет: в соответствии с дизайн-проектом Подлокотники: с накладками, хром | SR-CH | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
4671 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
4672 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 1.90 | Стол журнальный | ЛДСП 18 мм. Опоры металлокаркас, регулируемые по высоте (труба с сечением 60х30мм, окраска порошковое напыление ) | VR.SP-2-58.G | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 580х580х550
4673 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 1.107 | Сейф для документов (огнестойкий) | С кодовым и механическим замком, 2 полки, трейзер. Объем не более 98/10л. Огнестойкость: 60Б | VALBERG FRS-99T CL | НПО Промет (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 565х451х991 |  |  |  | 145
4674 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4675 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 7.13 | Кронштейн для телевизора | Настенный, поворотно-выдвижной и наклонный, черный предназначен для телевизоров с диагональю от 20 до 65 дюймов и весом, не превышающим 25 кг. Он позволяет изменять угол поворота -90/+90 градусов, угол наклона устройства от -5 до 15 градусов | 5FS | Sunwind (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4676 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4677 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4678 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4679 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
4680 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4681 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4682 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4683 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4684 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4685 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.2
4686 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 16.31 | МФУ тип № 1 | Печать-Цветность печати - черно-белая. Ресурс картриджа - не менее 5000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 33 стр./мин. Сканирование- Тип - планшетный/протяжный. Разрешение не ниже 600 x 600 dpi Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 25000 стр. | M7100DN | PANTUM (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.082
4687 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.70 | Кабинет заведующего отделением | 16.40 | Телевизор ЖК 43 дюйма | Диагональ экрана- 43" Размер диагонали экрана (метрич.) -108 cm Тип : 4K Ultra HD Разрешение экрана: 3840 x 2160 пикселей Технология HDR: (HDR10 Pro), (HLG) Яркость, кд/м2 - 330 cd/m2 Режим работы: 24/7. Установленная операционная система: Web OS | LG 43UN640S | LG Electronics Inc. (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,04 кВт; ЛВС: 1; ТВ: 1 |  |  | 0.012 | 4(3,9)
4688 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.71 | С/У | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4689 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.71 | С/У | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4690 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.71 | С/У | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4691 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.71 | С/У | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4692 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.71 | С/У | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4693 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.71 | С/У | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4694 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.71 | С/У | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
4695 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.71 | С/У | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4696 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 1.2 | Стол рабочий с выкатной тумбой | Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. Царга изготовлена из ЛДСП толщиной 18 мм, 1250*320*18 мм. Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-3.8/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1380х720х750 / 432х460х611
4697 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 1.10 | Тумба для оргтехники/сервисная |  | O.TM-1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800х600х680
4698 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
4699 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 1.31 | Шкаф для документов полузакрытый | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП), на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
4700 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 1.31.1 | Шкаф высокий узкий | Левый/правый (1 низкий фасад ЛДСП) ЛДСП 22/18 мм, кромка пвх 2 мм, дуб табак/белый | O.SU-1.1(L/R) | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400x420x1977
4701 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 1.32 | Шкаф для документов со стеклом | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло матовое в раме) с 5 полками, на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.2 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
4702 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 1.87 | Диван 2-х местный | Опоры, используемые на данной модели, производятся из труб квадратного профиля размером 25 мм и толщиной сечения металла 1,5 мм, край каждой из 4 трубок оснащен заглушкой-подпятником; каркас: брус из массива хвойных пород дерева, березовая фанера, ДВП,каркас неразборный,крепление каркаса - винтовое. Наполнитель сидения каркаса - непровисающая поддержка из эластичных мебельных ремней (пр-во - Италия). В сиденье используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности, асселекс; наполнитель спинки дивана выполнен из латексоподобного пенополиуретана повышенной эластичности, что обеспечивает превосходную упругую поддержку спины; в подушках сиденья используется латексоподобный ППУ повышенной эластичности. Обивка искуственная кожа | Мадрид 2 | ЮНИСТАЙЛ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1370x700x720
4703 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4704 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4705 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4706 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4707 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
4708 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4709 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
4710 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4711 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 11.11.2 | Раковина встроенная |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4712 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4713 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.7
4714 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 16.29 | Принтер тип №2 | Печать - Цветность печати - черно-белая.Ресурс картриджа - не менее 12000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 50 стр./мин. Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 75000 стр. | Принтер тип №2 | RICOH (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.12
4715 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.72 | Кабинет врачей-анестезиологов (ординаторская) | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.038
4716 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.73 | С/У | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4717 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.73 | С/У | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4718 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.73 | С/У | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4719 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.73 | С/У | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4720 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.73 | С/У | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4721 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.73 | С/У | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4722 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.73 | С/У | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
4723 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.73 | С/У | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4724 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 1.3 | Стол с выкатной тумбой | Стол рабочий с выкатной тумбой. Стол на О-образном металлокаркасе, регулируемый по высоте (труба с треугольным сечением 59*59*83 мм, траверсы - труба с прямоугольным сечением 40х20 мм, окраска порошковое напыление), ЛДСП 25 мм, кромка ПВХ 2 мм. . Тумба 3 ящика, центральный замок, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.MO-SP-2.7/O.MCS-3 + О.ТМ | Гранд (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1180х720х750 / 432х460х611
4725 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 1.13 | Тумба мобильная | 3 ящика, центральный замок, 432*460*611 мм, ЛДСП 25*18 мм, с кромкой ПВХ 2 мм | O.TM-3 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 430х460х611
4726 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 1.19 | Кресло рабочее | Материал: эко-кожа Цвет: в соответсвии с дизайн-проектом Механизм качания: синхромеханизм Подлокотники: с накладками, хромированные Пятилучье: 700мм, алюминий Ролики: Ø60/РР | SRR-02 | FOSHAN BRIGHT FURNITURE CO.LTD (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
4727 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 1.31 | Шкаф для документов полузакрытый | Высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП), на четырех опорах с регулировкой по высоте, ЛДСП 25*18 мм, кромка ПВХ толщиной 2 мм | O.ST-1.1 | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 800x420x1977
4728 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 1.31.1 | Шкаф высокий узкий | Левый/правый (1 низкий фасад ЛДСП) ЛДСП 22/18 мм, кромка пвх 2 мм, дуб табак/белый | O.SU-1.1(L/R) | Гранд (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 400x420x1977
4729 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 1.128 | Вешалка напольная | Выполнена из из оцинкованной стали с полимерным покрытием цвета серый металлик. Крючки выполнены из трубы 16 мм. Декоративные шары выполнены из натурально дерева (бук) | Квинтет-ТМК2 | ТИТАН МЕТА (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4730 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 2.39 | Мини кухня | По индивидуальному размеру , в комплекте мойка и смеситель (1. Корпус - ЛДСП Kronospan 2. фасад МДФ+пленка 3. столешница Кедр 1 категория 38мм 4. ручки - на выбор 5. петли с доводчиком Boyard 6. посудосушитель прямой хром 600 мм 7. цоколь Н=100 мм 1 шт. 8. мойка из н/ст. 9. смеситель. 10. плинтус) | НСТ-3 | ГК Кафедра (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1700х600х2000; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 1 шт.
4731 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4732 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4733 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.008
4734 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4735 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 4 | шт. |  | ТИП: немед
4736 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4737 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4738 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 16.22 | АРМ тип № 2 | АРМ тип N 2. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i3 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 3.5 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 4. Кэш 3-го уровня - не менее - 12 Мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 16 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 2666 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Тип разъема накопителей - M.2 или PCIe. Объем накопителя не менее 500 Гб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 23.8''. Разрешение не ниже 1920х1080. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №2 | Дикси (РОССИЯ) | 4 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,35 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.7
4739 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 16.29 | Принтер тип №2 | Печать - Цветность печати - черно-белая.Ресурс картриджа - не менее 12000 стр.Максимальный формат печати - не менее А4.Скорость ч/б печати (А4) - не менее 50 стр./мин. Интерфейсы- USB, Ethernet (RJ - 45) Дополнительные требования- Тип - лазерный.Нагрузка в месяц - не ниже 75000 стр. | Принтер тип №2 | RICOH (ЯПОНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,8 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.12
4740 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 17.1 | Чайник электрический | Мощность: 2200 Вт; максимальный объем: 1.7 л; материал корпуса: стекло | PWK 1719CGL | POLARIS (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 240х240х180; ЭОМ: 220 В - 2,2 кВт |  |  | 0.11
4741 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 17.2 | Микроволновая печь |  | ME88SUW | Samsung (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 280x490x360; ЭОМ: 220 В - 1,2 кВт |  |  | 0.06
4742 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 17.3 | Холодильник бытовой | Двухкамерный, общий объем 285 л, объем холодильной камеры 205 л | POZIS RK-102 | POZIS (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 600х630х1620; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0.038
4743 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.74 | Кабинет медицинских сестер | 18.12 | Пурифайер |  | AQA drink Pro 20 HCA | BARRIER (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 230х360х390; ЭОМ: 220 В - 0,7 кВт; ХВ: d15 |  |  | 0.035
4744 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.75 | С/У | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4745 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.75 | С/У | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4746 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.75 | С/У | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4747 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.75 | С/У | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4748 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.75 | С/У | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4749 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.75 | С/У | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4750 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.75 | С/У | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед
4751 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.75 | С/У | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4752 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 2.2 | Стол врача/медсестры | Стол усиленный, с задней и боковыми стенками (с подвесной секцииией с 3 выдв. ящиками) | РМ1-С-4.2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х600х750
4753 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 2.7.2 | Стол медицинский производственный |  | МСБ (1200*700*850) | Меделия (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1200х700х850
4754 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 2.10 | Табурет медицинский со спинкой (стул операционный) | Мобильный, с опорой для ног | РМ4-ТМ-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 660х630/880
4755 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 2.17 | Шкаф медицинский общего назначения |  | РМ1-Ш-16 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х430x1900
4756 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 2.50 | Стол процедурный | Стол процедурный. Каркас - профильная система РМ. Полки - влагостойкий композит | РМ1-СП-2 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 650х430х850
4757 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 2.50.1 | Стол медицинский для инструментов | Из нержавеющей стали, с 2 полками и 1-м выдвижным ящиком, на колесах из нержавеющей стали, с 2 полками и выдвижным ящиком, столешница с бортом по 4-м сторонам, с ручкой для перевозки, на колесах, диаметром 125 мм, 2 из которых с тормозами | БТ-СТН1-110 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 650х430х850
4758 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 2.84 | Штатив для длительных вливаний | Стойка для подачи жидкости, нерж. сталь, на 5 колесах, 2 крючка, 2 держателя для флаконов | Модель 2500 | Белва (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 500x1200/2300
4759 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 3.50 | Деструктор игл (сжигание) | Корпус из нержавеющей стали. Диаметр сжигаемой иглы 0,3-1 мм. Извлекаемый поддон для очистки от сгоревших остатков игл. 17х12 х13 см | D1101 | Листон (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 285х200х147; ЭОМ: 220 В - 1,0 кВт |  |  | 0.1 | 3
4760 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 3.57 | Аппарат для аутотрансфузии крови | Типовое время обработки - 3-5 мин.. Объем центрифужного колокола-55,125,175,225 мл.,Скорость центрифуги-от 1500-5650 об./мин со ступенью 100 об/мин, Скорость насоса крови-25-1000 мл/мин | XTRA | ЛиваНова DE (ГЕРМАНИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 500х480х595; ЭОМ: 220 В - 0,55 кВт |  |  | 0.084 | 59,5
4761 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 6.1 | Холодильник фармацевтический | Двери - стекло. Замок - Есть. Количество дверей, шт 1. Количество камер 1 шт. Количество полок - 5 шт. Объем, 250 л. Оттайка - автоматическая. Охлаждение - динамическое. Полезный объем, 250 л. Способ открывания двери - распашной. Температурный режим до, 15 град. C. Температурный режим от 2 град. С | ХФ-250-3 | АО "ПОЗиС" (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 600х610х1300; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт |  |  | 0.05 | 59
4762 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 6.6.4 | Термоконтейнер для транспортировки крови, объем 8л | Рекомендуемое количество хладоэлементов, шт. 6, Материал изготовления пенополиуретан, Материал внешних поверхностей сумка-чехол, Материал внутренних поверхностей ударопрочный пластик, Внешние размеры без упаковки мм 360 x 240 x 250, Внутренние размеры по крышке мм 285 х165 х170, Внутренние размеры по дну мм 280 х160х170 мм, Внутренний объем пустого термоконтейнера л 7,8 | ТМ-8 | ТЕРМО-КОНТ МК (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 360х240х250 |  |  |  | 1,1
4763 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 6.12.5 | Плазморазмораживатель | Количество гемоконтейнеров на 1 цикл: 6 шт. Бесконтактное измерение температуры компонентов крови внутри гемоконтейнера. Встроенный датчик для предотвращения перегрева компонентов крови. Индикация текущей температуры, минимальное значение: 29 градусов. Индикация текущей температуры, максимальное значение: 37 градусов | SAHARA-III MAXITHERM | SARSTEDT AG & Co (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 320х325х493; ЭОМ: 220 В - 0,53 кВт |  |  | 0.053 | 14,5
4764 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4765 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4766 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 7.47 | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Диспенсер наливной для мыла, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный механический | DS-02 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4767 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 7.50 | Настольная лампа светодиодная | Яркое и равномерное прямое свечение. Рабочая часть светильника Yeelight Z1 Pro имеет вытянутую форму | YLTD14YL | КИТАЙ (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 353x135; ЭОМ: 220 В - 0,005 кВт |  |  | 0.002
4768 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4769 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 7.59 | Корзина для мусора | Пластиковая, объем 12 л | СТАММ | СТАММ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4770 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
4771 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4772 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 11.30.1 | Стол-тумба с двойной мойкой | Стол-тумба с мойкой с 2 смесителями, столешница с 2 чашами цельнолитая из литьевого мрамора, 2 дверки Каркас изготовлен на основе травмобезопасного вертикального алюминиевого анодированного профиля с системой скрытого крепления панелей, с технологическими пазами с трех сторон для герметичной вкладки и фиксации панелей. Все панели ЛДСП (задние стенки, боковины), герметично зафиксированы в технологических пазах каркаса. Столешницы с мойкой: литьевой мрамор. Фасады: Панель ЛДСП в палитре стандартных цветов, толщина 16 мм. Регулируемые винтовые опоры фиксируются в резьбовое отверстие в несущем профиле без применения дополнительных вставных элементов, исключая их расшатывание и выпадение | РМ1-СТМ-4 | РМ (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 900х600х850; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | Локтевой сместитель - 2 шт.
4773 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 14.50.2 | Стерилизатор воздушный | Полезный объем камеры - 40 л. Задаваемые температурные режимы, град. С 50…200. Время нагрева до температуры 180 град. С, 48 мин. Количество полок 2 шт. Время непрерывной работы в сутки 16 ч | ГП-40-МО | КАСИМОВСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 706х510х495; ЭОМ: 220 В - 1,1 кВт |  |  | 0.11 | 26
4774 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 14.52 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объём, л: 1 | КДС-1 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 280х155х105 |  |  |  | 0,5
4775 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 14.52.1 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 3 | КДС-3 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 370х185х120 |  |  |  | 0,8
4776 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 14.52.2 | Контейнер для дезинфекции | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 5 | КДС-5 | Кронт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 400х285х165 |  |  |  | 1,2
4777 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 14.52.4 | Контейнер для дезинфекции материала и игл | Полимерный, с перфорированным поддоном и крышкой. Рабочий объем, л: 10 | КДС-10 | Кронт-М (РОССИЯ) | 2 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 450x325x205 |  |  |  | 2
4778 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4779 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 15.9 | Камера бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов | Тип настольная, Корпус металл, Объем, л 60, УФ-лампа TUV-15W, Облученность в камере, Вт/м2 10, Сохранение стерильности инструментов 7 суток, Время непрерывной работы, ч168, Время выхода на рабочий режим, мин 10, Полки, шт. 1 решетка, Нагрузка на полку, кг 10 | КБ-02-«Я»-ФП | Ферропласт-М (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 485х355х455; ЭОМ: 220 В - 0,05 кВт |  |  | 0.015 | 11
4780 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4781 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 16.21 | АРМ тип № 1 | АРМ тип N 1. Системный блок с монитором, клавиатурой, мышью и предустановленной операционной системой и пакетом офисных программ. Модель CPU - не ниже Intel Core i5 10-го поколения или аналог. Тактовая частота CPU не ниже 4 ГГц. Количество ядер CPU - не менее 6. Кэш 3-го уровня - не менее 18 мб. Видеосистема интегрированная не ниже Intel UHD Graphics 630 или аналог. Оперативная память не менее 32 Гб. Тип оперативной памяти не менее DDR4. Частота оперативной памяти - не менее 3200 Мгц. Объем загрузочного твердотельного накопителя - не менее 240 Гб. Максимальная скорость чтения/записи загрузочного твердотельного накопителя - не менее 500/500 Мб/с. Среднее время наработки на отказ загрузочного твердотельного накопителя - не менее 1500000 ч.. Интерфейс накопителя - не ниже М.2 или PCIe. Объем накопителя- не менее 1 Тб. Опционально в качестве 2 -го накопителя: накопитель HDD - не менее 500 Гб. Интерфейсы USB Type-A не менее 4 шт., Интерфейсы USB 3.X Type-C не менее 1 шт., RJ45 (LAN) 1000 Мбит/с. Провод для подключения: VGA или DVI-D и HDMI или DisplayPort. Экран. Тип ЖК, диагональ не менее 26.5''. Разрешение не ниже 2560х1440. Яркость - не ниже 300 кд/м2. Время отклика - не более 5 мс. Тип ЖК-матрицы IPS. Интерфейсы: аналогичное видеовыходу. Провод для подключения:DVI-D - DVI-D и/или HDMI - HDMI и/или VGA - VGA. Клавиатура. Интерфейс подключения USB или беспроводная, конструкция классическая. Мышь. Интерфейс подключения USB или беспроводная, тип оптическая или лазерная, разрешение сенсора не ниже 800 dpi. Э: 1ф, 220 В, 0,25 кВт. LAN: RJ45. Предустановленная операционная система и пакет офисных программ. | АРМ тип №1 | Дикси (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: немед; ЭОМ: 220 В - 0,4 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.2
4782 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 16.37 | Сканер штрих-кода тип N 1 | Тип сканера - ручной со встроенным детектором банкнот. Интерфейс USB HID (виртуальная клавиатура), USB CDC (виртуальный COM-порт), RS-232, Bluetooth HID (виртуальная клавиатура), Bluetooth SPP (беспроводной виртуальный COM-порт) Габариты мм.70*88*158. | MERTECH 2210 P2D SUPERLEAD | Mertech equipment (КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА) | 1 | шт. |  | ТИП: немед |  |  | 0.006
4783 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.76 | Помещение для подготовки инфузионных систем | 16.39.1 | Принтер штрих-кода тип N 1 | Принтер Zebra GK-420t Разрешение 203 dpi; способ печати – термо/термотрансферный; скорость печати 127 мм/с. Корус пластик abs. | XD3-40tEK | Bixilon | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 193x191x253; ЭОМ: 220 В - 0,1 кВт; ЛВС: 1 |  |  | 0.03
4784 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.77 | Шлюз | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.108 | 4
4785 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.78 | Коридор | 2.133.7 | Каталка с гидравлической регулировкой | Две опорные телескопические колонны. Гидравлическая регулировка высоты, положений Тренделенбург и антиТренделенбург. Регулировки углов наклонов секции спины и ног с помощью газовых упоров. Колеса диаметром 200 мм. Центральная тормозная система. Механическая СЛР. Четырехсекционное ложе из рентгенопрозрачного HPL-пластика. Держатель рентгеновских кассет. Вспомогательное 5-е колесо. Инфузионная стойка. Защитные пластиковые бамперы. Крючки для мочеприемника. Корзина для принадлежностей. Ремни для фиксации пациента. Матрац с антибактериальным водонепроницаемым съемным чехлом плотностью 32. Безопасная грузоподъемность, кг: 250 | NTCR SD 12 | NITROCARE (ТУРЦИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2145х840х620-900 |  |  |  | 80
4786 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.78 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 3 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.324 | 4
4787 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.79 | Коридор | 15.8 | Обеззараживатель-очиститель воздуха | Производительность по воздуху: 120 м³/час. Масса: 4 кг. Шум к окружению: 31 дБ. Габаритные размеры (ДхШхВ): 703х172х70 мм Диапазон излучения УФ-излучателя: (безозоновая) 320-400 нм. Безопасность: полностью безопасен для людей Монтаж: настенный. Фотокаталитический фильтр: да. Ионизатор воздуха: нет. Угольный фильтр: нет. Пылевой фильтр: нет Эффективность очистки: от вирусов и бактерий: 99,9 %, Обеззараживание воздуха: 99,99 %. | Модель О | Аэролайф (РОССИЯ) | 2 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 703х172х70; ЭОМ: 220 В - 0,36 кВт |  |  | 0.216 | 4
4788 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 2.21 | Шкаф для медикаментов и инструментов с сейфом | Одностворчатый, со сплошной металлической дверью с замком, с сейфом (полезный объем 350х300х310 мм), с 7 полками (5 полок 450х395 мм регулируемые, макс нагрузка 15 кг), с выдвижным столиком 350х345 мм (макс нагрузка 5 кг). Максимальная допустимая нагрузка 110 кг | МШ-1-02 | АЙБОЛИТ-2000 (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 455х460х1850
4789 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 2.50.1 | Стол медицинский для инструментов | Из нержавеющей стали, с 2 полками и 1-м выдвижным ящиком, на колесах из нержавеющей стали, с 2 полками и выдвижным ящиком, столешница с бортом по 4-м сторонам, с ручкой для перевозки, на колесах, диаметром 125 мм, 2 из которых с тормозами | БТ-СТН1-110 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 650х430х850
4790 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 2.89.1 | Автоматизированная инфузионная станция на 4 насоса | В комплекте: насос инфузионный шприцевой 3 шт, насос инфузионный волюметрический 1 шт, стойка колесная. Насос инфузионный шприцевой: Используемые шприцы: 2/3, 5, 10, 20, 30, 50/60 мл; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 999.9 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 9999 мл.; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч.; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 249х68х152. Вес, кг: 1.4. Насос инфузионный волюметрический: Тип привода прибора перистальтический; Скорость инфузии в диапазоне, 0.01 – 1200 мл/ч; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемый объем инфузии в диапазоне, 0.1 – 99999 мл; Минимальный шаг, 0.01 мл/ч; Задаваемое время инфузии в диапазоне, 00:01 – 99:59; Минимальный шаг, 1 мин. Габариты, мм: 214х68х124. Вес, кг: 1.4. Стойка инфузионная колесная: Габариты колесная база, мм: 707х613; Габариты (регулировка высоты), мм: 1730– 2130. Количество колес - пять, три со стопорами. Вес, кг: 14 кг. Максимальная нагрузка, кг: 70 | Спэйс | B.Braun (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд. |  |  | 0 |  | Подключается в медицинскую консоль
4791 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 3.6.2 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания анестезиологическая потолочная одноплечевая | 900 мм. Кислород - 2, вакуум - 1, сжатый воздух - 1, закись азота - 1, отвод наркотических газов - 1; розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Инфузионный штатив 1000 мм ,удлиняющая рука для инфузионного штатива | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, AIR4, N2O, AGSS |  |  | 0.45 | 140
4792 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 3.7.1 | Консоль распределения медицинских газов и электропитания хирургическая потолочная двухплечевая | 800+800 мм. Вакуум-2 шт., СО2 - 1 шт., Кислород - 1 шт. Розеток электропитания - 12, разъёмов уравнивания потенциалов - 6, разъёмов RJ45 - 4. Полка с ящиком и боковыми рельсами. Полка - 2 шт | OKI ISOLA | LM Medical Division (ИТАЛИЯ) | 1 | компл. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 3,0 кВт; ЛВС: 4; МГС: O2, VAC, CO2, AIR4 |  |  | 0.45 | 170
4793 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 3.12.1 | Светильник передвижной однокупольный | Максимальная яркость освещения: 130 000 люкс. Диаметр светового поля: 220 мм. Глубина освещения: 1200 мм. Срок службы: 60000 ч. Индекс цветопередачи: 96. Цветовая температура: 4350 К. Диаметр купола,мм: 540 | HyLED 9600М | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,045 кВт |  |  | 0.002 | 12
4794 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 3.13 | Светильник операционный потолочный двухкупольный | Основной купол. Центральная освещенность: 160 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700. Дополнительный купол. Центральная освещенность: 140 000 люкс. Общий индекс цветопередачи: 97. Специфический индекс цветопередачи:97. Цветовая температура, К: 4350. Диаметр светового поля: 140-320 мм. Рабочий диапазон: 500-1700 мм. Диаметр купола, мм: 700 | HyLED X9/X5 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. | потолок | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,5 кВт; ЛВС: 2 |  |  | 0.3 | 16
4795 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 3.14 | Стол-тележка анестезиолога | Тележка изготовлена с использованием коррозионно-стойких полимерных материалов и покрытий. Ящики полимерные выдвижные: 5 шт. Количество колесных опор: 4 штуки, из них 2 передних с системой полной блокировки | CARRELLI DI REPARTO | MALVESTIO (ИТАЛИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 740х600х1070
4796 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 3.17.3 | Стол операционный универсальный, электрогидравлический | Количество секций: 6 шт. Головная и ножные секции стола съемные: наличие. Максимально допустимая нагрузка в центральном положении: 360 кг. Электрогидравлический привод регулировки деки стола положения Тренделенбург/анти-Тренделенбург: +25/-25град. Механическая регулировка наклона головной секции вверх/вниз: +45/-90 град. Механическая регулировка раздельной ножной секции в стороны: влево 90 град, вправо 90 град. Минимальная высота столешницы (без учета толщины матраца): 600 мм. Максимальная высота подъема столешницы (без учета толщины матраца): 950 мм. Длина стола (включая головную и ножную секции): 2060 мм. Ширина стола: 590 мм | HyBase 6100 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед; ГАБ: 2060x590х600-950 |  |  |  | 260
4797 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 3.19.11 | Монитор пациента со сменными блоками | Измеряемые параметры: ЭКГ, НИАД, SPO2, температура (2 канала), ИД (2 канала), ЧД. Диагональ дисплея: 15,6 дюймов. Число пикселей по горизонтали и по вертикали: 1920 х 1080. Тип дисплея: цветной жидкокристаллический, сенсорный. Количество уровней громкости сигналов тревог: 10. Максимальная длительность записи трендов: 120 часов при разрешении 1 мин. Сохранение развернутых кривых параметров: 48 часов. Сетевой разъем RJ45 для подключения к центральной станции, локальной сети и ПК. Диапазон измерения SpO2: 0-100%. Количество типов определяемых аритмий: 25. Число каналов измерения температуры: 2 | BeneVision N15 | Mindray (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 396х193х313 |  |  | 0 | 5,6 | Подключается в медицинскую консоль
4798 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 3.22.5 | Дефибриллятор | Разряд: 1-200 Дж, количество установочных уровней энергии: 23, Бифазная форма дефибрилляционного импульса, в ручном режиме дефибрилляция через утюжковые электроды, синхронизированный: временной интервал от зубца R до начала импульса 35 с, асинхронный, АНД: дефибрилляция через одноразовые наклеивающиеся электроды, голосовые и визуальные рекомендации, Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7”, максимальное количество одновременно отображаемых кривых 6 шт, Встроенный термопринтер: ширина термобумаги 80 мм,максимальное количество одновременно распечатываемых кривых 3 шт., максимальное количество одновременно регистрируемых отведений 6 шт. длительность мониторинга 8 ч. Дисплей: цветной,сенсорный, диагональ 7” | Defigard HD-7 | SCHILLER (ШВЕЙЦАРИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 322х276х209,7 |  |  | 0 | 5,7 | Подключается в медицинскую консоль
4799 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 3.28.2 | Аппарат наркозно-дыхательный | Для проведения анестезии взрослым, детям и новорожденным, с возможностью работы по полуоткрытому и полузакрытому контуру и проведения низкопоточной анестезии. Цветной дисплей 15 дюймов, электронные флуометры с графическим отображением,. Встроенный блок ивл с пневоприводом, режимы : VC,PC, PCV-VG, SIMV-VC, SIMV-PC, SIMV-PCV-VG, CPAP+PSV,PSV-PRO. Дыхательная система аппарата с двумя датчиками потока, канистрой абсорбера и конденсором. Основной блок аппарата с входами для трех газов, на мобильном основании . Испаритель для анестетика (2 шт) | Carestation 650 A1 | GE Healthcare (ГЕРМАНИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1350х825х750 |  |  | 0 | 145 | Подключается в медицинскую консоль
4800 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 3.34.6 | Электроотсос медицинский универсальный с набором для практики 3.0 л, мобильный | Максимальный вакуум: -91 кПа. Поток воздуха: 45 л/мин. Максимальный уровень шума: 48 дБ. Время непрерывной работы: 24 ч. Материал емкостей: полисульфон. Прямое подсоединение емкости к аспиратору без использования трубок и предохранительной емкости | C451 | ATMOS (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 1010х360х440; ЭОМ: 220 В - 0,15 кВт |  |  | 0 | 14,3 | Подключается в медицинскую консоль
4801 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 3.47.2 | Аппарат дыхательный ручной многоразовый | Объем вдыхаемого газа, мл, макс 900, Объем дыхательного мешка, мл 1650, Объем резервного мешка, мл. 2600, Максимальна минутная вентиляция, л/мин, 31 | КД-МП-В | Медплант (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 330х140х200 |  |  |  | 0,73
4802 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 3.52 | Столик медицинский процедурный с 3 полками, на колесах | Используют в манипуляционных кабинетах учреждений здравоохранительной отрасли для хранения и транспортировки медицинской аппаратуры, инструментов, лекарственных препаратов и вспомогательных средств. Три полки (верхняя пластиковая - ABS, нижние полки - HPL); четыре колеса 12,5 см в диаметре, два из них оборудованы тормозами | БТ-СТН-305 | Белва (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 755х565х955
4803 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 4.46.2 | Тонометр для неинвазивного измерения артериального давления механический | Назначение манжеты - для плеча, материал манжеты - нейлон. Диапазон измерения давления 0 - 300 мм рт. ст. Обхват манжеты, максимальный 34 см, обхват манжеты, минимальный 24 см. Диаметр манометра 63 мм. Погрешность измерений 3 мм. рт. ст. Максимально возможное избыточное давление для мембраны 600 мм рт.ст. Размер манжеты 54,5х14,5 см. | 1360-107 PRECISA N | Рудольф Ристер ГмбХ (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4804 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 9.55.7 | Видеоларингоскоп интубационный | Видеостойка, набор для трудной интубации | C-MAC | Karl Storz (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.; ЭОМ: 220 В - 0,2 кВт
4805 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 15.10 | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный | Настенный. Корпус для 2-х ламп. Рекомендуемый объем помещения 40 м3, с лампой ультрафиолетовой | ОБН-150 | Элид (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 942х54х162; ЭОМ: 220 В - 0,13 кВт |  |  | 0 | 2,4
4806 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 19.3 | Набор реанимационный | Сумка медицинская из плотной водоотталкивающей ткани ПВХ, жесткий каркас (пластиковый или металлический, Элементы корпуса выполнены с использованием уплотнителя, прочная удобная ручка, Карман для документов, Ампулодержатель, количество ячеек для размещения ампул 54 шт | НРСП-01 | Медплант (РОССИЯ) | 1 | компл. |  | ТИП: мед. оборуд.; ГАБ: 500х255х280 |  |  |  | 5,8
4807 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 19.5 | Набор инструментов и приспособлений для малых хирургических вмешательств |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4808 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.80 | Малая операционная | 19.15 | Инструментарий и расходные материалы для манипуляций |  |  | AESCULAP AG (ГЕРМАНИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: мед. оборуд.
4809 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.82 | Предоперационная | 7.42 | Зеркало | Зеркало по индвидуальному изготовлнению | Индивидуальное изготовление | СТЕКЛОЗАР (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4810 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.82 | Предоперационная | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4811 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.82 | Предоперационная | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 4 | шт. | стена | ТИП: немед
4812 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.82 | Предоперационная | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4813 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.82 | Предоперационная | 7.64 | Двухсекционный диспенсер для масок и перчаток закрытый | Материал- нержавеющая сталь | DZ-006 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 255х285 |  |  |  | 1,8
4814 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.82 | Предоперационная | 11.29.2 | Мойка медицинская хирургическая | Мойка из метилметакрилового композита. С интегрированным бортиком не более 100 мм, с отверстием под смеситель. Короб подвесной. Два сенсорных смесителя с U-образным изливом | ММХС-2-А | СТОРМ-СПБ (РОССИЯ) | 1 | шт. | стена | немед | 1600х560х371 | 220 В - 0,2 кВт |  |  |  | d15 | d15 | d50 |  |  | 0 |  | Бесконтактный сместитель - 2 шт. (в комплекте)
4815 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.83 | Шлюз | 7.45 | Диспенсер для бумажных полотенец | Диспенсер для бумажных полотенец поштучного отбора листов, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический. Предназначен для быстрого вытирания рук, с помощью бумажных полотене | DS-03 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед |  |  |  | 1,5
4816 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.83 | Шлюз | 7.47Л | Дозатор для антисептика и жидкого мыла локтевой | Локтевой дозатор, выполнен из ударопрочного пластика ABS надежный и экономичный. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. объём бака 1000 мл. настенный Локтевой | DS-022 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 2 | шт. | стена | ТИП: немед
4817 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.83 | Шлюз | 7.58 | Ведро для мусора с педалью | Корзина-урна для мусора белая с вращающейся крышкой | DS-01 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4818 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.83 | Шлюз | 7.93 | Крючок настенный двойной | Крючок для ванной двойной . Выполнен из нержавеющей стали . Подходит для мест с большой проходимостью | DS-07 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед
4819 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.83 | Шлюз | 11.10 | Умывальник керамический |  |  |  | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ХВ: d15; ГВ: d15; К: d50 |  |  |  |  | УЧИТ. ВК
4820 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.84 | Душевая | 7.43 | Диспенсер для туалетной бумаги | Диспенсер для туалетной бумаги в больших рулонах, универсальный, классический для туалетных комнат, выполнен из ударопрочного пластика ABS. Предназначен для объектов со средней и высокой проходимостью. Настенный механический | DS-09 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 268х265х135 |  |  |  | 1,4
4821 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.84 | Душевая | 7.43.1 | Диспенсер для одноразовых сидений на унитаз | Диспенсер для накладок для туалета . Предназначен для настенного монтажа. Подходит для гостиничных и ресторанных ванных комнат и общественных мест. Антивандальная | DS-10 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. | стена | ТИП: немед; ГАБ: 300х210х50
4822 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.84 | Душевая | 7.48 | Ерш для туалета | Настенный ершик (возможна установка на пол), белый, метриаль: сталь/пластик | DS-08 | Maxtrade Group Co, ltd. (КИТАЙ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед
4823 |  | 3 | Отделение реанимации и интенсивной терапии на 16 коек | 3.03.84 | Душевая | 7.58.1 | Урна | Оцинкованная сталь. Объем 30л. Цвет - алюминий | Титан 250, Т008 | КОМПАНИЯ ТИТАН (РОССИЯ) | 1 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 257х257х602 |  |  |  | 2,6
4824 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | КЧП | Комплекс чистых помещений, включающий: МЧП1. Модуль медицинский климатизированный универсальный (чистое помещение) на площадь 2616,9 кв.м. В составе: |  |  | ООО НПФ "МИП-Нано" (РОССИЯ) | 1 | компл.
4825 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ1 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 24.3 | пог. м |  | ГАБ: Ш900*В3625
4826 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ2 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 27 | пог. м |  | ГАБ: Ш900*В3625
4827 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ3 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 35.15 | пог. м |  | ГАБ: Ш950*В3625
4828 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ4 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 17.1 | пог. м |  | ГАБ: Ш950*В3625
4829 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ5 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 5.4 | пог. м |  | ГАБ: Ш900*В3430
4830 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ6 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 5.4 | пог. м |  | ГАБ: Ш900*В3430
4831 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ7 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 7.2 | пог. м |  | ГАБ: Ш900*В3625
4832 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ8 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 20 | пог. м |  | ГАБ: Ш1000*В3625
4833 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ9 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.05 | пог. м |  | ГАБ: Ш1525*В6800
4834 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ10 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.044 | пог. м |  | ГАБ: Ш1522*В6050
4835 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ11 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 2.9 | пог. м |  | ГАБ: Ш1450*В6050
4836 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ12 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 2.9 | пог. м |  | ГАБ: Ш1450*В6050
4837 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ13 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 2.9 | пог. м |  | ГАБ: Ш1450*В6050
4838 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ14 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.05 | пог. м |  | ГАБ: Ш1525*В6050
4839 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ15 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.05 | пог. м |  | ГАБ: Ш1525*В6050
4840 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ16 | Рулонная штора | "Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт" | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.044 | пог. м |  | ГАБ: Ш1522*В6050
4841 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ17 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 1 | пог. м |  | ГАБ: Ш1000*В3650
4842 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ18 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 1.8 | пог. м |  | ГАБ: Ш1800*В3950
4843 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ19 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 0.9 | пог. м |  | ГАБ: Ш900*В3650
4844 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ20 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 0.9 | пог. м |  | ГАБ: Ш900*В3650
4845 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ21 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 1.75 | пог. м |  | ГАБ: Ш1750*В4100
4846 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ22 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.27 | пог. м |  | ГАБ: Ш1635*В4550
4847 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ23 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.27 | пог. м |  | ГАБ: Ш1635*В4550
4848 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ24 | Рулонная штора | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.27 | пог. м |  | ГАБ: Ш1635*В5200
4849 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ25 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.19 | пог. м |  | ГАБ: Ш1595*В5600
4850 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ26 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.2 | пог. м |  | ГАБ: Ш1600*В6800
4851 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ27 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.044 | пог. м |  | ГАБ: Ш1522*В5950
4852 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ28 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.044 | пог. м |  | ГАБ: Ш1522*В5310
4853 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ29 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 2.896 | пог. м |  | ГАБ: Ш1448*В5000
4854 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ30 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: моторизированное, электродвигатель Deco RTS, пульт | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 2.95 | пог. м |  | ГАБ: Ш1475*В4615
4855 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ31 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 3.794 | пог. м |  | ГАБ: Ш1897*В2600
4856 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ32 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 1.902 | пог. м |  | ГАБ: Ш1902*В2600
4857 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ33 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 1.9 | пог. м |  | ГАБ: Ш1900*В3950
4858 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ34 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 0.95 | пог. м |  | ГАБ: Ш950*В3650
4859 |  |  |  | 0.0.0 | Позиции без привязки к помещению | РШ35 | Рулонные шторы | Производство и монтаж рулонных штор Ткань DB Screen 0301, светопрозрачность 3% цвет белый Управление: ручное Цепь: металл | Индивидуальное изготовление | ДЕКОР БЮРО (РОССИЯ) | 0.95 | пог. м |  | ГАБ: Ш950*В3650
999999 |  | 1 | Тестовая зона | 1.99.1 | Тестовое помещение | TEST.001 | Тестовая позиция | Рабочая высота: 2,5 м. Высота площадки: 1,021 м. 5 ступеней. Материал алюминий | MODEL-TEST | АЛЮМЕТ (РОССИЯ) | 3 | шт. |  | ТИП: немед; ГАБ: 1785х455х110 |  |  |  |  | Добавлено для проверки diff